Nr referencyjny LI.262.8.2024   	         			     			   Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 21.10.2024 r.

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.8.1.2024

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr 1

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9÷4 |  | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| I | Sekwenator (Sangera) i następnej generacji (NGS) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| II | Niezbędne wyposażenie aparatu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| III | Usługi w ramach realizacji Umowy/ gwarancji: Koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |  |  |  | X |  | X |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| - Sekwenator Sangera i następnej generacji (NGS) – 1 szt. |  |  |  | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2024 |  |  |  |
|  | Certyfikat CE IVD |  |  |  |  |
|  | System do sekwencjonowania NGS (next-generation sequencing) o szerokim spektrum zastosowania, do wykorzystania w co najmniej następujących aplikacjach: - analiza komercyjnych i autorskich paneli genowych typu DNA-Seq i RNA-Seq, - typowanie HLA - resekwencjonowanie celowane klonów, amplikonów, enrichmentu (DNA, cDNA), - resekwencjonowanie małych genomów – mikroorganizmy (DNA), - metagenomika (sekwencjonowanie 16S rRNA), - celowane profilowanie ekspresji genów, - sekwencjonowanie małych RNA, - sekwencjonowanie mRNA w trybie sparowanych końców. |  |  |  |  |
|  | Urządzenie nablatowe o masie poniżej 60 kg. |  |  |  |  |
|  | Wymiary urządzenia max. 65 x 55 x 50 ± 5 cm |  |  |  |  |
|  | Źródło wzbudzania: diody świetlne |  |  |  |  |
|  | Zintegrowane w jednym urządzeniu moduły do amplifikacji klonalnej i odczytu sekwencji przy użyciu jednego zintegrowanego zestawu odczynników |  |  |  |  |
|  | Sekwencjonowanie przez syntezę w technologii opartej na odwracalnych terminalnych zasadach DNA |  |  |  |  |
|  | Minimum dwa tryby pracy, w tym minimum: - tryb naukowy, - tryb diagnostyczny. |  |  |  |  |
|  | Zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych |  |  |  |  |
|  | Cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń |  |  |  |  |
|  | Brak konieczności wykonania reakcji emulsyjnego PCR – amplifikacja klonalna w urządzeniu |  |  |  |  |
|  | Cykle amplifikacji i sekwencjonowania, również w trybie sparowanych końców w pełni zautomatyzowane |  |  |  |  |
|  | Długość odczytu w zakresie minimum od 1 x 36bp do 2 x 150bp |  | Długość odczytu w zakresie minimum od 1 x 36bp do 2 x 300 bp – 10 pkt. Długość odczytu w zakresie minimum od 1 x 36bp do 2 x 150bp – 0 pkt. |  |  |
|  | Dostępność flow cell zapewniającej możliwość przeprowadzania reakcji o wydajności z zakresu od minimum 0,5 Gb do 1,2 Gb |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |
|  | Dostępność flow cell zapewniających uzyskanie poniżej 10 mln odczytów w trybie sparowanych końców w pojedynczej reakcji |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |
|  | Sekwencjonowanie w trybie sparowanych końców niewymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej |  |  |  |  |
|  | Maksymalna wydajność urządzenia w jednym cyklu pracy (liczba odczytywanych par zasad DNA) do 15 Gb w trybie sparowanych końców |  |  |  |  |
|  | Maksymalna liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia minimum: - do 25 mln w trybie pojedynczych odczytów, - do 50 mln w trybie sparowanych końców. |  |  |  |  |
|  | Dokładność odczytu Q30 dla standardowej biblioteki testowej producenta w trybie sparowanych końców dla długości odczytu 2 × 150 bp > 75% |  |  |  |  |
|  | Zintegrowany komputer sterujący z wbudowanym ekranem dotykowym LCD oraz zainstalowanym systemem operacyjnym Windows lub równoważnym, myszka i klawiatura w zestawie |  |  |  |  |
|  | Generowanie wyników w postaci plików typu FASTQ |  |  |  |  |
|  | Zestaw odczynników startowych, umożliwiający uruchomienie systemu i wykonanie pierwszych testowych sekwencjonowań. |  |  |  |  |
|  | Wykonanie kwalifikacji IQ i OQ |  |  |  |  |
| - Niezbędne wyposażenie aparatu |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz UPS |  |  |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu wynoszący maks. 48 h, uwzględnia zastosowanie zdalnej diagnozy |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |  |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |  |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące, okres liczony od dnia podpisania protokołu instalacji |  |  |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. |  |  |  | Częstotliwość przeglądów ………………………….. |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |