Załącznik nr 1.1 A

Pakiet nr  1

„Dostawa gotowych podłóż, testów identyfikacyjnych, pasków umożliwiających oznaczenie MIC i wykrycie ważnych mechanizmów oporności wraz dzierżawą aparatów do hodowli bakterii z krwi  i innych płynów ustrojowych  oraz do identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości bakterii.”

Nazwa i typ : ……………..………………………………………………….

Nazwa producenta:  ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 	…………………………………..……………………

Rok produkcji:         …..……………………………………………………

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI GOTOWE PODŁOŻA, TESTY IDENTYFIKACYJNE, PASKI DO OZNACZANIA MIC | Parametr oferowany, opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikaty kontroli jakości załączone do każdej serii dostarczanych podłóż ( dotyczy podłóż na płytkach i płynnych ) , lub dostęp do strony internetowej na której są zamieszczone, zawierające ocenę: a) kontroli biologicznej – wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC zgodnie z obowiązującymi wymogami b) właściwości fizyko – chemiczne, pH, kolor, jednolita konsystencja jednakowa grubość warstwy podłoża, jałowość, żyzność c) dla podłoża Mueller – Hinton kontrola stężenia tyminy i tymidyny |  |
| 2 | Certyfikat ISO 13485 na produkcję podłoży i odczynników – dołączony obligatoryjnie do specyfikacji |  |
| 3 | Znak zgodności CE |  |
| 4 | Opakowanie przedmiotu umowy musi posiadać następujące dane: a) nazwa b) producent c) numer serii d) data ważności e) godzina rozlania ( w przypadku podłoży ) |  |
| 5 | Instrukcja stosowania i użycia w j. polskim |  |
| 6 | Karty charakterystyki w odniesieniu do odczynników zawierających substancje niebezpieczne |  |
| 7 | Paski plastikowe do oznaczania MIC muszą posiadać pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds Lekowrażliwości Drobnoustrojów ( dołączyć opinię ) |  |
| 8 | Paski do oznaczania MIC pochodzą od jednego producenta |  |
| 9 | Denzytometr umożliwiający przygotowanie zawiesiny bakteryjnej o odpowiedniej gęstości do oznaczenia MIC |  |
|  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI AUTOMATYCZNY SYSTEM DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI BAKTERII I GRZYBÓW | Parametr oferowany, opis |
| 10 | Aparat - rok produkcji max 2018 rok |  |
| 11 | Liczba miejsc inkubacyjno – pomiarowych w systemie do 60 |  |
| 12 | System wyposażony w komputer, będący integralną częścią całości, umożliwiający rejestrację, przechowywanie danych o pacjentach, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację wraz z drukarką |  |
| 13 | Czytnik kodów kreskowych |  |
| 14 | UPS |  |
| 15 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej, jeżeli system wymaga |  |
| 16 | Dozownik do odmierzania odpowiedniej objętości soli z aktualnym świadectwem walidacji ( 2 sztuki/rok ), jeżeli system wymaga. Zamawiający dopuszcza możliwość walidacji urządzeń dozujących przez Oferenta. |  |
| 17 | Dwukierunkowa transmisja danych i komunikacja z systemem informatycznym ASECO/INFOMEDICA. Pokrycie kosztów podłączenia do w/w systemu |  |
| 18 | Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez logowanie do systemu |  |
| 19 | Możliwość archiwizacji danych w systemie i na CD oraz opracowania w programie EXCEL |  |
| 20 | Pełna automatyzacja analizatora – napełnianie testów, inkubacja, inokulacja zawiesiny do antybiogramów, odczyt i usuwanie testów w obrębie aparatu ( dołączyć opis i metodykę ). |  |
| 21 | Oddzielne testy do identyfikacji i lekowrażliwości |  |
| 22 | Identyfikacja następujących drobnoustrojów: bakterie Gram- dodatnie, bakterie Gram – ujemne, Neisseria, Haemophilus, Corynebacterium, bakterie beztlenowe, grzyby drożdżopodobne |  |
| 23 | Oznaczenie lekowrażliwości bakterii Gram -ujemnych, bakterii Gram – dodatnich, grzybów drożdżopodobnych w wartościach MIC i w postaci kategori S, I, R |  |
| 24 | Inerpretacja wyników antybiogramów w oparciu o wytyczne EUCAST i CLSI |  |
| 25 | Automatyczne wykrywanie następujących mechanizmów oporności: MRSA, MRCNS, VRSA, GISA, MLSb, PRP, VRE, HLAR, ESBL, AmpC, oraz informacja o podejrzeniu produkcji karbapenemaz potwierdzona wydrukiem z aparatu. |  |
| 26 | Zaawansowany System Expertowy ( AES ) przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych ( dołączyć dokument potwierdzający ) |  |
| 27 | Oddzielny program do kontroli jakości będący częścią systemu |  |
| 28 | Wymiary modułu inkubacyjno – pomiarowego nie większe niż ( W x G x Sz ) 80x80x100 cm, z możliwością ustawienia na blacie ze względu na małą powierzchnię boksu aparaturowego |  |
| 29 | Szafa chłodnicza |  |
| 30 | Gwarancja na analizator przez cały czas trwania umowy, przeglądy konserwacyjne zgodnie z zaleceniami Producenta wykonywane na koszt Oferenta |  |
| 31 | Czas reakcji serwisu max 24 h |  |
|  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI SYSTEM DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW METODĄ SPEKTROMETRII MAS | Parametr oferowany, opis |
| 33 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2024 |  |
| 34 | Pełna integracja systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów techniką Maldi-Tof z systemem do oceny lekowrażliwości drobnoustrojów poprzez dostarczone pośrednie oprogramowanie wspomagające w języku polskim z certyfikaten CE IVD umożliwiające zlecanie badań identyfikacji i oceny lekowrażliwości z jednego stanowiska pracy/ komputera , integrację wyników badań z obu systemów w oprogramowaniu pośredniczącym, podgląd do wyników w czasie rzeczywistym |  |
| 35 | System przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiadający certyfikaty CE oraz IVD dla: analizatora, oprogramowania, bibliotek widm referencyjnych. |  |
| 36 | Minimum 1000 gatunków identyfikowanych drobnoustrojów istotnych klinicznie (bakterii, grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych) |  |
| 37 | System wraz z komputerem i oprogramowaniem sterującym, UPS-em, czytnikiem kodów kreskowych. |  |
| 38 | System wyposażony w inny niezbędny do wykonania badania sprzęt, zgodnie z metodologią i zaleceniami producenta |  |
| 39 | Płytki do systemu jednorazowego lub wielorazowego użytku |  |
| 40 | Dwukierunkowa transmisja danych i komunikacja z systemem informatycznym ASECO/INFOMEDICA. Pokrycie kosztów podłączenia do w/w systemu |  |
| 41 | Zdalna diagnostyka serwisowa przez zabezpieczone połączenie internetowe wraz ze wsparciem aplikacyjnym i merytorycznym |  |
| 42 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez cały okres użytkowania aparatu |  |
| 43 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonywane przez autoryzowany serwis producenta, udokumentowane protokołem przeglądu technicznego. |  |
| 44 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (z dostawą aparatu) zawierająca protokoły do oznaczenia drobnoustrojów |  |
| 45 | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu z zakresu obsługi zainstalowanego systemu |  |
| 46 | Paszport techniczny dostarczony z urządzeniem |  |
| 47 | Zestaw startowy odczynników i materiałów zużywalnych na 2000 identyfikacji |  |
|  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI AUTOMATYCZNY SYSTEM DO POSIEWU KRWI I INNYCH PŁYNÓW USTROJOWYCH | Parametr oferowany, opis |
| 48 | Aparat - rok produkcji 2021 lub nowszy |  |
| 49 | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu |  |
| 50 | Wykrywanie drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych |  |
| 51 | llość miejsc w aparacie nie mniej niż 120 |  |
| 52 | Aparat z wbudowanym komputerem i monitorem z oprogramowaniem w wersji polskiej lub graficznej ( posługujący się ikonami ) |  |
| 53 | Rejestracja w aparacie i podgląd podstawowych danych dotyczących prób i pacjenta ( imię i nazwisko, pesel, nr badania, data i godzina włożenia do aparatu, wynik i czas jego otrzymania ) |  |
| 54 | Dwukierunkowa transmisja danych i komunikacja z systemem informatycznym ASECO/INFOMEDICA. Pokrycie kosztów podłączenia do w/w systemu |  |
| 55 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika a nie przez aparat , w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w razie awarii |  |
| 56 | Możliwość ustawienia czasu protokołu inkubacji dla rodzaju butelek oraz dla pojedynczej próby |  |
| 57 | System złożony z modułu inkubacyjno – pomiarowego z monitorem i drukarką , UPS , czytnik kodów |  |
| 58 | Gniazdo USB – możliwość wykonania kopii zapasowej za pomocą pamięci USB |  |
| 59 | Gwarancja na analizator przez cały czas trwania umowy, przeglądy konserwacyjne zgodnie z zaleceniami Producenta wykonywane na koszt Oferenta |  |
| 60 | Czas oczekiwania na reakcję serwisu max 24 h |  |
| 61 | Wielkość aparatu ( W x G x Sz ) 80 x 65 x 50 cm, z możliwością ustawienia na blacie ze względu na małą powierzchnię boksu aparaturowego |  |
| 62 | Podłoża do hodowli krwi i innych płynów ustrojowych – potwierdzone instrukcją używania producenta/ metodyką techniczną w j. polskim |  |
|  | Dostępne podłoża z substancjami będącymi inhibitorami antybiotyków |  |
| 63 | Możliwość preinkubacji pobieranych materiałów przed włożeniem do aparatu - potwierdzone instrukcją używania producenta/ metodyką techniczną w j. polskim |  |
| 64 | Dostępne podłoża pediatryczne |  |
| 65 | Brak konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych, podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe |  |
| 66 | Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi |  |
| 67 | Możliwość posiewu małych objętości krwi min 0,5 ml- potwierdzone instrukcją używania producenta/ metodyką techniczną w j. polskim |  |
|  | OCENIANE PARAMETRY I WARUNKI AUTOMATYCZNY SYSTEM DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI BAKTERII I GRZYBÓW | opis |
| 1 | Testy pakowane hermetycznie, szczelnie, oddzielnie |  |
| 2 | Po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym |  |
| 3 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika |  |
| 4 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji |  |
| 5 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  |
| 6 | Brak dodatkowych odczynników do wywoływania reakcji barwnych |  |
| 7 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności |  |
| 8 | Możliwość wprowadzania do systemu definiowanych przez użytkownika testów manualnych i komentarzy |  |
| 9 | Interpretacja wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych |  |
|  | OCENIANE PARAMETRY I WARUNKI SYSTEM DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW METODĄ SPEKTROMETRII MAS | opis |
| 10 | System wyposażony w laser o wydajności minimum 80 miliardów strzałów |  |
| 11 | Gotowy zestaw CE IVD dla grzybów pleśniowych z certyfikatem inaktywacji oraz procedurą wykonania opisaną w instrukcji, zestaw pochodzący od producenta analizatora |  |
| 12 | Biblioteka zawiera minimum 40000 widm spektralnych |  |
| 12 | Odczynnik matryca gotowy do użycia po otwarciu, bez konieczności wstępnego przygotowania |  |
| 14 | Kwas mrówkowy gotowy do użycia po otwarciu, bez konieczności wstępnego przygotowania |  |
| 15 | Możliwość ciągłego dodawania płytek testowych bez przerywania przebiegu cyklu pomiarowego |  |
| 16 | Urządzenie do prawidłowego manualnego nakładania kolonii na płytkę pochodzące od tego samego producenta co aparat zwalidowane przez producenta aparatu urządzenie musi posiadać wymienialne jednorazowe końcówki |  |
|  | OCENIANE PARAMETRY I WARUNKI AUTOMATYCZNY SYSTEM DO POSIEWU KRWI I INNYCH PŁYNÓW USTROJOWYCH | opis |
| 17 | Podgląd i wydruk wykresu próby w trakcie inkubacji |  |
| 18 | Czułość analityczna/ próg wykrywalności < 6 CFU/butelkę |  |
| 19 | Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie zmiany zabarwienia sensora |  |
| 20 | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu |  |
| 21 | Aparat kompatybilny ( pracujący na tych samych odczynnikach- podłożach płynnych do posiewu krwi ), co aparat będący darem Fundacji WOŚP |  |

Każda odpowiedź potwierdzona odpowiednimi dokumentami  ( instrukcja aparatu, ulotki odczynnikowe )

W przypadku parametrów ocenianych:

Spełnienie parametru – 5 punktów

Brak parametru – 0 punktów

Ocena: TAK - 5 pkt.

NIE  - 0 pkt.