## Arkusz1
Załącznik nr 1.9
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 9- Stenty do angioplastyki uwalniające lek antyproliferacyjny DES- do naczyń krętych i małych
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: - DES kobaltowo-chromowy do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT, uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus platforma stentu: L605 CoCr, wycinana laserowo o budowie otwartokomórkowej, komórki połączone 2 konektorami co umożliwia znaczne poszerzenie oczka do bocznicy, powierzchnia komórki stentu 4.57mm2 (dla średnicy 3.0 mm) możliwość doprężenia stentu do 5,8 mm (dla średnic 3.5-4.0mm), grubość ścianki stentu: 80 um, montowany na balonie wysokociśnieniowym ( RBP 16 Atm dla srednic do 3.0 mm i 14 Atm dla średnic 3,5 oraz 4,0 mm ) profil wejścia 0,018”, profil przejścia 0,044” (dla średnicy 3.0 mm), dawka leku: 3,9 ug / mm, biodegradowalny polimer: PDLLA-PCL pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczynia, w technologii gradient, jednakowy okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru : 3-4 miesiące, wymagany krótki czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej: 1 miesiąc potwierdzony w ulotce, długość systemu doprowadzającego 144 cm, średnica shaftu proksymalnego ≤ 2.0 Fr, średnica shaftu dystalnego 2.7 Fr, zakres długości: 9 - 38 mm zakres średnic: 2,25 - 4,0 mm Stent posiada 16 CE Marked Indications, Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 Fr |  | szt. | 680
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)