Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tandemowy spektrometr mas typu potrójny kwadrupol z oprzyrządowaniem i oryginalnym oprogramowaniem, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego zestawem UHPLC Nexera posiadanym przez Zamawiającego |  |  |  |  |
| I | Tandemowy detektor spektrometrii mas typu potrójny kwadrupol | TAK |  |  |
|  | Producent: …….….………………………………………………… Typ aparatu…………………………………………………………. |  |  |  |
| 1 | Aparat kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego chromatografem cieczowym UHPLC Nexera firmy Shimadzu posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 2 | W pełni dostosowany do ultrasprawnej chromatografii UHPLC | TAK |  |  |
| 3 | Tryby pomiarowe: - Q1 scan/SIM - Q2 scan/SIM - MRM - neutral ion scan - prekursor ion scan - product ion scan | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| 4 | Multipolowa ultraszybka cela kolizyjna | TAK |  |  |
| 5 | Źródło jonów: - w standardzie pracujące w trybie ESI (rozpylania w polu elektrycznym) - ogrzewane, ogrzewany gaz suszący powietrze | TAK TAK |  |  |
| 6 | Zakres przepływów ESI: co najmniej od 1 µl/min do 2 ml/min | TAK |  |  |
| 7 | Czułość: - co najmniej 250 000:1 (RMS) dla nastrzyku 1 pg rezerpiny (ESI, dodatnia jonizacja) - co najmniej 250 000:1 (RMS) dla nastrzyku 1 pg chloramfenikolu (ESI, ujemna jonizacja) | TAK/Podać TAK/Podać |  |  |
| 8 | Rozdzielczość mas: co najwyżej 0,7 u (FWHM) | TAK/Podać |  |  |
| 9 | Stabilność mas: co najmniej 0,05 u przez 12h | TAK |  |  |
| 10 | Zakres mas: co najmniej 2 do 2000 m/z | TAK/Podać |  |  |
| 11 | Szybkość skanowania: co najmniej 20 000 u/sekundę bez zmniejszenia rozdzielczości przyrządu (co najmniej co 0,1 u) | TAK/Podać |  | 11.Szybkość skanowania co 0,1 u: do 20 000 u/sekundę – 0 pkt. powyżej 20 000 u/sekundę –do 29 999 u/sekundę – 5 pkt. 30 000 u/sekundę lub więcej – 10 pkt. |
| 12 | Czas zmiany polaryzacji (tryb jonów dodatnich/ujemnych): nie więcej niż w 20 ms | TAK/Podać |  | 12. 20 ms – 0 pkt. od 10 do 19 ms – 5 pkt. od 5 do 9 ms – 10 pkt. |
| 13 | - Czas pomiaru tzw. „dwell time”: nie więcej niż 0,8 ms - Czas pauzy tzw. „pause time”: nie więcej niż 1 ms - Tzw. „cross talk”: nie więcej niż 0,003% | TAK TAK TAK |  |  |
| 14 | Przejścia MRM: nie mniej niż 555 MRM-ów w ciągu 1 s | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość ustawienia: co najmniej 1000 zdarzeń x 32 kanały | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy o źródło APCI (jonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym) | TAK |  |  |
| 17 | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz | TAK |  |  |
| 18 | Temperatura linii desolwatacyjnej: co najmniej 300°C | TAK |  |  |
| 19 | Wymiana linii desolwatacyjnej: w nie więcej niż w 15 min bez konieczności wyłączania próżni w przyrządzie | TAK |  |  |
| 20 | Pojedyncza trójkanałowa pompa turbomolekularna wbudowana w przyrząd, pompa rotacyjna o wydajności co najmniej 28 m3/h | TAK |  |  |
| 21 | Filtr oleju z zestawem zawracającym olej do pompy | TAK |  |  |
| 22 | Osłona wyciszająca do pompy rotacyjnej | TAK |  |  |
| 23 | Zestaw wzorców do kalibracji i sprawdzenia pracy spektrometru mas | TAK |  |  |
| 24 | Butla na argon (gaz kolizyjny) z reduktorem dwustopniowy | TAK |  |  |
| 25 | Zestaw startowy zawierający co najmniej jedną zapasową stalową linię desolwatacyjną oraz igłę do źródła ESI | TAK |  |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o system wprowadzania fazy ruchomej w stanie nadkrytycznym z bez podziałowym połączeniem do spektrometru mas | TAK |  |  |
| II | Oprogramowanie sterujące detektorem mas zainstalowane na komputerze Zamawiającego: - w pełni sterujące zestawem UHPLC Nexera firmy Shimadzu posiadanym przez Zamawiającego - automatycznie optymalizujące parametry pracy spektrometru mas z czasem nie dłuższym niż 6 minut dla pojedynczego związku - działające w środowisku Windows 7 Professional 64 bity posiadanym przez Zamawiającego | TAK TAK TAK TAK |  |  |
| III | Oprogramowanie do analizy, obróbki i archiwizacji danych zainstalowane na komputerze Zamawiającego | TAK |  |  |
| Warunki serwisu gwarancyjnego |  |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji minimum 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego | TAK/ Podać |  |  |
| 2 | Wymagane jest żeby serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony był przez dostawcę sprzętu | TAK/Podać |  |  |
| 3 | Forma zgłoszeń: telefonicznie, faxem, e-mail, pisemnie - | TAK/Podać |  |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)