## 2019
Zadanie nr 1: Sprzęt jednorazowego użytku do procedur naczyniowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Zamawiana ilość na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta wyrobu | Nazwa wyrobu | Oferowane numery katalogowe
|  |  | A | B | C=AxB | D | E=C+D | F=C+D
1 | Cewnik diagnostyczny | Typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk, Vertebral, Pigtail, Straight. Cewnik zbudowany z poliuretanu, marker na końcu cewnika. Cewnik zbrojony oplotem stalowym, pokrycie hydrofilne. Średnica zewnętrzna 4F, 5F i 6F. Długości od 65 cm do 125 cm. Akceptujące prowadnik 0,035" i 0,038". | 3500 | [8 empty] | 3501
2 | Cewnik typu Re-entry do powrotu do światła naczynia | Profil 5,9F, kompatybilny z koszulką 6F i prowadnikiem .014". 22G igła do powrotu do światła naczynia, znaczniki L i T. Prowadnik 014, długości 120 i 300 cm. | 2 | [8 empty] | 4
3 | Cewnik z balonem do PTA maxi | Średnice balonu 15, 20 i 25 mm. Długości 2, 4, 6 cm. Nie pękający przy wskazanym przez producenta ciśnieniu. Łatwo przechodzące i nie uszkadzające się przy przejściu przez śluzę. Dobrze zwijające się po opróżnieniu. Odporne na załamania. | 20 | [8 empty] | 23
4 | Filtr do żyły głównej o małym systemie wprowadzania | Możliwość wprowadzenia do żyły udowej i żyły szyjnej. Wprowadzanie przez śluzę 6F. Możliwość usunięcia filtra (haczyk do pętli). | 20 | [8 empty] | 24
5 | Koszulka do usunięcia filtra do zyły głównej | Koszulka do usunięcia filtra z pozycji nr 4. | 20 | [8 empty] | 25
6 | Igła do nakłucia | Długość 7 cm, średnica 18G | 2000 | [8 empty] | 2006
7 | Introduktor | Marker widoczny na końcu. Gładka powłoka, odpowiednia sztywność. Zachowujący światło wewnętrzne. Długości 5,5cm; 11cm; 23cm; 35cm; 45cm. Średnice: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11F. | 3000 | [8 empty] | 3007
8 | Introduktor długi | O gładkiej powierzchni, z zastawką hemostatyczną, zachowujący światło wewnętrzne przy zagięciach, odpowiednio sztywne. Śluzy szczelne z blokadą introduktora. Introduktory i śluzy dobrze dopasowane do siebie, śluza pozwalająca na łatwe wprowadzenie cewników z balonem i stentów. Długość 90 cm. | 300 | [8 empty] | 308
9 | Introduktor typu Cross-over | Marker widoczny na końcu. Odpowiednia sztuwność, zbrojenie, gładka powłoka. Zachowujący światło wewnętrzne przy zagięciach. Długość 55 cm, średnice 7F i 8F. Z zastawką hemostatyczną. | 2000 | [8 empty] | 2009
10 | Łącznik wysokociśnieniowy | Giętkie, szczelne i dobrze dopasowane końcówki łatwe do podłączenia i rozłączenia. Nie pękające przy dużym przepływie kontrastu. | 1000 | [8 empty] | 1010
11 | Prowadnik diagnostyczny teflonowy | Giętka, atraumatyczna końcówka prosta i "J-curve", trzon stalowy pokryty teflonem. Długości od 80mm do 260 mm, średnice 0,018", 0,021", 0,025", 0,035", 0,038". | 600 | [8 empty] | 611
12 | Prowadnik interwencyjny sterowalny | Atraumatyczna, giętka końcówka prowadnika, prosta, angled, J-curve. Trzon stalowy pokryty substancją poślizgową zapewniającą dobrą manewrowalność. Średnica 0,035". Długości 180mm i 300mm. | 600 | [8 empty] | 612
13 | Prowadnik obwodowy | Prowadnik obwodowy 0,014". Końcówka prowadnika atraumatyczna, giętka, prosta, J-curve. Prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem. Prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem. Prowadnik sterowalny o długościach od 45 cm do 260 cm. Średnica 0,014". Dobre kontrastowanie w rtg. Sterylny, jednokrotnego użytku. | 300 | [8 empty] | 313
14 | Rozszerzacz naczyniowy | Średnice od 4 F do 9F, akceptujące prowadnik 0,035". Długość 17 cm. | 200 | [8 empty] | 214
x | RAZEM | x | x | x |  | x | X
* W przypadku gdy ilość numerów katalogowych jest zbyt duża aby wpisać je wszystkie do kolumny, należy podać pierwszy człon numeru katalogowego oraz numer strony w ofercie na której należy umieścić kartę katalogową produktu ze wszystkimi oferowanymi rozmiarami i numerami katalogowymi.
Zadanie nr 2: Elektrody ablacyjne RF z końcówką o dużej przewodności cieplnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Zamawiana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta wyrobu | Nazwa wyrobu | Oferowane numery katalogowe
|  |  | A | B | C=AxB | D | E=C+D | F=C+D
1 | Elektroda ablacyjna klasyczna bez chłodzenia 4mm | Bieguny elektrod wykonane ze złota (Au) o przewodności cieplnej co najmniej 3W/cm Kelvin. Długość 110cm. Średnica do 7F. Końcówka elektrody 4mm. Co najmniej 5 krzywizn zagięcia konca cewnika do 270 stopni obejmujące swym zakresem min. 48-80mm. Co najmniej 4 krzywizny. Automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku. Kontrola temperatury. | 100
2 | Elektroda ablacyjna z chłodzoną końcówką | Bieguny elektrod wykonane ze złota (Au) o przewodności cieplnej co najmniej 3W/cm Kelvin. Długość 95-110cm. Średnica do 7F. Końcówka elektrody 3,5mm. Co najmniej 5 krzywizn zagięcia konca cewnika do 270 stopni obejmujące swym zakresem min. 48-80mm. Co najmniej 4 krzywizny. 12 otworów irygacyjnych rozmieszczonych w co namniej trzech płaszczyznach, w tym jeden rząd otworów irygacyjnych w odcinku proksymalnym tipa elektrody. Automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku. Kontrola temperatury. | 50
3 | Elektroda ablacyjna klasyczna bez chłodzenia 8mm | Bieguny elektrod wykonane ze złota (Au) o przewodności cieplnej co najmniej 3W/cm Kelvin. Długość 95-110cm. Średnica do 7F. Końcówka elektrody 8mm. Co najmniej 5 krzywizn zagięcia konca cewnika do 270 stopni obejmujące swym zakresem min. 48-80mm. Automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku. | 50
4 | Łącznik do elektrody ablacyjnej | Łącznik kompatybilny z generatorami RF SmartAblate (Biosense Webster) i Suttle-Stockert (Biosense Webster). | 10
x | RAZEM | x |  | X |  | X | X
* W przypadku gdy ilość numerów katalogowych jest zbyt duża aby wpisać je wszystkie do kolumny, należy podać pierwszy człon numeru katalogowego oraz numer strony w ofercie na której należy umieścić kartę katalogową produktu ze wszystkimi oferowanymi rozmiarami i numerami katalogowymi.
Zadanie nr 3: Cewniki balonowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Zamawiana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta wyrobu | Nazwa wyrobu | Oferowane numery katalogowe
|  |  | A | B | C=AxB | D | E=C+D | F=C+D
1 | Cewnik balonowy o dużych średnicach | Jednorazowy, sterylny. Długości balonów: 20, 40, 60 mm. Średnica kanału wewnętrznego 0,035". Średnice balonu: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26 mm. Ciśnienie nominalne 4-6 atm. Ciśnienie RBP 12-18 atm. Koszulka od 7-12F w zależności od rozmiaru. Dwa systemy wprowadzające: 80 i 120 cm. Dwa znaczniki dla lepszej widoczności. | 20
2 | Cewnik balonowy OTW | Jednorazowy, sterylny. Zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Długości: 2, 4, 10, 12, 15, 17, 20 cm. Średnice: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Kompatybilne z prowadnikiem 0,035". System wprowadzania: 40, 80, 120, 135 cm. Ciśnienie nominalne 8 atm. Ciśnienie RBP 20-24 atm. Koszulka 5-7 F. | 20
x | RAZEM | x |  | X |  | X | X
* W przypadku gdy ilość numerów katalogowych jest zbyt duża aby wpisać je wszystkie do kolumny, należy podać pierwszy człon numeru katalogowego oraz numer strony w ofercie na której należy umieścić kartę katalogową produktu ze wszystkimi oferowanymi rozmiarami i numerami katalogowymi.
Zadanie nr 4: ZESTAW DO ZWĘŻEŃ "PROSTYCH" Z UWZGLĘDNIENIEM BIFURKACJI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Zamawiana liczba na okres 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nazwa wyrobu | numery katalogowe* | Wielkość opakowania
|  |  | A | B | C=AxB | D | E=C+D | F=C+D
1 | Balony do CTO | • dostępne średnice 0,75 mm i 0,9 mm • dostępne długości dla każdej średnicy 10 i 15 mm • dostępne balony z markerami na końcach balonu lub jednym umieszczonym centralnie, do wyboru przez zamawiającego | 20
2 | Cewnik balonowy | • dostępne średnice 1,25 mm – 4,0 mm • dostępne długości: 10 - 40 mm • profil wejścia 0,017” • profil przejścia 0,025” • pokrycie hydrofilne | 100
3 | Stent pokrywany lekiem do bifurkacji | • nośnik dla leku (polimer) biodegradowalny • dwie średnice stentu przy danym ciśnieniu nominalnym • kształt balonu na którym jest zamontowany stent „butelka” • trzy markery na balonie, środkowy do spozycjonowania stentu względem bocznicy • dostępne długości 16, 19 i 24 mm • dostępne średnice proximal: 3,25/2,50mm distal: 3,50/3,00mm 3,75/3,00m 4,25/3,50mm | 50
4 | Stent pokrywany lekiem (sirolimus i pochodne) | • dostępne średnice 2 – 5,0 mm • dostępne długości 8 – 40 mm • RBP 14 atm • profil przejścia 0.034” dla stentu 3,0 mm • nośnik dla leku (polimer) biodegradowalny | 800
5 | Strzykawka z manometrem | • maksymalne ciśnienie minimum 20 atm • strzykawka o pojemności 20 ml • precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie • budowa strzykawki umożliwiająca precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji • posiadająca zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją • tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu • czytelna tarcza manometru | 3000
x | RAZEM | x | x | X |  | X | X
* W przypadku gdy ilość numerów katalogowych jest zbyt duża aby wpisać je wszystkie do kolumny, należy podać pierwszy człon numeru katalogowego oraz numer strony w ofercie na której należy umieścić kartę katalogową produktu ze wszystkimi oferowanymi rozmiarami i numerami katalogowymi.
Zadanie nr 5: ZESTAW DO ANGIOPLASTYKI Z IMPLANTACJĄ STENTU W OSTRYCH ZESPOŁACH WIEŃCOWYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ DIAGNOSTYKI NACZYŃ WIEŃCOWYCH
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Zamawiana liczba na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nazwa wyrobu | numery katalogowe* | Wielkość opakowania
|  |  | A | B | C=AxB | D | E=C+D | F=C+D
1 | Cewnik balonowy | • średnice 2.00 -6.00 mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00) • długości 6-30 mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 – 4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20 mm dla średnic 5.50 i 6.00 mm (8, 12, 15, 20) • dwusegmentowa budowa shaftu wewnętrznego • ciśnienie nominalne 6 atm • ciśnienie RBP 20 atm dla 2.00-4.00 18 atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 – 20 atm) • profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów | 300
2 | Cewnik balonowy NC | • dostępne średnice 2.00 - 6.00 mm • długości 6-30 mm • dwusegmentowa budowa shaftu wewnętrznego • ciśnienie nominalne 12 atm • ciśnienie RBP 20 atm dla 2.00-4.00, 18 atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 – 20 atm) • profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów • duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm), przyrost średnicy w zakresie od 12 atm do 18 atm wynoszący 3% | 500
3 | Cewnik diagnostyczny | • światło wewnętrzne dla 6F 1.42mm /.056”/, dla 5F lewy 1.19mm /.047”/, 5F prawy 1.14mm /.045”/ (dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA) • dostępne długości cewnika 80, 90, 100, 110, 125 cm • maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI • jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości • konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika • miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka | 8500
4 | Cewnik prowadzący | • światło wewnętrzne dla 5F 1.47mm /.058”/, 6F 1.80mm /.071”/, 7F 2.08mm /.082”/, 8F 2.31mm /.091”/ • zbrojenie metalowe 2x1 (16 płaskich drutów) • unikalne pokrycie hydrofilne na odcinku od 7cm od końca dystalnego do 25 cm od końca proksymalnego • cewnik nylonowy o sztywnej konstrukcji (dużej sile podparcia) i dużej średnicy wewnętrznej | 500
5 | Lider angioplastyczny do zmian prostych | • średnica 0,014” • konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika • pokrycie końcówki roboczej substancją hydrofilną • dobra manewrowalność • szeroka gama stopni twardości końcówek (min 4) • szeroka gama stopni twardości części dystalnej • dostępne końcówki: prosta i J • oferowane długości 180- 190 cm oraz 300 cm • różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian (min. 20) • dostępne prowadniki z końcówką roboczą (spirala), końcówką cieniującą o różnej długości: 3,0; 3,5; 4,0 cm, dostępna końcówka J | 300 | 110 | 33000 | 8 | 118.8 | 35640
6 | Lider angioplastyczny do zmian złożonych | • średnica 0,014” • długości 190 cm oraz 300 cm • różna siła podparcia (MS) 0,5 do 1.2 g • pokrycie hydrofilne | 300
7 | Stent powlekany | • średnice 2.25 - 4.00 mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) • długości 8 - 38 mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38) • stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi • pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z polimeru trwałego • ciśnienie nominalne 11 atm • ciśnienie RBP 18 atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16 atm dla 3.0 – 4.0 mm • stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,1-15,1 % • profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów • profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.040” • długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0,4 mm • recoil max. 3% • duża siła radialna min. 0.26 N/mm • możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17 mm) • możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury 3,00-3,50 do 4,25 oraz 4,00 do 5,75 | 500
x | RAZEM |  | x | X |  | X | X
* W przypadku gdy ilość numerów katalogowych jest zbyt duża aby wpisać je wszystkie do kolumny, należy podać pierwszy człon numeru katalogowego oraz numer strony w ofercie na której należy umieścić kartę katalogową produktu ze wszystkimi oferowanymi rozmiarami i numerami katalogowymi.