Załącznik nr 3.1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLINICZNE STANOWISKO SYMULACYJNE – 20 SZT.

| L.p. | Opis wymagań | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Kliniczne stanowisko symulacyjne (unit stomatologiczny + głowa z tułowiem) wraz z krzesłem dla operatora |  |  |  |
| 1 | Model/typ | podać |  |
| 2 | Producent | podać |  |
| 3 | Rok produkcji (po 1 stycznia 2024 r.) | podać |  |
| 4 | Unit symulacyjny (wolnostojący, jezdny) |  |  |
| 4.1 | Stabilna podstawa do której przytwierdzone jest popiersie z głową fantomową: - w postaci szafki zawierającej niezbędne do działania podzespoły oraz szuflady/pojemniki zamykane na klucz lub - w postaci unitu i asystora w formie szafki z szufladami zamykanymi na klucz | TAK / podać |  |
| 4.2 | Szuflady zamykane na indywidualny klucz, - minimum dwie sztuki szuflad | TAK |  |
| 4.3 | Możliwość ergonomicznej pracy: - na dwie lub cztery ręce, - z możliwością ustawienia pozycji leżącej popiersia, - z boku - zza głowy fantomowej | TAK |  |
| 4.4 | Możliwość zmiany położenia popiersia fantomowego z blokadą położenia hamulcem pneumatycznym | TAK |  |
| 4.5 | Zagłówek z możliwością regulacji położenia | TAK |  |
| 4.6 | Możliwość złożenia unitu symulacyjnego wraz z popiersiem fantomowym do pozycji „parkowania” | TAK |  |
| 4.7 | Ślinociąg współpracujący z systemem ssącym | TAK |  |
| 4.8 | Sterownik nożny umożliwiający: - regulację prędkości obrotowej mikrosilnika - zmianę kierunku obrotów mikrosilnika - włączanie i wyłączanie wody - włączanie i wyłączanie pracy turbiny i skalera | TAK |  |
| 4.9 | Lampa zabiegowa ledowa z płynną lub kilkustopniową regulacją natężenia światła, natężenie światła min. 20000 lux, z możliwością obrotu w trzech osiach oraz możliwością oświetlenia zza głowy fantomowej | TAK |  |
| 4.10 | Trzy rękawy: - do turbiny, - do mikromotorka mikrosilnika - do strzykawki wodno-powietrznej | TAK |  |
| 4.11 | Skaler pneumatyczny zakładany na tę samą złączkę co turbina (dla każdego unitu) | TAK |  |
| 4.12 | Regulacja przepływu wody i powietrza chłodzącego do końcówek stomatologicznych za pomocą pokręteł regulacyjnych lub regulacja wody za pomocą pokrętła na rękawie instrumentu, a regulacja powietrza za pomocą dodatkowych narzędzi | TAK / Podać |  |
| 4.13 | Zbiornik wody na zewnętrznej ścianie unitu z łatwym dostępem w celu montażu i demontażu bez potrzeby użycia narzędzi | TAK |  |
| 4.14 | Podłączenie unitu do instalacji ssącej „mokrej” i instalacji sprężonego powietrza Zamawiającego | TAK |  |
| 5 | Dmuchawka | TAK |  |
| 5.1 | Trójfunkcyjna - woda, powietrze, spray | TAK |  |
| 6 | Złączka turbinowa | TAK |  |
| 6.1 | Wyposażona w źródło światła | TAK |  |
| 6.2 | Z regulacją przepływu wody chłodzącej lub złączka turbinowa bez regulacji przepływu wody chłodzącej w przypadku kiedy funkcja ta jest regulowana z poziomu unitu symulacyjnego | TAK/Podać |  |
| 7 | Turbina | TAK |  |
| 7.1 | Turbina mocowana do rękawa za pomocą szybkozłączki | TAK |  |
| 7.2 | Minimum czterodrożny spray | TAK |  |
| 7.3 | Moc turbiny min. 18 W | TAK / podać |  |
| 7.4 | Głośność maks. 62 dB | TAK / podać |  |
| 7.5 | Mocowanie wiertła systemem na przycisk | TAK |  |
| 7.6 | Końcówka ze światłem – natężenie min. 25 000 lux | TAK / podać |  |
| 8 | Mikrosilnik | TAK |  |
| 8.1 | Elektryczny bezszczotkowy | TAK |  |
| 8.2 | Wewnętrzne źródło światła min. 25.000 lux | TAK / podać |  |
| 8.3 | Wewnętrzny system chłodzenia | TAK |  |
| 8.4 | Regulacja natężenia sprayu w mikrosilniku lub mikrosilnik bez regulacji natężenia sprayu w mikrosilniku w przypadku gdy funkcja ta jest regulowana z poziomu unitu symulacyjnego. | TAK / podać |  |
| 8.5 | Prędkość obrotowa w zakresie [obr/min] 2.000 – 40.000 w mikrosilniku lub na panelu sterującym symulatora | TAK |  |
| 8.6 | Możliwość ustawienia kierunku obrotów „prawo – lewo”. | TAK |  |
| 9 | Kątnica | TAK |  |
| 9.1 | Przełożenie obrotów 1:1 | TAK |  |
| 9.2 | Wewnętrzny system chłodzenia | TAK |  |
| 9.3 | Mocowanie wiertła systemem na przycisk | TAK |  |
| 9.4 | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym | TAK |  |
| 9.5 | Kątnica ze światłem | TAK |  |
| 10 | Skaler pneumatyczny mocowany na szybkozłączkę turbinową | TAK |  |
| 10.1 | Skaler ze światłem min. 25 000 lux | TAK |  |
| 10.2 | Trzy ustawienia trybu pracy | TAK |  |
| 10.3 | Do każdego skalera kucz dynamometryczny | TAK |  |
| 10.4 | Do każdego skalera trzy końcówki pracujące: - do ośmiu skalerów po trzy końcówki podstawowe do usuwania złogów nazębnych; - do dwunastu skalerów po trzy końcówki służące do usuwania tkanki próchnicowej metodą sonoabrazyjną. | TAK TAK TAK |  |
| 11 | System ssący – dwa ssaki (duży i mały - spełniający rolę ślinociągu) | TAK |  |
| 11.1 | Symulator przystosowany do współpracy z mokrym systemem ssącym. | TAK |  |
| 11.2 | Załączanie ssania poprzez wciśnięcie przycisku lub załączenie ssania automatycznie po podniesieniu rękawa ssaka lub ślinociągu | TAK / podać |  |
| 11.3 | Płynna regulacja siły ciągu ssaków za pomocą suwaka lub zaworów walcowych | TAK / podać |  |
| 12 | Krzesło lekarza z podparciem pleców | TAK |  |
| 12.1 | Regulacja wysokości siedziska | TAK |  |
| 12.2 | Siedzisko i oparcie wykonane z materiałów zmywalnych, odpornych na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 13 | Popiersie | TAK |  |
| 13.1 | Ruchome, anatomiczne - wymagana możliwość zmiany położenia (wysokość, kąt pochylenia) oraz obrotu głowy względem popiersia | TAK |  |
| 13.2 | Oparcie pleców popiersia | TAK |  |
| 14 | Głowa | TAK |  |
| 14.1 | kształcie anatomicznym | TAK |  |
| 14.2 | Możliwość obrotu głowy na przegubie kulowym w płaszczyźnie prawo-lewo. Pochylenie do tyłu i do przodu. Wymagane minimalne zakresy: - pochylenie od - 30° (tył) do +10° (przód) - przechylenie na boki od - 30° (lewo) do +30° (prawo) - obrót wokół osi kręgosłupa głowy fantomowej -50°/+50° | TAK / podać |  |
| 14.3 | Głowa wyposażona w artykulator, do którego zamocowany jest wymienialny model szczęki i żuchwy z kompletnym uzębieniem (32 zęby). | TAK |  |
| 14.4 | Zęby w modelach szczęk wymienialne | TAK |  |
| 14.5 | Mocowanie zębów w modelach szczęk w systemie zatrzaskowym. | TAK |  |
| 14.6 | Możliwość doposażenia głowy fantomowej w kompatybilne zestawy do ćwiczeń protetycznych, endodontycznych, periodontologicznych, chirurgii stomatologicznej, implantologii mocowane na magnes. | TAK |  |
| 14.7 | Dostępność zębów, modeli do różnego rodzaju zabiegów stomatologicznych po zaprzestaniu produkcji (podać w latach) min. 10 lat | TAK / podać |  |
| 14.8 | Artykulator zakryty wodoszczelną maską gumową, symulującą policzki. | TAK |  |
| 14.8.2 | Odległość trójkąt Bonwilla | Podać |  |
| 14.8.3 | Kąt Benetta | Podać |  |
| 14.8.4 | Kąt Strzałkowy | Podać |  |
| 14.8.5 | Zakres wychylenia kłykci w stosunku do płaszczyzny Campera (CE) | Podać |  |
| 14.8.6 | Kąt Fishera | Podać |  |
| 14.8.7 | System (fiksowania) zatwierdzenia ustawionych indywidualnie parametrów | Podać |  |
| 15 | Instrukcja zestawu w języku polskim | TAK |  |
| 16 | Urządzenie do smarowania dedykowanych końcówek dostarczonych wraz z klinicznymi stanowiskami symulacyjnymi – 2 SZT. | TAK |  |
| 16.1 | Urządzenie do automatycznego systemu czyszczenia i smarowania końcówek stomatologicznych: turbin, prostnic i kątnic. | Podać |  |
| 16.2 | W pełni automatyczny proces oczyszczania i pielęgnacji 4 instrumentów jednocześnie w czasie 60 sekund. | Podać |  |
| 16.3 | Brak konieczności doprowadzenia do urządzenia instalacji sprężonego powietrza | Podać |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.