## 1
Część nr 1
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, z funkcją rotacji, dł. cięciwy 25 mm, średnica cewnika proksymalnie 2,2 mm, dystalnie 1,8 mm, dł. noska ok. 6 mm, akceptujący prowadnik 0,035” | szt. | 25
2. | Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, z funkcją rotacji oraz wskaźnikiem wychylenia noska, dł. cięciwy 25 mm, na długą i krótką prowadnicę 0,035”, dł. noska 5 mm | szt. | 20
3. | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez 8,5Fr; 10Fr. Długość 220 cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Po jednym markerze RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. | szt. | 15
4. | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 8,5Fr; 10Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm, w opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego | szt. | 30
5. | Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach żółciowych, jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka prosta 5 cm, średnica 0,035”, długość 450 cm | szt. | 25
6. | Szczotka cytologiczna dwukanałowa do dróg żółciowych, średnica cewnika 2,6 mm, długość robocza 180 cm, skalowana rękojeść, funkcja rotacji | szt. | 2
7. | Stent samorozprężalny przełykowy: nitinolowy, pokrywany silikonem od wewnątrz i od zewnątrz, kołnierz niepokrywany, w giętkim zestawie do aplikacji o dł. 70cm, śr. 24Fr. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Markery RTG na obu końcach, dwa markery RTG w połowie długości stentu. Dł. stentów: 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, śr. 20 mm, 24 mm z kołnierzami o średnicy odpowiednio 24 mm oraz 28 mm. Na obu kołnierzach dobrze widoczne w obrazie endoskopowym czarne nylonowe pętle umożliwiające usunięcie, lub korekcję położenia stentu po jego uwolnieniu. Zestaw do aplikacji współpracujący z prowadnikiem max. 0,035” | szt. | 5
8. | Balon ciśnieniowy do poszerzania zwężeń: progresywny, trójstopniowy, jednorazowy, długość cewnika min. 200-230 cm, śr. cewnika 7Fr, min. śr. kanału roboczego 2,8 mm. Markery RTG na obu końcach balonu oraz jeden marker RTG na dystalnym końcu osłonki. Balon uzbrojony w dedykowaną, króką prowadnicę o średnicy 0,035” z hydrofilną końcówką, Długość balonu 20-55 mm. Średnice balonów: 1) 10mm; 11mm; 12mm 2) 12mm; 13,5mm; 15mm Na cewniku umieszczona fluorescencyjna etykieta opisująca jednoznacznie wartości ciśnień oraz zależne od nich średnice. | szt. | 8
9. | Urządzenie do pompowania balonów wysokociśnieniowych: jednorazowe, z manometrem oraz giętkim drenem przyłączeniowym zakończonym portem LUER, zakres ciśnień: 0-440PSI | szt. | 8
10. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony, nić nawleczona na rękojeść, przeciągnięta przez teflonowy cewnik, rękojeść wyposażona w port Luer do irygacji | szt. | 10
11. | Klipsownica jednorazowego użytku, z załadowanym klipsem gotowym do użycia, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,5 mm, bez osłony zewnętrznej, cewnik pokryty teflonem, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie ramion klipsa 16 mm, kąt rozwarcia 135* | szt. | 20
12. | Stent samorozprężalny żółciowy: nitinolowy, całkowicie pokryty silikonem od wewnątrz i od zewnątrz. Dł. stentów: 60mm; 80mm. Śr. 10mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o dł. 185cm, śr. 8,5-9Fr, współpracujący z prowadnikiem max. 0,035”. | szt. | 2
13. | Korek biopsyjny wielorazowego użytku do aparatów endoskopowych Pentax | szt. | 10
14. | Korek biopsyjny z portem Luer z zastawką do irygacji, jednorazowego użytku, sterylny, kompatybilny z endoskopami Pentax | szt. | 10
15. | Zestaw zaworów jednorazowego użytku do endoskopów giętkich Pentax. W jednym sterylnym opakowaniu: zawór biopsyjny, zawór ssący, zawór woda/powietrze, łącznik z zastawką do kanału woda/powietrze | szt. | 10
16. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku do endoskopów giętkich, średnica cewnika 2,3 mm, dł. 230 cm, cewnik pokryty teflonem | szt. | 800
17. | Kleszcze JUMBO jednorazowego użytku do endoskopów giętkich, średnica cewnika 3,0 mm, dł. 230 cm, cewnik pokryty teflonem | szt. | 200
18. | Olejek silikonowy do uszczelek endoskopów giętkich, 10 ml | szt. | 10
19. | Zestaw uszczelek do butelki do endoskopowego źródła światła Pentax | op. | 3
20. | Uszczelki do zaworu ssącego OF-B120 aparatów Pentax, 3 szt./op. | op. | 3
21. | Uszczelki do zaworu woda-pow. OF-B121, 6 szt./op. | op. | 3
22. | Silikonowa nasadka z bocznymi wypustkami, jednorazowa, na kolonoskop o średnicy tuby wziernikowej 13,2 mm, całkowicie przezierna | szt. | 10

## 2
Część nr 2
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane teflonem, z markerami sygnalizującymi lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), łyżeczki typu owalne, owalne z igłą (do wyboru przez Zamawiającego), średnica osłonki 2.3 mm, szerokość otwarcia szczęk 7,1 mm, długość szczęk 0,43 cm, pojemność łyżeczek 10 mm3, długość szczęk wraz z obudową 11 mm, długość robocza 160, 180, 230 cm. Na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną. | szt. | 200
2. | Jednorazowe igły do ostrzykiwań, średnica osłonki 2.3 mm, średnica igły 22, 23, 25 G długość igły: 4, 5 mm długośc robocza 230 cm. Osłonka odporna na załamania, zakończona atraumatycznym, metalowym kołnierzem o długości nie krótszej niż 6 mm. Igła zabezpieczona gumową nasadką ochronną | szt. | 10
3. | Jednorazowe pętle do polipektomii owalne, obrotowe, wykonane z plecionego drutu o średnicy 0,47 mm, średnica pętli 6, 10,15,20,25,30,35,40, 50 mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm | szt. | 50
4. | Jednorazowe pętle do polipektomii , asymetryczne, heksagonalne obrotowe, wykonane z plecionego drutu, o średnicy 0,47 mm, średnica pętli 15,20,25,30 mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm | szt. | 50
5. | Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 230 cm Otwarcie ramion klipsa: 11,13,16,18, mm średnica cewnika 2,6 mm, możliwość rotacji 360* możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem | szt. | 30
6. | Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 230 cm Otwarcie ramion klipsa: 8 mm średnica cewnika 2,6 mm, możliwość rotacji 360* możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem | szt. | 30
7. | Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,3 mm oraz 2,6 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze zielonym dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym | szt. | 50
8. | Jednorazowy kosz do ekstrakcji złogów z portem bocznym do przepłukiwań średnica osłonki 2.4 mm, średnica otwartego kosza 15, 25, 30, 35 mm, długość robocza 230 cm | szt. | 30
9. | Jednorazowe chwytaki 4 lub 5-ramienne do usuwania ciał obcych, zaokrąglone atraumatyczne końcówki, długość robocza 230 cm średnica osłonki 2,3 mm | szt. | 20
10. | Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, długość robocza 230 cm szczęki typu: aligator, pelikan, ząb szczura, aligator z zębem szczura średnica osłonki 2,3 mm, | szt. | 20
11. | Jednorazowe balony do usuwania złogów z dróg żółciowych, trójstopniowe, taperowana końcówka dla lepszego, atraumatycznego dostępu do brodawki, długość robocza 200 cm, średnica kateteru 2,3mm, średnice balonu: 11/13/15 oraz 9/12/15 mm Współpracujące z prowadnikiem 0,035" | szt. | 20
12. | Jednorazowy prowadnik endoskopowy 0,035" średnica katetera 7.5 Fr, długość 450 cm, taperowana końcówka hydrofilna 5 lub 9 cm, prosta , dwukolorowa, hydrofilna powłoka dla lepszej wizualizacji w obrazie endoskopowym | szt. | 30
13. | Sfinkterotom trójkanalowy obrotowy, półizolowany, jednorazowego użytku; z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu, długość robocza 200cm,długość noska 5mm, 15 mm dł. monofilamentnej cięciwy tnącej 20. 25, 30 mm, przeznaczony do współpracy z prowadnikami o średnicy 0,35" | szt. | 20
14. | Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica osłonki 1,7 mm, długość robocza 230 cm oraz 300 cm średnice szczoteczek 5/5; 6/6; 7/7; 5/10 mm, różne kolory osłonki w zależności od średnicy szczoteczki, dla szybkiej identyfikacji produktu. | szt. | 50
15. | ZESTAW składający się z: jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica włosia 5/5 mm oraz 7/7 mm (do wyboru przez Zamawiającego), długość robocza 230 cm, średnica osłonki 1,7 mm + jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów, średnica włosia 5/12 mm, długość robocza 16 cm | szt. | 50
16. | Jednorazowy ustnik do gastroskopii z regulowaną gumką materiałową, pakowany w dyspenser po 100 sztuk Wyrób medyczny spełniający wymogi normy PN-EN 556-1:2002 (sterylny) | szt. | 200
17. | Jednorazowy ustnik do gastroskopii z podejściem tlenowym z gumką silikonową pakowany po 100 sztuk | szt. | 200
18. | Jednorazowa pułapka na polipy 4 -komorowa, każda z komór opisana kolejnym numerem, dobrze widoczna czcionka, możliwość wyjęcia poszczególnych komór; łatwa do instalacji szeregowej między zaworem ssącym endoskopu a urządzeniem ssącym | szt. | 10
19. | Jednorazowe spodenki do kolonoskopii na rzepy, gramatura 30, 38 gsm, kolor do wyboru: granat, ciemnazieleń, rozmiar uniwerslany, Pakowane po 100 sztuk | szt. | 1000
20. | Poślizgowy żel medyczny do badań rektalnych oraz do badań z endoskopami. wysoki efekt poślizgowy, nie zawiera tłuszczu i substancji farmaceutycznych, nieograniczone zastosowanie materiału,rozpuszcza się w wodzie, nie pozostawia śladów po umyciu. Pojemność 200 ml | szt. | 5
21. | Jednorazowe zaworki biopsyjne kompatybilne ze sprzętem Olympus/Pentax/ Fujinon, | szt. | 200
22. | Jednorazowe zaworki woda-powietrze kompatybilne ze sprzętem Olympus./Pentax/ Fujinon, produkt sterylny | szt. | 30
23. | Jednorazowe zaworki ssące kompatybilne ze sprzętem Olympus/Pentax/ Fujinon | szt. | 30

## 3
PAKIET NR 3
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 20
2. | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów, składające się ze skalowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, pakowane w pojedyncze sterylne opakowania. Opakowanie handlowe = 1 sztuka. | szt. | 60
3. | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) lub 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 50
4. | Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka o pojemności 5ml. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10
5. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona z drutu o średnicy 0,36 mm, o średnicy otwarcia 6mm. Długość oczka pętli 30mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 60
6. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, z funkcją rotacji, sterylna, owalna, wykonana z drutu monofilament o grubości 0,40mm, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, dostępna w rozmiarach 10mm, 15mm, 30mm. Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300mm. Pakowana pojedynczo, sterylnie. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 60
7. | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica narzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. | szt. | 40
8. | Żel poślizgowy do badań endoskopowych. Pojemność tubki 200 ml. Skład w 100g produktu: hydroxyethyl celulozy: 1-1,25% - czynnik żelujący, sól sodowa metyloparabenu: 0,35% - konserwant, sól sodowa propyloparabenu: 0,02% - konserwant, gliceryna: 2,55% - czynnik nawilżający, woda oczyszczona; pozostałe. Opakowanie handlowe = 12 sztuk. | szt. | 10