## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY
Grupa 1 - Zestaw do trombektomi mechanicznej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (szczegółowo opisać) | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk) | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych: - Trzy modułowa konstrukcja stentu: dwuwarstwowa struktura nitinolu, umożliwiająca przejście przez skrzeplinę oraz otwarcie przepływu za pomocą kanału wewnętrznego i usunięcie skrzepliny z naczynia poprzez uchwycenie skrzepliny w częśćci proksymalnej i zablokowanie w częśći dystalnej za pomocą kosza. - Stent posiadający zintegrowaną ochronę przeciw zatorową w postaci: wewnętrznego kanału przepływu, klatki zewnętrznej oraz kosza zapewniającego protekcję dystalną, - Długość robocza stentu: 21 mm i 33 mm, - Długość całkowita stentu: 194 mm i 195 mm, - Zalecana średnica naczynia: 1,5 mm – 5 mm, - Stent kompatybilny z mikro cewnikami 0,021” ID, - Stent posiadający 5 markerów pozycjonujących i 20mm coil kontrastujący, Połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny z możliwością ponownego złożenia. |  |  | 5 | szt | 150
2 | Mikrocewnik dostawczy do stentów: Mikrocewnik o średnicy zewnętrzne 0,021” i dlugości 150cm |  |  | 5 | szt | 150
3 | Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych: - Cewnik zbrojony z oplotem stalowym - Cewnik zbudowany z 3 głównych segmentów – zapewniających dystalny dostęp i lepsze podparcie - Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika : 6F |  |  | 5 | szt | 300
RAZEM = 1-3
Grupa 2 - Zestaw do trombektomi mechanicznej z cewnikiem balonowym
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (szczegółowo opisać) | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Cewnik prowadzący z balonem Do szybkiego dostępu do układu nerwowo-naczyniowego z równowagą proksymalnego wsparcia i dystalnej elastyczności. Z balonem 10 mm (+/-2 mm), zaprojektowanym tak, aby pasował do ściany naczynia Z podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej i pięcioma strefami przejściowymi Średnica zewnętrzna 0,106 cala / 2,7 mm Średnica wewnętrzna 0,084 cala / 2,1 mm Minimum dwie długości 95cm i 85 cm (+/- 2 cm) |  |  | 5 | szt | 30
2 | Cewnik dostępu dystalnego. Długość części dystalnej 14 cm (+/-1 cm). Średnica dystalna 6,0F (0,079 cala) odporny na zginanie trzon zachowuje drożność światła podczas aspiracji 0.058in - OD (Distal 5.3F/Proximal 5.6F), długość 115cm oraz 130cm (+/- 2 cm) 0.060in - OD (Distal 5.4F/Proximal 6.0F), długość 130cm (+/- 2 cm) |  |  | 5 | szt | 60
3 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych. Średnica Retrievera 3 mm 4mm 4mm 6mm. Średnica drutu popychacza 0,015 cala 0,018 cala 0,018 cala 0,018 cala. Długość całkowita 190cm. Cał Obszar przechwytywania 30mm 25 mm 20mm (+/-1 mm). Co najmniej cztery długości Retrievera w zakresie 32mm - 44mm . |  |  | 5 | szt | 50
RAZEM= 1-3
Grupa 3 - Cewniki, prowadniki
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (szczegółowo opisać) | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych. dobry moment obrotu średnicach 5 F - średnica wewnętrzna 0,059”, 6 F – średnica wewnętrzna 0,071” kształtowalna dystalna końcówka 7 cm (+/- 1 cm) długość cewnika 95 cm, (+/- 2 cm) kształt końcówki : STR/ MP2 pokrycie PTFE w wewnętrznej części cewnika pokrycie poliestrowe na zewnętrznej powierzchni cewnika |  |  | 10 | szt | 150
2 | Mikroprowadnik dedykowanydo zabiegów neuroradiologicznych. Prowadnik o budowie hybrydowej. Prowadnik o średnicy 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014’’ w części proksymalnej. Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu. Prowadnik o długości 200 cm z możliwością wydłużenia do 300 cm. Część nitynolowa o długości 60 cm (+/- 1 cm) kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm,(+/- 1 mm) pokrycie hydrofilne na długości 40 cm.(+/- 2 cm) |  |  | 5 | szt | 150
3 | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo. Atraumatyczny dystalny segment kształtowalny. Długośc dystalnej końcówki 17 cm. (+/- 1 cm) Średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 5F/ 0.055’’, 6F/0.070". Dwie długości cewnika: 115, 125 cm.(+/- 2 cm) |  |  | 5 | szt | 100
4 | Microcewnik do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik zbrojony – zbudowany z minimum 7 segmentów. Polerowany atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki . Minimum dwa platynowe markery . Zewnętrzna średnica-średnica wewnętrzna: 2.4/1.7 F, 0.01 7’’; 2.5/2.0F, 0.021";3.1/2.6F,0.027". Długość cewnika 150 lub 156 cm, pokrycie hydrofilne na długości 100 cm. (+/- 2 cm) |  |  | 5 | szt | 300
RAZEM= 1-4
Grupa 4 - Zestaw reperfuzyjny
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (szczegółowo opisać) | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej ,5.0, 5.4, 5.75 lub 6.0; Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania dystalna średnica wewnętrzna od .041 do .068” (5 rodzajów); długości 132(szersze) lub 139cm (najwęższy). Cewnik o największym świetle skonstruowany z co najmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności |  |  | 5 | szt | 55
2 | Cewnik aspiracyjny – długość robocza 153cm, średnica proksymalna zewnętrzna – 4,3F, dystalna wewnętrzna - "035" |  |  | 5 | szt | 20
3 | Cewnik aspiracyjny – długość robocza 139cm, średnica proksymalna zewnętrzna – 4,3F, dystalna wewnętrzna - "041” |  |  | 5 | szt | 15
4 | Sterylne przewody wysokociśnieniowe z wyłącznikiem siły ssącej (typu on/off) |  |  | 5 | szt | 20
5 | Kalibrowany zbiornik o pojemności 1000ml, wykonany z transparentnego tworzywa, wyposażony w filtry chroniące pompę przed uszkodzeniem. |  |  | 5 | szt | 20
6 | Urządzenie wspomagające trombektomie. |  |  | 5 | szt | 50
| Oddanie w używanie pompy aspiracyjnej na cały okres trwania umowy |  |  |  | kpl | 1
RAZEM= 1-6
Grupa 5 - Strzykawka jednorazowa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (szczegółowo opisać) | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Strzykawka dwuczęściowa z końcówką luer 2 ml , skalowana co 0,1 ml, skala ciemna niezmywalna, sterylna, opak. max 150 szt. zgodne z normami : - ISO 556-1 lub równoważne, ISO 7886-1 lub równoważne, ISO 11607-2 lub równoważne, ISO 11737-1 lub równoważne, ISO 13485 lub równoważne |  |  |  | szt | 300000
2 | Strzykawka dwuczęściowa z końcówką luer 5 ml, skalowana co 0,2 ml , skala ciemna niezmywalna, sterylna, opak. max 150 szt. zgodne z normami: - ISO 556-1 lub równoważne, ISO 7886-1 lub równoważne, ISO 11607-2 lub równoważne, ISO 11737-1 lub równoważne, ISO 13485 lub równoważne |  |  |  | szt | 375000
3 | Strzykawka dwuczęściowa z końcówką luer 10 ml, skala mieszcząca się w zakresie od 0,5 ml – do 1,0 ml , skala ciemna niezmywalna, sterylna, opak. max 150 szt. zgodne z normami: - ISO 556-1 lub równoważne, ISO 7886-1 lub równoważne, ISO 11607-2 lub równoważne, ISO 11737-1 lub równoważne, ISO 13485 lub równoważne |  |  |  | szt | 450000
4 | Strzykawka dwuczęściowa z końcówką luer 20 ml , skala mieszcząca się w zakresie od 1,0 ml – do 2,0 ml , skala ciemna niezmywalna, sterylna, opak. max 150 szt. zgodne z normami: - ISO 556-1 lub równoważne, ISO 7886-1 lub równoważne, ISO 11607-2 lub równoważne, ISO 11737-1 lub równoważne, ISO 13485 lub równoważne |  |  |  | szt | 495000
RAZEM: 1-4
SPEŁNIANIE NORM DLA STRZYKAWEK 2, 5, 10 ,20 ml
Numer normy do spełnienia- określone (wymagane) przez Zamawiającego |  |  | Numer normy dla oferowanego wyrobu proponowanego przez Wykonawcę (wpisać normy)
ISO 556-1 lub równoważne
ISO 7886-1 lub równoważne
ISO 11607-2 lub równoważne
ISO 11737-1 lub równoważne
ISO 13485 lub równoważne
Grupa 6 - Zestaw do termoregulacji pacjenta
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (szczegółowo opisać) | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Cewnik zgodny z systemem coolgard – 3000/thermogard xp Wymiennik ciepła kompatybilny z konsolą coolgard – 3000/thermogard xp, posiadaną przez szpital Dostępne wymienniki ciepła 3 i 4 komorowe Średnica zestawu wprowadzającego w granicach ok. 8.5 -9.5 f Długość cewnika w granicach 35 – 40 cm Centralny potrójny dostęp do światła naczynia z możliwością podawania leków, pobierania krwi, pomiaru ciśnienia Obudowa i końcówka widoczna w skopii Cewnik pokryty hydrofilną powłoką zawierającą heparynę |  |  | 2 | szt | 12
Grupa 7 - System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych typ 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać (szczegółowo opisać) | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk) | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Przyrząd o budowie otwartej hybrydowej komórki wykonanej z nitynolu posiadającej 3 strefy. W strefie proksymalnej – strefa przywracania przepływu (dla urządzenia o min. długości części roboczej 30 mm.) z optymalną siłą radialną i dużym rozmiarem komórek. W strefie środkowej - 2 otwory (kieszenie) umożliwiające przeniknięcie skrzepliny do wnętrza stent retrievera, ustawione w stosunku do siebie pod katem 90°. W strefie dystalnej – koszyk zamknięty zapewniający zatrzymanie skrzepliny wewnątrz przyrządu. Minimum 6 markerów (znaczników) , po jednym w końcówce proksymalnej i dystalnej oraz minimum 2 pary markery w części środkowej w części proksymalnej każdego z otworów. Urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 180 cm.(+/- 2 cm). Średnica 4,5mm – całkowita długość – 57mm- dł. części roboczej – 37 mm (+/- 2 mm). Średnica 4,0 mm –całkowita długość - 48mm dł. części roboczej - 30 mm (+/- 2 mm). Średnica 4,0 mm –całkowita długość - 39mm dł. części roboczej - 22 mm (+/- 2 mm.) Kompatybilny z cewnikami 0,021 mm oraz 0,027 mm. |  |  | 3 | szt | 50
Grupa 8 - System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych typ 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać (szczegółowo opisać) | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | dostępne rozmiary: 3.5 x 28 mm, 4.5 x 30 mm, 4.5 x 40 mm, 4.5 x 50, 6.0 x 40 mm, 4.5 x 50 długość (+/- 2 mm) rekomendowany do naczyń o średnicy 1.5 mm do 5.5 mm, posiada minimum 2 nici widoczne w skopii, posiada minimum 3 markery dystalne i 1 proksymalny wszystkie rozmiary kompatybilne z mikrocewnikiem 0,021” budowa hybrydowa – otawarto oraz zamknięto komórkowa w jednym, budowa segmentowa stentu ułatwiająca dopasowanie długości urządzenia do wielkości zakrzepu, dokładnym pozycjonowaniem w wyniku zastosowania prowadnika z możliwością wycofania produktu |  |  | 10 | szt | 50
2 | Balon na cewniku przeznaczony do dylatacji zwężeń naczyń mózgowych w celu poprawy perfuzji. Cechy produktu: długość użytkowa balonu – 8.0 mm,(+/- 1 mm) długość użytkowa cewnika - 150 cm, (+/- 2 cm) elastyczna strefa dystalna – długość 300 mm, (+/- 5 mm) sztywna strefa proksymalna – długość 1200 mm,(+/-5 mm) długość elastycznej końcówki – 10 mm, (+/- 2 mm) minimum 3 markery – pierwszy dystalny marker dla elastycznej końcówki umieszczony w celu kontrolowania pozycji cewnika, 2 markery oznaczające nominalną długość balonu, dostępne rozmiary minimum: 1.5 x 8.0 mm, 2.0 x 8.0 mm, 2.5 x 8.0 mm, 3.0 x 8.0 mm, 3.5 x 8.0 mm, 4.0 x 8.0 mm |  |  | 3 | szt | 20
3 | Nitinolowy stent samorozprężalny do naczyń mózgowych: dostępne rozmiary: - 3.0 x 15 mm, 3.0 x 20 mm, 3.0 x 25 mm, 3.0 x 30 mm, 3.0 x 35 mm - 3.5 x 15 mm, 3.5 x 20 mm, 3.5 x 25 mm, 3.5 x 30 mm, 3.5 x 35 mm - 4.0 x 15 mm, 4.0 x 20 mm, 4.0 x 25 mm, 4.0 x 30 mm, 4.0 x 35 mm - 4.5 x 15 mm, 4.5 x 20 mm, 4.5 x 25 mm, 4.5 x 30 mm, 4.5 x 35 mm - 5.5 x 20 mm, 5.5 x 25 mm, 5.5 x 30 mm, 5.5 x 35 mm - 6.5 x 20 mm, 6.5 x 25 mm, 6.5 x 30 mm, 6.5 x 35 mm - dopasowujący się do naczyń o średnicy od 1.5 do 6.0 mm - laserowo cięty stent zamkniętokomórkowy o atraumatycznej końcówce, - posiadający minimum trzy dystalne oraz trzy proksymalne markery platynowo-irydowe oraz marker centralny - trzy markery na prowadniku u łatwiające pozycjonowanie stentu – dystalny, centralny oraz proksymalny, - dedykowane mikrocewniki w rozmiarach 0.0165 – 0.021” ID - stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia, - wysoka elastyczność stentu dzięki budowie asymetrycznych komórek, z możliwością wycofania produktu. |  |  | 3 | szt | 10
4 | Mikrocewnik jest przeznaczony do naczyń mózgowych oraz obwodowych w celach terapeutycznych lub diagnostycznych. Cechy produktu: dostępny w rozmiarach - 17", 21", 27", długość użytkowa mikrocewnika - 155 cm, (+/- 2 cm) dedykowany do stentów, trombektomów oraz spirali, podwójna powłoka hydrofilna umożliwia lepszy ślizg i wzmocnioną trwałość produktu, końcówka, której łatwo można nadać kształt umożliwia bardzo dobrą nawigację dystalną, posiada marker na końcu, wielopolimerowa konstrukcja zawiera 5 różnych stref: strefa bardzo elastyczna (0-10mm), delikatna strefa dystalna (10-50 mm), średnio delikatna strefa środkowa (50-200 mm), strefa wspierająca (200-300 mm), bardzo stabilna strefa końcowa (300-prox.) |  |  | 5 | szt | 50
RAZEM= 1-4
Grupa 9 - Łącznik y-connector
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać (szczegółowo opisać) | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Przeznaczony do zabiegów wewnątrznaczyniowych. Dwuzastawkowa konstrukcja, złożona z zastawki obrotowej oraz zastawki uniemożliwiającej przeciek typu push-pull o płynnej regulacji zacisku, Samodzielne domykanie zastawki push-pull w wyniku działania ciśnienia krwi. Umożliwia łatwe wprowadzenie przyrządu do wnętrza naczynia, przy wykorzystaniu jednej ręki. Średnica zastawki umożliwia wprowadzania cewnika lub prowadnika w rozmiarach od 0F do 9F z zachowaną możliwością regulacji siły lub całkowitym blokowaniem. Odgałęzienie boczne posiada wbudowany przedłużacz i kranik 2 lub 3-drożny. |  |  | 50 | szt | 500
Grupa 10 - Preparat leczniczy do strzykawki ILLUMENA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta | Termin przydatności (min. 10 miesięcy od terminu dostawy) | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
Ampułkostrzykawka z preparatem ioversol stężenie 350 do strzykawki ILLUMENA
1 | pojemność 50 ml |  |  |  | szt | 400
2 | pojemność 100 ml |  |  |  | szt | 200
3 | pojemność 125 ml |  |  |  | szt | 200
RAZEM=1-3
Grupa 11 – Leki hamujące układ odpornościowy typ 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (szczegółowo opisać) | Nazwa producenta | Termin przydatności (min. 10 miesięcy od terminu dostawy) | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Lenalidomide 5 mg x 21 kps. Twarde |  |  |  | op | 60
2 | Lenalidomide 25 mg x 21 kps. Twarde |  |  |  | op | 240
RAZEM=1-2
Grupa 12 – Leki hamujące układ odpornościowy typ 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać (szczegółowo opisać) | Nazwa producenta | Termin przydatności (min. 10 miesięcy od terminu dostawy) | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Certolizumab 200 mg/1 ml x 2 amp.-strzyk. |  |  |  | op | 530
Grupa 13 Leki przeciwnowotworowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (szczegółowo opisać) | Nazwa producenta | Termin przydatności (min. 10 miesięcy od terminu dostawy) | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Bosutinib 500 mg x 28 tbl. Powlekane |  |  |  | op | 24
Grupa 14 – Leki różne typ 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (szczegółowo opisać) | Nazwa producenta | Termin przydatności (min. 10 miesięcy od terminu dostawy) | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Daratumumab 100 mg/5 ml fiol. koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji |  |  |  | fiol. | 100
2 | Daratumumab 400 mg/20 ml fiol. koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji |  |  |  | fiol. | 100
RAZEM= 1-2
Grupa 15– Leki różne typ 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (szczegółowo opisać) | Nazwa producenta | Termin przydatności (min. 10 miesięcy od terminu dostawy) | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Midostaurin 25 mg x 56 kps. Miękkie |  |  |  | op | 24
Grupa 16 – Leki różne typ 3
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (szczegółowo opisać) | Nazwa producenta | Termin przydatności (min. 10 miesięcy od terminu dostawy) | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Karfilzomib 10 mg fiol. proszek do sporządzania roztworu do infuzji |  |  |  | fiol. | 50
2 | Karfilzomib 60 mg fiol. proszek do sporządzania roztworu do infuzji |  |  |  | fiol. | 50
RAZEM= 1-2
Oferowane preparaty w różnych dawkach dotyczące tej samej nazwy międzynarodowej muszą pochodzić od tego samego producenta ( dot. tej samej postaci leku tzn. np. form iniekcyjnych, doustnych w zakresie grup nr. 11, 14, 16
…………………………………..
Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Nazwa producenta ” do podania nazwy producenta , który jest proponowany.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Oferowany przedmiot zamówienia szczegółowo opisać” do szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.
W zakresie grupy 5 Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer normy dla oferowanego wyrobu proponowanego przez Wykonawcę
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Niniejszy załącznik nr 1 do SIWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym