Zielonka, dnia 23.02.2022 r.

### Nr sprawy: ZP/3/22/D8/B2/16/002/02

Wykonawcy

Dotyczy postępowania na dostawę „Analizatora objętościowego rozkładu wielkości cząstek”.

Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, informuje 
że w dniu 21.02.2022 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. 
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 
z poźn.zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 1

W opisie przedmiotu zamówienia zamieszonym przez Zamawiającego możemy przeczytać:

• Pomiar rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej w całym zakresie pomiarowym

• Zakres pomiarowy: od 0,01 do co najmniej 3 000 µm

Zgodnie z wiedzą literaturową metoda pomiaru dyfrakcji laserowej nie może być stosowana powyżej zakresu około 2500µm ze względu na fizykę pomiaru wykorzystywaną w danej metodzie. Urządzenia nazywane potocznie dyfraktometrami laserowymi potrafią pokazywać rozkład wielkości cząstek powyżej 2500 µm, jednak powyżej pewnej wartości (w zależności od rożnych producentów) ale nadal mieszczącej się w zakresie pomiędzy 2100 µm a 2500 µm, metoda pomiaru dyfrakcji laserowej zostaje uzupełniona o inną korespondującą metodę, np analizę obrazu za pomocą kamery CCD. Dlatego w tych dwóch punktach specyfikacji pojawia się pewna nieścisłość.

Pomiar rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej w całym zakresie pomiarowym dotyczyć może analizatora wielkości cząstek z wersją dyspersji na mokro, którego także dotyczy aktualne postępowanie, nie może jednak dotyczyć zakresu aż 3 000 µm ze względu na fizykę pomiaru.

Nasze pytanie brzmi czy dopuszczą Państwo w postępowaniu analizator, który przy pomiarze na mokro realizuje pomiar w całym zakresie pomiarowym za pomocą dyfrakcji laserowej , zaś zakres tego aparatu to 0,04 - 2500 µm, czyli nawet z szerszą górną granicą niż wyspecyfikowali Państwo to w kolejnych punktach opisu przedmiotu zamówienia ?

Uzasadnienie: Urządzenie przez nas proponowane jest również w stanie rejestrować cząstki od zakresu 0,01 μm, jednak oficjalnie nie publikujemy tego w specyfikacji, ponieważ wychodzi to poza teoretyczny zakres techniki dyfrakcji laserowej zgodnie z treścią normy ISO 13320:2020 co zamawiający może zweryfikować. W związku z powyższym pomiar wspomnianą metodą dyfrakcji laserowej w zakresach poniżej 100nm (0,1 μm) zawsze będzie obarczony duży błędem.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia. Na rynku dostępnych jest wiele analizatorów wykorzystujących metodę dyfrakcji laserowej, które według publicznych informacji podawanych przez producentów w dokumentach, wykonują pomiary zgodnie z tą metodą, 
w zakresie do co najmniej 3000 µm. Zgodnie z treścią punktu 6. Zał. nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia”, Zamawiającemu zależy na tym, aby analizator miał możliwość rozbudowy w przyszłości o jednostkę do pomiarów na sucho, umożliwiającej wykonywanie pomiarów w zakresie co najmniej 0,1 - 3000 µm. Zamawiający uznaje, że jest to parametr jakości urządzenia, zatem nie dopuszcza możliwości zaproponowania urządzenia, które nie spełnia tego wymogu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowania analizatora posiadającego wymiar szerokości 88cm ?

Uzasadnienie: Proponowany przez nas wymiar jest praktycznie nieznacznie większy od wymaganych 75cm biorąc pod uwagę zakup podobnej klasy aparatu pomiarowego, a limitowanie zakupu na podstawie tak niewielkiej różnicy 13 cm, byłoby niekorzystne dla Zamawiającego z uwagi na ograniczenie możliwości pozyskania drugiej konkurencyjnej oferty od potencjalnego dostawcy. Jednocześnie dokładne wskazanie maksymalnego wymiaru mogłoby także sugerować ograniczenie postępowania do tylko jednego wybranego Wykonawcy, co mamy nadzieję nie było celem Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wymiarze 88 cm. Na podstawie dostępnych publicznie dokumentów, wynika że dostępnych jest więcej niż jedno zasugerowane urządzenie, o maksymalnym wymiarze mniejszym niż 75 cm. Z uwagi na zaplanowane miejsce usytuowania urządzenia bardzo istotnym jest, aby wymiar urządzenia nie przekraczał 75 cm długości, co zapewnia ergonomiczne warunki instalacji i użytkowania analizatora mając na uwadze posiadaną infrastrukturę .

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

M.S. dn. 23.02.2022 r.

tel. 22 76-14-680