## Pakiet nr 3											Załącznik nr 1.2

## *SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

## Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych – 1 sztuka.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |
|  | Aparat do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji – 2018 lub 2019. | TAK |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Zasilanie AC 220-240 V 50/60 Hz. | TAK |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | podać |  |
| II. | Parametry: |
|  | Podgrzewacz przepływowy, praca w systemie suchego ogrzewania. | TAK |  |
|  | Tryb pracy ciągły. | TAK |  |
|  | Wydajność min.: 0 – 2000 ml/h. | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury profilu ogrzewającego w zakresie min.: 36 – 41oC, krok co 1oC. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz informujący o pracy systemu. | TAK |  |
|  | System alarmów wizualnych i dźwiękowych informujących o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze ogrzewania. | TAK |  |
|  | System wyłączający ogrzewanie po osiągnięciu temperatury krytycznej min.: 43,0oC ±1,0oC. | TAK |  |
|  | Brak konieczności stosowania dedykowanych do urządzenia materiałów jednorazowego użytku. | TAK |  |
| III. | Wyposażenie: |
|  | Statyw jezdny do zamocowania aparatu lub możliwość mocowania na stojaku do kroplówek. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w uchwyt do mocowania na stojaku. | TAK |  |
|  | Wymienny wielorazowy profil grzewczy przystosowany do ogrzewania drenów o średnicy 4 - 5 mm i o długości min.: 180 cm. | TAK |  |
| IV. | Dokumentacja: |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)