Zadanie nr 3

Dostawa odczynników do badania chemicznego moczu wraz z dzierżawą analizatora na okres 24 m-cy

Formularz parametrów wymaganych dla analizatora do badania chemicznego moczu ( paski)

| Lp | Wymagane parametry | Spełnienie wymagań | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Półautomatyczny analizator moczu, nie starszy niż z 2011 roku | TAK |  |
| 2 | Określane parametry fizykochemiczne: ciężar właściwy, pH, glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty, krew, barwa | TAK |  |
| 3 | Wydajność analizatora minimum 500 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 4 | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach | TAK |  |
| 5 | Pamięć 1000 wyników pacjentów i co najmniej 100 wyników kontroli | TAK |  |
| 6 | Flagowanie wyników patologicznych | TAK |  |
| 7 | Możliwa dwukierunkowa transmisja danych z laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK |  |
| 8 | Automatycznie określanie przez analizator zabarwienia próbki moczu oraz możliwość jej manualnego wpisania | TAK |  |
| 9 | Kompensacja własnego zabarwienia moczu | TAK |  |
| 10 | Możliwość wyboru klarowności moczu | TAK |  |
| 11 | Automatyczny transport pasków | TAK |  |
| 12 | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych | TAK |  |
| 13 | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki oznaczenia glukozy i krwi | TAK |  |
| 14 | Oznaczenie w oparciu o pasek, w którym pola testowe mocowane są bez użycia kleju lub inne zabezpieczenie uniemożliwiające odczepienie pól testowych | TAK |  |
| 15 | Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji | TAK |  |
| 16 | Wymagana czułość dla białka nie gorsza niż 20 mg/dl i glukozy 40 mg/dl | TAK |  |
| 17 | Termin ważności pasków minimum 6 m-cy | TAK |  |
| 18 | Mocz kontrolny na bazie moczu ludzkiego | TAK |  |
| 19 | Zabezpieczenie pracy przed spadkiem napięcia ( UPS wewnętrzny lub zewnętrzny ) | TAK |  |
| 20 | Minimum raz w roku kompletny przegląd aparatu | TAK |  |
| 21 | Bezpłatny serwis | TAK |  |
| 22 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii maksymalnie 24 godziny, w przypadku braku usunięcia awarii w ciągu 48 godzin, właściciel sprzętu zapewnia wykonanie badań w innym laboratorium do czasu usunięcia awarii na swój koszt; przy awarii dłuższej niż 10 dni roboczych właściciel sprzętu dostarcza sprzęt zastępczy | TAK |  |
| 23 | Posiadanie wymaganego prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu systemu i odczynników na terenie Polski | TAK |  |
| 24 | Instrukcja w języku polskim- dostarczona w dniu instalacji analizatora | TAK |  |
| 25 | Karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych dla wszystkich odczynników zawierających substancje niebezpieczne | TAK |  |
| 26 | Szkolenie pracowników w obsłudze analizatora i interpretacji wyników | TAK |  |
| 27 | Trzy udokumentowane dostaw danego typu aparatu w Polsce- pozytywne referencje | TAK |  |
| 28 | Zamawiający wymaga, aby analizator był ubezpieczony od zdarzeń losowych | TAK |  |
| 29 | Podłączenie aparatu do systemu informatycznego, który jest obecnie w laboratorium wykonuje Wykonawca na własny koszt | TAK |  |
| 30 | Wykonawca na własny koszt wyposaży stanowisko robocze w fotel komputerowy obrotowy, na kółkach z regulacją wysokości | TAK |  |
| 31 | Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu analizator wraz z kompletnym wyposażeniem w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy i zostanie to potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. | TAK |  |
| 32 | Wykonawca pokryje koszty udziału w międzynarodowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla oferowanego analizatora - RIQAS | TAK |  |

1. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty

2. Karty charakterystyk do oferty proszę dołączyć w formie cyfrowej, w formie papierowej- po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, najpóźniej w dniu instalacji aparatu

……………………………………………………………………………………..

podpis osoby (osób) uprawnionej

do występowania w imieniu wykonawcy

(podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)