## .
ZADANIE 21
| Numer referencyjny: TZ.280.9.2022 |  |  |  | Załącznik nr 22 do SWZ po zmianach z dnia 25.03.2022
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.9.21.2022
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stentgraftów aortalnych, piersiowych, obwodowych oraz z powłoką heparynową, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotne
4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- wyraźnie oznakowany rozmiar,
- oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: - poszczególne dostawy wyrobów realizować niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, jednak nie później niż w terminie okreslonym w umowie
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodną z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania: - stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej - stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem ePTFE - umocowanie podnerkowe w postaci haczyków - bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) - szeroki zakres rozmiarów: - część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm - część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm - możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi - brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków - bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) - niski profil zestawu wprowadzającego – 12 Fr i 18 Fr - lub zestaw wprowadzający o profilu od 12 Fr do 18 Fr - zgodnie z odpowiedzią na pytanie - w zestawie koszulki wprowadzające, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu oraz dwa sztywne prowadniki - zestaw składa się z ramienia głównego oraz nogi przeciwległej. | szt | 16
2. | Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania - rozwidlony o budowie wielomodułowej - wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE - umocowanie podnerkowe w postaci haczyków - bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) - szeroki zakres rozmiarów: - część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm - część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm - możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi - bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) - niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr - w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu oraz dwa sztywne prowadniki - w zestawie oprócz ramienia głównego i nogi znajduje się przedłużka aortalna lub biodrowa umożliwiająca dopasowanie systemu do anatomii pacjenta | szt | 8
3. | Stentgraft piersiowy o poniższych parametrach: - szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu - pokrycie stentgraftu materiałem PTFE na całej długości - bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem - za pomocą taśmy laminowej - wieloetapowy system uwalniana zapewniający pełną kontrolę uwalniania - system wprowadzający - 18, 20, 22, 24 Fr - długość stentgraftu: od 10 do 20 cm - stengraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 do 42 mm - giętki system wprowadzający i konstrukcja zapewniają idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty oraz umożliwiają leczenie pacjentów z ostrym łukiem aorty - w skład zestawu wchodzi jeden stentgraft z systemem wprowadzającym. - w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu i sztywny prowadnik | szt | 8
4. | Stentgraft obwodowy montowany na balonie: - stent ze stali nierdzewnej - pokrycie stentgraftu PTFE - dostępne średnice stentu: 5 - 16 mm - dostępne długości stentgraftu: 15-79 mm - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” - kompatybilny z koszulkami 7-8 F - balon półpodatny - wewnętrzna powłoka heparynowa | szt | 24
5. | Stentgraft z powłoką heparynową do naczyń obwodowych: - stentgraft nitinolowy wykonany ze stali nierdzewnej - stent pokryty od strony wewnętrznej PTFE - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową - dostępne średnice stentu: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm - dostępne długości stentgraftu: 2.5, 5 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, 0.018”, 0.035” - wymagany introduktor: 6 - 12 F - shaft: 75-120cm - system: OTW lub Rx - możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy - elastyczny system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych - znaczniki cieniujące na końcach stentgraftu | szt | 2
6. | Stentgraft z powłoką heparynową do naczyń obwodowych: - stentgraft nitinolowy wykonany ze stali nierdzewnej - stent pokryty od strony wewnętrznej PTFE - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową - dostępne średnice stentu: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm - dostępne długości stentgraftu: 10 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, 0.018”, 0.035” - wymagany introduktor: 6 - 12 F - shaft: 75-120cm - system: OTW lub Rx - możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy - elastyczny system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych - znaczniki cieniujące na końcach stentgraftu | szt | 2
7. | Stentgraft z powłoką heparynową do naczyń obwodowych: - stentgraft nitinolowy wykonany ze stali nierdzewnej - stent pokryty od strony wewnętrznej PTFE - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową - dostępne średnice stentu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm - dostępne długości stentgraftu: 15 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, 0.018”, 0.035” - wymagany introduktor: 6 - 11 F - shaft: 75-120cm - system: OTW lub Rx - możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy - elastyczny system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych | szt | 2
| Stentgraft z powłoką heparynową do naczyń obwodowych: - stentgraft nitinolowy wykonany ze stali nierdzewnej - stent pokryty od strony wewnętrznej PTFE - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową - dostępne średnice stentu: 5, 6, 7, 8 mm - dostępne długości stentgraftu: 25 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, 0.018”, 0.035” - wymagany introduktor: 6 - 8 F - shaft: 75-120cm - system: OTW lub Rx - możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy - elastyczny system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych - znaczniki cieniujące na końcach stentgraftu | szt | 2
RAZEM :