## Arkusz1
Ssak elektryczny (4 szt.)
L.p. | Parametry wymagane | Wymóg | Parametry oceniane | Oferowane parametry
1 | Pełna nazwa urządzenia (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
2 | Producent/Firma (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
3 | Typ, model (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
4 | Rok produkcji 2024 (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
Opis parametrów
5 | Elektryczny dwubutlowy ssak z dodatkowym naczyniem kontrolnym | Tak | Bez punktacji
6 | Ssak umieszczony na wózku wyposażonym w cztery kółka | Tak | Bez punktacji
7 | Wydajność min. 30 l/min | Tak, podać | > 30l/min – 2 pkt = 30l/min – 0 pkt
8 | Pojemność słoi ssących 1-3 l
9 | Zakres regulacji podciśnienia do 0,85 bar (-0,085 MPa) | Tak | Bez punktacji
10 | Głośność < 46 dB | Tak | Bez punktacji
11 | Waga urządzenia do 4,5 kg (bez wózka) | Tak, podać | Bez punktacji
12 | Wymiary max 260x360x350 mm (+/- 5%) | Tak, podac | Bez punktacji
13 | Minimalne wyposażenie 1szt. ssaka: - naczynie szklane 2,5l. (2 szt.) - naczynie kontrolne poliwęglanowe 0,8l z zaworem zabezpieczającym i filtrem (1 szt.) - przewód ssący silikonowy fi.7 min. 1,5m (1 szt.) - wózek transportowy - zapasowe filtry antybakteryjne 1op./20 szt. | Tak | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
14 | Gwarancja na sprzęt (miesiące) | Podać, min. 24 miesięce
15 | Gwarancja min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | Tak, podać | Bez punktacji
16 | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie | Tak | Bez punktacji
17 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak | Bez punktacji
18 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak | Bez punktacji
19 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym wymagane przez producenta przeglądy konserwacyjne/techniczne/okresowe w okresie gwarancji – w cenie oferty | Tak | Bez punktacji
20 | Liczba darmowych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji (przynajmniej raz w roku). | Tak, podać | Bez punktacji
21 | Pełna, bezpłatna aktualizacja kompletu oprogramowania do wersji najwyższych w okresie trwania gwarancji | Tak | Bez punktacji
22 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską). „Podjęcie naprawy” liczy się Także od momentu podjęcia czynności przez wykwalifikowanego pracownika Wykonawcy przy użyciu sieci internetowej, jeżeli aparat wyposażony jest w moduł umożliwiający jego zdalne serwisowanie. | Tak | Bez punktacji
23 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych | Tak | Bez punktacji
24 | Możliwość zgłoszeń 24 godz./dobę, 365 dni/rok. | Tak | Bez punktacji
25 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu | Tak | Bez punktacji
26 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej. | Tak | Bez punktacji
27 | Wykaz punktów serwisowych. | Tak, podać | Bez punktacji
28 | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie). | Tak | Bez punktacji
29 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. | Tak, podać | Bez punktacji