## 39_ZP_PN_D_24
Pakiet nr 1
Narzędzia endoskopowe
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu, klasa wyrobu medycznego	Szacunkowa ilość j.m./24m-ce	Jednostka miary (j.m.)	Wielkość opakowania / (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia Wykonawca)	Cena netto / za j.m.	Wartość / netto	Stawka VAT	Wartość / Brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Papilotom trójkanałowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; posiada kanał C oraz osłonkę umożliwiającą jej rozdzielenie podczas wymiany narzędzi; długość narzędzia 1950mm; długość cięciwy 20mm,30mm przy długości noska 3mm lub m 7mm do wyboru przez Zamawiającego ; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,4Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu		200	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
2	Papilotom trójkanałowy jednorazowego użytku z założoną prowadnicą VisiGlide; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; posiada kanał C oraz osłonkę umożliwiającą jej rozdzielenie podczas wymiany narzędzi; długość narzędzia 1950mm; długość noska 7mm; długość cięciwy 20mmlub 30mm do wyboru Zamawiającego; średnica końcówki dystalnej narzędzia 3,9Fr lub 4,4Fr w zależności od grubości załadowanej prowadnicy ; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 3,7mm; założona prowadnica VisiGlide2 o średnicy prowadnika 0,025'' lub 0,035" do wyboru Zamawiającego; długości robocza 2700mm ; stała orientacja cięciwy tnącej na godz. 11; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu		5	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
3	Nóż igłowy trójkanałowy , jednorazowego użytku; posiadający 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; posiada system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; igła na długości 3mm pokryta izolacyjną zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku;		1	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
4	Cewnik do ECPW; bardzo dobra widoczność w RTG; różne typy końcówek: m.in. krótka zwężana, standard, okrągła ze szczeliną krzyżową (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); minimalna długość narzędzia 1950mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; kompatybilny z prowadnicą 0,035; jednorazowego użytku; sterylny.		4	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
5	Cewnik do ECPW; bardzo dobra widoczność w RTG; różne typy końcówek: m.in. krótka zwężana, długa zwężana (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); minimalna długość narzędzia 1950mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; kompatybilny z prowadnicą 0,025; jednorazowego użytku; sterylny.		1	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
6	Cewnik do ECPW; bardzo dobra widoczność w RTG; metalowa okrągła końcówka; minimalna długość narzędzia 1950mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; kompatybilny z prowadnicą 0,035; jednorazowego użytku; sterylny.		10	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
7	Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Średnica końcówki: 4,5 Fr, do prowadnicy 0,035”- 1 szt. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm.		1	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
8	Balon trójkanałowy, jednorazowego użytku do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; lub 15mm,18mm,20mm do wyboru Zamawiającego ;narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; długość narzędzia 1950mm, kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy od 35cm końcówki dystalnej (distal-wireguided); minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; 1 sztuka w opakowaniu		50	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
9	Prowadnica sterylna giętka ,jednorazowego użytku, średnica 0,025"lub 0,035''do wyboru przez Zamawiającego , długość robocza2700mm lub 4500mmdo wyboru Zamawiającego ; końcówka zagięta pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; z fluorową powłoką,		200	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
10	Prowadnica sterylna giętka ,jednorazowego użytku , średnica 0,025"lub 0,035''do wyboru przez Zamawiającego , długość robocza 2700mm lub 4500mmdo wyboru Zamawiającego; końcówka zagięta ,pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X; bardziej giętka zwężana końcówka dystalna i specjalna konstrukcja rdzenia umożliwia utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; z fluorową powłoką .		10	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
11	Prowadnica sterylna giętka , jednorazowego użytku, średnica 0,025"lub 0,035''do wyboru przez Zamawiającego , długość robocza 2700m lub 4500mm do wyboru Zamawiającego; końcówka prosta pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X; bardziej giętka zwężana końcówka dystalna i specjalna konstrukcja rdzenia umożliwia utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; z fluorową powłoką .		10	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
12	Prowadnica sterylna giętka , jednorazowego użytku, średnica 0,025"lub 0,035''do wyboru przez Zamawiającego ; długość robocza 4500mm, końcówka prosta pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; z fluorową powłoką .		4	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
13	Proteza plastikowa do dróg żółciowych; dobrze widoczna w RTG; prosta, z zagięciem środkowym, z zagięciem dwunastniczym (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); boczny otwór wspomagający drenaż; listki proksymalne i dystalne; średnica: 7Fr - minimalna średnica wewnętrzna 1,35mm, 8,5Fr - minimalna średnica wewnętrzna 1,91,mm, 10Fr - minimalna średnica wewnętrzna 2,34mm (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); długość: 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 110mm, 120mm, 130mm, 140mm, 150mm, 160mm, 170mm, 180mm (w zależności od wersji protezy, do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); minimalna średnica kanału roboczego: 2,8mm (dla protezy 7Fr), 3,2 (dla protezy 8.5 Fr), 3,7mm (dla protezy 10Fr); jednorazowego użytku, sterylna;		20	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
14	Proteza plastikowa do dróg żółciowych; dobrze widoczna w RTG; prosta, z zagięciem środkowym, z zagięciem dwunastniczym (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); boczny otwór wspomagający drenaż; listki proksymalne i dystalne; średnica 12 Fr (minimalna średnica wewnętrzna 2,64mm); długość: 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 110mm, 120mm, 130mm, 140mm, 150mm, 160mm, 170mm, 180mm (w zależności od wersji protezy, do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb; minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm; jednorazowego użytku, sterylna		2	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
15	Proteza do dróg żółciowych „double pigtail”; dobrze widoczna w obrazie RTG; boczne otwory drenujące; zwężana końcówka; średnica 7Fr; długość: 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 120mm, 150mm (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); jednorazowego użytku, sterylna.		5	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
16	Proteza trzustkowa typ : prosta ; wykonana z miękkiego plastiku , redukującego możliwość uszkodzenia przewodu trzustkowego ,zwężana końcówka dystalna ułatwiająca kaniulację; otwory boczne na całej długości protezy; na końcu proksymalnym - listek mocujący ; rozmiar protezy 7Fr , długość protez 20,40,60,80 mm do wyboru przez Zamawiającego , min.śr.kanału roboczego 2,8 mm , jednorazowego użytku , sterylna		10	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
17	Proteza trzustkowa typ : S-kształtna ; wykonana z miękkiego plastiku , redukującego możliwość uszkodzenia przewodu trzustkowego ;zwężana końcówka dystalna ułatwiająca kaniulację ; otwory boczne ułatwiajace drenaż na całej długości protezy , listki mocujące na końcu proksymalnym i dystalnym ; rozmiar 7Fr minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm lub 8,5 Fr minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm lub 10 Fr minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm do wyboru przez Zamawiającego , odległość między listkami bocznymi 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm ; sterylna .		4	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
18	Zestaw do wprowadzania protez plastikowych o średnicy 7Fr; minimalna długość robocza narzędzia1900mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; kompatybilny z prowadnicą o maksymalnej średnicy 0,035; jednorazowego użytku; sterylny.		10	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
19	Zestaw do wprowadzania protez plastikowych o średnicy 8,5Fr, 10Fr, 12Fr (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb) zawiera cewnik wprowadzający z końcówką widoczną w RTG i popychacz; z pokrętłem umożliwiającym ustawienie i blokadę długości cewnika prowadzącego; minimalna długość narzędzia 1900mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm (dla 8.5Fr), 3,7mm (dla 10Fr), 4,2mm (dla 12Fr); kompatybilny z prowadnicą o maksymalnej średnicy 0,035; jednorazowego użytku; sterylny.		17	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
20	Koszyk 8-drutowy do usuwania złogów, kamieni i ciał obcych z dróg żółciowych; z zaokrągloną końcówką dystalną, z portem iniekcyjnym; z możliwością wprowadzania narzędzia po prowadnicy lub nie do wyboru przez Zamawiającego ; drut koszyka miękki; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; minimalna długość robocza narzędzia 1900mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 lub 3,7 w zależności od typu ; mm; kompatybilny z prowadnicą 0,035; jednorazowego użytku; sterylny; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym		4	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
21	Koszyk typ 4-drutowy do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów w obrębie przewodów żółciowych; wykonany z twardego drutu ; minimalna średnica endoskopu2,8mm lub 3,7mm w zależności od typu ; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; wprowadzanie koszyka po prowadnicylub nieobrotowy do wyboru przez Zamawiającego ; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym ; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku;		4	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
22	Koszyk jednorazowy do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanalu endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; narzędzie kompatybilne z litotryptorem i litotryptorem awaryjnym BML, MAJ-441 posiadanym przez Zamawiającego; posiadający port iniekcyjny; sterylny gotowy do użytku;		4	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
23	Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu po napełnieniu balonu w zakresie 6-20 mm; wymagane ciśnienia w zakresie 2.0-9,6 bar w zależności od rozmiaru balonu ; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55-65 mm w zależności od rozmiaru balonu ; długość robocza 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu;		4	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
24	Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe ze zintegrowanym prowadnikiem stabilizującym; do poszerzania przełyku; średnice balonu w zakresie :Ø 6 –20 mm ; wymagane ciśnienie w zakresie 2.0-9.6 bar w zależności od rozmiaru , proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 80-90mm w zależności od rozmiaru ; długość robocza 1900mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu		2	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
25	Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych EZDilate; nie zawiera latexu; typ all in one; obj. 60 ml.cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO; 1 szt. w opakowaniu;		4	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
26	Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu		4	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
27	Płytka pacjenta jednorazowego użytku dla dorosłych o wadze powyżej 15kg, bez dołączonego kabla; typ dzielony z powłoką hydrożelową; powierzchnia styczna 140cm2; 100szt. w opakowaniu		2	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
28	Poszerzadła balonowe wysokociśnieniowe jednorazowego użytku do poszerzania dróg żółciowych; kompatybilne do prowadnicy 0.035”; średnice balonu: 4 mm, 6 mm lub 8 mm do wyboru przez zamawiającego; maksymalna wartość ciśnienia do 6 atm; proksymalny i dystalny znacznik radiologiczny wewnątrz balonu na cewniku, balon o owalnym kształcie o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 20 mm, 30 mm lub 40 mm w zależności od średnicy balonu; długość robocza 1800 mm; min. średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; nie zawiera lateksu; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o pojemności 60 cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu.		1	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
29	Ładowany aplikator klipsów; z funkcją rotacji; jednoelementowy; długość narzędzia 1650 mm ,1950mm lub 2300mm do wyboru przez Zamawiającego ; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta podczas zabiegu; sterylna; 10 szt/op.		2	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
30	Klipsy endoskopowe jednorazowego użytku (sterylne), kompatybilne z wielorazowym narzędziem do hemostazy posiadanym przez Zamawiającego ; możliwość warunkowego stosowania rezonansu magnetycznego (MRI); klipsy pakowane w plastikowe nasadki (kardridge), prosty system montażu i uwalniania, długość ramion klipsa 7,5 mm, kąt zagięcia ramion 90 lub 135° do wyboru przez Zamawiającego /opak.40szt/		2	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
31	Klipsy endoskopowe jednorazowego użytku (sterylne) , kompatybilne z wielorazowym narzędziem do hemostazy posiadanym przez Zamawiającego ; możliwość warunkowego stosowania rezonansu magnetycznego (MRI); klipsy pakowane w plastikowe nasadki (kardridge), prosty system montażu i uwalniania, długość ramion klipsa 9 mm, kąt zagięcia ramion 90 lub 135° do wyboru przez Zamawiającego /opak.40szt/		30	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
32	Klipsownica endoskopowa z klipsem; z funkcją rotacji 1:1; z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa (również przy dużym zagięciu endoskopu); minimalna długość ramion klipsa 10mm; minimalna szerokość otwarcia ramion 11mm; kąt zagięcia ramion klipsa 135 stopni; długość narzędzia 1650 mm lub 2300 mm do wyboru przez Zamawiającego ; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; z możliwością wykonywania MR u pacjentów po zabiegu klipsowania; klips chowany do osłony; gotowa do użycia; jednorazowego użytku, sterylna opak.10 szt.		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
33	Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe, jednorazowego użytku, kształt standardowy Owalny o średnicy 10,15,25 mm do wyboru przez Zamawiającego, wykonane z drutu plecionego o grubości 0,40 mm i 0,47 mm do wyboru Zamawiającego , zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową skalowaną co 10 mm, długość robocza narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm ;minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; pakowane po 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
34	Pętla elektrochirurgiczna, kolonoskopowa jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm lub 15 mm do wyboru przez Zamawiającego; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; sterylna, gotowa do użycia opak.10 szt.		2	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
35	Igła iniekcyjna endoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; z portem do podawania leków; spirala ochronna zapobiegająca bocznej perforacji ; blokada wysuniętej lub schowanej igły ; długość robocza narzędzia 1800mm ; długość ostrza igły: 4mm, 5mm, 6mm do wyboru ; średnica igły:19G,22G, 23G, 25G do wyboru przez Zamawiającego ; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; jednorazowego użytku; sterylna, gotowa do użycia ; opak 10 szt.		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
36	Jednorazowa igła do ostrzykiwania; długość igły 4mm,5mm lub 6mm do wyboru Zamawiającego , grubość igły 19G, 22G, 23G, lub 25G do wyboru , długość robocza narzędzia 2300 mm; kolorowe oznaczenie grubości igły na uchwycie i opakowaniu; blokada pozycji igły wysuniętej i schowanej; min. średnica kanału roboczego 2,6 mm; pakowania pojedynczo w sterylne opakowania; 10 szt. w min. opakowaniu zbiorczym.		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
37	Igła iniekcyjna endoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; z portem do podawania leków; spirala ochronna zapobiegająca bocznej perforacji ; blokada wysuniętej lub schowanej igły ; rozmiary igły 22G dlugosc 4mm, 5mm, 23G – 4mm długość robocza narzędzia 1600mm; długość ostrza igły: 4mm, 5mm, 6mm do wyboru ; średnica igły: 19G,22G, 23G, 25G długośc 2300mm do wyboru przez Zamawiającego ; minimalna średnica kanału roboczego 2,6mm; jednorazowego użytku; sterylna, gotowa do użycia ; opak 10 szt. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 8 z dn. 23.09.24r.		4	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
38	Marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej, równoważny z INDIGO CARMINE 1%; w opakowaniu 10 ampułek; 10 ml w ampułce		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
39	Narzędzie do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów endoloop; jednorazowe ; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych:uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość robocza narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; min. śr.kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi		20	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
40	Samorozprężalna proteza do dróg żółciowych, wprowadzana przez endoskop; wykonana z metalu ; złote znaczniki na końcach i w środkowej części protezy; średnica protezy po rozprężeniu: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm (w zależności od modelu - do wyboru przez Zamawiającego, w zależności od potrzeb); długość protezy:40mm, 50mm ,60mm, 80mm, 100mm, 120mm (w zależności od średnicy i wybranego modelu ); pokrywana silikonem ; system antymigracyjny: kołnierze i/lub listki oraz lassa – w zależności od rodzaju protezy; średnica aplikatora: od 7 Fr do10,2 Fr (w zależności od rodzaju protezy); długość aplikatora ok.1800mm; aplikator z uchwytem zabezpieczonym przed przedwczesnym uwolnieniem protezy; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; proteza kompatybilna z prowadnicą o maksymalnej średnicy 0,035''; jednorazowego użytku, sterylna;		1	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
41	Samorozprężalna proteza do dróg żółciowych , wprowadzana przez endoskop, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb), średnica 8mm lub 10mm (do wyboru przez Zamawiającego, w zależności od potrzeb); średnica kołnierza 11.5mm lub 13,5 mmw zależności od średnicy protezy; Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; sterylna;		1	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
42	Samorozprężalna proteza do dróg żółciowych, wprowadzana przez endoskop; wykonana z metalu; częściowo pokrywana silikonem, wprowadzana przez ścianę żołądka; część od strony żołądka (z kołnierzem) częściowo pokrywana silikonem; w części proksymalnej lasso; długość protezy: 60 mm,80mm lub 100mm (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); średnica protezy po rozprężeniu 10mm; średnica kołnierza ok. 20mm; długość aplikatora ok. 1800mm, średnica aplikatora 8,5-10,2 Fr w zależności od modelu ; znaczniki na końcach i w środkowej części protezy; podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; proteza kompatybilna z prowadnicą o maksymalnej średnicy 0,035"; jednorazowego użytku, sterylna;		1	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
43	Samorozprężalna proteza do dróg żółciowych, wprowadzana przez endoskop; wykonana z metalu niepowlekana; do protezowania równoległego; znaczniki na końcach i w środkowej części protezy; długość protezy: 40mm, 60mm, 80mm, 100mmm, 120mm (do wyboru przez Zamawiającego, w zależności od potrzeb); średnica protezy po rozprężeniu: 6mm i 8mm (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); długość aplikatora ok.1800mm, średnica aplikatora 5.9 Fr.; proteza kompatybilna z prowadnicą o maksymalnej średnicy 0,025"; jednorazowego użytku, sterylna;		1	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
44	Samorozprężalna proteza do drenażu trzustkowego; wskazana do stosowania w celu ułatwienia przezżołądkowego lub przezdwunastniczego, endoskopowego objawowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, przylegającej do ściany żołądka lub jelita; pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 12mm,14 mm,16 mm do wyboru przez Zamawiającego , długość całkowita 20mm, 30mm lub 40mm do wyboru Zamawiającego , średnica kołnierzy 24mm,26mm, 28mm w zależności od rozmiaru ; 1 lasso; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,5mm (10,5Fr), posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze;		1	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
45	Proteza samorozprężalna przełykowa ; wykonana z nitynolu; całkowicie pokryta silikonem; wprowadzana przez endoskop; długość całkowita 60mm, 90mm,100mm,120 mm, 150mm do wyboru przez Zamawiającego ;średnica 18mm, średnica kołnierzy 26mm; długośc aplikatora 2300 mm, średnica aplikatora 3.47mm/10.5Fr; min.średnica kanału oboczego 3,7 mm; posiada 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 na środku; 1 lasso; jednorazowego użytku		1	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
RAZEM					0,00 zł		0,00 zł

Pakiet nr 2
Akcesoria do endoskopów, gastroskopów, kolonoskopów, narzędzi endoskopowych - będących w posiadaniu Zamawiającego
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu, klasa wyrobu medycznego	Szacunkowa ilość j.m./24m-ce	Jednostka miary (j.m.)	Wielkość opakowania / (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia Wykonawca)	Cena netto / za j.m.	Wartość / netto	Stawka VAT	Wartość / Brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dren jednodniowy do kanału Water-JET do pompy płuczącej perystaltycznej model OFP-1, OFP-2 opak.50 szt.		8	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
2	Dreny przyłączeniowa do endoskopu i pacjenta , jednorazowe , długość 2 m ; do ssaka KV-5, KV-6 opak.15 szt.		4	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
3	Łącznik wielorazowego użytku filtr-pojemnik do pompy ssącej posiadanej przez Zamawiającego opak.10 szt.		2	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
4	Pojemnik na wodę do pompy płuczącej perystaltycznej model OFP-1 opak.3 szt.		2	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
5	Zawór biopsyjny jednorazowego użytku do gastro, kolono i duodenoskopów, opak.20 szt. indywidualnie sterylnie pakowanych		4	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
6	Zawór biopsyjny kilkukrotnego użytku ;kompatybilny z endoskopami Olympus posiadanymi przez Zamawiającego (seria 165, 180, 190), do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu ; opak.10 szt.		6	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
7	Zawór woda/powietrze do endoskopów, niewymagający nawilżania		6	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
8	Zawór ssący do endoskopów, niewymagający nawilżania		2	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
9	Zawór CO2 gaz/woda /bez środków poślizgowych/ do endoskopu EVIS EXERA II TJF - Q180V		1	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
10	Przyłącze pomocniczego doprowadzenia wody .		7	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
11	Butelka z zakrywką na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów serii: OES-40, EVIS-140, -145, -160, -165, -180, -240,0-260, endoskopów ultrasonograficznych UE-160, UM-160, UC-160, -140, UMD-140P		8	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
12	Butelka na wodę do użycia z CO2, do gastro-, kolono-, duodenoskopów serii: OES-40, EVIS-140, -145, -160, -160, -165, -180, -240, -260		1	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
13	Zapasowa butelka na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów serii: OES-40, EVIS-140, -145, -160, -165, -180, -240,0-260, endoskopów ultrasonograficznych UE-160, UM-160, UC-160, -140, UMD-140P		3	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
14	Filtr przeciwwirusowy do ssaka KV-6 opak.10 szt.		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
15	Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm (50 sztuk w opakowaniu)		3	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
16	Szczotka do czyszczenia końcówki videoduodenoskopów TJF-Q180V firmy Olympus posiadanych przez Zamawiającego; jednorazowego użytku op.50 szt.		2	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
17	Filtr przeciwwirusowy do ssaka KV-6 + zapachowy opak.10 szt.		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
18	Zestaw rurek do pomocniczego kanału doprowadzającego wodę do jednodniowego stosowania, do użytku z pompą płuczącą posiadaną przez Zamawiającego opak.10 sztuk		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
19	Adapter do pomocniczego kanału doprowadzającego wodę przeznaczony do jednorazowego użycia, do użytku z pompą płuczącą posiadaną przez Zamawiającego opak.100 szt.		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
20	Rurka do irygacji z nakrętką, stosowana do CO2, sterylna do jednodniowego stosowania opak.10 szt		3	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
21	Rurka do irygacji z nakrętką, do powietrza, sterylna, przeznaczona do jednodniowego stosowania opak.10 szt.		3	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
22	Kompresor (sprężarka) powietrza zasilana z zewnętrznego zasilacza lub z dwóch akumulatorów (3,6Vdc, o parametrach 3200mAh/3350mAh); Zestaw zawiera kompresor, dren łączący, kabel zasilający wraz z wtyczką do gniazdka elektrycznego oraz ładowarkę do baterii wraz z kablem łączącym do ładowarki.		1	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
23	Polisacharydowy system hemostatyczny wspomagająco stosowany do kontroli krwawienia z naczyń włosowatych, żylnych lub tętniczych podczas zabiegów endoskopowych; system aplikatora oraz składa się z fiolki zawierającej proszek hemostatyczny oparty na biokompatybilnych i niepirogennych cząsteczkach AMP, będących pochodnymi skrobi roślinnej. Wspópracuje z kompresorem powietrza ; kompatybilny z gastroskopami i kolonoskopami o średnicy kanało roboczego m.in. 2,8mm. Opakowanie zawiera 1 zestaw.		2	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
24	Pomocniczy hemostatyczny system przyczepny przeznaczony do kontroli krwawienia podczas zabiegów endoskopowych w gastrologii; składa się z fiolki zawierającej proszek zawierający cząsteczki samoprzyczepnego polimeru hemostatycznego (AHP), tworzącego w kontakcie z płynami przewodu pokarmowego lub krwią przyczepny żel oraz jednorazowego aplikatora. Opakowanie zawiera 1 fiolkę i 1 aplikator.		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
25	Jednorazowy cewnik do podłączenia do kompresora; min. średnica kanału roboczego 2,6mm, długość narzędzia 2300cm; 5 szt. w opakowaniu.		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
26	System Iniekcji Podśluzówkowej; przeznaczony do stosowania w zabiegach endoskopowych przewodu pokarmowego w celu podśluzówkowego podniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, przed wycięciem, za pomocą pętli lub innego urządzenia endoskopowego; zestaw składa się z fiolki zawiarającej 0.5g proszku składającego się z cząsteczek wchłanialnego modyfikowanego polimeru (AMP), pochodnego ze skrobi roślinnej oraz strzykawki 10ml ze spiralnym tłokiem. Opakowanie zawiera 5 zestawów.		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
27	Osłona dystalna do TJF-140		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
28	Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 1650mm; średnica włosia 2,4mm; długość włosia 5mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0mm-1,5mm (10 sztuk w opakowaniu)		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
29.	Zatyczka uszczelniajaca do endoskopów Olympus Gastro-, kolono-, duodeno-, bronchoskopy: EVIS 140, 145, 160, 165, / 180, 240, 260Zatyczka uszczelniajaca do endoskopów Olympus Gastro-, kolono-, duodeno-, bronchoskopy: EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260		5	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
30	Wielorazowa szczoteczka do czyszczenia otworów : elewatora kleszczyków, głowicy kamiery , 3 szt. w opakowaniu		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
31	Niesterylny zawór biopsyjny do endoskopów ultrasonograficznych: -UC140P, -UCT140,-UC160P, -UCT160, -UCT180, opak.10 szt.		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
32	Zawór woda/pow. Równoważny z MAJ-1444dla endoskopów EUS , niewymagający nawilżania.		1	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
33	Zawór ssący równoważny z MAJ-1443 dla endoskopów EUS , wielorazowego użytku.		1	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
34	Balony, sterylne, opakowanie 20 szt, do endoskopów ultrasonograficznych liniowych GF-UC140P-AL5, GF-UCT140-AL5, GF-UCT140-DO5, GF-UC160P-OL5, GF-UCT160-OL5, GF-UMD140P, GF-UC30P oraz GF-UCT180. Zawiera lateks.		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
35	Igła aspiracyjna jednorazowego użytku do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 19G lub 22G do wyboru Zamawiającego , końcówka igły wykonana nitynolu, ostrze igły typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony. Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt.		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
36	Igła aspiracyjne jednorazowego użytku równoważna z EZShot3Plus 25G; do wykonywania biopsji FNA/FNB pod kontrolą USG; Igła o średnicy 25G, bez otworu bocznegoi, doskonała widoczność w obrazie USG, mandryn zaokrąglony, Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt.		1	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
RAZEM					0,00 zł		0,00 zł

Pakiet nr 3
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu, klasa wyrobu medycznego	Szacunkowa ilość j.m./24m-ce	Jednostka miary (j.m.)	Wielkość opakowania / (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia Wykonawca)	Cena netto / za j.m.	Wartość / netto	Stawka VAT	Wartość / Brutto
1	Prowadnik o długości 260 cm z końcówką o długości 5 cm w Średnicy: 0.025” i 0.035”, z końcówką 10 cm w średnicy 0.035” / • Końcówka wykonana z materiału zapewniającego widoczność w obrazie RTG / • Sztywność: standardowa i usztywniona, / • Dostępne kształty końcówek: prosta i zagięta, / • Z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, / • W części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, / • Izolowany elektrycznie, / • Dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia, pakowane po 2 szt		350	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
2	Sfinkterotom obrotowy w jednorazowego użytku / • Z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku ( 360 stopni), ułatwiający ustawienie względem brodawki, uzyskanie dostępu do dróg żółciowych oraz selektywną kaniulację wybranego obszaru / • Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu / • Długość noska 5 mm, malejąca średnica zewnętrzna z 7.0 do 5.5 Fr / • Dostępne długości cięciw tnących 20 i 30 mm / • Dostępne średnice końcówki dystalnej: / - 4,9 Fr i 4,4 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018” do 0.035”) / - 3,9 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018” do 0.025”) / • otwarty kanał prowadnika		200	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
3	Sfinkterotom obrotowy w jednorazowego użytku w komplecie z prowadnikiem załadowanym do kanału: / Parametry sfinkterotomu: / • Z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku ( 360 stopni), ułatwiający ustawienie względem brodawki, uzyskanie dostępu do dróg żółciowych oraz selektywną kaniulację wybranego obszaru / • Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu / • Długość noska 5 mm / • Dostępne długości cięciw tnących 20 i 30 mm / • Dostępne średnice końcówki dystalnej: / - 4,4 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018” do 0.035”) / - 3,9 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018” do 0.025”) / otwarty kanał prowadnika / Parametry prowadnika: / • Średnica: 0.025” i 0.035” / • Długość: 260 cm, / • Dostępne w wersji z końcówką o długości 5 cm / • Końcówki wykonane z materiału zapewniającego widoczność w obrazie RTG / • Sztywność: standardowa i usztywniona, / • Z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, / • W części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, / • Izolowany elektrycznie, / • Dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia,		150	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
4	Sfinkterotom igłowy: / • Trzykanałowy – z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu, / • Średnica kateteru: 7 – 5.5 Fr, / • igła 4 – 6 mm, / • Z końcówką widoczną w promieniach RTG, / • Współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035”		50	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
5	Zestawy do protezowania dróg żółciowych: / • Zestaw z protezą typu Amsterdam wykonaną z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, / • Zestaw fabrycznie zmontowany; zawierający cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zamocowaną z sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, / • Zestaw współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035” / • Dostępne długości protez: 5, 7, 10, 12 i 15 cm, / • Dostępne średnice protez: 7, 8.5, 10 i 11.5 Fr,		300	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
6	Zestawy do protezowania dróg żółciowych: / - Zestaw fabrycznie zmontowany; zawierający cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz cienkościenną protezę zamocowaną z sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, / - Dostępne zestawy z protezą zagiętą w części środkowej i dwunastniczej, / - Proteza z endoskopowym znacznikiem głębokości implantacji / - Cewnik prowadzący i popychający wyposażone w markery RTG na dystalnym końcu / - Zestaw współpracujący z prowadnikiem o długości 260 cm i średnicy 0.035” / - Dostępne długości protez: 5, 7, 9, 12, 15 i 18 cm, / - Dostępne średnice protez: 7, 8.5 i 10 Fr,		50	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
7	Trójkanałowy balon do ekstrakcji złogów: / - Balony o zmiennej średnicy, / - Dostępne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu, / - Wyposażony w marker RTG określający położenie balonu, / - Dostępne trzy rozmiary: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm, / -Malejąca średnica cewnika: 7 Fr do 6 Fr / -Długość robocza: 200 cm / -Współpracujące z prowadnikiem 0,035” o długości 260 cm / -W komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji,		20	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
8	Balony do poszerzania zwężeń przełykowych: / - Balony o zmiennej średnicy, / - Wykonane z całkowicie przezroczystego tworzywa / - Z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, / - Posiadające możliwość inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, / - Zamontowane na drucie; z giętką atraumatyczną końcówką roboczą, / - Długość balonu: 8 cm, / - Dostępne średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, / - Długość robocza 180 cm		20	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
9	Balony do poszerzania zwężeń przełykowo – jelitowych oraz DASE: / - Balony o zmiennej średnicy, / - Wykonane z całkowicie przezroczystego tworzywa, / - Z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, / - Posiadające możliwość inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, / - Z możliwością wprowadzania balonu po prowadniku (prowadnik w zestawie z balonem), / - długość balonu: 5,5 cm, / - średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, / - Długość robocza 240 cm,		20	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
10	Strzykawki 60 cc, z manometrem: / - Współpracujące z urządzeniem do inflacji, / - Pozwalające na pracę w granicach ciśnień 0-12 ATM, / w opakowaniach po 5 szt		20	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
11	Koszyk do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych: / • Trapezoidalny; czterodrutowy, / • Z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, / • W stalowym pancerzu, z funkcją awaryjnej litotrypsji / • Współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0,035”, / • Kompatybilny z kanałem endoskopowym o średnicy 3.2 mm, / • Rozmiary kosza: 1.5 x 3; 2 x 4 cm 2.5 x 5 i 3 x 6 cm,		50	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
12	Igły do ostrzykiwania: / • Wykonane w technologii zapewniającej odporność na załamania / • Wyposażone w fabryczne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem igły w kanale endoskopu, / • Posiadające mechanizm blokujący położenie igły / • Dostępne długości robocze: 200 i 240 cm, / • Dostępne średnice osłonki: 1.8 i 2.3 mm, / • Dostępne średnice ostrza igły: 23 i 25 G, / • Dostępne długości ostrza igły: 4 i 6 mm, / • Dostępne z przezroczystą osłoną pozwalającą na kontrolę przepływu wewnątrz narzędzia oraz z osłoną w kolorze poprawiającym widoczność podczas krwawienia. / • w opakowaniach po 5 szt.		80	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
13	Szczypce biopsyjne gastro i kolonoskopowe: / • Długość robocza 160 i 240 cm, / • Łyżeczki z podwójnym okienkiem i ząbkami na całym obwodzie / • Posiadające możliwość wykonania biopsji stycznej, / • W osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, / • Z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym, / • Dostępne w wersji z igłą i bez igły, / • Dostępne typy szczęk: okrągłe i owalne do kanału 2.8 mm oraz owalne do kanału 3.2 mm), / • w opakowaniach po 5, 20, 40 szt.		5000	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
14	Pętle do polipektomii jednorazowego użytku / • Wykonane z plecionego drutu, / • Dostępne w wersji sztywnej, półsztywnej i miękkiej; / • Dostępne kształty: owalny, okrągły, półksiężycowy i heksagonalny, / • Dostępne średnice otwartej pętli od 10 do 33 mm, / • Długość robocza: 240 cm, / • Średnica zewnętrzna osłonki: 2.4 mm; / • w opakowaniach po 5, 10, 20, 40 szt.		3000	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
15	Samorozprężalne, stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych: / • Dostępne w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej / • Z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych (w wersji z pokryciem na całej długości), / • W przypadku implantacji w zwężeniach łagodnych możliwe usunięcie w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji (szczegółowe warunki usunięcia opisane w instrukcji dołączonej do produktu) / • Wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG, / • Długości: 4, 6, 8, 10 i 12 cm, w średnicy 10 mm i długości 6, 8, 10 i 12 cm w średnicy 8 mm / • Zamontowane na zestawie o średnicy max. 9 Fr, / • Stenty z możliwością uwalniania go zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim prowadnikiem jak i w sposób standardowy z prowadnikiem długim.		40	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
16	Zestaw jednorazowy 7 Fr przystosowany do protezowania protezami trzustkowymi, zestaw współpracujący z prowadnikiem 260 cm		20	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
17	Stent trzustkowy pojedynczy pigtail lub prosty , / średnica 7 Fr, długość 3,4,5,6,7,8,9,10 cm		20	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
18	Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB): / - igła wykonana ze stali kobaltowo chromowej, / - igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), / - igła na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, / - osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, / - mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, / - regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, / - regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0-8 cm, / - dostępne średnice: 25 i 22 Gauge, minimalna średnica kanału roboczego 2,4 mm.		30	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
19	Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB): / - igła wykonana ze stali kobaltowo chromowej, / - igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), / - igła na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, / - osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, / - mandryn wykonany z nitinolu, o stożkowym zakończeniu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, / - regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, / - regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0-8 cm, / - dostępne średnice: 25 i 22 Gauge, minimalna średnica kanału roboczego 2,4 mm.		20	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
20	Samorozprężalny stent do drenażu torbieli trzustki lub dróg żółciowych, z mozliwością implantacji wyłącznie pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej, stent wykonany z drutu nitinolowego, całkowicie pokrywany, długość 8, 10, 15 mm, średnica swiatła stentu 6, 8, 10, 15, 20 mm, wyposazony w kołnierze znajdujace się na obu końcach stentu. System wprowadzający o srednicy 9 i 10,8 Fr (w zależności od rozmiaru stentu), posiadający markery radiocieniujące, kompatybilny z kanałem roboczym min. 3,7mm, system wyposażony we wtyczkę monopolarną służącą do podłączenia do generatora elektrochirurgicznego.		3	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
RAZEM					0,00 zł		0,00 zł

Pakiet nr 4
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu, klasa wyrobu medycznego	Szacunkowa ilość j.m./24m-ce	Jednostka miary (j.m.)	Wielkość opakowania / (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia Wykonawca)	Cena netto / za j.m.	Wartość / netto	Stawka VAT	Wartość / Brutto
1	Jednorazowe kleszczyki biopsyjne uniwersalne, w otulinie, śr. osłonki 2,3 mm, rozwarcie łopatek 6,9 mm, dł. robocza 230 cm, dwa rodzaje: bez igły i z igłą		5000	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
2	Jednorazowe kleszczyki biopsyjne typu Jumbo, w otulinie, śr. osłonki 3,0 mm, rozwarcie łopatek 8,4 mm, dł. robocza 230 cm, dwa rodzaje: bez igły i z igłą		500	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
3	Jednorazowa klipsownica hemostatyczna, śr. 2,5 mm, długość 230 cm, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, funkcja płynnej rotacji, rozwarcie ramion klipsa 16 mm, kąt zagięcia końcówek ramion 135 stopni, konstrukcja zestawu wprowadzającego, po wysunięciu z kanału roboczego w części dystalnej, pozwala na natychmiastowe otwieranie i zamykanie klipsa - bez potrzeby usuwania dystanserów, zsuwania osłonki itp. Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego.		300	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
4	Jednorazowy zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, w opakowaniu w dwóch częściach: pierwszą część stanowi rękojeść z portem Luer-Lock zabezpieczonym kapturkiem, z nicią z jednej strony nawiniętą na szpulę rękojeści, z drugiej umieszczoną w teflonowym cewniku przymocowanym do rękojeści, druga część zestawu to nasadka z nicią zakończoną pętelką, nałożonymi sześcioma gumkami, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przezroczysta, zrzucenie gumki słyszalne poprzez charakterystyczny dźwięk kliknięcie na rękojeści, potwierdzona kompatybilność z aparatami o średnicy zewnętrznej od 9,5 do 11,5 mm.		10	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
5	Jednorazowa szczotka cytologiczna do dróg żółciowych, dwukanałowa, na prowadnik 0,035 cala, śr. osłonki 2,6 mm, dł. 180 cm, skalowana rękojeść, funkcja rotacji.		20	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
6	Ustnik jednorazowy z gumką, dla dorosłych, średnica zewnętrzna otworu 30 mm, każda sztuka pakowana pojedynczo w torebkę strunową, 50 szt. w op. zbiorczym		15000	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
7	Ustnik jednorazowy z gumką, pediatryczny, średnica zewnętrzna otworu 20 mm		100	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
8	Jednorazowa szczotka do czyszczenia kanałów, dwustronna o symetrycznych końcówkach, śr. 1,8 mm, dł. części z włosiem 20 mm, śr. włosia 6 mm, dł. 230 cm,		2000	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
9	Tusz na bazie węgla w formie ampułkostrzykawki o zawartości 5 ml, złącze LuerLock		20	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
10	Jednorazowa pętla do polipektomii, drut pleciony, owalna, śr. 10, 15, 25, 35 mm, śr. 2,3 mm, dł. 230 cm, funkcja płynnej rotacji, rączka z podziałką		2500	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
11	Jednorazowa igła do ostrzykiwania uniwersalna, dł. 230 cm, śr. 0,7 mm (22G) - dł. 5 mm, przezroczysty cewnik w ceiu łatwej identyfikacji wkłucia w naczynie, w razie potrzeby dostępne również w rozmiarach: / - śr. 0,5mm (25G) - dł. 4mm, / - śr. 0,7mm (22G) - dł. 4mm i 6mm, / - śr. 1,0mm (19G) - dł. 6mmJednorazowa igła do ostrzykiwania uniwersalna, dł. 230 cm, śr. 0,7 mm (22G) - dł. 5 mm, przezroczysty cewnik w ceiu łatwej identyfikacji wkłucia w naczynie, w razie potrzeby dostępne również w rozmiarach: / - śr. 0,5mm (25G) - dł. 4mm, / - śr. 0,7mm (22G) - dł. 4mm i 6mm, / - śr. 1,0mm (19G) - dł. 6mm		100	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
12	Jednorazowa siatka do ciał obcych, typu "rothnet", kształt owalny, z funkcją rotacji, wymiary 30 x 60 mm, śr. osłonki 2,3 mm, dł. robocza 230 cm		10	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
13	Jednorazowy sfinkterotom trójkanałowy, średnica cewnika 2,55 mm, dystalna część cewnika 2,1 mm, cięciwa 20 mm, nosek 3 mm, na prowadnik 0,035”, dł. robocza 200 mm, możliwość odchylenia cięciwy o 30 stopni w lewo i w prawo.		5	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
14	Jednorazowe rozszerzadła teflonowe w rozmiarach: Fr. 7.0/5.0, Fr. 8.5/5.0, Fr. 10.0/5.0, Fr. 10.0/7.0, na prowadnice 0,035"		5	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
15	Jednorazowa pułapka na polipy usunięte podczas polipektomii, 4-komorowa, plastikowa, posiadająca sitka oraz możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek		200	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
16	Kleszczyki biopsyjne uniwersalne, ze stali nierdzewnej, śr. osłonki 2,3 mm, dł. robocza 230 cm, bez igły, gumowy przegub łączący rączkę ze spiralą		10	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
17	Kleszczyki biopsyjne typu Jumbo, ze stali nierdzewnej, śr. osłonki 3,4 mm, dł. robocza 230 cm, bez igły, gumowy przegub łączący rączkę ze spiralą		10	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
18	Balon do achalazji, dł. 8 cm, dostępne trzy średnice: 30, 35, 40 mm		5	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
19	Progresywny balon do poszerzania, z prowadnikiem, dł. balonu 5,5 cm, dł. robocza 230 cm, rozmiary: / - śr. 12 - 13,5 - 15 mm / - śr. 15 -16,5 - 18 mm / - śr. 18 - 19 - 20 mm		20	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
20	Narzędzie chwytające do ciał obcych i PEGów, dwie masywne bransze charakteryzujące się bardzo mocnym chwytem, po zamknięciu pozostają dwa owalne otwory o różnej średnicy, wykonane ze stali nierdzewnej, śr. 2,6 mm, dł. 230 cm, gumowy przegub łączący rączkę ze spiralą		2	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
21	Proteza samorozprężalna (stent) do dróg żółciowych w wersji pokrytej silikonem i niepokrytej, wersja prosta eko, aplikator o dł. 185 cm i śr. Fr. 9,0. Możliwość pracy z prowadnikiem 0,035 cala. Średnica stentu po rozprężeniu 10 mm. Dł. protezy 40 mm, 60 mm, 80 mm i 100 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia)		1	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
22	Jednorazowy koszyk do ekstrakcji, sześciodrutowy, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,35 mm, dł. 200 cm, rozmiar kosza 25x50 mm i 30x60 mm		1	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
23	Jednorazowa klipsownica hemostatyczna z szerokim rozwarciem ramion, śr. 2,5-2,6 mm, długość 230 cm, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, funkcja płynnej rotacji, rozwarcie ramion klipsa min. 20 mm		10	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
24	Igła do EUS, histologiczna, rozmiar 19G, 22G, 25G		20	szt		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
RAZEM					0,00 zł		0,00 zł

Pakiet nr 5
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu, klasa wyrobu medycznego	Szacunkowa ilość j.m./24m-ce	Jednostka miary (j.m.)	Wielkość opakowania / (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia Wykonawca)	Cena netto / za j.m.	Wartość / netto	Stawka VAT	Wartość / Brutto
2	Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzi2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją bioa psji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.		1000	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
3	Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 5,27mm, rozwarciu 9mm. Łyżeczki owalne, gładkie, pogłębione. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.		100	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
4	Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.		50	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
5	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.		1000	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
6	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.		100	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
7	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, kształt okrągły, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z technologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.		50	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
8	Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.		20	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
9	Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.		20	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
10	Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.		30	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
11	Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk.		50	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
12	Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta.. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
13	Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica narzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk.		50	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
14	Sfinkterotom trójkanałowy z igłą, jednorazowego użytku. Średnica narzędzia 2,0mm, końcówka dystalna o średnicy 1,6 mm, igła o długości 5mm. Długość narzędzia 1800 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
15	Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, jednorazowego użytku, w kształcie jabłka. W zestawie z wyskalowaną strzykawką, na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy: 10/12/15mm lub 13/15/18mm (do wyboru Zamawiającego). Długość złącza luer 35mm. Znaczniki widoczne w obrazie RTG poniżej i powyżej balonu. Długość robocza narzędzia 2152mm, średnica osłonki 2,3mm - z końcówką dystalną temperowaną do 1,95mm dla ulatwienia wprowadzania. Narzędzie współpracujące z prowadnicami 0,025" i 0,035". Z zaworem w kolorze fioletowym, o wymiarach: długość 44,1 mm, wysokość 17,4 mm oraz z pokrętłem o średnicy 10,97 mm. Możliwość podania kontrastu powyżej balona. Pakowany pojedynczo, sterylnie, dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Opakowanie handlowe = 5 sztuk.		20	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
16	Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. Opakowanie handlowe = 5 sztuk.		20	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
17	Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z endoskopem o minimalnej średnicy 9,3mm. Opakowanie handlowe = 1 zestaw.		20	zest.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
18	Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.		50	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
19	Żel poślizgowy przeznaczony do profesjonalnego stosowania w endoskopii, gastroskopii, proktoskopii i ginekologii. Preparat w transparentnej butelce, dzięki temu widoczna jest ilość żelu, która została zużyta. Skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient silikonowy. Butelka 260 g. Opakowanie handlowe = 25 sztuk.		20	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
20	Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniace kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk.		900	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
21	Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: jednorazowego użytku, dwustronna, o średnicy włosia po obu końcach 5mm i 10mm; uchwyt w części środkowej; długość narzędzia 150-160mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk.		30	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
22	Gąbka do mycia endoskopu, długość 125mm, średnica 50mm.		30	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
23	Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk.		400	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
24	Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk.		20	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
25	Ustnik gastroskopowy o rozmiarze 66 Fr, z dostępem do tlenu, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu.		100			0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
26	Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax (do wyboru Zamawiającego). Opakowanie handlowe = 100 sztuk.		20	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
27	Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk.		50	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
28	Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o długości silikonowej rurki 150mm, z dwoma szufladkami z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, mikrobiologicznie czysta, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 20 sztuk.		50	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
29	Pułapka pięciokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; z obrotowym wieczkiem,o długości silikonowej rurki 150mm, z pięcioma widocznie ponumerowanymi sitkami połączonymi pierścieniem. Możliwość przepuszczenia zasysanej treści z pojemnika z pominięciem sitek. Pakowana pojedynczo, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.		50	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
30	Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
31	Marker, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego przed wycięciem za pomocą pętli lub urządzenia endoskopowego; opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml; skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.		5	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
RAZEM					0,00 zł		0,00 zł

Pakiet nr 6
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu, klasa wyrobu medycznego	Szacunkowa ilość j.m./24m-ce	Jednostka miary (j.m.)	Wielkość opakowania / (liczba sztuk w opakowaniu) (wypełnia Wykonawca)	Cena netto / za j.m.	Wartość / netto	Stawka VAT	Wartość / Brutto
1.	Prowadnica jednorazowego użytku do zabiegów ECPW, dwukolorowa, przez co identyfikująca ruch, dł. 260 i 480 cm, 5 cm koniec cieniodajna, pokryta hydrofilnie, dostępna w rozmiarach 0,021’’, 0,025’’ i 0,035’’, końcówka prosta i zagięta w wersji 0,035" dł. 480 cm. Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
2.	Prowadnik do zabiegów ERCP do trudnych kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych z hydrofilnie powleczonym zakończeniem na długości 5,8 cm., atraumatyczna, elastyczna, platynowa spiralna końcówka długości 4cm, dająca cień w promieniach RTG prosta lub zagięta. Prowadnica ze wzmocnionym nitinolowym rdzeniem ułatwiającym wprowadzanie oraz z systemem zapewniającym endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzenia. Długość 260 lub 450 cm, średnica 0,025” lub 0,035”. Do użytku jednorazowego.		50	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
3.	Cewnik dwukanałowy umożliwiający podanie kontrastu do dróg żółciowych i trzustkowych, przy jednoczesnym utrzymaniu prowadnika w osobnym kanale. Posiada 3 znaczniki na dystalnym końcu oraz cieniodajne opaski stosowane w celu określenia głębokości kaniulacji. Rozmiary: długość cewnika 200 cm, długość mandrynu 100 cm, średnica cewnika 6 Fr. Końcówka zaokgrąglona. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
4.	Sfinkterotom trójkanałowy, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035", zakrzywiony. Cewnik 7 FR temperowany do 5 Fr dł.175 cm , cięciwa pleciona lub monofilament 20, 25 lub 30 mm, długość narzędzia minimalny kanał roboczy 2,8 mm. System Mark V® z cienodajnymi opaskami na 5, 10 i 15 cm od dystalnego końca cewnika stosowany w celu określenia głębokości kaniulacji. Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
5.	Zagięty sfinkterotom zakończony długim stożkiem, do kaniulacji dróg żółciowych i trzustkowych, do wykonania sfinkterotomii. Średnica cewnika 5.1 - 4 Fr. Długość cewnika: 180 cm. Średnica prowadnika 0,021". Długość cięciwy tnącej: 15, 20, 25 i 30 mm. Typ cięciwy tnącej pleciona lub monofilamentowa. Do wyboru przez zamawiającego. Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
6.	Sfinkterotom do endoskopowej kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych i do sfinkterotomii. Rozdzieralny kanał dla prowadnika uszczelniający się po rozerwaniu umożliwiając dalsze przepłukiwanie i podawanie kontrastu. Zagięta cieniodajna końcówka zapewnia optymalne ułożenie do cięcia. Znacznik na końcu cewnika ułatwia wprowadzenie sfinkterotomu na odpowiednią głębokość. Zaokrąglona końcówka DomeTip zaprojektowanan z myślą o łatwej kaniulacji. Przeładowany prowadnikiem 0,035” o długości 480 lub 260 cm, dł. cewnika 175 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. - Lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1 z dn. 23.09.24		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
7.	Sfinkterotom dwukanałowy typu Billroth II, stosowany do kaniulacji dróg żółciowych i sfinkterotomii, posiadający kanał do wprowadzenia prowadnika lub podania kontrastu, z zagiętą, cieniodajną, stożkową końcówką. Rozmiary: średnica temperowanego cewnika 6.3-5 Fr o długości 180 cm, długość plecionej cięciwy tnącej 20 mm. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
8.	Nóż igłowy typu Zimmon, posiada trzy cieniodajne znaczniki na dystalnym końcu. Średnica cewnika - 5 Fr, długość cewnika 200 cm, długość cięciwy tnącej - 7 mm, na prowadnik 0,035". - Lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 2 z dn. 23.09.24		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
9.	Jednostopniowy balon dwukanałowy do ektrakcji złogów. Możliwość podawania kontrastu powyżej balonu. Posiada cieniujące znaczniki wskazujące proksymalną i dystalną krawędź balonu. Rozmiary: długość cewnika 200 cm, średnica cewnika 6.8-5 Fr, średnica balonu 8.5, 12 lub 15 mm. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
10.	Trójstopniowy balon trójkanałowy do ekstrakcji złogów. Możliwość podawania kontrastu powyżej lub poniżej balonu. Posiada cieniodajne znaczniki wskazujące proksymalną i dystalną krawędź balonu. Rozmiar: długość cewnika 200 cm, średnica cewnika 7-5 Fr, średnice napełnianego balonu do 8.5, 12 lub 15 mm za pomocą jednej strzykawki. Akceptuje prowadnik 0.035". Posiada dodatkowy port dla prowadnicy w odległości ok. 6 cm od dystalnego końca cewnika. Sterylny, jednorazowego użytku.		20	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
11.	Trójkanałowy balon do ekstarkcji złogów, średnica cewnika 6.6 Fr, dł. 200 cm, czterostopniowa średnice balonu : 8.5-10-12-15 lub 12-15-18-20 mm, oznaczenia na strzykawce wskazują średnicę napełnienia balonu. Możliwość podania kontrastu poniżej lub powyżej balonu. Cieniujące znaczniki wskazują proksymalną i dystalną krawędź balonu i wzmacniają jego wizualizację fluoroskopową. System Mark V® zapewnia widoczność endoskopową na 5, 10 i 15 cm od dystalnego końca cewnika oznaczającą głębokość kaniulacji. Opcjonalnie – port dla prowadnicy w odległości ok. 6 cm od dystalnego końca cewnika. Na prowadnik 0,035". Sterylny, jednorazowego użytku.		20	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
12.	Poszerzadło do dróg żółciowych sztywne, dostępne w rozmiarach 8.4 i 9,6 Fr, dł. 195 cm, cewnik 7 Fr koniec temperowany do 5 Fr na dł. 5 cm, do prowadnicy 0,035’’. Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
13.	Poszerzadło do dróg żółciowych, stosowane do poszerzania zwężonych dróg żółciowcyh i trzustkowych, wyposażone w cieniodajną opaskę widoczną we fluoroskopii. Rozmiary: średnica temperowanego cewnika 6-4, 6.9-4, 8.4-5, 9-6, 9.6-6 i 11.4-7 Fr o długości 195 cm; długość zwężonej końcówki 4 cm. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
14.	Proteza stosowana do drenażu zablokowanych przewodów żółciowych. Produkt dostarczany jest jałowy i jest przeznaczony do jednorazowego użytku, wykonany z piletylenu. Wymagane rozmiary: średnica 7, 8.5, 10 i 11.5 Fr, długość 5, 7, 9, 12 i 15 cm. Produkt zawiera: - cieniodajny stent polietylenowy, - osłonkę umiejscawiającą (TFE). - Lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 3 z dn. 23.09.24		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
15.	Stent trzustkowy z otworami ułożonymi spiralnie drenującymi na całej długości, cztery języki uniemożliwiające migrację, temperowany koniec. Rozmiar 3, 5, 7, 8.5 i 10 Fr, długość od 3cm do 15cm. Wykonany z polietylenu, sterylny. - Lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 4 z dn. 23.09.24		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
16.	Proteza plastikowa do drenażu dróg żółciowych typu „podwójny pigtail” do zablokowanych dróg żółciowych. Produkt zawiera protezę wykonaną z polietylenu oraz osłonkę prostującą, ułatwiającą wprowadzenie protezy do kanału roboczego endoskopu. Temperowana końcówka (6 Fr – 10 Fr) ułatwia gładką kaniulację. Rozmiary: średnica 5, 7, 8 i 10 Fr, dł. od 3 do 15 cm. Produkt jałowy, przeznaczony do jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
17.	Stent trzustkowy z otworami drenującymi na całej długości, temperowany koniec dla rozmiaru 7 Fr. Średnica 5 i 7 Fr, długość 3, 5, 7, 9, 10, 12 i 15 cm. Język uniemożliwiający migrację. Pojedynczy pigtail.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
18.	Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednostopniowy, średnica cewnika prowadzącego 5 i 6Fr na nim cewniki popychające w zależności od rozmiaru 8.5, 10 i 11 Fr, w dystalnym końcu cztery cieniodajne opaski ułożone co 5 cm na odcinku 20 cm umożliwiające ocenę odległości, długość 205cm, akceptujący prowadnik 0,035. Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
19.	Cewnik popychający stosowany do endoskopowego wprowadzania stentów w celu drenażu zablokowanych dróg żółciowych. Średnica cewnika popychającego 3 Fr na prowadnik 0,018, 5, 6, 7, 8.5, 10 i 11.5 Fr, dł. 170 cm na prowadnik 0,035. Sterylny, jednorazowego użytku. - Lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 5 z dn. 23.09.24		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
20.	Ciśnieniowe balony do poszerzeń zwężeń przełyku dł. 8 cm. Balony rozprężające się płynnie w trzech średnicach 8-9-10 mm, 10-11-12 mm, 12-13,5-15 mm, 15-16,5-18mm, 18-19-20. Regulowany strzykawką ciśnieniową, balony wypełniane są na obu końcach dzięki czemu nie ma efektu wypychania ze zwężenia. Dwa widoczne w promieniach RTG znaczniki na balonie ułatwiają jego doskonałe umiejscowienie. Balon zakończony giętkim nitinolowym rdzeniem izolowanym silikonem. Cewnik 7 Fr dł. 180 cm. Minimalna średnica kanału roboczego: 2.8 mm. Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
21.	Poszerzadło balonowe z prowadnicą dł. 300 cm do endoskopowego poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, dwunastnicy i okrężnicy. Średnica cewnika 8 Fr dł. 240 cm. Odporny na załamania nitinolowy cewnik zapewnia bardzo dobrą manewrowalność. Balony rozprężające się płynnie w trzech średnicach 8-9-10 mm, 10-11-12 mm, 12-13,5-15 mm, 15-16,5-18mm, 18-19-20. Dwa widoczne w promieniach RTG znaczniki na balonie ułatwiają jego doskonałe umiejscowienie. Minimalna średnica kanału roboczego: 2.8 mm. Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
22.	Niskociśnieniowy balon do achalazji, stosowany do poszerzania dolnego zwieracza przełyku, posiadający trzy kontrastujące znaczniki wewnątrz. Rozmiary: średnica cewnika 14,4 Fr o długości 75 cm, średnica balonu 30 lub 35 mm o długości 8 cm. Akceptuje prowadnik 0.035". Niesterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
23.	Metalowa prowadnica jednorazowego użytku typu Amplatz, powlekana teflonem. Temperowany rdzeń na dł. 7 cm. Dł. 260 i 300 cm. Do protez przełykowych.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
24.	Stent samorozprężalny nitinolowy do "zmain łagodnych" w przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki 80%, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy jedną ręką. Pętla typu lasso umożliwia repozycjonowanie stentu po umieszczeniu, usunięcie w określonym czasie. Wymagane rozmiary stentu całkowicie powleczonego 8, 10 i 12 cm średnica 18 lub 20 mm, cewnik wprowadzający 8 mm. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
25.	Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki 80%, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy jedną ręką. Pętla typu lasso umożliwia repozycjonowanie stentu natychmiast po umieszczeniu. Wymagane rozmiary stentu z odkrytymi kołnieżami średnica 20 mm dł. 8, 10, 12.5 i 15 cm, cewnik wprowadzający 8 mm. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
26.	Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnicą 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10 cm. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10 mm). Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10 mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
27.	Stent samorozprężalny nitinolowy do dróg żółciowych, wykrawany laserowo z walca, nie ulega skracaniu w trakcie uwalniania, posiadający po obu stronach cztery złote markery. Średnica zestawu wprowadzającego 6 Fr, długość zestawu 200 cm na prowadnicę 0,035. Możliwość wprowadzenia do kanału roboczego dwóch protez jednocześnie. Rozmiary: średnica 6, 8 i 10 mm, długość 4, 6 i 8cm. Port do podania kontrastu. Rezonans magnetyczny 1.5 lub 3 T. Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
28.	Stent samorozprężalny nitinolowy do dróg żółciowych, wykrawany laserowo z walca, nie ulega skracaniu w trakcie uwalniania, posiadający po obu stronach cztery złote markery. Średnica zestawu wprowadzającego 6 Fr, długość zestawu 200 cm na prowadnicę 0,035. Możliwość wprowadzenia do kanału roboczego dwóch protez jednocześnie. Rozmiary: średnica 6, 8 i 10 mm, długość 10 i 12 cm. Port do podania kontrastu. Rezonans magnetyczny 1.5 lub 3 T. Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
29.	Przyrząd hemostatyczny z kartridżem z CO2 endoskopowy do tamowania krwawień w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10 Fr, długość 220 cm. Obojętny proszek bentonitowy podawany z użyciem systemu podawania zasilanego dwutlenkiem węgla, przez cewnik wprowadzony przez / kanał roboczy endoskopu, który zapewnia dostęp do miejsca krwawienia. Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
30.	Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień, rozwarcie klipsa do 16 mm, funkcja rotacji 360° i możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem. Średnica giętkiego powleczonego cewnika 7 Fr dł. 230 cm. Możliwość rezonansu magnetycznego (statyczne pole magnetyczne o indukcji 3T do 1.5T). Sterylny, jednorazowego użytku.		5	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
31.	Dwukanałowe szczoteczki cytologiczne do dróg żółciowych. Stosowane do pobierania komórek z dróg żółciowych. Cewnik średnica 6.6 i 8 Fr, dł. 185 i 200 cm. Podwójne światło umożliwia wprowadzenie prowadnika podczas pobierania komórek i ułatwia wymianę prowadnika 0,021 i 0,035. Średnica włosia szczoteczki 3mm, dł. 2.5 cm. Sterylna, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
32.	Ligator wielopodwiązkowy stosowany do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku nad/ lub w miejscu połączenia żołądkowo-przełykowego oraz do podwiązywania wewnętrznych guzków krwawniczych. Magazynek Opti-Vu posiada pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki. Nasadka na czoło endoskopu o powiększonym polu widzenia z zatopionym sznurkiem. Wyraźny sygnał gdy pozostała do rozmieszczenia ostatnia gumka. Przedostatnia gumka przeźroczysta. Każdy zestaw powinien zawierać magazynek Opti-Vu z gumkami do obliteracji, sznur zapadkowy, cewnik ładujący, precyzyjny uchwyt oraz adapter irygacyjny. Ilość gumek 4, 6 i 10szt, zew. średnica endoskopu 8,6-9,2, 9,5-11,5, 9,5-13, 11-14 mm.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
33.	Endoskopowy węglowy marker do oznaczania miejsc przed lub po wycięciu polipów. Opakowanie zawiera 10 ampułkostrzykawek 5cm3		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
34.	Nakładka na kanał roboczy endoskopu używana w celu unieruchomienia jednego lub dwóch prowadników w czasie procedury ERCP. Łatwo zatrzaskuje się na brzegu kanału roboczego. Wbudowane uszczelki minimalizują opór i przeciekanie. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia łatwe przeplecenie prowadnicy przez pręty zapewniając jej dobre zabezpieczenie. Nakładka powoduje, że prowadnica skierowana jest ku dołowi. Kontrola prowadnika podczas kaniulacji i wymiany urządzenia. Minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm. Prowadnica 0,035 cala. Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
35.	Środek podnoszący tkankę podśluzową - jałowa, niebieska emulsja przeznaczona do stosowania podczas endoskopowych zabiegów resekcji w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego, np. w przełyku, żołądku, jelicie cienkim oraz odbytnicy. Stosowany w celu uniesienia warstwy śluzowej i tkanki (polipów, w tym polipów niż 20mm, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium, innych zmian), która ma zostać wycięta z tkanki podśluzowej i zewnętrznej warstwy mięśniowej za pomocą pętli lub innego urządzenia endoskopowego. Każda sterylizowana parowo strzykawka zawiera 10 ml środka podnoszącego o następującym składzie: woda, gliceryna, hydroksyetylo-celuloza, błękit metylenowy, alkohol benzylowy, fosforan sodu, fosforan potasu. Środek na bazie celulozy (wolniejsze wchłanianie), wstępnie wymieszany z błękitem metylenowym (podkreśla/uwidacznia obwód zmiany). Hipertoniczny – wolniejsze tempo wchłaniania z powodu oporności osmotyczne.j Długi czas utrzymania podnoszenia (środek utrzymuje 2 mm podniesienie przez 60 minut). Śodek gotowy do użycia bez przygotowania z wstępnie napełnioną strzykawką. Produkt jednorazowy, przeznaczony dla jednego pacjenta, jałowy.		5	op.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
36.	Cystotom stosowany do przezżołądkowego lub przezdwunastniczego nakłucia elektrochirurgicznego torbieli rzekomej trzustki. Połączenie noża igłowego i pierścienia diatermicznego eliminuje potrzebę wymiany narzędzi, co skraca czas zabiegu. Rozmiary: długość/średnica cewnika wewnętrznego 190 cm/5 Fr, długość/średnica cewnika zewnętrznego 165 cm/10 Fr, średnica pierścienia diatermicznego 10 Fr. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku.		10	szt.		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
RAZEM					0,00 zł		0,00 zł