Załącznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

Dostawa, montaż i instalacja systemu komory fumigacyjnej do dezynfekcji zbiorów bibliotecznych w budynku magazynowym Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II (ul. Konstantynów 1 w Lublinie).

Komora sterylizacyjna ma zapewniać efektywny, bezpieczny oraz zautomatyzowany proces sterylizacji zbiorów bibliotecznych. Musi być dostosowana do dezynfekcji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, obiektów na podłożu papierowym, skórzanym, drewnianym, tekstylnym, wytworzonych z włókien naturalnych i syntetycznych i innych. Konstrukcja komory oraz materiały użyte do wykonania urządzenia powinny zapewnić łatwość serwisowania, utrzymania w czystości jak również zapewniać odporność na czynniki chemiczne mogące wystąpić w pomieszczeniu sterylizatora. Musi posiadać możliwość zapisu oraz późniejszej prezentacji parametrów procesu sterylizacji. Ze względu na konieczność pracy z różnego rodzaju obiektami jak również zróżnicowanym typem zanieczyszczeń, powinna charakteryzować się dużym zakresem parametrów użytkowych. Najważniejszymi parametrami procesu jakimi komora musi operować są:
    • Czas
    • Temperatura
    • Ciśnienie
    • Wilgotność
Do prawidłowego działania komory wystarczające muszą być następujące media:
    • Zasilanie energią elektryczną z instalacji 3 fazowej o napięciu międzyfazowym równym 400V
    • Zasilanie wodą zdemineralizowaną, Wykonawca dostarczy urządzenie do demineralizacji wody do wytwornicy pary. Zamawiający zapewni instalację zimnej wody zakończoną kurkiem na ścianie pomieszczenia na komorę.
Komora musi umożliwiać pracę z dostępnymi na rynku przemysłowymi butlami ze sprężoną mieszanką tlenku etylenu oraz dwutlenku węgla. Wykonawca dostarczy dwie butle z gazem (9%ETO/91%CO2).

Urządzenie powinno posiadać dwoje drzwiczek po obu stronach komory tak, by umożliwić wsad w strefie brudnej i wyjęcie materiału w strefie czystej. Urządzenie powinno umożliwiać podział pomieszczenia na dwie, odizolowane strefy, „brudną” i „czystą”, w celu uniknięcia ponownego zakażenia mikrobiologicznego obiektów po dezynfekcji.

Przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca skonsultuje z Zamawiającym techniczne aspekty pomieszczenia, które będzie przeznaczone jako docelowe miejsce montażu oraz przedstawi harmonogram dostawy i montażu komory w Budynku Magazynu na ul. Konstantynów 1.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia urządzenia do miejsca wskazanego przez zamawiającego.
Powierzchnie zewnętrzne, malowane powinny być wolne od wad (zarysowania, odpryski, nawiercenia).

Abator ma posiadać odpowiednie parametry i ma być kompatybilny z komorą sterylizacyjną o podanych poniżej w tabeli parametrach. Abator ma zapewnić skuteczne zneutralizowanie tlenku etylenu wypompowywanego z komory podczas procesu sterylizacji.
Urządzenie musi zostać dostarczone jako nowe i ma zostać zamontowane w Budynku Magazynu na ul. Konstantynów 1.
Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia wszystkich składowych elementów systemu do dezynfekcji zbiorów bibliotecznych oraz dodatkowych urządzeń:
    • Dostawę, podłączenie i uruchomienie abatora, utylizującego gaz z komory,
    • Dostawę i montaż pompy próżniowej,
    • Dostawę i montaż wytwornicy pary,
• Dostawę i montaż urządzenia do demineralizacji wody z podłączeniem do instalacji zimnej wody, wykonanej przez Zamawiającego,
    • Podłączenie abatora do instalacji wentylacyjnej/kominowej,
    • Podłączenie abatora do instalacji elektrycznej,
    • Połączenie przewodem gazoszczelnym komory oraz abatora,
    • Podłączenie do systemu sterowania komory sygnałów o gotowości pracy/błędzie abatora,
    • Przeprowadzenie testów parametrów pracy abatora,
    • Serwis gwarancyjny 2 razu w roku ujęty w cenie urządzenia.
Po dostarczeniu wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia komory oraz przeprowadzenia szkolenia dla dwóch osób z obsługi procesu sterylizacji. Czas szkolenia min. 6 godzin. Koszt opakowania, transportu oraz szkolenia leży po stronie wykonawcy.

Komora fumigacyjna i usługa integracji systemu
Nazwa oferowanego urządzenia
Producent
Typ/model/kod producenta

Wymagane parametry komory do fumigacji	Oferowane parametry komory do fumigacji
Pojemność użytkowa komory: max. 1000 L (max. 1 m3)
Długość zewnętrzna: nie większa niż 200 cm
Szerokość zewnętrzna: nie większa niż 120 cm
Wysokość zewnętrzna: nie większa niż 120 cm
Drzwiczki na wlocie i na wylocie komory
Waga: nie większa niż 2000 kg (2t)
Zakres ciśnienia stosowanego w komorze musi umożliwiać osiągnięcie maksymalnego stężenia czynnika biobójczego zapewniającego najwyższą skuteczność/efektywność dezynfekcji
Minimalne ciśnienie robocze gazu w komorze: nie mniejsze niż 0,02 bar (20mbar)
Maksymalne ciśnienie robocze gazu w komorze: nie mniejsze niż 0,7 bar (700mbar)
Minimalna temperatura robocza w komorze: ok. 35⁰C
Maksymalna temperatura robocza w komorze: ok. 50⁰C
Typ gazu sterylizacyjnego - 9%ETO/91%CO2
Maksymalna wilgotność robocza w komorze: nie mniejsza niż 50%
Pobierana moc z instalacji elektrycznej: nie większa niż 22kW
Zasilanie energią elektryczną z instalacji 3 fazowej o napięciu międzyfazowym równym 400V
Konstrukcja ze stali nierdzewnej posiadająca płaszcz grzejny, wykończenie powierzchni wewnętrznych gładkie
Urządzenie powinno umożliwiać podział pomieszczenia na dwie, odizolowane strefy, „brudną” i „czystą”, w celu uniknięcia ponownego zakażenia mikrobiologicznego obiektów po dezynfekcji.
Proces sterylizacji: w pełni sterowalny proces sterylizacji, możliwość manualnej zmiany parametrów: czasu, temperatury, ciśnienia, wilgotności w komorze.
Sterowanie procesem: stacja kontroli parametrów oraz analizy danych za pomocą oprogramowania komputerowego, wyposażona w stanowisko komputerowe (komputer do pracy ciągłej 24/7), monitor, klawiaturę, mysz, drukarkę, UPS
Możliwość monitorowania, zapisu, archiwizacji i drukowania wszystkich parametrów procesu
Komora musi umożliwiać pracę z dostępnymi na rynku przemysłowymi butlami ze sprężoną mieszanką tlenku etylenu oraz dwutlenku węgla (9%ETO/91%CO2).
Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia zasilania wodą zdemineralizowaną z zasobnika
Dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) przeprowadzenie badań SAT w miejscu docelowej instalacji
Konsultacja z Zamawiającym przed rozpoczęciem produkcji urządzenia szczegółów parametrów oraz technicznych aspektów pomieszczenia, które będzie przeznaczone jako docelowe miejsce montażu.
Transport i ubezpieczenie do miejsca docelowej instalacji (budynek magazynowy Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, ul. Konstantynów 1 w Lublinie)
Instalacja urządzenia. / Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawną instalację komory sterylizacyjnej i podłączenie wszystkich elementów.
Szkolenie dla 2 pracowników w wymiarze 6 godzin, którego celem będzie nabycie umiejętności samodzielnego i prawidłowego przeprowadzenia całego cyklu sterylizacji: / - przygotowanie komory do pracy / - prawidłowe uruchomienie komory / - przeprowadzenie procesu sterylizacji / - załadunek komory / - sterowanie parametrami procesu / - zapis bieżących parametrów procesu do pliku i eksport otrzymanych danych
Podłączenie i uruchomienie abatora kompatybilnego z komorą, utylizującego gaz z komory
Podłączenie abatora do instalacji wentylacyjnej/kominowej wraz z dostawą niezbędnych kształtek
Podłączenie abatora do instalacji awaryjnego zrzutu tlenku etylenu. Zamawiający dopuszcza awaryjny zrzut tlenku etylenu przez komin
Podłączenie abatora do instalacji elektrycznej
Połączenie przewodem gazoszczelnym komory oraz abatora
Podłączenie do systemu sterowania komory sygnałów o gotowości pracy/błędzie abatora
Przeprowadzenie testów parametrów pracy abatora

Wymagania techniczne abatora (spalarki gazu): - maks. temperatura gazów wylotowych: 260 °C / - wilgotność względna: 20-80 % (bez kondensacji) / - zasilanie: trójfazowe, 400V, 50/60 Hz

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM.