## Arkusz2
,,Zakup pomocniczego sprzętu medycznego do zabiegów chirurgicznych na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku Sp. z o.o.’’
Znak Sprawy 1831/2024
w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu nr LTPL00022, pn. „Świadczenie wysokiej jakości usług medycznych na obszarze pogranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego i profilaktyki chorób zagrażających życiu” dofinansowanego w ramach programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 1
L.p	Nazwa asortymentu			Ilość	j.m.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
					A	B	C=A+B
1	Bipolarny preparator Maryland zawierający: / - wkład bipolarny (długość 330 mm, średnica 5mm, z pokrętłem rotacji i przyciskiem do uwolnienia uchwytu narzędzia, izolowany) / - uchwyt do narzędzi bipolarnych / - osłona do narzędzi (płaszcz do narzędzi bipolarnych, długość 330 mm, średnica 5 mm, z pokrętłem rotacji i przyciskiem do uwolnienia uchwytu narzędzia izolowany			1	zestaw
Razem:					-
Pakiet 2
L.p	Nazwa asortymentu			Ilość	j.m.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
					A	B	C=A+B
1	Koagulacja z końcówkami: / - Diatermia monopolarna, bipolarna z funkcją bipolarnego zamykania naczyń o średnicy do 7mm włącznie / - Diatermia powinna umożliwiać wybór rodzaju cięcia monopolarnego i bipolarnego między delikatnym oraz intensywnym / - Diatermia powinna umożliwiać prowadzenie cięcia monopolarnego i bipolarnego z mocą regulowaną do 400W (dla wszystkich wymaganych rodzajów pracy) / - Diatermia wyposażona w min 4 gniazda do przyłączania instrumentów monopolarnych i bipolarnych, tzn: / - 1 gniazdo monopolarne (standard: 1 pinowy średnicy 5mm oraz 3-pinowy) / - 1 gniazdo bipolarne (standard 1-pinowy średnicy 4mm oraz 2-pinowy) / - 2 gniazda uniwersalne do przyłączania instrumentów monopolarnych, bipolarnych i bipolarnych do zamykania dużych naczyń / - Dostawca umożliwi użytkownikowi dostęp do oprogramowania oraz dodatkowy interfejs (jeżeli jest niezbędny) aby możliwe było kopiowanie listy programów oraz zestawienia błędów przez służby techniczne Szpitala / - Diatermia powinna umożliwiać prowadzenie koagulacji monopolarnej i bipolarnej z mocą regulowaną do min 140W (dla wszystkich wymaganych rodzajów pracy) / - Diatermia wyposażona w min. 2 gniazda do przyłączania włączników nożnych oraz dwa włączniki: podwójny i pojedynczy / - Diatermia wyposażona w ekran dotykowy o wielkości min. 10” przeznaczony do komunikacji z użytkownikami; oprogramowanie w jęz. polskim / - Dwa niezależne tryby zamykania naczyń, dla chirurgii laparoskopowej i otwartej / - Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej– min. 4 rodzaje: delikatna-niekarbonizująca, intensywna-iskrową, preparująca, natryskowa / - Możliwość regulacji intensywności działania wszystkich wymienionych powyżej funkcji monopolarnych i bipolarnych w skali min. 10-stopniowej / - Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji zamykania naczyń: włącznik nożny oraz autostart (po uzyskaniu kontaktu z tkanką, z możliwością regulacji czasu zwłoki niezależnie od ustawień AutoStart dla koagulacji bipolarnej) oraz ręcznie (z przycisku w narzędziu) / - Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej / - Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcją zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop) / - Aparat powinien automatycznie sprawdzać właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na strukturze – aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem. / - Kabel elektrod neutralnych dł. 4-5 m – 1 szt. / - Kleszczyki do bipolarnego zamykania dużych naczyń, laparoskopowe, okładki wąskie, zakrzywione typu Maryland, zakrzywione, dł. cz. roboczej min. 34cm, z kablem dł. 4-5m, wielorazowe – 1 szt. / - Kleszczyki do bipolarnego zamykania dużych naczyń, okładki szerokie, zakrzywione, z elementami przytrzymującymi tkankę, zakrzywione, dł. całkowita 26-28cm, z kablem dł. 4-5m, wielorazowe – 1 szt. / - Elektroda neutralna symetrycznie dzielona dla pacjentów powyżej 5 kg wagi z możliwością dowolnej orientacji względem operowanego pola dzięki dodatkowemu pierścieniowi odizolowanemu od obu połówek elektrody, min. 50szt, / - Włączniki nożne (podwójny i pojedynczy) z przyciskami do zmiany programów – 1 kpl.			1	zestaw
Razem:					-