## Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Angiograf jednopłaszczyznowy z wyposażeniem – 1 zestaw

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) oraz wskazanie numerów stron w ofercie zawierających potwierdzenie tej deklaracji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Informacje ogólne: |  |  |
|  | Angiograf jednopłaszczyznowy fabrycznie nowy (wyklucza się aparat podemonstracyjny, rekondycjonowany, używany, wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot). | Tak |  |
|  | Rok produkcji aparatu – 2024. | Tak |  |
|  | Producent. | Podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | Podać |  |
|  | Oferowany aparat posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974). | Tak |  |
|  | Komunikacja użytkownika z poszczególnymi podzespołami urządzenia w języku polskim. | Tak |  |
|  | Masa całego aparatu. | Podać |  |
| B. | PARAMETRY INSTALACYJNE: |  |  |
|  | W przypadku potrzeby odprowadzenia ciepła z angiografu, urządzeń zasilających i komputerów, należy dostarczyć i zainstalować odpowiedni system (wraz z instalacjami) odbierania ciepła co najmniej z sali zabiegowej, sterowni i pomieszczenia technicznego w celu utrzymania temperatury zgodnie z wytycznymi producenta angiografu. | Tak, opisać system chłodzenia angiografu |  |
|  | Wymagana moc podłączeniowa [kVA]. | Podać |  |
|  | Średni pobór energii elektrycznej w trakcie badania [kWh/h]. | Podać |  |
|  | Pobór energii elektrycznej w trybie „stand by” [kWh/h]. | Podać |  |
|  | W przypadku potrzeby wymiany instalacji zasilającej dotychczas użytkowanego angiografu należy dostarczyć i zainstalować odpowiednią instalację zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia. | Tak |  |
| C. | WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |
| I. | STATYW: |  |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi. | Tak |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w położeniach umożliwiających wykonywanie zabiegów w obszarze głowy, szyi i klatki piersiowej pacjenta (ramię C za głową pacjenta oraz ramię C z boku pacjenta) - bez zmiany ułożenia pacjenta. | Tak |  |
|  | Długość obszaru badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole ≥90 cm. | Tak, podać |  |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 220°. | Tak, podać, parametr punktowany |  |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 90°. | Tak, podać, parametr punktowany |  |
|  | Głębokość ramienia C ≥ 90 cm | Podać parametr punktowany |  |
|  | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu w bok lub do tyłu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron bez zmiany pozycji stołu). | Tak |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej. | Tak |  |
|  | Pamięć pozycji statywu min. 50 pozycji. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne ustawianie pozycjonera i stołu pacjenta (angulacje, SID, pozycja przysłon, powiększenie, położenie blatu stołu) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu. | Tak |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej. | Tak |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją wraz z niezbędnymi sygnałami akustycznymi. | Tak, opisać |  |
|  | Prezentacja danych systemowych w sali badań (min.: kąty projekcji, SID, tryb pracy, dawka promieniowania). | Tak, opisać |  |
| II. | STÓŁ PACJENTA: |  |  |
|  | Mocowanie stołu do podłogi. | Tak |  |
|  | Zakres obrotu wokół osi pionowej min. 240°. | Tak, podać |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta min. 100 cm. | Tak, podać parametr punktowany |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta min. +/- 27 cm. | Tak, podać |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu min. 27 cm. | Tak, podać parametr punktowany |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu (w tym obciążenie dodatkowe podczas akcji reanimacyjnej) ≥ 250 kg. | Tak, podać parametr punktowany |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali zabiegowej. | Tak |  |
|  | Akcesoria, minimum: -materac, -statyw na płyny infuzyjne, -szyny na akcesoria z 3 stron stołu w obrębie stopu stołu pacjenta, -podkładka z materacem (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji, -podkładka z materacem (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię dla dostępu radialnego: mocowana do szyn przy stole pacjenta z możliwością obrotu w zakresie od 0o do 180o i aretacją położenia w min 8 pozycjach, -uchwyty na dłonie za głową pacjenta z podpórkami pod ramiona – do badań kardiologicznych, -podkładki pod ramiona pacjenta z materiału przepuszczalnego dla promieniowania rtg zabezpieczające ramiona przed opadnięciem z płyty pacjenta otyłego (wzdłuż stołu), -podkładka/poduszka z materiału przepuszczalnego dla promieniowania rtg pod głowę pacjenta, - podkładka unieruchamiająca głowę do angiografii mózgowej, -taca ze stali nierdzewnej na cewniki mocowana do szyn akcesoryjnych od strony stóp pacjenta. | Tak, wymienić. |  |
| III. | GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI: |  |  |
|  | Maksymalna moc wyjściowa min. 100 kW. | Tak, podać |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 2 ms. | Tak, podać parametr punktowany |  |
|  | Funkcja automatycznego przełączania ogniska lampy RTG umożliwiająca awaryjne dokończenie zabiegu w razie uszkodzenia jednego z tych ognisk. | Tak |  |
|  | Wyłącznik nożny ekspozycji (fluoroskopia, akwizycja zdjęciowa) w sali badań – 1 szt. Drugi włącznik do ekspozycji w sterowni – 1 szt. | Tak |  |
| IV. | LAMPA RTG I PRZYSŁONY: |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa. | Tak, podać parametr punktowany |  |
|  | Wymiar najmniejszego ogniska ≤ 0,5 mm. | Tak, podać parametr punktowany |  |
|  | Wymiar kolejnego po najmniejszym ogniska ≤ 1 mm. | Tak, podać parametr punktowany |  |
|  | Anoda z łożyskiem z ciekłego metalu. | Tak |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 2,8 MHU. | Tak, podać parametr punktowany |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 2,8 MHU. | Tak, podać parametr punktowany |  |
|  | Max obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie fluoroskopii min. 2 400 W (dla min. 10 min). | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny prąd anody przy fluoroskopii pulsacyjnej z wykorzystaniem małego ogniska ≥100 mA. | Tak, podać parametr punktowany |  |
|  | Obroty anody. | Podać [obr/min] parametr punktowany |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody lampy RTG. | Podać [kHU/min] parametr punktowany |  |
|  | Przysłony prostokątne. | Tak |  |
|  | Filtry półprzepuszczalne. | Tak |  |
|  | Automatyczny (silnikowy i bez ingerencji obsługi) obrót przesłony i detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta (skośnej i prostopadłej do osi wzdłużnej stołu). | Tak/Nie, podać, parametr punktowany. |  |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach, minimum odpowiednik 0,9 mm Cu. | Tak, podać wartość |  |
|  | Ilość stopni filtracji miedziowej ≥ 3. | Tak, podać wartości parametr punktowany |  |
|  | Automatyczny dobór i automatyczne wsuwanie dodatkowej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od projekcji (uwzględniający zmieniającą się przepuszczalność pacjenta przy różnych projekcjach) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach realizowany poprzez monitorowanie przepuszczalności pacjenta przez automatykę naświetlania. | Tak/Nie, podać parametr punktowany Jeśli „Tak” - podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcjonalność. |  |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy 125 kV, min. 2000 W i w odległości max. 1 m [mGy/h]. | Tak, podać wartość gwarantowaną parametr punktowany |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej. (Rejestrator dawki i czasu ekspozycji zgodny z obowiązującym rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz sposobu wykonywania kontroli wewnętrznej nad przestrzeganiem tych warunków). | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję. |  |
| V. | RENTGENOWSKI TOR OBRAZOWANIA Z DETEKTOREM PŁASKIM |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy, z efektywnym polem obrazowania o przekątnej min. 28 cm. | Tak, podać wymiary pola obrazowania |  |
|  | DQE przy 0 lp/mm ≥ 77%. | Tak, podać |  |
|  | Graniczna rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego (tzw. częstotliwość Nyquista) ≥ 3 lp/mm. | Tak, podać |  |
|  | Głębia bitowa detektora ≥ 14 bit. | Tak, podać |  |
|  | FOV ≥ 3 | Tak, podać |  |
|  | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C w trakcie zabiegu. | Tak/Nie, podać, parametr punktowany. |  |
|  | Zawieszenie sufitowe w sali zabiegowej dla monitora/ów obrazowego/ych na szynach jezdnych i ramieniu. Możliwość przemieszczania w kierunkach: przód/tył, lewo/prawo oraz obrót wokół osi. Możliwość ustawienia monitora/ów obrazowego/ych poza obrębem stołu oraz w dowolnej pozycji i odległości wokół stołu. | Tak, opisać |  |
|  | W sali badań: jeden monitor obrazowy - przekątna min.: 55”. Osłona na monitor w postaci szyby ochronnej ze szkła laminowanego o współczynniku transmisji spektralnej min. 98%, zmniejszające ryzyko mechanicznego uszkodzenia wyświetlacza i zabezpieczające go przed działaniem cieczy. | Tak, podać zaoferowane rozwiązanie |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia i prezentacji min. 8 sygnałów obrazowych. | Tak, podać |  |
|  | Okablowanie umożliwiające doprowadzenie do monitora obrazowego na sali zabiegowej następujących sygnałów wizyjnych: - obraz live, - obraz referencyjny, - obraz ze stacji rekonstrukcji 3D, - obraz ze stacji hemodynamicznej, - 1x do podłączenia sygnałów z innych urządzeń generujących sygnały cyfrowe (DVI) bądź też analogowe (VGA), - obraz z usg wewnątrznaczyniowego IVUS. | Tak |  |
|  | Automatyczne dopasowanie jasności monitora obrazowego w sali zabiegowej w zależności od natężenia oświetlenia w sali zabiegowej. | Tak |  |
|  | Monitor obrazowy angiografu w sterowni (live) (TFT/LCD) min. 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | Przekątna monitora/ów obrazowego/ych angiografu w sterowni ≥ 19". | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna luminancja monitorów obrazowych angiografu w sali zabiegowej i w sterowni ≥ 600 cd/m2. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne dopasowanie jasności monitora obrazowego w sterowni w zależności od natężenia oświetlenia. | Tak/Nie, podać |  |
| VI. | SYSTEM CYFROWY / POSTPROCESSING / ARCHIWIZACJA: |  |  |
|  | Pakiet specjalizowanych zaawansowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką (CARE+CLEAR, ClarityIQ, DoseWise – zależnie od nomenklatury producenta). | Tak, podać nazwę zaoferowanej funkcjonalności. |  |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min. od 4 do 30 pulsów/s. | Tak, podać wartości |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu (LIH). | Tak |  |
|  | Zapis na HD obrazów z prześwietlenia. | Tak, podać ilość parametr punktowany |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon (prostokątnej i półprzepuszczalnych) znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania. | Tak |  |
|  | Ustawianie położenia płyty pacjenta znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania. | Tak/Nie, podać, parametr punktowany. |  |
|  | Akwizycja i zapis na HD obrazów w matrycy 1024x1024/12 bit w zakresie min od 0,5 do 30 obrazów/s. | Tak, podać wartości |  |
|  | Angiografia peryferyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) wykonywana metodą przesuwu krokowego z możliwością ustawiania częstotliwości obrazowania i położenia filtrów półprzepuszczalnych oraz kolimacji dla każdego kroku lub metodą Bolus Chase. | Tak, podać, parametr punktowany |  |
|  | Pamięć obrazów na HD min 50 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min 12 bit bez kompresji stratnej. | Tak, podać wartość |  |
|  | Zoom w postprocessingu. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych, min.: -automatyczne rozpoznawanie konturów; -pomiar stenoz z obliczeniami geometrycznymi i densytometrycznymi; -automatyczne i manualne określanie średnicy referencyjnej; -automatyczna i manualna kalibracja; -pomiary średnicy. | Tak, podać nazwę oferowanej opcji |  |
|  | Oprogramowanie do analizy lewej komory serca, min.: -automatyczne i manualne rozpoznawanie konturów; -obliczenie frakcji wyrzutowej, objętości i wskaźników (metody powierzchnia-długość i Simpsona); -ruch ściany (metody ruchu linii środkowej, ruchu promieniowego i ruchu lokalnego); -automatyczna i manualna kalibracja. | Tak, podać nazwę oferowanej opcji |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej rekonstrukcji i analizy 3D pojedynczych i rozgałęzionych tętnic wieńcowych na podstawie dwóch lub więcej obrazów angiograficznych 2D. Oprogramowanie winno działać z poziomu systemu cyfrowego angiografu i umożliwiać w trybie planowania określenie i wyświetlenie na obrazie 3D wirtualnego stentu z odpowiednimi znacznikami, nałożonego na obraz fluoroskopowy. | Tak, podać nazwę oferowanej opcji |  |
|  | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w naczyniach wieńcowych. | Tak, podać nazwę oferowanej opcji |  |
|  | Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umożliwiająca korzystanie z oprogramowania opisanego w punkcie powyżej w trakcie pozycjonowania stentu w czasie rzeczywistym. | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji |  |
|  | Wykonywanie pomiarów bezpośrednio na obrazie wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w sali badań |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań. | Tak |  |
|  | Realizacja wszystkich funkcji oceny obrazów i pomiarów z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą stenoz i lewej komory). | Tak |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni. | Tak |  |
|  | Realizacja wszystkich funkcji oceny obrazów i pomiarów z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz i lewej komory). | Tak |  |
|  | Archiwizacja obrazów i scen kardioangiograficznych, obrazów uzyskiwanych z innych urządzeń (m. in.: IVUS, FFR, EKG, saturacja, ciśnienia) na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych. | Tak |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen kardioangiograficznych na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni. | Tak |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami minimum: - Send - Storage Commitment - Query/Retrieve. | Tak |  |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej, odbywającej się w tle, archiwizacji danych obrazowych (obrazów i scen kardioangiograficznych, obrazów uzyskiwanych z innych urządzeń (m. in.: IVUS, FFR, EKG, saturacja, ciśnienia)) w standardzie DICOM (na płytach CD-R i DVD oraz zdefiniowanym węźle sieciowym) w miarę akwizycji kolejnych scen – funkcja auto-send. | Tak |  |
|  | Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C; dla rozwiązań, w których dla przeprowadzenia restartu sytemu komputerowego wymagany jest równoległy restart generatora, należy podać czas restartu systemu komputerowego i generatora łącznie. | Tak, podać parametr punktowany |  |
| VII. | STACJA BADAŃ HEMODYNAMICZNYCH: |  |  |
|  | Stacja badań hemodynamicznych fabrycznie nowa (wyklucza się stację podemonstracyjną, rekondycjonowaną, używaną, wykorzystywaną w jakimkolwiek celu przez inny podmiot). | Tak |  |
|  | Rok produkcji – 2024. | Tak |  |
|  | Producent. | Podać |  |
|  | Model / typ. | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | Podać |  |
|  | Oferowana stacja posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974). | Tak |  |
|  | Transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych, do systemu cyfrowego angiografu lub odwrotnie. | Tak |  |
|  | Transfer wartości dawki promieniowania z systemu cyfrowego angiografu do systemu komputerowego stacji hemodynamicznej. | Tak |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami. | Tak, dla min. 100 pacjentów z rejestracją krzywych i protokołów |  |
|  | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej ekranu min. 19”: - min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości - monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych. | Tak, podać przekątną |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG. Min.: 2 kompletne zestawy kabli EKG. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca. | Tak |  |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) - w zestawie niezbędne akcesoria. | Tak |  |
|  | Pomiar i prezentacja saturacji. Min.: 2 kompletne zestawy wielokrotnego użytku do pomiaru saturacji (czujnik typu klips). | Tak, podać |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego. W zestawie kompletne wyposażenie wielokrotnego użytku, mankiety pomiarowe w trzech rozmiarach: M, L, XL. | Tak |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 2 różnych ciśnień inwazyjnych. W zestawie kompletne wyposażenie wielokrotnego użytku oraz min.: 40 szt. czujników jednorazowych. | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe. | Tak |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału wizyjnego na monitor w sali badań szczegółowo opisany w pkt.V.8 | Tak |  |
|  | Archiwizacja mierzonych przebiegów za pomocą nagrywarki DVD – 1 szt. Możliwość samodzielnej wymiany przez Zamawiającego po okresie gwarancji napędu optycznego. Możliwość zainstalowania napędu optycznego min.: 3 różnych producentów. | Tak |  |
|  | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych. | Tak |  |
|  | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego systemu stacji badań hemodynamicznych. | Tak |  |
|  | DICOM Worklist – zainstalowany w stacji hemodynamicznej lub w angiografie. | Tak, podać miejsce instalacji |  |
| VIII. | STACJA REKONSTRUKCJI 3D/POSTPROCESSINGOWA REALIZUJĄCA PONIŻSZE WYMOGI FUNKCJONALNE I TECHNICZNE: |  |  |
|  | Stacja rekonstrukcji 3D/postprocesingowa fabrycznie nowa (wyklucza się stację podemonstracyjną, rekondycjonowaną, używaną, wykorzystywaną w jakimkolwiek celu przez inny podmiot). | Tak |  |
|  | Rok produkcji – 2024. | Tak |  |
|  | Producent. | Podać |  |
|  | Model / typ. | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | Podać |  |
|  | Oferowana stacja posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974). | Tak |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału obrazowego ze stacji na monitor w sali badań szczegółowo opisany w pkt V.8 | Tak |  |
|  | Pojemność HD min. 1 TB. | Tak, podać |  |
|  | Monitor stacji postprocessingowej (min 19", TFT/LCD, kolorowy) w sterowni. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja serii angiograficznych. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej (standard DICOM 3.0). | Tak |  |
|  | Zoom. | Tak |  |
|  | DICOM 3.0 z funkcjami minimum: - Send/ Receive, - Query/Retrieve, - Print. | Tak |  |
|  | Nagrywarka do archiwizacji obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych dysków na komputerach osobistych. Możliwość samodzielnej wymiany przez Zamawiającego po okresie gwarancji napędu optycznego. Możliwość zainstalowania napędu optycznego min.: 3 różnych producentów. | Tak |  |
|  | Eksport danych w formatach Windows (obrazy statyczne i dynamiczne). | Tak, podać dostępne formaty |  |
|  | Prezentacja obiektów 3D Maximum Intensity Projection (MIP) i Multi-Planar Reconstruction (MPR). | Tak |  |
|  | Prezentacja obiektów 3D Volume Rendering Technique (VRT) i Shaded Surface Density (SSD) z cieniowaniem z możliwością zmiany źródła oświetlenia. | Tak |  |
|  | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z CT, MR i PET na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji– w obu przypadkach w połączeniu z roadmapem 3D. | Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania |  |
|  | Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do wspomagania implantacji stentgraftów, w tym fenestrowanych i rozgałęzionych, umożliwiające segmentację aorty z danych 3D, oznaczanie odejść tętnic bocznych i stref lądowania stentgraftu oraz użycie tych znaczników jako maski do roadmapu 3D, dobór optymalnej projekcji do implantacji stentgraftu. | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |
|  | Automatyczna segmentacja aorty i automatyczne oznaczanie odejść tętnic bocznych, automatyczne oznaczanie sugerowanych stref lądowania i automatyczny dobór optymalnej projekcji do implantacji przez oprogramowanie do wspomagania implantacji stentgraftów. | Tak/Nie, podać parametr punktowany Jeśli „Tak” – podać nazwę zaoferowanej opcji |  |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D. | Tak |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu. | Tak |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni. | Tak |  |
|  | Pulpit obsługi rekonstrukcji 3D w sali zabiegowej (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu lub osobny) z minimalnym zakresem funkcjonalności: zoom, obrót modelu 3D zsynchronizowany z angulacją angiografu, zmiany algorytmu rekonstrukcyjnego: VR, MIP, MPVR; wybór prezentowanego modelu, zmiana trybu obrazowania. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające obsługę stacji za pośrednictwem sieci komputerowej dla zasięgnięcia drugiej opinii lekarskiej, w tym dostęp do danych obrazowych i na żądanie przejęcie sterowania stacją. | Tak/Nie, podać, parametr punktowany Jeśli „Tak” – podać nazwę zaoferowanej opcji |  |
| D. | WYPOSAŻENIE (fabrycznie nowe, wyklucza się demonstracyjne, rekondycjonowane, używane): |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta. | Tak |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne partie ciała (dla personelu) ze szkła ołowiowego na zawieszeniu sufitowym i przegubowym ramieniu. Możliwość ustawienia z obu dłuższych stron stołu. | Tak |  |
|  | Lampa operacyjna oświetlająca pole zabiegowe z zawieszeniem sufitowym z podwójnym ramieniem (w tym możliwość ruchu góra-dół). Natężenie oświetlenia w odległości 1m min.: 60 000 lux. Rezerwowe źródło światła. Regulacja natężenia światła. Uchwyt do pozycjonowania lampy przeznaczony do sterylizacji w 1340C. | Tak |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa. | Tak |  |
|  | Okablowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów IVUS oraz przebiegów FFR na monitorze zawieszonym sufitowo w Sali badań, komunikację pomiędzy stacja hemodynamiczną a IVUS/FFR oraz komunikację pomiędzy interfejsem FFR/IFR/IVUS a komputerem go obsługującym | Tak |  |
|  | System zasilania awaryjnego UPS (min. 40 kVA) dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 10 min. Dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego, wymagane zapewnienie min. fluoroskopii, ruchów stołu i statywu w zdefiniowanym powyżej czasie. 8 | Tak, podać |  |
|  | Stół do stacji badań hemodynamicznych i do stacji rekonstrukcji 3D w sterowni. | Tak |  |
|  | Komplet osłon radiologicznych o równoważniku ołowiu min. 0,5 mm: - fartuch ołowiany (lekki) i garsonka ołowiana (lekka) z pasami odciążającymi – razem 6 szt., rozmiary uszczegółowione na etapie realizacji, - osłona na tarczycę – 6 szt, - osłona na głowę (czepek ołowiany) – 6 szt. - okulary - 6 szt., Wieszak na fartuchy stojący na kółkach do zawieszenia wszystkich ww. osłon. | Tak |  |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i przeprowadzania testów podstawowych aparatu wg wytycznych producenta i zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023r., (Dz. U. z 2023 r., poz. 195). | Tak |  |
|  | Szafka do przechowywania fantomów. | Tak |  |
|  | Kompletny zestaw do kontroli jakości dla monitorów stacji medycznych służący do prawidłowego wykonywania testów podstawowych wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023r., (Dz. U. z 2023 r., poz. 195). | Tak |  |
|  | Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej, z regulowaną wysokością – 1 sztuka. | Tak |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanych urządzeń. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Podłączenie wszystkich urządzeń do istniejącego u Zamawiającego systemu HIS/RIS (Optimed NXT firmy Comarch S.A.), podłączenie wszystkich urządzeń do istniejącego u Zamawiającego systemu PACS (Alteris S.A.). Archiwizacja obrazów, scen kardioangiograficznych, obrazów uzyskiwanych z innych urządzeń (m.in.: IVUS, FFR, EKG, saturacja, ciśnienia) w systemie PACS Zamawiającego. Rekonfiguracja podłączenia angiografu z wyposażeniem do systemów HIS/RIS i PACS w przypadku ich zmiany przez Zamawiającego w czasie trwania gwarancji i przeglądów na angiografie z wyposażeniem. | Tak |  |
|  | Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z angiografem. Wstrzykiwacz na ruchomym podwieszeniu sufitowym. Ruchomość min.: 3000 oraz możliwość ustawienia wzdłuż całej długości stołu. Startowy zestaw 100 sztuk wkładów z łącznikami ciśnieniowymi dostarczonych ze strzykawką (materiały jednorazowego użytku). | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2024. | Tak |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Drukarka laserowa sieciowa do drukowania raportów i opisów badań – 1 sztuka. | Tak |  |
|  | Kolumna na zwieszeniu sufitowym z podwójnym ramieniem. Trzy półki do ustawienia pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych. Wieszak pomp i płynów infuzyjnych (4 haki) po obu stronach kolumny. Szuflada na akcesoria. Gniazdka elektryczne w ilości 6 sztuk. | Tak |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
| E. | DOKUMENTACJA (dostarczona wraz z urządzeniami - dotyczy wszystkich elementów przedmiotu zamówienia): |  |  |
|  | DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim lub angielskim. | Tak |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim dla wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej 2 egzemplarze i na nośniku elektronicznym. | Tak |  |
|  | Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej. | Tak |  |
|  | Szczegółowy wykaz prac i szczegółowy wykaz części zamiennych, jakich producent wymaga podczas wykonania przez serwis okresowych lub doraźnych przeglądów technicznych, w czasie trwania eksploatacji przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Wykaz danych teleadresowych autoryzowanych lub certyfikowanych przedstawicieli serwisowych. | Tak |  |
|  | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim. | Tak |  |
|  | Stanowiskowa instrukcja BHP (§41. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844). | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji do protokolarnego przekazania wszystkich niezbędnych kodów, loginów i haseł oraz innych niezbędnych informacji do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia umożliwiających świadczenie usług serwisowych innym niż producent autoryzowanym lub certyfikowanym firmom serwisowym lub przez pracowników Zamawiającego przeszkolonym przez Wykonawcę, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę wyrobu medycznego. | Tak |  |
|  | Wszelka dokumentacja (instrukcja) serwisowa dostarczana w wersji papierowej. | Tak |  |
|  | Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw urządzenia, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę oprogramowania, przy czym: 1) licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołalna, bez możliwości jej wypowiedzenia przez Wykonawcę w okresie eksploatacji urządzenia, 2) licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia za dostawę urządzenia, 3) licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności urządzenia, 4) prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz osobom trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane z diagnozowaniem, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą urządzenia, 5) jeżeli, do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów lub kluczy serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do oprogramowania w inny sposób, takie kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny sposób usunięcia blokady dostępu do oprogramowania będą protokolarnie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w ostatnim dniu trwania gwarancji. | Tak |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

________________________________________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y)

uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym

(ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.