## Pakiet nr 1
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 1
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Introducer w zestawie z prowadnikiem | szt. | 15 |  | 0
2 | Introducer w zestawie z prowadnikiem | szt. | 15 |  | 0
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozm. od 5F do 14F, długość introducera 13cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Dla rozm. 5F dodatkowa długość 45cm | tak
| Prowadnik typu J rozm. 3mm | tak
| Igła – jako opcja, rozszerzacz dł. 20, 24 oraz 52 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozm. od 14F do 18F, długość introducera 30-85cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| w zestawie poszerzadło, cieniodajna opaska na końcu koszulki | tak
……………………...…………..
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 2
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Mikrocewnik do podawania substancji klejowych | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 5
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Powlekany substancją hydrofilną z dostępną końcówką w kształcie oliwki z platynowym markerem na końcu | tak
| Mikrocewniki o zmiennej miękkości | tak
| Wymagane rozmiary 1,2F/165cm ; 1,2F/180cm; 1,5F/160cm; 1,5F/165cm; 1,8F/155cm; 1,8F/165cm - do wyboru Zamawiającego | tak
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 3
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Stent samorozprężalny do tt. nerkowych ze stopu stali 316L | szt | 15 |  | 0 |  |  | 5
2 | Prowadnik specjalistyczny 0,018” | szt | 15 |  | 0 |  |  | 5
3 | Prowadnik specjalistyczny 0,014” | szt | 15 |  | 0 |  |  | 5
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym | tak
| Dodatkowe przęsła w bliższej 1/3 długości – większa siła radialna w odcinku ostialnym | tak
| Zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji | tak
| Rozmiary stentu: 4/5/6/7 mm, długości 14,15,18,19 mm - do wyboru Zamawiajacego | tak
| Długości cewnika dostawczego 90 i 150cm - do wyboru Zamawiajacego | tak
| Profil przejścia (crossing profile): od 0,055” do 0,070” - do wyboru Zamawiającego | tak
| Ciśnienie nominalne 10 atm, RBP 14 atm. | tak
| Kompatybilny z koszulką 5F (średnice 4,0-6,0 mm) oraz 6F – wymiar 7,0; kompatybilny z prowadnikiem 0,014” oraz 0,018” | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa | tak
| Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm - do wyboru Zamawiajacego | tak
| Rdzeń ze stali z domieszką tytanu | tak
| Kształtowalny koniec o długości 2cm | tak
| Dystalna część miękka na długości 8cm oraz 12cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10cm lub 38cm | tak
| Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2cm) | tak
| Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta do ewyboru Zamawiającego | tak
| Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części dystalnej 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi | tak
| Dystalna część miękka na długości 8cm oraz 11cm - do wyboru Zamawiajacego | tak
| Średnica 0,014” (0,37mm); długości 182 i 300cm - do wyboru Zamawiającego | tak
……………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 4
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 4
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Cewnik balonowy niskociśnieniowy do walwuloplastyki, koncentyczna budowa trzonu, balon niepodatny, niskoprofilowy | szt | 30 |  | 0 |  |  | 4
2 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do walwuloplastyki, koncentryczna budowa trzonu, balon niepodatny, niskoprofilowy | szt | 10 |  | 0 |  |  | 1
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| balon wyposażony w dwa złote markery lub znaczniki platynowo-irydowe | tak
| średnica od 4 do 30 mm cewniki balonowe pracujące na prowadnikach: 0,021, 0,025, 0,035 odpowiednio dla właściwych średnic lub pracujący na prowadniku 0,014", 0,018", 0,021", 0,025", 0,035" w zależności od średnicy | tak
| długość balonu: 20,30,40,50,60 mm, RBP:6-1,5 atm | tak
| długość cewnika min. 100 cm | tak
| średnica od 18 do 30 mm | tak
| balon wykonany z poliamidu 12 (PA12) lub termoplastycznego elastomeru | tak
| podatność balonu na rozciągnięcie poza średnicę nominalną max.8% lub max. 10% | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| balon wyposażony w dwa złote markery lub znaczniki platynowo-irydowe | tak
| średnica od 5 do 30mm, cewniki balonowe pracujące na prowadnikach: 0,025, 0,035 odpowiednio dla właściwych średnic | tak
| długość balonu:20,30,40,50,60mm, RBP:6-1,5 atm | tak
| długość cewnika min. 100 cm | tak
| średnica od 18 do 30mm | tak
| balon wykonany z poliamidu 12 (PA12) lub termoplastycznego elastomeru | tak
| podatność balonu na rozciągnięcie poza średnicę nominalną max.8% lub max. 10% | tak
………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 5
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | STENT DO TROMBEKTOMII NACZYŃ MÓZGOWYCH | szt | 20 |  | 0 |  |  | 3
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Urzadzenie o strukturze pozwalajacej na uchwyceniu skrzepliny w części proksymalnej i zablokowaniu w części dystalnej za pomocą kosza. | tak
| Dwie wielkości urządzenia 5x33 i 5x21 | tak
| System o sposobie dostarczania jak spirala- wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle 0,021" | tak
| Połączony trwale z popychaczem, calkowicie repozycjonowalny z mozliwością ponownego złożenia | tak
| Trzy lub cztery markery platynowe na dalszym końcu, jeden marker na blizszym końcu | tak
………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 6
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych | szt | 60 |  | 0 |  |  | 10
2 | Materiał embolizacyjny | szt | 5 |  | 0 |  |  | 2
3 | System do trombektomii mechanicznej | szt | 10 |  | 0 |  |  | 3
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej, pokrycie PTFE w części środkowej cewnika | tak
| Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie: część zewnętrzna - cewnik prowadzący o średnicy 5F-6F, średnica wew. 0,059"-0,071", długość 95cm, kształtowalna dystalnie końcówka 7cm; część wewnętrzna-cewnik diagnostyczny o średnicach 4F-5F, średnica wew. 0,041"-0,048", długość cewnika 117cm, kształtowalna dystalnie końcowka 7cm, pokrycie hydrofilne na długości 15cm. Cewnik o kształcie końcówek-prosta, MP2. Rozmiar cewnika do wyboru Zamawiajacego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu | tak
| Kopolimer PLGA ropuszczalny w DMSO (dimetylosulfotlenek). Zawiera jod jako środek cieniujący | tak
| Dostępny w trzech stężeniach 25% , 30% , 35 % . Do wyboru Zamawiajacego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| System zbudowany z połączonych ze sobą nitynolowych ‘’klatek‘’- segmentów wewnątrz których znajdują się rozciągające się, wycinane laserowo przestrzenne tuby, połączone ze sobą stalowym drutem z markerami pomiędzy każdą z klatek | tak
| Każdy segment obraca się niezależnie wokół własnej osi dopasowując się do średnicy i ścian naczynia. | tak
| System zamocowany na popychaczu z cieniującą końcówką w obrazie RTG | tak
| Średnica sfer od 3 – 6 mm, ilość sfer w jednym systemie od 1 – 5, długość robocza różna w granicach 5 – 44mm w zależności od ilości sfer w jednym systemie - do wyboru Zamawiającego | tak
| Długość systemu dostawczego 180 cm, długość końcówki cieniującej 5 cm | tak
……………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 7
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych | szt | 20 |  | 0 |  |  | 6
2 | Mikrocewnik z podparciem | szt | 15 |  | 0 |  |  | 3
3 | Y łącznik podwójny | szt | 60 |  | 0 |  |  | x
4 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych | szt | 30 |  | 0 |  |  | 6
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowym | tak
| Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów – każda cześć cewnika o innej sztywności | tak
| Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96 cm | tak
| Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika : 5F/0,058”, 6F/0,072”. Rekomendowany prowadnik: 0,035”/0,038” - do wyboru Zamawiającego | tak
| Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności | tak
| Wewnętrzne światło pokryte teflonem. Różne kształty końcówek: prosta, Multi-Purpose 25° - do wyboru Zamawiajacego | tak
| Dostępne długości: 105 cm, 115 cm i 125 cm, miękka część dystalna o długości 8 cm - do wyboru Zamawiajacego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Mikrocewnik o długości pracującej 150 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018" | tak
| Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4F / 0,032” prox. oraz 2,6F / 0,034” dyst. i średnicy wewnętrznej 0,021” | tak
| Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym w części dystalnej o długości 68 cm. Posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm, od dystalnego końca dla szybkiego i bezpiecznego wprowadzania mikrocewnika przed użyciem fluoroskopii | tak
| Mikrocewnik o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Mikroprowadnik o długości całkowitej 175 lub 200 oraz 205 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5,10 lub 20 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” lub 0,016” na całej długości - do wyboru Zamawiającego | tak
| Pokrycie hydrofilne w części dystalnej | tak
| W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y- łącznik | tak
………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 8
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 8
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń | szt | 15 |  | 0 |  |  | 4
2 | Mikroprowadnik z podparciem | szt | 15 |  | 0 |  |  | 6
3 | Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczyń | szt | 15 |  | 0 |  |  | 4
4 | Strzykawka kalibrowana do balonów neuro | szt | 15 |  | 0 |  |  | 3
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 7mm, o długości 7, 15 i 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2,2; 2,5 i 3,5F - rozm. do wyboru Zamawiajacego | tak
| Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7mm | tak
| Kompatybilny z prowadnikiem 0,010” obecnym w zestawie. Cewnik o długości 150 cm | tak
| Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml | tak
| Balon 7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35ml | tak
| Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Mikroprowadnik o długości całkowitej 200 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 lub 20 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” na całej długości - do wyboru Zamawiającego | tak
| Pokrycie hydrofilne w części dystalnej. W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y- łącznika | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 5mm, o długościach 10/15/20/30mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,3F - rozm. do wyboru Zamawiającego | tak
| Kompatybilny z prowadnikiem 0,010” obecnym w zestawie | tak
| Cewnik o długości 150cm | tak
| Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm, 0,20ml dla 15mm, 0,26ml dla 20mm oraz 0,36ml dla balonu 30mm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Pojemność 1 ml | tak
………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 9
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 9
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Stent do remodelingu | szt | 10 |  | 0 |  |  | 5
2 | System dostawczy do stentu | szt | 10 |  | 0 |  |  | 5
3 | Kable połaczeniowe o długości 2,75m | szt | 40 |  | 0 |  |  | 4
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel | tak
| Stent o znakomitej apozycji do ściany naczynia i dużej sile radialnej dzięki budowie „overlaping cells” | tak
| Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej | tak
| Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu | tak
| Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (stent 4mm) lub 0,027” (stent 6mm) - do wyboru Zamawiajacego | tak
| Trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu | tak
| Stent o rozmiarach 3/4/5/6 mm i długości części roboczej 15/20/30/40 mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szypule | tak
| Stent ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135 cm - do wyboru Zamawiającego, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018", mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie | tak
| Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135 cm - do wyboru Zamawiającego, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021", mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Generator gwarantujący wizualną i dźwiękową informację o odczepieniu stentu nieodpłatnie dostarczony przez Wykonawcę na czas trwania umowy | tak
| Komplet kabli połączeniowych o długości 2,75m kompatybilne z generatorem | tak
……………………..
Podpis osoby upoważnionej

## zał. 1a do Pakietu 9
Załącznik 1a do pakietu nr 9
………………………………………………………………
pieczątka firmy
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY *
Załącznik nr 1a do formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu nr 9 - dostarczyć przy pierwszej dostawie
lp | Pelna nazwa narzędzia | Producent | Nr katalogowy/ Model | Ilość szt | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1
Dostawca zobowiązany jest do załączenia do użyczonych narzędzi informacji o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji
* Wykonawca wypełnia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym

## Pakiet nr 10
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 10
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Pętla do usuwania ciał obcych | szt | 10 |  |  |  |  | 2
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Pętla zaciskowa odchodząca prostopadle pod kątem 90 stopni od trzonu | tak
| wysoce radiocieniująca, wykonana z pozłacanego drutu wolframowego | tak
| średnica pętli: 5.0 mm, 10.0 mm, 15.0 mm, 20.0 mm, 25.0 mm, 30.0 mm, 35.0 mm | tak
| średnica mikropętli: 2.0 mm, 4.0 mm, 7.0 mm | tak
| długość pętli od 65 cm do 200 cm lub 125 cm dla średnic 5,10,15,20,25,30 i 35 mm; 175 cm dla średnic 2,4 i 7mm; 65 cm dla średnicy 25mm | tak
| w komplecie: pętla , cewnik i torquer | tak
……………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 11
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 11
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu | szt | 10 |  | 0 |  |  | 5
2 | Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką | szt | 30 |  | 0 |  |  | 4
3 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych | szt | 20 |  | 0 |  |  | 5
|  | Razem: |  |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH | tak
| DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH | tak
| Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie | tak
| Dostępny w trzech lepkościach 18, 20 oraz 34 - do wyboru Zamawiającego | tak
| W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F | tak
| Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm - do wyboru Zamawiajacego | tak
| Mikrocewnik o zbrojeniu w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym | tak
| Mikrocewnik z dużej wytrzymałości ciśnieniowej – wytrzymałość ponad 411PSI statycznego ciśnienia | tak
| Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm | tak
| Dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika | tak
| Objętość zalegająca mniejsza niż 0,23ml, w zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-łącznika | tak
| Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010” | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10cm | tak
| Średnica prowadnika 0,008” na całej długości | tak
| Pokrycie hydrofilne w części dystalnej | tak
……………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 12
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 12
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Cewnik balonowy tnący obwodowy | szt | 6 |  | 0 |  |  | 4
2 | Cewnik balonowy uniwersalny | szt | 10 |  | 0 |  |  | 6
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (rapid exchange) i 0,018" OTW | tak
| Średnice balonu od 2 mm do 8 mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Długości balonu: 1,5 cm i 2 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Liczba aterotomów: 3 lub 4 - do wyboru Zamawiającego | tak
| RBP 10 i 12 atm | tak
| Kompatybilny z koszulką 6 lub 7 F w zależności od średnicy | tak
| Długość cewnika: od 50 cm do 140 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | tak
| Średnice balonu: 3 – 12 mm, długości balonu: 20 – 200 mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Długości systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Kompatybilny z koszulkami: 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 8 – 10 mm) i 7 F (śr. 12 mm) | tak |  |  |  | ……………………..
| Ciśnienie RBP:14 – 24 ATM | tak |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm | tak
| Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność, balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany | tak

## Pakiet nr 13
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 13
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Mikrocewnik do dostarczania spiral | szt | 80 |  | 0 |  |  | 10
2 | Spirale embolizacyjne z zawartością platyny | szt | 70 |  | 0 |  |  | 30
3 | Jednorazowe urządzenie do odczepiania coili | szt | 50 |  | 0 |  |  | 6
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014” oraz z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
| Maksymalne ciśnienie przepływu 250PSI, objętość zalegająca 0,34ml | tak
| Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości - do wyboru Zamawiającego | tak
| Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewęntrzna warstwa wykonana z PTFE | tak
| Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 450/2,5mm, 900/5mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległe o 3cm od siebie | tak
| Pokrycie hydrofilne | tak
| Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny | tak
| Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw. primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali | tak
| Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery | tak
| Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza | tak
| Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali | tak
| Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system, bez kabli i baterii | tak
| Spirale o zmiennej sztywności: od sztywych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmairy) i ultramiękkich (najmiejsze rozmiary) | tak
| Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 2-25mm długości 2-50cm, helikalne 1,5-20mm, długości 2-50cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Rozmiar i typ spirali do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
……………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 14
Załącznik nr 1
.........................
pieczątka firmy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zl) | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA
x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca (endokawitarna) | szt. | 120 |  | 0
2 | Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych | szt. | 120 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Elektroda dwubiegunowa, | tak
| rozmiar 5F i 6F do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| koszulka z zastawką 6Fx 11 cm i 9Fx 11 cm do wyboru Zamawiającego | tak
| rozszerzacz 6F x 18 cm i 9F x 18 cm do wyboru Zamawiającego | tak
| prowadnik J.035" x 40 cm | tak
| Igła prosta 18 G x 7 cm | tak
………………..…………… podpis osoby uprawnionej

## Pakiet nr 15
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 15
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem | szt | 15 |  | 0 |  |  | 10
2 | System dostawczy do implantu | szt | 15 |  | 0 |  |  | 4
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej z drutu ze stopu stali kobaltowej oraz platynowo-wolframowej | tak
| Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka | tak
| Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka | tak
| Możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu | tak
| Rozmiary 2,5-5,0 mm co 0,25 mm, długości: 10/12/14/16/18/20 mm oraz 25/30/35 mm w zakresie średnic 3-5 mm co 0,25 mm. Do wyboru Zamawiajacego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych | tak
| Posiadający podwójne zbrojenie – spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości | tak
| Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika | tak
| Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz | tak |  |  |  | ………………………
| Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150 cm. Do wyboru Zamawiajacego | tak |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 16
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 16
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych | szt | 25 |  | 0 |  |  | 5
2 | System dostawczy | szt | 25 |  | 0 |  |  | 4
3 | Cewnik prowadzący z balonem | szt | 20 |  | 0 |  |  | 4
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Urządzenie o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych cel | tak
| Połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny z możliwością ponownego złożenia | tak
| Konstrukcja umożliwia przejście przez skrzep, przyciągniecie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia | tak
| Dwie średnice urządzenia 4 i 6 mm długość 15/20/30mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| System o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (dla 4mm) lub 0,027” (dla 6mm) | tak
| Trzy lub cztery markery platynowe na dalszym końcu, jeden marker na bliższym końcu | tak
| Wskazania do stosowania w otwieraniu zamkniętych skrzepem naczyń wewnątrzczaszkowych | tak
| Ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm - do wyboru Zamawiającego, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018", mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie | tak
| Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm - do wyboru Zamawiajacego, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021", mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewnik prowadzący zakończony dystalnym balonem do zamknięcie tętnicy przy zabiegu trombektomii | tak
| Cewnik o średnicy 7F,8F,9F, długości roboczej 95cm - do wyboru Zamawiajacego | tak
| Długość balonu 10mm | tak
| Konstrukcja koaksjalna, cewnik zbrojony w obu warstwach,wyposażony w dwa markery obrazujące końce balonu | tak
………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 17
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 17
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Mikroprowadnik zabiegowy | szt | 25 |  | 0 |  |  | 5
2 | Prowadniki interwencyjne | szt | 25 |  | 0 |  |  | 5
3 | Mikroprowadnik (małe naczynia ) | szt | 25 |  | 0 |  |  | 4
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Mikroprowadnik 0,011" oraz 0,016" i 0,018", zbudowany z jednego kawałka, rdzeń nitinolowy, dystalny złoty marker - do wyboru Zamawiającego | tak
| Powleczony poliuretanem zawierającym wolfram – lepsza widoczność w skopii, pokrycie hydrofilne, dystalne 80 mm elastyczne | tak
| Długość 180 cm, końcówka zagięta pod kątem 45 stopni lub 70 stopni - do wyboru Zamawiajacego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Pokrycie hydrofilne w części dystalnej – na odcinku 25 cm, zbudowany z nitinolu, dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018” - do wyboru Zamawiającego | tak
| Dostępne długości 180, 260, 300 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| W części proksymalnej prowadnik extra sztywny ,pokryty PTFE | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnice 0,012”, 0,016”, długość 180, 200 cm hydrofilna otoczka, długości i średnice do wyboru Zamawiajacego | tak
| Długość elastycznej końcówki 25 cm (standard) lub 35 cm (flexible) - do wyboru Zamawiającego | tak
| Końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4mm, podwójnie zagięta 90° + 150°, zagięta w kształcie J 1.5 mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Zaokrąglona, atraumatyczna końcówka | tak
| Złoty marker na końcu – 2 cm sprężynka – bardzo dobra widoczność w skopii, wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie | tak
……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 18
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 18
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Mikrocewnik zbrojony hydrofilny superselektywny / terapeutyczny | szt | 25 |  | 0 |  |  | 5
2 | Mikrosfery embolizacyjne | szt | 25 |  | 0 |  |  | 5
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm | tak
| Atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0,9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem; bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek | tak
| Szreoka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO | tak
| Długości 110, 130, 150 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| średnice 2.4 Fr i 2.8 Fr z dystalnym markerem (0,7 mm platynowy pierścień), średnica 2.7 Fr i 2.8 Fr w zestawie z prowadnikiem 0,021” ze złotym markerem na dystalnych 3 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA lub polimeru glikolu polietylenowego | tak
| Dostępne wielkości 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 mikrometrów lub 75 ± 30, 200 ± 75, 400 ± 75, 600 ± 75, 800 ± 75, 1100 ± 75 mikrometrów; dostępne objętości 2 ml w roztworze soli fizjologicznej - rozm. do wyboru Zamawiającego | tak
| Ściśliwe (ściśliwość 30 %) – odkształcają się czasowo w celu łatwiejszego pasażu przez cewnik, po dostarczeniu w miejsce embolizacji powracają do swojego pierwotnego kształtu i nie ulegają fragmentacji lub ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej i bardzo precyzyjnie kalibrowane | tak
| Kompatybilność z mikrocewnikiem: - 100-300: 0,010” - 300-500: 0,014” - 500-700: 0,021” - 700-900: 0,023” - 900-1200: 0,035” | tak
| Barwione na kolor niebieski w celu wizualizacji w trakcie przygotowania i podawania; pakowane w strzykawki kodowane kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru mikrosfer | tak
……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 19
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 19 -
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Mikroprowadnik hybrydowy neuroradiologiczny | szt | 30 |  | 0 |  |  | 5
2 | Mikroprowadnik hybrydowy neuroradiologiczny | szt | 70 |  | 0 |  |  | 5
3 | Mikrocewnik prowadzący od 3.9F do 4.2F | szt | 20 |  | 0 |  |  | 5
4 | Materiał embolizacyjny dwie gęstości | szt | 20 |  | 0 |  |  | 4
5 | Y- łacznik z obrotowym systemem zamknięcia zastawki | szt | 30 |  | 0 |  |  | x
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 0,07"- 0,08", część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80 mm, długość 210cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica - część dystalna 0,012", proksymalna 0,014" | tak
| Część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 200 cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiar 5F/100cm i 6F/100cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Średnice: proksymalna 4,2F i dystalna 3,9F | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Gęstość do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 20
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 20
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Mikroprowadnik hybrydowy neuroradiologiczny | szt | 15 |  | 0 |  |  | 5
2 | Mikrocewnik do wprowadzenia spiral | szt | 50 |  | 0 |  |  | 5
3 | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony | szt | 20 |  | 0 |  |  | 4
4 | Stent do mechanicznego udrażniania tętnic | szt | 15 |  | 0 |  |  | 4
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Część dystalna widoczna w promieniach rtg na długości 80cm | tak
| Długość 300cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 1.9/2.1 i 2.1/2.8 - do wyboru Zamawiającego | tak
| Długość 155cm, dwa markery umieszczone dystalnie w odległości 3 cm, pokrycie hydrofilne | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozm- cześć dystalna -1.2F, prox 2.7F , długośc 165cm | tak
| Odłączana końcówka , długość odłączanej końcówki 15mm, dostarczany z kompatybilnym mikroprowadnikiem | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Samorozprężalny, trzy markery na dystalnej cześci stentu i jeden na proksymalnej | tak
| Dostępne rozmiary 3/15mm; 4/20mm;6/30mm do wyboru Zamawiającego | tak
……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 21
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 21
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy | szt | 10 |  | 0 |  |  | 8
2 | Stent wewnątrzczaszkowy zmieniający przepływ | szt | 30 |  | 0 |  |  | 8
3 | Stent samorozprężalny niskoprofilowy | szt | 25 |  | 0 |  |  | 8
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Dwa nieprzenikalne dla promieni rtg druty na całej długości stentu, dostępny w zestawie z cewnikiem prowadzącym, wypychaczem, rurką wprowadzającą z łącznikiem do zastawki Y i toutquerem | tak
| Średnica od 2,5-7,5mm, długość od 12-95mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica od 2-5,5mm, możliwość zamówienia stentu o dwóch różnych średnicach - proksymalnej 4mm i dystalnej 3mm. | tak
| Stent repozycjonowalny także po wysunięciu 90% z cewnika | tak
| Zestaw składa się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego i łącznika Y | tak
| Stent wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego o gęstym oplocie, dobrze widoczny w RTG | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiary: średnica 2mm, długość 12 oraz 18 mm; średnica 2,5 mm, długość 12,18,25 mm - rozm. do wyboru Zamawiającego | tak
| Wprowadzenie stentu przez mikrocewnik do wprowadzania coili | tak
| Możliwość repozycji stentu po rozprężeniu powyżej 80% | tak
……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 22
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 22
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Balonowe cewniki pomiarowe | szt | 10 |  | 0 |  |  | 3
2 | Cewnik angiograficzny | szt | 20 |  | 0 |  |  | x
3 | Koszulki wprowadzające | szt | 10 |  | 0 |  |  | 3
4 | Prowadniki wewnątrznaczyniowe "J" | szt | 25 |  | 0 |  |  | x
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnice balonu w zakresie 10,0 - 40,0 mm, dł. 1-6 cm, koszulka wprowadzająca 6 - 9 F - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 2,5F - 6F, długość 80-100cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 20 - 24F, długość 25cm i 40 cm do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| "J" typu Lunderquist, extra stiff, dł 260-300cm, średnica 0,035", promień zakrzywienia końcówki 7,5mm | tak
………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 23
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 23
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Mikropowadnik neuroradiologiczny | szt | 50 |  | 0 |  |  | 5
2 | Mikroprowadnik o transmisji siły skrętnej 1:1 | szt | 50 |  | 0 |  |  | 5
3 | Cewnik superselektywny | szt | 20 |  | 0 |  |  | 3
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość 182/205/300cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Kształtowalny koniec o długości 2cm z możliwością ponownej zmiany nadanego kształtu | tak
| Dostępny w czterech wersjach sztywności: standard, soft tip, floppy, platinum - do wyboru Zamawiającego | tak
| Dystalna część cieniująca na długości 35/38/61cm. Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej | tak
| Średnica 0,010” oraz 0,014” - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość 200-300cm | tak
| Prowadnik o średnicy 0,010”/0,012” - do wyboru Zamawiającego | tak
| Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją | tak
| Dystalna część cieniująca na długości 35/45/55cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej | tak
| Dostępny w dwóch wersjach sztywności: standard, support - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewnik o średnicy 2,9F/2,7F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,027” na całej długości | tak
| Cewnik zbrojony włóknem poliestrowym w części proksymalnej i drutem platynowym w części dystalnej | tak
| Cewniki o końcówce flex lub standard - do wyboru Zamawiającego | tak
| Długość 135 lub 150cm, część dystalna 6 lub 18cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wewnętrzne światło z PTFE | tak
………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 24
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 24
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Zastawka biologiczna pnia płucnego wraz z zestawem do wprowadzania przezskórnego oraz prowadnikiem | szt | 5 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Implantowana przezskórnie w pozycję płucną u dzieci | tak
| Wykonana z naturalnej żyły szyjnej pochodzenia wołowego | tak
| Umieszczona w sposób stały na stencie platynowo-irydowym | tak
| Implantacja zastawki z użyciem cewnika balonowego | tak
| Średnica zestawu wprowadzajacego 18F-22F | tak
| Zakres doprężania zastawki 18-22 mm | tak
………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 25
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 25
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Kleszczyki biopsyjne 2 rozmiary | szt | 5 |  | 0
2 | Koszulki długie do kleszczyków biopsyjnych | szt | 5 |  | 0
3 | Cewniki diagnostyczne selektywne oraz do przepłukiwania od 65cm | szt | 150 |  | 0
4 | Prowadnik diagnostyczny teflonowy | szt | 60 |  | 0
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| 5,5F – średnica zewnętrzna trzonu 1,85 mm, wielkość pobranej próbki - 2,46 mm3, 7F – średnica zewnętrzna trzonu 2,3 mm, wielkość pobranej próbki - 5,20 mm3. Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wersje do dostępu udowego lub przez żyłę szyjną wewnętrzną. Do wyboru Zamawiającego | tak
| 2 długości: 50 i 104 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Dostępna wersja z formowalną końcówką i trzonem pokrytym PTFE. Do wyboru Zamawiającego | tak
| Dostępne końcówki: prosta, radialna i wielofunkcyjna - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Koszulki w rozmiarach 7F, 8F o długości 45 i 98 cm z końcówką prostą lub zakrzywioną. Do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość od 65-110cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Korpus z nylonu z oplotem, powłoka SLX | tak
| Bardzo duża konfiguracja krzywizn oraz F, w tym cewniki do przepłukiwań z różną ilością otworów, kątowe, do naczyń wieńcowych, mózgowych, trzewnych, aorty. Do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Pokryte PTFE, długość 80- 260 cm, średnica 0,018", 0,021",0,025", 0,032", 0,035", 0,038", końcówka prosta oraz J 1,5; 3; 6 - do wyboru Zamawiającego | tak
………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 26
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 26
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Cewnik balonowy do PTA | szt | 20 |  | 0 |  |  | 8
2 | Stent samorozprężalny | szt | 10 |  | 0 |  |  | 2
3 | Prowadniki zabiegowe Amplatz i Amplatz extra stiff | szt | 40 |  | 0 |  |  | x
4 | Stenty rozszerzane balonem montowane na balonie | szt | 10 |  | 0 |  |  | 2
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Szeroki zakres długości 2-10cm i średnic 3-12mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| RBP do 18 ATM | tak
| Dostępne wersje Extreme i Maxi LD, Trzon z podwójnym światłem - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wewnętrzna i zewnętrzna (dystalne 30 cm) powłoka MDX | tak
| Doskonały profil i atraumatyczna giętka końcówka | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| System dostarczający z systemem o budowie plecionej oraz systemem uwalniania o podwójnym działaniu mikroznaczników z tantalu na każdym z końców stentu | tak
| Długość systemu dostarczającego: 80 oraz 120 cm, prowadnik 0,035", zalecana wielkość introduktora: 6F - do wyboru Zamawiającego | tak
| Średnica stentu 6-14mm, długość 20-100mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wycinana laserem rurka typu hypotube, powracanie do pierwotnego kształtu po zgnieceniu | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość 145 - 300 cm, średnica 0,025"-0,038" - do wyboru Zamawiającego | tak
| Końcówki proste oraz J 1.5;3;6. - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość systemu dostarczającego: 80 oraz 135 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Długość stentu przed rozszerzeniem 12mm-79mm; średnica 4-10mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wycinane laserem-brak szwów, jednoelementowe, wykonane z stali nierdzewnej | tak
| Metalowy introduktor dołączony w opakowaniu produktu | tak
……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 27
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 27
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Spirale embolizacyjne obwodowe | szt | 40 |  |  |  |  | 6
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Platynowe, pokryte zwiększającym objętość hydrożelowym polimerem | tak
| System dostarczający – „popychający” | tak
| Spirale o średnicy 2-16 mm i długości - 2 cm, 4 cm, 6 cm, 10 cm, 14 cm oraz 20 cm kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (długości: 2, 4, 6, 10, 14 oraz 20 cm) i 0,035” (długości: 4, 6, 10, 14 oraz 20 cm) | tak
| Rozmiary do wyboru Zamawiającego | tak
……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 28
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 28
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Stent samorozprężalny obwodowy | szt | 10 |  | 0 |  |  | 5
2 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy | szt | 12 |  | 0 |  |  | 5
3 | Cewnik balonowy uniwersalny | szt | 12 |  | 0 |  |  | 5
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby, zamknięte cele na obydwu końcach lub otwartych celach na całej długości stentu | tak
| Średnica 5-14mm lub 5-10 mm , długość min. 20-120mm lub 20-200 mm | tak
| System wprowadzający 75 lub 80 i 130 cm lub 80,120 oraz 150 cm | tak
| Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", OTW | tak
| Kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów, 4-6 markerów na końcach w zależności od rozmiaru lub kompatybilny z koszulką 5F i 6F w zależności od rozmiaru | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,035" oraz koszulkami 6-8 lub 9 F lub koszulkami 6F i 7F w zależności od rozmiaru | tak
| Długość cewników 40/75/120 cm lub 40,80 oraz 135 cm | tak
| Średnica 3 mm lub 4 mm-12mm, długość 20-100mm | tak
| RBP 17 - 20 atm lub 20-24 atm lub do 24 atm | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 3-12mm, długość 15-300mm | tak
| Kompatybilny z prowadnikiem 0,035" oraz koszulkami od 5F (śr 3-8mm) do 7 F lub 8F(śr 12mm) lub koszulkami od 5-7F | tak
| RBP 10 lub 12 do 20 atm lub RBP do 18 atm | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 29
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 29
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Spirale platynowe | szt | 300 |  | 0 |  |  | 40
2 | Cewnik prowadzący do embolizacji tętniaków 5F,6F | szt | 150 |  | 0 |  |  | 7
3 | Cewnik prowadzący - dostępu dystalnego | szt | 20 |  | 0 |  |  | 3
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Czas odczepiania poniżej 5s. Odczepianie przez przegrzanie połączenia między prowadnikiem a spiralą | tak
| Min. 3 rodzaje kształtów spiral, długość do 60 cm, pionowy przekrój spirali w kształcie trójkata | tak
| Rodzaj spirali do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość 90 oraz 100cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Kształty koncówek: MPD, MPC, Straight, Simpson 2, Headhunter, Modified Cerebral - do wyboru Zamawiającego | tak
| Cewnik dostępny w wersji standardowej oraz z opcją dodatkowego podparcia - do wyboru Zamawiającego | tak
| Grubość ścianki cewnika nie wiecej niż 0,006" dla wszystkich rodzajów cewników | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kształty koncówek: MPD, Straightl - do wyboru Zamawiającego | tak
| Cewniki do embolizacji tętniaków śródczaszkowych coilami elektroodczepialnymi z końcówką atraumatyczną 6 Fr, długości 95 i 105 cm - do wyboru Zamawiajacego | tak
| Grubość ścianki cewnika nie wiecej niż 0,006" dla wszystkich rodzajów cewników | tak
……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 30
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 30
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Microcoile embolizacyjne z miękkiej platyny do embolizacji pojedynczych naczyń zaopatrujących malformację tetniczo-żylne i inne zmiany naczyniowe mózgu, rdzenia kręgowego i kręgosłupa | szt | 50 |  | 0
2 | Popychacz do coili | szt | 30 |  | 0
3 | Superselektywny mikrocewnik | szt | 15 |  | 0
4 | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny z miekką końcówka | szt | 40 |  | 0
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozm. 2,5F i 2,8F - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Normalna i zwiększona sztywność - do wyboru Zamawiającego | tak
| Rozm. 0,035", dł. 145 - 260 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 31
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 31
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Microcoile obwodowe wolne 18 platynowe w różnych rozmiarach, dopasowujace się do anatomii naczyń | szt | 40
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica zwiniętej spirali od 2 mm do 10 mm | tak
| Długość rozciągniętej spirali od 3 cm do 14 cm | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiajacego | tak
……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 32
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 32
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Coile embolizacyjne używane do embolizacji tętniczych i żylnych | szt | 40 |  | 0
2 | Prowadnik typu Amplatz extra stiff | szt | 100 |  | 0
3 | Koszulka wprowadzająca zbrojona | szt | 20 |  | 0
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonana z miękkiej platyny dopasowującej się do anatomii naczyń | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość 145-260cm | tak
| Średnica zakres 0,025"- 0,038" | tak
| Końcówki proste i J 1,5mm, 3mm | tak
| Rozm. i rodzaj końcówki do wyboru Zamawiajacego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiar od 5F-8F - do wyboru Zamawiającego | tak
| Końcówka z markerem widocznym w rtg | tak
| Długość 50-90 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 33
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 33
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Cewniki balonowe niskoprofilowe do przezskórnej transluminarnej walwuloplastyki | szt | 60 |  | 0 |  |  | 25
2 | Cewniki diagnostyczne 5F-6F selektywne oraz do przepłukiwań High-Flow | szt | 120 |  | 0 |  |  | x
3 | Prowadnik -stal nierdzewna pokryta teflonem | szt | 50 |  | 0 |  |  | x
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica balonu 2-25mm, długość 10-100mm | tak
| Akceptuje prowadnik 0,035" | tak
| Balony o średnicach 4.0,5.0, 6.0, 7.0 i 8.0 mm - zestaw wprowadzający o rozmiarze 4 Fr | tak
| Balony o średnicach 9.0, 10.0, 11.0, 12.0 i 13.0 mm, zestaw wprowadzający o rozmiarze 5 lub 6 Fr | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewniki dedykowane – wieńcowe i mózgowe 6- 8 typów lub dedykowanych wieńcowych i sercowych 6-8 typów | tak
| Cewniki dedykowane - mózgowe 12 typów | tak
| Cewniki trzewne i manipulacyjne -13 typów | tak
| Ilość otworów bocznych - do 10 | tak
| Dł. 65-125cm | tak
| Rozm. i rodzaj cewnika do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Dł. 145-260cm | tak
| Średnica zakres 0,025"-0,038" | tak
| Końcówki proste i J 1.5mm, 3mm lub końcówki proste i J 3mm oraz J 15mm | tak
| Rozm. i rodzaj końcówki do wyboru Zamawiającego | tak
………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 34
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 34
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Cewniki do plastyk balonowych o wysokich ciśnieniach | szt | 12 |  |  |  |  | 4
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Zakresie długości 20mm do 60mm | tak
| Średnice od 2,0 do 40mm | tak
| Cewniki dostępne w ponad 50 rozmiarach | tak
| Rozm. i rodzaj cewnika do wyboru Zamawiającego | tak
……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 35
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 35
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Cewniki balonowe typu BIB | szt | 10 |  | 0 |  |  | 5
2 | Stenty platynowe aortalne | szt | 10 |  | 0 |  |  | 2
3 | Stenty platynowe aortalne- PTFE | szt | 10 |  | 0 |  |  | 2
4 | Koszulki interwencyjne typu Mullins | szt | 40 |  | 0 |  |  | x
5 | Koszulki diagnostyczne wprowadzajace - zestaw z igłą i prowadnikiem lub zestaw z prowadnikiem lub z igłą z prowadnikiem | szt | 50 |  | 0 |  |  | x
6 | Koszulki diagnostyczne o dużych średnicach | szt | 10 |  | 0 |  |  | 4
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Balon w balonie, do rozprężania stentów implantowanych do aorty | tak
| Długość balonu 25mm - 55mm | tak
| Długość cewnika balonowego 110 cm | tak
| Średnica balonu wewnętrznego 6mm-15mm | tak
| Średnica balonu zewnętrznego w zakresie 12mm - 30mm | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek | tak
| Stent może być rozprężony od 8,0mm do 24mm | tak
| Długość stentu 16mm - 45mm (co 6mm) - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Stent średnica od 8,0mm do 24mm | tak
| Długość stentu 16mm- 45mm (co 6mm) - do wyboru Zamawiającego | tak
| Stent pokrywany PTFE | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 6-14F | tak
| Długość 63-75-85cm kąt 90 | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozm. 5F-12F | tak
| Długość 7-25 cm lub 7-23 cm | tak
| Akceptujące prowadnik do 0,038" | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| wykonane z PTFE | tak
| komatybilne z prowadnikiem 0,038" | tak
| długość 30 cm dla średnic 10F-18F,45 dla średnic 10F-16F, 70 cm dla średnicy 16F, 80 cm dla średnic 12F-16Foraz 85cm dla średnicy 16F do wyboru zamawiającego | tak
……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 36
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 36
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Stent samorozprężalny nitynolowy do leczenia Zespołu Hipoplazji Lewego Serca (HLHS) | szt | 10 |  |  |  |  | 6
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 7-9 mm | tak
| Długość 15-20 mm | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 37
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 37
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ azwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Zestaw do zamykania okołobłoniastych i mięśniowych ubytków przegrody międzykomorowej | szt | 5 |  |  |  |  | 2
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Typ implantu - nitinolowa sprężynka z włóknami | tak
| Możliwość repozycji przed uwolnieniem | tak
| Skład zestawu - pętla z zaciskami, introducer oraz prowadnik o wzmożonej sztywności | tak
| Dostępność okluderów 8-16mm | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 38
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 38
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Balonowy cewnik pomiarowy | szt | 5 |  | 0 |  |  | 4
2 | Prowadnik wewnątrznaczyniowy J typu lunderquist | szt | 20 |  | 0 |  |  | x
3 | Koszulka wprowadzaąaca | szt | 20 |  | 0 |  |  | 2
4 | Cewnik angiograficzny Multi-Track | szt | 20 |  | 0 |  |  | x
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica zakres 10-40 mm | tak
| Długość 1cm-6 cm | tak
| Dostosowany do koszulek 6-9 F | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Prowadnik o bardzo dużej sztywności | tak
| Długość 260-300cm | tak
| Średnica 0,035" | tak
| Promień zakrzywienia końcówki 7,5 mm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 20-24F | tak
| Długość 25 cm i 40 cm | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 2,5-6 F | tak
| Długość 80-100 cm | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 39
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 39
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Powlekany stent naczyniowy na balonie | szt | 15 |  |  |  |  | 5
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonany ze stali 316L, która znajduje się pomiędzy dwiema warstwami PTFE | tak
| Kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | tak
| Długość robocza stentu 80 i 135 cm | tak
| Dostępne średnice 5,6,7,8,9,10,11 | tak
| Długość 16-58mm | tak
| Ciśnienie nominalne 8 atm RBP 12 atm | tak
| Kompatybilny z koszulką 6F,7F,8F | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 40
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 40
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Cewnik do usuwania ciał obcych z układu sercowo-naczyniowego typu Lasso | szt | 30 |  |  |  |  | 12
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Pętla nitinolowa z cewnikiem wprowadzającym | tak
| Średnice pętli 2-35mm | tak
| Pętla odchodząca pod kątem 90° od prowadnika | tak
| Długość cewnika od 65cm - 175 cm | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 41
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 41
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach 5-8F | szt | 300
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Materiał wchłaniajacy się do 90 dni | tak
| Urządzenie z materiałów biowchłanialnych | tak
| Polimerowa kotwica od strony światła naczynia | tak
| Kolagen od strony przydanki | tak
| Rozmiar 6F i 8F do wyboru Zamawiającego | tak
………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 42
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 42
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Cewnik do atrioseptostomii | szt | 10
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Końcówka cewnika zakrzywiona pod kątem 35° | tak
| Średnica balonu 9.5mm,13.5mm | tak
| Długość balonu 0.95cm, 1.35cm | tak
| Użyteczna długość 50cm | tak
| Średnica cewnika 4F,5F | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 43
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 43
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Wkład do strzykawki automatycznej Illumena 150 ml | szt | 500 |  | 0
2 | Faceplate 150 ml do automatycznej strzykawki Illumena | szt | 1 |  | 0
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 44
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 44
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Prowadniki angioplastyczne | szt | 200
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Końcówka robocza wykonana ze stali i innych stopów metali | tak
| Średnica 0,014" | tak
| Długość 190-300cm | tak
| Końcówka prosta oraz J | tak
| Dostępność minimum 25 rodzajow | tak
| Dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na calej długości | tak
| Dostępne prowadniki do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części roboczej min 12 rodzajow | tak
| Rodzaj i rozmiar do wyboru przez Zamawiającego | tak
………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 45
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET NR 45 |  | Hammermed
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Cewnik balonowy typu Rashkind | szt | 35 |  |  |  |  | 6
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiar 6F | tak
| Długość 50 cm | tak
………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 46
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 46
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Cewnik angiograficzny do pamiaru ciśnień Bermana | szt | 40
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Dostępne w wersji standard, BOFA, otwory w proksymalnej części balonu | tak
| Znakowany kolorystycznie port iniekcyjny, dostępne w rozmiarach min. 4-8 Fr | tak
| Zwężona końcówka cewnik skalowany co 10 cm, możliwość iniekcji środka kontrastującego | tak
| 4-8 Fr i długościach roboczych min. 50-110cm | tak
| Max objętość i średnica wypełnionego balonu odpowiednio max 0,6-1,25 cc i 6,5 – 11 mm | tak
| Dostępne wersje reverse do okluzyjnej angiografii i wybranego odgałęzienia tętnicy płucnej i angiografii aorty u dzieci, z otworami znajdującymi się dystalnie do balonu w rozmiarach min. 5 lub 7 Fr i długościach 80-110 cm | tak
| Rodzaj i rozmiar do wyboru przez Zamawiającego | tak
……………...……………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 47
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 47
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Cewnik do pomiaru ciśnienia zaklinowania Wedge Pressure | szt | 80
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Jednoświatłowe w rozmiarach min. 4-8 Fr, długość użyteczna min. 60-110 cm | tak
| Max. objętość balonu 0,60-1,20 cc, max średnica po inflacji odpowiednio: 6,5; 8; 10; 11 mm | tak
| Max. rozmiar prowadnicy 0,021”- 0,038”, max. szybkość wlewu 6 cc/s i ciśnienie 600 p.s.i.g. dla cewników 6-7 Fr | tak
| Dostępne również cewniki z dostępu przeciwstronnego w rozmiarach 5 - 7 Fr i prędkości wlewu min 5 cc/s | tak
| Precyzyjne oznaczenie głębokości co 10 cm | tak
| Rodzaj i rozmiar do wyboru przez Zamawiającego | tak
…………...………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 48
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 48
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Cewniki pediatryczne | szt | 200 |  | 0
2 | Zastawka hemostatyczna pediatryczna 8 F | szt | 30 |  | 0
3 | Cewniki diagnostyczne 4-5 F | szt | 100 |  | 0
4 | Cewnik diagnostyczny 4-5 F z pokryciem hydrofilnym | szt | 100 |  | 0
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Diagnostyczne 4F- krzywizny 1,5 ; 2; 2,5, długość 50 lub 70cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Pigtail oraz Pigtail wymiarujący 3F,4F, długość 65cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Krzywizny: Benston,Berenstein,H1,Mani,Newton,Simm,Cobra, Vertebral,Rim,Osborne | tak
| długości cewników 30cm ( dla przetok), pozostałe 40cm-125cm | tak
| pamięc kształtu | tak
| kompatybilny z prowadnikiem 0.035-0.038 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Krzywizny: Benston,Berenstein,H1,Mani,Newton,Simm,Cobra, Vertebral,KA2 | tak
| Długosc cewnika 40cm-125cm | tak
| kompatybilny z prowadnikiem 0.035-0.038 | tak
| pokrycie hydrofilne odporne na ścierania | tak
…………………...………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 49
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 49
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Koszulki do dostępu promieniowego w zestawie z miniprowadnikiem i igłą | szt | 800 |  | 0
2 | Koszulki do dostępu udowego w zestawie z miniprowadnikiem i igłą | szt | 300 |  | 0
3 | Koszulka prowadząca | szt | 40 |  | 0
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnice 4F – 6 Fr, długość 7 cm oraz 10 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| W zestawie atraumatyczny rozszerzacz | tak
| Wykonana z ETFE | tak
| W zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Z końcówką prostą oraz J i stalową igłą | tak
| W zestawie atraumatyczny rozszerzacz | tak
| Silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu | tak
| Miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o 45 cm długośći | tak
| Wykonana z ETFE | tak
| Średnice 4 Fr - 9 Fr długość 10 cm | tak
| Rodzaj i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonana z PTFE ze złotym markerem 5 mm w dystalnej części koszulki | tak
| Hydrofilna dystalnie 45 cm item: 5 cm, 65 cm item: 35 cm, 90 cm item: 15 cm oraz 60 cm. | tak
| Hemostatyczna zastawka | tak
| Dostępne od 5-8F w konfiguracjach: straight, hockey, stick, multipurpose, RDC, LIMA | tak
| Długość 45 cm, 65 cm, 90 cm | tak
| Rodzaj i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
………………..…………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 50
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 50
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Cewniki diagnostyczne wieńcowe oraz do angiografii naczyń mózgowych i obwodowych | szt | 800 |  | 0
2 | Prowadniki wieńcowe do PTCA | szt | 30 |  | 0
3 | Prowadniki hydrofilne | szt | 250 |  | 0
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnice 4, 5 ,6 F | tak
| Odporność na wysokie ciśnienia przepływu kontrastu do 1000 psi | tak
| Zakres długości 65, 80, 90, 100 ,110 cm | tak
| Duży wybór krzywizn łącznie z dedykowanymi krzywiznami z dostępu promieniowego-typu TIG, BLK | tak
| Dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – sztywniejsza i twardsza | tak
| Przepływ kontrastu 4- 22 ml/sek | tak
| Zbrojony podwójnym oplotem stalowym - 2 cmbez zbrojenia siateczką z miękką końcówką, | tak
| Wymagana obecność Pigtail z różną ilością otworów, cewniki do by-pasów | tak
| Rodzaj i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość 180 cm z przedłuzeniem do 300cm, | tak
| Średnica 0,014” | tak
| Rdzeń hybrydowy ze stali nierdzewnej, pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm | tak
| Dostępne prowadniki do udrożnień CTO o różnych rodzajach sztywności | tak
| 4 wersje - floppy, extra floppy, intermediate, hypercoat | tak
| Rodzaj i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0,038” | tak
| Końcówka prosta oraz typu J | tak
| Atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu | tak
| Dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej | tak
| Długości: 50, 80, 120 ,150, 180, 220, 260, 300 cm | tak
| Rodzaj i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
……..…..……...…………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 51
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 51
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Implant do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych | szt | 20 |  | 0 |  |  | 10
2 | Balon kalibracyjny | szt | 30 |  | 0 |  |  | 10
3 | Zestaw wprowadzający | szt | 20 |  | 0 |  |  | 10
4 | Prowadnik o wzmożonej sztywności | szt | 20 |  | 0 |  |  | 10
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnice 4, 5 ,6 F | tak
| Samocentralizacja okludera w ubytku | tak
| Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera | tak
| Zakres części środkowej okludera od 4 do 40 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków - do wyboru zamawiającego | tak
| W zakresie średnic od 4 do 20 mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm (np. 15mm, 16mm, 17mm itd.), a w zakresie średnic od 22 do 40 mm, okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co najwyżej o 2 mm | tak
| Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego | tak
| Rodzaj i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Balon kalibracyjny rozmiary 18,24,34 mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiary: | x
| od 4 do 10 mm koszulka 6 Fr | tak
| od 11 do 17 mm koszulka 7 Fr | tak
| od 20 do 24 mm koszulka 9 Fr | tak
| od 26 do 30 mm koszulka 10 Fr | tak
| od 32 do 40 mm koszulka 12 Fr | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 0,035" | tak
| Długość 260 cm | tak
……………...……………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 52
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 52
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Implanty do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych | szt | 20 |  | 0 |  |  | 6
2 | Zestaw wprowadzający | szt | 20 |  | 0 |  |  | 5
3 | Prowadnik o wzmożonej sztywności | szt | 20 |  | 0 |  |  | 5
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Implant z siatki nitinolowej w kształcie grzybka | tak
| Rozmiar implantu od 4 do 14 mm -do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki | tak
| Implanty o średnicach części dystalnej / proksymalnej: | x
| 5/4 mm - koszulka 5 Fr | tak
| 6/4 mm - koszulka 6 Fr | tak
| 8/6 mm - koszulka 6 Fr | tak
| 10/8 mm - koszulka 6 Fr | tak
| 12/10 mm - koszulka 7 Fr | tak
| 14/12 mm - koszulka 7 Fr | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 0,035" | tak
| Długość 260 cm | tak
……..……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 53
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 53
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Implanty do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych | szt | 80 |  | 0 |  |  | 25
2 | Zestaw wprowadzający | szt | 80 |  | 0 |  |  | 5
3 | Prowadnik o wzmożonej sztywności | szt | 80 |  | 0 |  |  | 5
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Implant z siatki nitinolowej w kształcie dwóch dysków z przegubami umożliwiającymi optymalne układanie się dysków bez włókna wewnętrznego o średnicy przegubu 2-5 mm i odległością pomiędzy dyskami od 2 do 6 mm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Odpowiedni do wielkości implantu zestaw wprowadzający o średnicy nie większej niż 4F | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 0,035" | tak
| Długość 260 cm | tak |  |  |  | …….……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 54
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 54
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Implanty do zamykania nieprawidłowych połączeń naczyniowych | szt | 5 |  |  |  |  | 2
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Implant zbudowany z siatki nitinolowej umożliwiającej samorozprężenie się w naczyniu | tak
| Implant kompatybilny z cewnikami wprowadzającym o średnicach 4-9 French (0,038"-0,098" ) | tak
| Średnica implantu w zakresie 3-22 mm | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
…………..………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 55
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 55
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Implanty do zamykania mięśniowych ubytków międzykomorowych | szt | 10 |  | 0 |  |  | 4
2 | Zestaw wprowadzający | szt | 10 |  | 0 |  |  | 4
3 | Prowadnik o wzmożonej sztywności | szt | 10 |  | 0 |  |  | 4
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Zakres części środkowej okludera od 4 do 24 mm, w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 2 mm | tak
| Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Możliwość wprowadzenia okluderów o średnicach 4-10 mm przez zestaw o średnicy 6F, 12 mm – zestaw 7F, 14-16 mm – zestaw 8F, 18 mm – zestaw 9F, 20-24 mm – zestaw 10F | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 0,035" | tak
| Długość 260 cm | tak
….………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 56
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 56
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Stent BMS | szt | 20 |  | 0 |  |  | 10
2 | Cewnik balonowy do PTCA półpodatny | szt | 20 |  | 0 |  |  | 10
3 | Cewnik balonowy do PTCA wysokociśnieniowy | szt | 20 |  | 0 |  |  | 10
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Stent wykonany ze stali medycznej nierdzewnej 316L | tak
| Dostępne średnice: 2.0 lub 2,25 – 5.0mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Dostępne długości: 8-30mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Ultracienka ścianka grubości 80-96 mikrom | tak
| Średnica shaftu proksymalnego 1,8 F lub2.0 Fr, średnica shaftu dystalnego 2.7 Fr | tak
| Długość systemu doprowadzajacego w zakresie 142 -145 cm | tak
| Balon półpodatny, trójkrotnie sfałdowany, NP 10 atm, RBP 14 atm lub pięciokrotnie fałdowany o ciśnieniu NP. 9 atm | tak
| Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 Fr | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| NP 6 atm, RBP 14 atm (12 atm dla średnic 3.5 i 4.0 mm) | tak
| Średnice 1.25 – 4.00 mm | tak
| Długości 10 – 40 mm lub 8-30 mm | tak
| System doprowadzający: - technologia RX – wejście dla prowadnika 25 cm od końca proksymalnego - długość 144 lub145 cm - średnica zewnętrzna części proksymalnej 1,8 -2.0 Fr - średnica zewnętrzna części dystalnej 2,3 Fr/ 2.4 Fr / 2.5 Fr / 2.6 Fr / 2,7 Fr | tak
| Balon wykonany z nylonu, trójkrotnie sfałdowany (dla małych średnic < 2 mm dwukrotnie) | tak
| Wszystkie rozmiary są kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 Fr | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Balon wykonany z nylonu-12, trójkrotnie sfałdowany lub wzmocniony materiał trójwarstwowy Elastomer / Polyamide/ | tak
| Średnice 2,25 – 5,00 mm, dodatkowo co 0,25 mm w przedziale od 2,25 do 4,0 mm | tak
| Zakres długości: 6 – 20 mm | tak
| NP 10 atm lub 12 atm, RBP 20 atm lub 22 atm (18 lub 20 atm dla średnic 4.5 i 5.0 mm) | tak
| System doprowadzający: - technologia RX – wejście dla prowadnika 25 cm od końca proksymalnego - długość 145 cm - średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.0 Fr - średnica zewnętrzna części dystalnej 2.5 Fr / 2.6 Fr | tak
| Pokrycie hydrofilne systemu doprowadzającego razem z balonem dla długości balonu 15 i 20 mm | tak
| Wszystkie rozmiary są kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 Fr | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
………..…………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 57
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 57
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Okluder do zamykania ASD zbudowany z dwóch dysków nitynolowych. | szt | 50 |  | 0 |  |  | 15
2 | Zestaw wprowadzający | szt | 50 |  | 0 |  |  | 5
3 | Balon wymiarujący | szt | 30 |  | 0 |  |  | 5
4 | Prowadnik o wzmożonej sztywności | szt | 50 |  | 0 |  |  | 5
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu | tak
| Dostępne rozmiary: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm,15mm, 16,5mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm,40mm | tak
| Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym | tak
| Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzajacym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem | tak
| .System odczepiania w formie kleszczy | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru od 4mm do 10,5mm, 9Fr dla rozmiaru od 12mm do 18mm oraz 11Fr dla rozmiaru 21mm i 24mm, z koszulkami 12Fr od 27mm do 40mm | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 0,035" | tak
| Długość 260 cm | tak
………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 58
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 58
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1. | ASD- Zestaw typu II o poniższym składzie | szt | 70 |  |  |  |  | 15
| system uwalniający do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu II | x | x | x |  |  |  | 15
| cewnik balonowy do pomiaru wielkości ubytków | x | x | x |  |  |  | 5
| prowadnik 0,035 " o wzmożonej sztywności | x | x | x |  |  |  | 5
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| okluder o budowie dwóch dysków, wykonany z nitynolu pokrytego warstwą platyny dedykowany dla pacjentów uczulonych na nikiel. Powłoka platynowa całkowicie izoluje nitinol zapobiegając uwalnianiu się jonów niklu do krwi. | tak
| zakres średnic części środkowej okludera 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 mm do wyboru Zamawiającego | tak
| dyski okludera połączone są cylindryczną talią odpowiadającą rozmiarowi ubytku | tak
| mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera. Możliwość zamknięcia ubytków przednio- górnych bez rąbka aortalnego | tak
| w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera czy nieprawidłowego wszczepienia możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę bez konieczności usuwania systemu z serca | tak
| możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające/ delivery sheat/ o wielkości od 8mm do 10 mm- koszulka 6-7 F, od 12 mm do 16mm - koszulka 8-9 F, od 18 mm do 28mm - koszulka 10-12 F, od 30mm do 40mm - koszulka 12-14 F .dla implantów o średnicy części środkowej. | tak
………….………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 59
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 59
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego zbudowanego z dwóch dysków nitynolowych | szt | 40 |  | 0 |  |  | 3
2 | Zestaw wprowadzający | szt | 40 |  | 0 |  |  | 3
3 | Prowadnik o wzmożonej sztywności | szt | 30 |  | 0 |  |  | 3
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu | tak
| Dostępne rozmiary: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm | tak
| Dostępność okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25mm kompatybilnym z koszulką 9F | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Koszulki 7Fr dla rozmiaru 18mm, 9Fr dla rozmiaru 25mm i 30mm oraz 11Fr dla rozmiaru 35mm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 0,035" | tak
| Długość 260 cm | tak
………..………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 60
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 60
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Zatyczka do zamykania przecieków okołozastawkowych | szt | 5 |  |  |  |  | 5
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonana z nitynolowej siateczki charakteryzującej się „pamięcią kształtu” | tak
| Posiada dwa złote znaczniki radiocieniujące, znajdujące się na dystalnej tarczy | tak
| Posiada dwie wszyte cienkie łatki zapewniające natychmiastowe zamknięcie przecieku okołozastawkowego | tak
| Posiada dokument dopuszczający do obrotu ze wskazaniem do zamykania przecieków okołozastawkowych | tak
| Dostępna w wersji dwu tarczowej kwadratowej oraz prostokątnej - do wyboru Zamawiającego | tak
…………..………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 61
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 61
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Igła do nakłucia transseptalnego | szt | 5 |  | 0
2 | Koszulka naczyniowa do nakłucia transseptalnego 8F, 8.5 F lub o średnicy 8 lub 9F | szt | 5 |  | 0
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Dostępne 3 krzywizny kąt 45, 50, 80 - do wyboru Zamawiającego lub dostępnej krzywiźnie typu Mullins ok. 90° | tak
……………….…………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 62
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 62
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Spirala embolizacyjna o zmiennej miękkości | szt | 40 |  | 0 |  |  | 25
2 | Mikrocewnik do wprowadzania spiral embolizacyjnych | szt | 30 |  | 0 |  |  | 5
3 | Cewnik dostępu pośredniego | szt | 20 |  | 0 |  |  | 5
4 | Urządzenie do mechanicznego uwalniania spiral – dziwiękowa sygnalizacja uwolnienia (”klik”) | szt | 40 |  | 0 |  |  | 5
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Mechaniczne uwalnianie spirali, pozwalające na korektę położenia/ułożenia | tak
| Mocowanie spirali do popychacza pozwalające na swobodne rotowanie | tak
| Kompatybilne z mikrocewnikami 0,010’’ | tak
| Trzy klasy miękkości – standard, miękka, ultra miękka oraz ultra miękka helikalna | tak
| Za utrzymywanie długości odpowiada nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTRA HD; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym; zewnętrzna spirala wykonana z platyny | tak
| Długość spiral – od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej (3D) – od 1 do 18mm | tak
| Popychacz segmentowy, bardziej elastyczny dystalnie | tak
| Progresywna miękkość – każda spirala posiada bardziej elastyczny pierwszy zwój, dodatkowo – w zależności od grupy miękkości – od 10 do 100% długości końca jest bardziej elastyczny | tak
| Rodzaj i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość całkowita 150 cm | tak
| Średnica wewnętrzna 0,025" | tak
| Zakończenie proste lub wygięte 45,90,130 stopni - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość 95,105,115 dystalny segment elastyczny 6-12 cm | tak
| Średnica wewnętrzna 0,070" lub 0,053" kompatybilny z prowadnikiem 0,035"-0,038" - do wyboru Zamawiającego | tak
| Zakończenie proste lub mp - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
……...……...…………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 63
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 63
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Koszulka długa do spirali | szt | 10 |  | 0 |  |  | 5
2 | Cewnik prowadzący 5F, 6F | szt | 10 |  | 0 |  |  | 5
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość całkowita 80-90cm | tak
| Średnica wewnętrzna 0,088" 6F | tak
| Kompatybilna z prowadnikiem 0,035"-0,038" | tak
| Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku | tak
| Dystalny segment widoczny w skopii 8 cm | tak
| Zakończenie proste lub MP - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość robocza 105 lub 125 cm dla 6F | tak
| Długość robocza 120 lub 130 dla 5F | tak
| Elastyczna strtefa dystalna 9cm | tak
| Średnica wewnętrzna 0,040" | tak
| Zakonczenie: H1, BER,SIM,SIMV dla 6F | tak
| Rodzaj i rozmiar - do wyboru Zamawiającego | tak |  |  |  | ……..……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 64
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 64
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Zestaw aspiracyjny- udary | szt | 15 |  | 0 |  |  | 5
2 | Cewnik reperfuzyjny o małym świetle | szt | 15 |  | 0 |  |  | 3
3 | Zbiornik | szt | 20 |  | 0 |  |  | x
4 | Przewody wysokociśnieniowe | szt | 3 |  | 0 |  |  | 5
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem ssania, kompatybilne z pompą typu Penumbra Max | tak
| Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnetrznej 6F oraz dystalnej zewnetrznej 4.3,5.0,5.4,5.75,6.0; dystalna średnica wewnętrzna od 0,041" do 0,068" ( 5 rodzajów); długości 132 (szersze) lub 139 (najwęższy). Cewnik o największym świetle skonstruowany z co najmniej 16 stref przejściowych, o róznym stopniu elastyczności | tak
| Rodzaj i rozmiar - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewnik aspiracyjny długość robocza 153 cm | tak
| Średnica proksymalna zewnetrzna 4.3F, dystalna wewnętrzna 0,035" | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kalibrowany zbiornik o pojemności 1000ml wykonany z transparentnego tworzywa, wyposażony w filtry chroniące pompę przed uszkodzeniem. Kompatybilny z pompą typu Penumbra Max 220 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Przewód wysokociśnieniowy z wyłacznikiem siły ssącej, kompatybilny z pompą typu Penumbra Max i zbiornikiem typu PAPS2 | tak
| Pompa Max dostarczana nieodpłatnie przez Wykonawcę na czas trwania umowy | tak
…………………...………
Podpis osoby upoważnionej

## zał. 1a do Pakietu 64
Załącznik 1a do pakietu nr 64
………………………………………………………………
pieczątka firmy
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY *
Załącznik nr 1a do formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu nr 64 - dostarczyć przy pierwszej dostawie
lp | Pelna nazwa narzędzia | Producent | Nr katalogowy/ Model | Ilość szt | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1
Dostawca zobowiązany jest do załączenia do użyczonych narzędzi informacji o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji
* Wykonawca wypełnia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym

## Pakiet nr 65
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 65
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Spirale do embolizacji PDA | szt | 60 |  | 0
2 | Zestaw dostarczjący do spirali PDA | szt | 60 |  | 0
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Odczepiane mechanicznie, pokryte na całej długości włóknami syntetycznymi | tak
| Średnice spirali od 3mm- 8mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Ilość pętli 3 do 5, spirale bezpieczne w MR do wartości Pola 1,5 Tesla - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Zestaw składa się z koszulki 5F, cewnika MP oraz odpowiadającego długością systemu wprowadzającego 80-110cm | tak
| Wszystkie elementy w jednym op zbiorczym | tak
…………...………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 66
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 66
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Spirale platynowe | szt | 200 |  | 0 |  |  | 40
2 | Cewnik prowadzący do embolizacji tętniaków 7F | szt | 20 |  | 0 |  |  | 3
3 | Mikrocewnik do embolizacji tętniaków | szt | 80 |  | 0 |  |  | 6
4 | Kable do odczepiania coili | szt | 200 |  | 0 |  |  | 8
5 | Mikroprowadnik do embolizacji tętniaków | szt | 80 |  | 0 |  |  | 6
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Czas odczepiania poniżej 3 s. Odczepianie przez przegrzanie połączenia między prowadnikiem a spiralą | tak
| Polimer powodujący szybsze wykrzepianie | tak
| Min. 4 rodzaje kształtów spiral, długość do 60 cm, średnica od 1mm do 24mm. | tak
Rodzaj do wyboru Zamawiającego
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość 90 oraz 100cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wybór kształtów koncówek: MPD, MPC, Straight, Simpson 2,Headhunter, Modified Cerebral - do wyboru Zamawiającego | tak
| Średnica 0,078" | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kształty końcówek proste, J, 45, 90, dostepne z dwoma markerami oraz z jednym markerem. Do wyboru Zamawiającego | tak
| Dostępne średnice 0,015", 0,0165" and 0,021" z kształtowalną końcówką - do wyboru Zamawiającego | tak
| Trójstrefowa budowa cewnika zapewniajaca idealną manewrowalność, popychalność i elastyczność jednoczeście | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Generator do odczepiania coili dostarczony niodpłatnie przez Wykonawcę na czas trwania umowy | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
……...……………………
Podpis osoby upoważnionej

## zał. 1a do Pakietu 66
Załącznik 1a do pakietu nr 66
………………………………………………………………
pieczątka firmy
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY *
Załącznik nr 1a do formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu nr 66 - dostarczyć przy pierwszej dostawie
lp | Pelna nazwa narzędzia | Producent | Nr katalogowy/ Model | Ilość szt | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1
Dostawca zobowiązany jest do załączenia do użyczonych narzędzi informacji o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji
* Wykonawca wypełnia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym

## Pakiet nr 67
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 67
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Stent- udary | szt | 10 |  | 0 |  |  | 3
2 | Stent do naczyń mózgowych samorozprężalny | szt | 20 |  | 0 |  |  | 3
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Stent pleciony do udarów mózgu: nitynolowy całkowicie widoczny w skopii stent, którego rozprężenie można kontrolować za pomocą suwaka | tak
średnica 1.5-6.0mm długosć 32mm
| Przymocowany na stałe do systemu wprowadzającego. Dystalnie i proksymalnie zakończony jest koszyczkami, które umożliwiają zamknięcie skrzepliny wewnątrz stentu | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Stent do naczyń mózgowych: samorozprężalny nitynolowy stent o budowie zamkniętokomórkowej wycinany laserowo. Dedykowany do naczyć 2,0mm-4,0mm; 4 markery w części dystalnej i proksymalnej, 8 markerów platynowych | tak
| Przynajmniej 4 długości 16,23,30,39 mm. Opcja z 12 mm końcówką widoczną w skopii lub bez | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
……...……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 68
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 68
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Stent do udarów w czesci dystalnej | szt | 15 |  | 0 |  |  | 5
2 | Stent do remodelingu długość do 17mm | szt | 40 |  | 0 |  |  | 3
3 | Stent do remodelingu długość do 35 mm | szt | 40 |  | 0 |  |  | 3
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Stent pleciony do udarów mózgu: nitynolowy całkowicie widoczny w skopii stent, którego rozprężenie można kontrolować za pomocą suwaka | tak
średnica 0.5-3.0mm długośc 23mm
| Przymocowany na stałe do systemu wprowadzającego. Dystalnie i proksymalnie zakończony jest koszyczkami, które umożliwiają zamknięcie skrzepliny wewnątrz stentu | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Stent do remodelingu naczyń mózgowych: stent rozprężany za pomocą suwaka, całkowicie widoczny w skopii, na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego | tak
| Siłę radialną oraz średnicę rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego suwaka. Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0,017", długości stentu do 17 mm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021". Długości stentu 35, 24mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Stent rozprężany za pomocą suwaka, całkowicie widoczny w skopii, na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego. Siłę radialną oraz średnicę rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego suwaka | tak
…..……….………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 69
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 69
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | System do modulacji przepływu w naczyniach mózgowych | szt | 40 |  |  |  |  | 6
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Modulator o długościach roboczych 9-48 mm i średnicach naczyń 1,5-5,5 mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Tkany z 64 nitinolowych włókien | tak
| Całkowicie wysuwalny. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,027‘‘ | tak
| 2 rentgeno-kontrastowe włókna na całej długości FD + 8 markerów na końcu proksymalnym | tak
| Odłączany mechanicznie | tak
……..……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 70
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 70
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Podpórka nitinolowa „Stent-like“ do coilingu tętniaków zlokalizowanych przy bifurkacjach (alternatywa stentingu „Y“) | szt | 40 |  |  |  |  | 6
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość shaftu 25 mm lub 15 mm, średnica korony 5-15 mm (5, 6, 8, 10, 12, 15) - do wyboru Zamawiającego | tak
| Korona posiada 4 płatki wytkane siatką nylonową w celu zapewnienia idealnego podtrzymania coili | tak
| Korona - 4 markery RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia | tak
| Ostatni marker na proksymalnym końcu shaftu – w połączeniu z położonym ekscentrycznie drutem prowadzącym | tak
| Średnica shaftu (stentu wspierającego) wynosi 4 mm, przeznaczony dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,75 mm | tak
| Shaft - oczka .Odłączany elektrolitycznie - kompatybilny z urządzeniami dostępnymi na rynku | tak
………..….………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 71
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 71
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Stent do trombektomii wewnątrzczaszkowy, samorozprężający ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany | szt | 10 |  | 0 |  |  | 6
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Otwarty koniec dystalny i proksymalny, drut prowadzący uchwycony ekscentrycznie | tak
| Możliwość otwarcia za skrzepem lub wewnątrz | tak
| Wysoka siła radialna, dzięki pierścieniowi obwodowemu | tak
| Podczas wyciągania podłużnie spiralnie otwarta struktura nitinolu ekstraktora dostosowuje się do systemu naczyń krwionośnych | tak
| Stały pierścień obwodowemy w części proksymalnej | tak
| Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021" lub 0,017" - do wyboru Zamawiajacego. Dwa markery dystalne, jeden proksymalny | tak
………......……..…………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 72
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 72
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Spirale platynowe do embolizacji tętniaków odczepiane elektromechanicznie | szt | 100 |  | 0 |  |  | 40
2 | System odczepiania elektromechaniczny | szt | 60 |  | 0 |  |  | 7
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia od popychacza max.10 s | tak
| Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3D – spirale o kształcie koszyka, rotujące wewnątrz tętniaka, wypełniające i układające się przyściennie wewnątrz worka tętniaka. Dostępne w średnicach 2-10 mm średnicy i długości 4-26 cm długości 0,010"; 4-20 mm średnicy i długości 10-50 cm 0,018" Helikalne – pozwalające wypełniać worek tętniaka o różnym stopniu sztywności – regularne o średnicach 5-10 mm i długościach 15-30 cm 0,010 "; regularne o średnicach 5-20 mm i długościach 20-30 cm 0,018" Helikalne Soft umożliwiające dalsze wypełnianie worka tętniaka o średnicach 2-4 mm i długościach 2-10 cm 0,010" 2-6 mm średnicy i długościach 4-15 cm 0,018” Helikalne Hyper Soft umożliwiające końcowe wypełnianie worka tętniaka o średnicach 2-6 mm i długościach 2-6 cm 0,010" | tak
| Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010"; 0,018" | tak
| Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka | tak
| Kształt i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak |  |  |  | …………………………
| Sterylny | tak |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| System odczepiania elektromechaniczny gwarantujący wizualną i sygnalizacyjną wiadomość odczepiania spirali - 1 system jest możliwy do zastosowania do 1 tętniaka, maksymalnie do 20 odczepień spirali | tak

## Pakiet nr 73
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 73
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Spirale embolizacyjne do tętniaków pokrywane, odczepiane elektromechanicznie | szt | 50 |  | 0 |  |  | 20
2 | Cewnik do dostępu dystalnego | szt | 30 |  | 0 |  |  | 3
3 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych | szt | 60 |  | 0 |  |  | 8
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem powodującym zwiększenie objętości spirali w zależności od jej grubości. Spirale trwale połączone, lecz odizolowane galwanicznie od popychacza | tak
| System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia od popychacza max.10 s | tak
| Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka | tak
| Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010"; 0,014"; 0,018 ‘’ | tak
| Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3D – spirale o kształcie koszyka, rotujące wewnątrz tętniaka, wypełniające i układające się przyściennie wewnątrz worka tętniaka. Dostępne w średnicach 2-10 mm średnicy i długości 4-26cm długości 0,010’’; 4-20 mm średnicy długościach 10-50 cm 0,018’’ Helikalne – pozwalające wypełniać worek tętniaka o różnym stopniu sztywności – regularne o średnicach 5-10 mm i długościach 15-30cm 0,010’’; 5-20mm średnicy długościach 20-30 cm 0,018’’; soft o średnicach 2-4 mm średnicy i długościach 2-10 cm 0,010’’; 2-6 mm średnicy i długościach 4-15 cm 0,018’’ Spirale Hypersoft umożliwiające końcowe wypełnianie worka tętniaka o średnicach 2-6 mm i długościach 1-8 cm 0,010’’ | tak
Kształt i rozmiar do wyboru Zamawiającego
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewnik zbrojony | tak
| Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | tak
| Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną | tak
| Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali | tak
| Zewnętrzna średnica 5F, średnica wewnętrzna 0,055’’ | tak
| Długość cewnika 125 cm, pokrycie hydrofilne na długości 60 cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów | tak
| Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną | tak
| Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali | tak
| Mikrocewnik o małym profilu 2.1/1.6F- średnica wewnętrzna 0,0165”- długość 156 lub 167 cm | tak
| Dostępne 2 typy : regular, extra support | tak
| Długość cewnika 150 cm, pokrycie hydrofilne na długości 100 cm | tak
| Zewnętrzna średnica 2.4 / 1.7F, średnica wewnętrzna 0,017’’; średnica 2.5 / 2.0F, średnica wewnętrzna 0,021’’; 2,6/3,1F średnica wewnętrzna 0,027” | tak
| Kształt i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
………….…………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 74
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 74
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Stent wewnątrzczaszkowy pleciony nitinol | szt | 20 |  | 0 |  |  | 6
2 | Stent naczyniowy o małych rozmiarach nitinol | szt | 20 |  | 0 |  |  | 6
3 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych | szt | 100 |  | 0 |  |  | 10
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii | tak
| Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,021’’ | tak
| Przeznaczony do rozmiarów zmian: 4,5mmx19mm; 4,5mmx30; 5mmx39mm; 5mmx28 mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
| Pakowany indywidualnie | Tak
| Sterylny | Tak
| Stent pleciony wykonany z nitinolu | Tak
| Posiada po 3 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii | Tak
| Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,017’’ | Tak
| Przeznaczony do rozmiarów zmian 2mmx17mm; 2mmx25mm; 2mmx32mm; 2mmx38mm; 2,5mmx16mm; 2,5mmx24mm; 2,5mmx30mm; 2,5mmx36mm 3mmx15mm; 3mmx21mm; 3mmx28mm; 3,5mmx9mm; 3,5mmx14mm ; 3,5mmx23mm; 3,5mmx26mm - do wyboru Zamawiającego | Tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
| Pakowany indywidualnie | Tak
| Sterylny | Tak
| Prowadnik o budowie hybrydowej | Tak
| Prowadnik o średnicy 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w części proksymalnej | Tak
| Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu | Tak
| Prowadnik o długości 200 cm, część nitynolowa o długości 60 cm, kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm, pokrycie hydrofilne na długości 40 cm | Tak
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 75
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 75
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Stent modelujący przepływ w naczyniu z tętniakiem/ | szt | 40 |  | 0 |  |  | 10
2 | Balon do remodelingu naczyń mózgowych | szt | 10 |  | 0 |  |  | 5
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Implant samorozprężalny o dużej sile radialnej, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka | tak
| Implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynolowych. Przeznaczony do zmian w naczyniach o średnicy: 3,0-5,5mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Zakres długości stentu zewnętrznego/wewnętrznego: 13/7 – 62/56mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici wolframowe wewnątrz struktury plecionki stentu. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,027’’ | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Shaft balonu: średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.8 F; średnica części dystalnej 2.1 F | tak
| Pokrycie hydrofilne na cewniku i balonie na całej długości | tak
| Shaft balonu o budowie 2 kanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu, 2 kanał – kompatybilny z DMSO i spiralami embolizacyjnymi | tak
| Dostępność rozmiarów : 4mmm/10mm; 4mm/15mm; 4mm/20mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce, | tak
……...……………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 76
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 76
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Testy do aparatu ACT Plus 200 | szt | 1600 |  | 0
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 77
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 77
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Kasetki do pomiaru ACT do aparatu Hemochron Jr (op. 45 szt) | op | 50 |  | 0
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 78
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 78
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Oksygenator dla dorosłych ze zintegrowanym filtrem linii tętniczej powlekany wraz z zestawem drenów do krążenia pozaustrojowego (ECC) i łączników oraz odpowiednim uchwytem, dostarczonym z pierwszą partią oksygenatorów | szt | 15 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Dodatkowo dwa dreny do kardioplegii | tak
| Cewki do czujnika parametrów perfuzatu: tętnicza i żylna | tak
| Wstępne wypełnienie< 150 ml | tak
| Wypełnienie wstępne wraz z filtrem kardiotomijnym < 250 ml | tak
| Transfer tlenu > 300 ml/min | tak
| Powierzchnia membrany > lub = 1,25 m² | tak
| Współczynnik wydajności wymiany ciepła > 0,75 | tak
| Maksymalny przepływ krwi 6 l/min | tak
| (uchwyt szt. 1 dostarczony nieodpłatnie) | tak
……….…..………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 79
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 79
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Oksygenator dziecięcy ze zintegrowanym filtrem linii tętniczej powlekany wraz z zestawem drenów do krążenia pozaustrojowego (ECC) i łączników, lub zniezależnym filtrem tętniczym wbudowanym w układ drenów oraz oksygentor, wraz odpowiednim uchwytem, dostarczonym z pierwszą partią oksygenatorów | szt | 100 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Dodatkowo dwa dreny do kardioplegii | tak
| Cewki do czujnika parametrów perfuzatu: tętnicza i żylna | tak
| Wstępne wypełnienie < 75 ml | tak
| Wypełnienie wstępne wraz z filtrem kardiotomijnym < 100 ml | tak
| Minimalna objętość < 75 ml | tak
| Transfer tlenu ≥ 130 ml/ min | tak
| Powierzchnia membrany ≤ 0,7 m² | tak
| Powierzchnia wymiany ciepła ≥ 0,096 m² | tak
| Maksymalny przepływ krwi < 2,5 l/mim | tak
| (uchwyt - szt. 1 dostarczony nieodpłatnie) | tak
…...………….…..……………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 80
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 80
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Oksygenator noworodkowo-niemowlęcy ze zintegrowanym filtrem linii tętniczej powlekany wraz z zestawem drenów do krążenia pozaustrojowego (ECC) i łączników, lub z filtrem tętniczym wbudowanym w układ drenów oraz oksygentor wraz z odpowiednim uchwytem, dostarczonym z pierwszą partią oksygenatorów | szt | 140 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewki do czujnika parametrów perfuzatu: tętnicza i żylna | tak
| Wstępne wypełnienie ≤ 40 ml | tak
| Wypełnienie wstępne wraz z filtrem kardiotomijnym ≤ 60 ml | tak
| Transfer tlenu min. 30 ml/min | tak
| Powierzchnia membrany ≤ 0,6 m² | tak
| Powierzchnia wymiany ciepła ≥ 0,096 m² | tak
| Współczynnik wydajności wymiany ciepła ≥ 0,6 | tak
| Maksymalny przepływ krwi ≤ 2 l/min | tak
| (uchwyt - szt. 1 dostarczony nieodpłatnie) | tak
…...……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 81
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 81
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Kaniula aortalna prosta, zbrojona z kołnierzem dystansowym: lub prosta niezbrojona | x | x | x | x | x | x
| Rozm. 8 F | szt | 30 |  | 0
| Rozm. 10 F | szt | 140 |  | 0
| Rozm. 12 F | szt | 140 |  | 0
| Rozm. 14 F | szt | 20 |  | 0
| Rozm. 16 F | szt | 80 |  | 0
| Rozm. 18 F | szt | 40 |  | 0
| Rozm. 20 F | szt | 20 |  | 0
| Rozm. 22 F | szt | 10 |  | 0
| Rozm. 24F | szt | 10 |  | 0
2 | Kaniula aortalna prosta, zbrojona bez kołnierza dystansowego: | x | x | x | x | x | x
| Rozm. 8 F | szt | 10 |  | 0
| Rozm. 10 F | szt | 15 |  | 0
| Rozm. 12 F | szt | 15 |  | 0
| Rozm. 14 F | szt | 15 |  | 0
| Rozm. 16 F | szt | 15 |  | 0
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Usztywniająca prowadnica lub bez prowadnicy | tak
| Zapewnająca właściwe połączenie z linią tętniczą drenów do krążenia pozaustrojowego (ECC) | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Usztywniająca prowadnica | tak
| Zapewnająca właściwe połączenie z linią tętniczą drenów do krążenia pozaustrojowego (ECC) | tak
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 82
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 82
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Kaniula żylna prosta zbrojona | x | x | x | x | x | x
| Rozm. 10F | szt | 10 |  | 0
| Rozm. 12 F | szt | 10 |  | 0
| Rozm. 16 F | szt | 10 |  | 0
| Rozm. 18 F | szt | 10 |  | 0
| Rozm. 20 F | szt | 20 |  | 0
2 | Kaniula żylna zagięta z metalowym końcem | x | x | x | x | x | x
| Rozm. 10F | szt | 10 |  | 0
| Rozm. 12 F | szt | 50 |  | 0
| Rozm. 14 F | szt | 100 |  | 0
| Rozm. 16 F | szt | 80 |  | 0
| Rozm. 18 F | szt | 80 |  | 0
| Rozm. 20 F | szt | 50 |  | 0
| Rozm. 22 F | szt | 50 |  | 0
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1, 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wyjście 1/4", 3/8" | tak
| Zapewnająca właściwe połączenie z linią tętniczą drenów do krążenia pozaustrojowego (ECC) | tak
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 83
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 83
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Kaniula do kardioplegii bez linii wentu | szt | 200 |  | 0
2 | Kaniula wentowa do lewego przedsionka | szt | 200 |  | 0
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozm 4Fr, dł min 6,0 cm | tak
| Rozm. 5 Fr, 7 Fr, 9 Fr, 11 Fr dł. 14,0 do 15,0 cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Łącznik zapewniajacy właściwe połączenia z linią wentową drenów do krążenia pozaustrojowego (ECC) | tak
| rozm. 10Fr, 13Fr dł. min. 33 cm | tak
| rozm 15Fr, 16, Fr, 18, Fr, 20 Fr, dł od 38,0 cm do 41,0 cm | tak
…….……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 84
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 84
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Hemofiltr dla małych dzieci | szt | 500 |  | 0
2 | Hemofiltr dla dzieci | szt | 20 |  | 0
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Pow. max 0,25 m² | tak
| Błona poliamidowa lub polisulfonowa | tak
| Zestaw drenów do podłączenia do układu ECC | tak
| Zapewniający działanie w układzie żylno-tętniczym i żylno-żylnym w okresie powyżej 10 godzin | tak
| Uchwyt do zamocowania hemofiltra umożliwiający jego pracę w pozycji pionowej | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Powierzchnia maxymalna 0,6 m² | tak
| Błona poliamidowa lub polisulfonowa | tak
| Zestaw drenów do podłączenia do układu ECC | tak
| Zapewniający działanie w układzie żylno-tętniczym i żylno-żylnym w okresie powyżej 10 godzin | tak
| Uchwyt do zamocowania hemofiltra umożliwiający jego pracę w pozycji pionowej | tak
…….……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 85
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 85
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Radiologii Zabiegowej Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS
1 | Neuroprotekcja - prowadnik z filtrem do neuroprotekcji | szt | 20 |  | 0 |  |  | 3
2 | Cewniki balonowe do tętnicy szyjnej | szt | 20 |  | 0 |  |  | 5
3 | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych | szt | 20 |  | 0 |  |  | 5
4 | Prowadnik 0,014” i 0,018” | szt | 30 |  | 0 |  |  | 5
Razem: |  | x | x | x | 0 | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką - do wyboru Zamawiającego | tak
| Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra | tak
| Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku | tak
| Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110 mikronów | tak
| Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm | tak
Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewniki w systemie RX o długości 80 cm – 150 cm do wyboru Zamawiającego | tak
| Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018” | tak
| Średnice: od 1,5 mm do 7 mm (co 0,5 mm) i 8 mm do wyboru Zamawiajacego | tak
| Długości:10/15/20/30/40/60 mm | tak
| Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm | tak
| Kompatybilne z koszulką 4 F lub 5 F w zależności od średnicy | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny | tak
| System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail, długość cewnika dostawczego 135cm | tak
| Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel | tak
| Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F - do wyboru Zamawiającego | tak
| Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna | tak
| Średnice: 4-10mm, długości: 30/40/50mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długości: 130, 190 i 300 cm | tak
| Końcówka prowadnika: prosta- kształtowalna bądź zagięta ‘’J” | tak
| Dystalny odcinek pokryty silikonem, odcinek proksymalny pokryty teflonem | tak
| Prowadnik o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki: 5/7/10 cm dla prowadnika 0,014” oraz 2,5/3/7 cm dla prowadnika 0,018” | tak
| Dostępna wersja z cieniującymi markerami w odstępach 5 mm na dystalnym końcu | tak
| Kształt i rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
…………......………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 86
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 86
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlwa/ Producent | Numer katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe, powlekane zotarolimusem do trudnych zmian, średnice 2,0-4,0; długości 8-38mm do wyboru Zamawiającego | szt. | 350 |  | 0 |  |  | 40 szt.
2 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe, powlekane zotarolimusem do trudnych zmian, średnice 4,5-5,0; długości 8-38mm do wyboru Zamawiającego | szt. | 80 |  | 0 |  |  | 10 szt.
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Platforma stentu wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu | tak
| Bardzo dobre przejście przez kręte i zwapniałe tętnice | tak
| Rdzeń platynowo-irydowy poprawiający wizualizację | tak
| Budowa otwartokomórkowa, umożliwiająca łatwy dostęp do bocznic | tak
| Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
| Grubość ściany stentu nie więcej niż 0,0032" | tak |  |  |  | ...................................................
| Ciśnienie normalne 12 atmosfer, RBP 18 atmosfer | tak |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| Bezpieczeństwo i skuteczność produktu oceniane w badaniach klinicznych, z co najmniej 3-letnim okresem obserwacji | tak

## Pakiet 87
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 87
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa Handlowa/ Producent | Numer katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Stenty wieńcowe platynowo-chromowe powlekane lekiem z grupy limusów do bezpośredniego stentowania tt. wieńcowych | szt. | 1000 |  | 0 |  |  | 70 szt.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonane ze stopu Pt-Cr (zawartość platyny co najmniej 30% wagi) - o zwiększonej wizualizacji | tak
| Wymiary: średnice 2,25-4,0; długości 8-38mm | tak
| Ciśnienie nominalne 11 atmosfer | tak
| Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F | tak |  |  |  | ....................................................
| Duża siła radialna min. 0,26 N/m | tak |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| Wystawanie balonu poza stent nie więcej niż 0,4mm, zapobiegające tworzeniu brzeżnej dyssekcji | tak
| Możliwość bezpiecznego przeprężania stentu na wyjściowym balonie o ponad 5% (dla balonu 4.0 do 5.75) | tak
| Bezpieczeństwo i skuteczność produktu oceniane w badaniach klinicznych, z co najmniej 3-letnim okresem obserwacji | tak

## Pakiet 88
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 88
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe powlekane lekiem antyproliferacyjnym - ewerolimusem o zwiększonym zakresie długości | szt. | 300 |  | 0 |  |  | 40 szt.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
| Szeroki zakres długości: 8-38mm, szeroki zakres średnicy: 2,0-4,0. Dla średnicy: 2,5, 2,75, 3,0 i 3,5 długość do 48mm | tak
| Bezpieczeństwo i skuteczność produktu oceniane w badaniach klinicznych, z co najmniej 3-letnim okresem obserwacji | tak
...................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 89
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 89
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe powlekane sirolimusem do krętych naczyń i bifurkacji | szt. | 500 |  | 0 |  |  | 40 szt.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Budowa otwartokomórkowa, umożliwiająca łatwy dostęp do bocznic, z polem powierzchni pojedynczej komórki stentu co najmniej 4,5 mm2 (dla stentu o średnicy 3 mm) i możliwością co najmniej trzykrotnego zwiększenia tego wymiaru | tak
| Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
| Biodegradowalny polimer, substancja czynna nakładana w technologii abluminalnej - okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru do 4 miesięcy | tak
| Montowany na balonie wysokociśnieniowym (RBP 16 atm dla średnic do 3.0mm i 14 atm dla średnic 3,5 oraz 4,0 mm ) | tak
| Profil wejścia nie większy niż 0,018" | tak
| Dopuszczalne skrócenie podwójnej terapii przeciwpłytkowej do 1 miesiąca u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem krwawienia - potwierdzone w ulotce | tak
| Grubość ściany stentu nie większa niż 80 mikrometrów | tak
| Zakres średnicy 2,25-4,0mm ( min.6 różnych średnic ), zakres długości 9-38 mm ( min:9 różnych długości) | tak
| Bezpieczeństwo i skuteczność produktu oceniane w badaniach klinicznych, z co najmniej 3-letnim okresem obserwacji | tak
...................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 90
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 90
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Stenty wieńcowe samorozprężalne montowane na balonie, powlekane sirolimusem | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 15 szt.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wymiary: srednica: 2,5-3,0mm; 3,0-3,5mm; 3,5-4,5mm. Długość: 17-37mm | tak
| Bezpieczeństwo i skuteczność produktu oceniane w badaniach klinicznych, z co najmniej 3-letnim okresem obserwacji | tak
...................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 91
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 91
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Stentgraft wieńcowy kobaltowo- chromowy | szt. | 20 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kompatybilny z cewnikiem 5F dla wszystkich rozmiarów | tak
| Wymiary: średnica: 2,5-5,0mm ( w tym 2,75 i 4,5) i długość: 8-24mm | tak
| Powłoka osadzona na pojedynczym stencie kobaltowo chromowym | tak
| Okres ważności 3 lata | tak
| Możliwość przeprężenia stentu do co najmniej: 4,65mm dla stentów o średnicy 3,5-4,0mm oraz do 5,63mm dla stentów o średnicy 4,5-5,0mm lub możliwość przeprężenia stentu wynosi : 3,92mm dla stentów o średnicy 3,5mm, 4,46mm dla stentów o średnicy 4,0mm, 4,83mm dla stentów o średnicy 4,5 mm oraz 5,37mm dla stentów o średnicy 5,0mm | tak
....................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 92
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 92
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | DEB - balony do angioplastyki wieńcowej powlekane paklitakselem | szt. | 90 |  | 0 |  |  | 15 szt.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Profil przejścia nie większy niż 0,033"-0,037" | tak
| Profil wejścia nie większy niż 0,016" | tak
| Średnica: 2,0-4,0mm i długośc 10-40mm | tak
| Ciśnienie nominalne 6 atmosfer, RBP 14 atmosfer | tak
| Bezpieczeństwo i skuteczność produktu oceniane w badaniach klinicznych, z co najmniej 3-letnim okresem obserwacji | tak
...................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 93
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 93
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewniki balonowe półpodatne do predylatacji i postdylatacji | szt. | 1000 |  | 0 |  |  | 40 szt.
2 | Cewniki balonowe niepodatne do predylatacji i postdylatacji | szt. | 1000 |  | 0 |  |  | 40 szt.
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość: 8-20mm, średnica: 1,2-4,0mm. Dla średnicy: 2,0-4,0mm długość 30mm | tak
| RBP 18 atmosfer dla balonów o średnicy 1,2mm | tak
| Dla balonów o średnicy 1,2mm i 1,5mm dostępne dwie sztywności szaftu: do zmian krętych i CTO | tak
| Hydrofilne pokrycie szaftu | tak
| Monorail i OTW dla wszystkich rozmiarów balonów | tak
| Profil natarcia końcówki (lesion enry profile) nie większy niż 0,017' dla wszystkich balonów | tak
| Wszystkie rozmiary kompatybilne z cewniekiem 5F | tak
| Materiał balonów odporny na uszkodzenia przy przejściu przez ciasne, zwapniałe zmiany | tak
| Dostępne balony monorail/rapid exchange i OTW | tak
| Możliwość użycia techniki kissing balloons w cewniku 6F | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość: 6-20mm, średnica: 2,0-6,0mm. Dla średnicy: 2,0-4,0mm długość 30mm | tak
| RBP co najmniej 20 atmosfer dla balonów o średnicy 2,0-4,0mm | tak
| Dwusegmentowa budowa szaftu ułatwiająca przejście balonu | tak
| Przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 5,5% dla wszystkich rozmiarów, zapewniający bezpieczne rozpreżenie w obrębie twardych zwężeń | tak
| Profil natarcia końcówki (lesion enry profile) nie większy niż 0,017' dla wszystkich balonów | tak
| Wszystkie rozmiary kompatybilne z cewniekiem 5F | tak
| Odporne na urazy mechaniczne, z minimalnym ryzykiem pęknięcia w obrębie zmian | tak
| Materiał balonów odporny na uszkodzenia przy przejściu przez ciasne, zwapniałe zmiany | tak
| Dostępne balony monorail/rapid exchange i OTW | tak
| Możliwość użycia techniki kissing balloons w cewniku 6F | tak
..................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 94
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 94
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewniki balonowe półpodatne do trudnych zwężeń ( w tym rekanalizacji ) | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 25 szt.
2 | Cewniki balonowe niepodatne do trudnych zwężeń ( w tym rekanalizacji ) | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 25 szt.
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica: 1,0-4,0 mm, w tym: 1,75 2,25 2,75 i 3,25mm, umożliwiające precyzyjny dobór balonu do rozmiaru tętnicy | tak
| Długość 5mm i 8mm dla balonów o średnicy 1,0mm; długość 10-20mm dla balonów o średnicy 1,5-4,0mm; długość 30mm dla balonów o średnicy 2,5 3,0 3,5mm | tak
| Profil przejścia dla balonu 1,0mm nie większy niż 0,0186" do rekanlizacji CTO | tak
| Dwie długości szaftu dla balonów 1,0-2,0mm: 140 cm i 150cm | tak
| Dla balonów o średnicy 1,0-1,75mm tylko jeden marker w środku | tak
| Ciśnienie nominalne 6 atmosfer, RBP 14 atmosfer | tak
| Wszystkie rozmiary kompatybilne z cewniekiem 5F | tak
| Materiał balonów odporny na uszkodzenia przy przejściu przez ciasne, zwapniałe zmiany | tak
| Dostępne balony monorail/rapid exchange i OTW ( Zamawiający dopuszcza bez wersji OTW ) | tak
| Możliwość użycia techniki kissing balloons w cewniku 6F | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica: 1,75-5,0mm (zamawiający dopuszcza brak średnicy 1,75) w tym : 2,25 2,75 3,25 i 3,75 mm w celu precyzyjnego doboru balonu | tak
| Duża trwałość kształu - RPB 20 atmosfer do rozmiaru 4,0mm | tak
| Odporne na urazy mechaniczne, z minimalnym ryzykiem pęknięcia w obrębie zmian zwapniałych | tak
| Wszystkie rozmiary kompatybilne z cewniekiem 5F | tak
| Materiał balonów odporny na uszkodzenia przy przejściu przez ciasne, zwapniałe zmiany | tak
| Dostępne balony monorail/rapid exchange i OTW ( Zamawiający dopuszcza bez wersji OTW ) | tak
| Możliwość użycia techniki kissing balloons w cewniku 6F | tak
...................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 95
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 95
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewniki balonowe ultrawysokociśnieniowe | szt. | 90 |  | 0 |  |  | 10 szt.
2 | Cewniki balonowe ultraniskoprofilowe | szt. | 90 |  | 0 |  |  | 10 szt.
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| RBP minimum 35 atmosfer | tak
| Podwójna powłoka | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 0,85mm | tak
| RBP minimum 23 atmosfer | tak
| Profil przejścia co najmniej 0,0195" lub lepszy | tak
| OTW i Rx | tak
.................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 96
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 96
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Wysokospecjalistyczne prowadniki do angioplastyki wieńcowej 0,014" do przewlekłych zamknięć (w tym retrograde) | szt. | 55 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Prowadniki przenaczono specjalnie do rekanalizacji CTO | tak
| Wykonane ze stali 316L | tak
| Wydłużona końcówka ze stopniową redukcją średnicy do 0,01"-0,02", umożliwiająca skuteczniejszą penetrację CTO | tak
| W pakiecie prowadniki z końcówką uplecioną z ośmiu drutów, z bezpośrednim przeniesieniem obrotu 1:1, zapewniające maksymalną kontrolę oraz twardość jej kształtu | tak
| Dostępne prowadniki o co najmniej czterech sztywnościach końcówki, w tym 4,5g | tak
| Pokrycie hydrofilne na końcowych 40cm | tak |  |  | .................................................
| Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu | tak |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| W pakiecie prowadniki do CTO o stożkowej koncówce z zagieciem długości 1mm | tak
| Dostępne długości: 190cm, 300cm, 330cm | tak
| W pakiecie prowadniki o długości 330cm z pokryciem hydrofilnym na długości 170cm - do eksternalizacji w czasie zabiegów techniką retrograde | tak
....................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 97
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 97
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Prowadniki do angioplastyki wieńcowej 0,014" do rekanalizacji przewlekłych zamknięć | szt. | 200 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu | tak
| Dostępne prowadniki z końcówką ze stopniową redukcją średnicy do 0,009" | tak
| Wykonany ze stali 316L | tak
| Różn stopnie twardości co najmniej dziewieć, w tym prowadnik 12g | tak
| W pakiecie prowadniki z końcówką uplecioną z ośmiu drutów, zapewniającą wysoką odporność i przeniesienie obrotu | tak
| W pakiecie prowadniki z powłoką hydrofilną, polimerowe, silikonowe | tak
| Końcówki proste i w kształcie J | tak
| Dostępne długości: 180cm, 190cm, 300cm | tak
..................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 98
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 98
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki wieńcowej 0,014" | szt. | 180 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonany ze stali 316L | tak
| Końcówka upleciona z 15 drutów, zapewniająca wysoką odporność i przeniesienie obrotu | tak
| Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu | tak
| W pakiecie prowadniki z pokryciem hydrofilnym | tak
| Różne sztywności końcówki | tak
| Dostępne prowadniki z pokryciem polimerowo-hydrofilnym | tak
| Dostępne długości: 180cm, 190cm, 300cm | tak
| Prowadniki uniwersalne do zabiegów standardowych oraz w naczyniach krętych i krytycznych zwężeniach | tak
...................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 99
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 99
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Prowadniki do angioplastyki wieńcowej 0,014" do trudnych zmian | szt. | 1700 |  | 0 |  |  | 150 szt.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rdzeń z nitynolu wykonany z jednego kawałka drutu | tak
| Odporne na złamania i zagięcia | tak
| Wykonany ze stali 316L | tak
| W pakiecie również prowadniki z pokryciem hydrofilnym | tak
| Końcówka prosta i zagięta | tak
| Długości: 182-185cm i 300cm | tak
| Dostępny przedłużacz o długości 145 cm | tak
..................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 100
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 100
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Prowadniki angiograficzne i interwencyjne hydrofilne 0,035" | szt. | 90 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Powłoka hydrofilna | tak
| Odporne na złamania i zagięcia | tak
| Rdzeń z nitynolu pokryty poliuretanem wykonany z jednego kawałka drutu | tak
| Co najmniej 4 różne średnice : 0,018"(0,46mm), 0,025"(0,64mm), ,0,035"(0,89mm), 0,038"(0,97mm) | tak
| Co najmniej 4 różne długości: 150cm, 180cm, 260cm, 300cm | tak
| Co najmniej dwa stopnie twardości (standardowy i sztywny) | tak
| Końcówki proste i zakrzywione | tak
...................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 101
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 101
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Cewniki prowadzące do angioplastyki wieńcowej 5F | szt. | 350 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Światło wewnętrzne co najmniej 0,059" (1,5mm) | tak
| Długość 120cm w przypadku cewników do techniki '5 in 6' | tak
| Duży wybór krzywizn, w tym co najmniej 3 krzywizny przenaczone specjalnie do dostępu od tętnicy promieniowej prawej | tak
| Atraumatyczna, miękka końcówka | tak
| Odporne na skręcanie i złamania | tak
| Nie prowokujące skurczu tętnicy promieniowej | tak
| Wysoka pamięć kształtu w temperaturze ciała | tak
....................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 102
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 102
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewniki prowadzące do angioplastyki wieńcowej o rozmiarach 6F, 7F i 8F | szt. | 1600 |  | 0 |  |  | 100 szt.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Duży wybór krzywizn (m.in.: Judkins R i L, Amplatz R i L, Extra Backup R i L, Bypass R i L, Multipurpose, Shepherd's Cook, JCR i JCL, IMA, Hockey Stick - 3 rozmiary) i twardości końcówek, metalowe zbrojenie, Zamawiający dopuszcza w miejsce krzywizny Shepherd Cook krzywiznę TIGER (TIG) | tak
| Duża średnica wewnętrzna: 6F - co najmniej 0,071" (1,8mm); 7F - co najmniej 0,081" (2,06mm); Umożliwiające użycie równoległych systemów np. techniki kissing stents | tak
| Atraumatyczna, miękka końcówka, dostępne cewniki typu sideholes | tak
| Odporne na skręcanie i złamania | tak
| Nie prowokujące skurczu tętnicy promieniowej | tak
| Wysoka pamięć kształtu w temperaturze ciała | tak
...............................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 103
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 103
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Cewniki prowadzące do angioplastyki wieńcowej do rekanalizacji CTO oraz długich zabiegów o zwiększonym wsparciu | szt. | 90 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Dostępne rozmiary: 6F,6,5F, 7F, 7,5F, 8F 8,5F | tak
| Światło wewnętrzne co najmniej 0,071" dla rozmiaru 6Foraz 0,081" dla rozmiaru 7F | tak
| Dodatkowa 3 krzywizna w celu zwiększenia podparcia dla cewników dla LTW | tak
| Atraumatyczna końcówka | tak
| Dostępna wersja bezkoszulkowa | tak
| Wysoka retencja kształtu przy długim pobyciew temperaturze ciała | tak
| Zróżnicowany sposób oplatu metalowego na całej długości cewnika, zwiększający odporność na zagięcia i złamania | tak
..................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 104
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 104
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Cewniki angograficzne/diagnostyczne wieńcowe | szt. | 4200 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Dostępne rozmiary: 5F i 6F, | tak
| Światło wewnętrzne co najmniej 0,047"(1,2mm)dla rozmiaru 5Foraz 0,056"(1,3mm) dla rozmiaru 6F, umozliwiające duży przepływ kontrastu | tak
| Podwójny oplot stalowy w ścianie umożliwiający dobre przeniesienie obrotu oraz zwiększający odporność cewnika | tak
| Atraumatyczna końcówka | tak
| hhhh powłoka - nie prowokująca skurczu tętnicy. | tak
| Dostępne cewniki z otworami bocznymi oraz o zwiększonej długości - 125 cm | tak
| Szeroki wybór krzywizn, min. 24 typy krzywizn dla każdej średnicy oraz co najmniej 6 krzywizn uniwersalnych - do cewnikowania z dostępu promieniowego zarówno prawej jak i lewej tętnicy wieńcowej tym samym cewnikiem | tak
..................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 105
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 105
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego | szt. | 70 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Dostępne rozmiary: 5F, 5,5F, 6F,7F, 8F | tak
| Długość 150cm | tak
| Długość odcinka rapid exchange 25cm | tak
| Dwa markery | tak
...................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 106
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 106
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Mikrocewniki wieńcowe do rekanalizacji antegrade i retrograde | szt. | 35 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Struktura oparta na oplocie 10 drutów z wolframu, umożliwiająca bardzo dobrą trakcję i przeniesienie obrotu | tak
| Dystalne 60cm z powłoką hydrofilną | tak
| Duża odporność na zagięcia i skręcanie | tak
| Długości 135cm i 150cm | tak
.................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 107
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 107
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Mikrocewniki o zakrzywionej końcówce do przejścia prowadnikiem 0,014" krętych bifurkacji | szt. | 35 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kąt zagięcia końcówki 45°, 90°, 120° oraz końcówka prosta | tak
| Wersja OTW i Rx (Zamawiający dopuszcza bez wersji Rx) | tak
| Dystalne 40cm z powłoką hydrofilną dla wersji OTW, a 26cm dla wersji Rx | tak
| Długości 130cm i 150cm | tak
.................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 108
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 108
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Mikrocewniki o o podwójnym świetle do złożonych procedur wieńcowych - rekanalizacji CTO i biufurkacji | szt. | 35 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Dwie wersje: do współpracy z dwoma prowadnikami 0,014" oraz do użycia prowadników 0,014" i 0,023" | tak
| Dwa światła w jednym mikrocewniku - dwie wersje: ze światłem Rx i OTW oraz dwoma światłami Rx | tak
Zamawiający dopuszcza jedną wersję cewnika dwuświatłowego Rx i OTW współpracującego z dwoma drutami 0,014"
.................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 109
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 109
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Mikrocewniki do wsparcia prowadników wieńcowych | szt. | 60 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Proksymalna średnica zewnętrzna nie większa niż 0,87mm, umożliwiająca użycie buddy wire w cewniku 6F | tak
| Dystalna średnica wewnętrzna co najmniej 0,45mm | tak
| Bardzo dobry profil przejścia - średnica zewnętrzna końcówki nie większa niż 0,6mm | tak
| Zbrojona ściana | tak
| Duża odporność na zagięcia i skręcanie | tak
| Atraumatycna i elastyczna końcówka | tak
| Pokrycie hydrofilne | tak
| Długośc 130-135 cm i 150-155cm | tak
..................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 110
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 110
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Mikrocewniki wieńcowe do przechodzenia przez kolaterale | szt. | 35 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Zbrojenie oplotem wolframowym, zapewniające dużą odporność na zagięcia i skręcanie | tak
| Miękka, giętka i atraumatyczna końcówka | tak
| Polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnym odcinku co najmniej 70 cm | tak
| Profil przejścia 9F | tak
| Możliwość użycia dwóch mikrocewników w cewniku 6F | tak
| Długośc 135cm i 150cm | tak
..................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 111
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 111
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewniki do aspiracji skrzeplin z tętnic wieńcowych z mandrynem zabiegowym | szt. | 180 |  | 0 |  |  | 5 szt.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Dostępne rozmiary: 6F, 7F i 8F | tak
| Minimalny odcinek Rx - 23cm | tak
| Dystalny odcinek 40cm z powłoką hydrofilną | tak
| Atraumatycznie wyprofilowana końcówka | tak
| Dystalne światło robocze min. 1mm dla cewnika 6F | tak
| Średnica dystalnego otworu do aspiracji co najmniej 4mm dla cewnika 6F i 7F, zapewniająca wysoki wspólczynnik przepływu | tak
lub
| Dopuszczenia parametrów Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | tak
| kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F; 7F; oraz 8F | tak
| długośc robocza cewnika 138 cm | tak
| cewnik ze zbrojeniem | tak
| pokrycie hydrofilne na dystalnych 18 cm cewnika | tak
| powierzchnia światła aspiracyjnego 1,25 mm2 | tak
| marker 2 mm od końcówki dystalnej | tak
| szybkość aspiracji 1,79 ml/sek | tak
| 2 markery dostępne na szafcie | tak
| cewnik Rapid Exchange | tak
| w zestawie 2x30 ml strzykawka aspiracyjna; 1x70um filtr koszykowy; dren z kranikiem o długości 20 cm | tak
lub
| Dopuszczenia parametrów Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F; 7F; prowadnikiem 0,014" | tak
| znaczniki cieniujące - 1 w końcówce cewnika, 1 oddalony 15mm od końcówki | tak
| powierzchnia ekstrakcji: 6F=0,99mm2, 7F=1,39F | tak
| przepustowość aspiracyjna:6F=1,70cc/s, 7F=2,34 cc/s | tak
| długość cewnika 140 cm | tak
| średnica zewnętrzna proksymalna:6F=1,4mm, 7F=1,6mm | tak
| długość odcinka RX wynosi 17,5 cm | tak
| profil wejścia : 6F=0,021", 7F=0,025" | tak |  |  |  | ..................................................
| profil przejścia: 6F=0,049", 7F=0,054" | tak |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| zawartość zestawu to dodatkowo dwie strzykawki 30cc z blokadą, mandaryn usztywniający, kranik jednokierunkowy, przedłużacz | tak

## Pakiet 112
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 112
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Filtr do protekcji dystalnej tętnic wieńcowych | szt. | 35 |  | 0 |  |  | 3 szt.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Na niezależnym prowadniku (co najmniej trzy rodzaje prowadników, umożliwiające przejście trudnych zmian najpierw samym prowadnikiem) | tak
| Dwa rozmiary: do naczyń 2,5-4,8mm i 4,0-7,0mm | tak
| System kompatybilny z cewnikiem 6F | tak
| Średnica oczek nie większa niż 120mikronów | tak
| Profil przejścia nie większy niż 3,2F | tak
| Łatwe użycie w przypadku krętych i zwapniałych naczyń w tym graftów | tak
| Markery zapewniające dobrą widocznośc w skopii i precyzyjne pozycjonowanie. Kształt filtra umożliwiający skuteczne wychwytywanie materiału zatorowego | tak
| System usuwania umożliwiający bezpieczną retrakcję filtra bez utraty materiału zatorowego | tak
.................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 113
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 113
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Przezskórny zamykacz do tętnic udowych na bazie kolagenu | szt. | 100 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| System oparty na bioabsrbowalnym zewnatrznaczyniowym czopie lub system oparty na całkowicie bioabsorbowalnych elementów wewnątrz i zewnątrz naczyniowych, działających na zasadzie kanpki (połączone wchłanialną nicią, absorbowalne komponenety, kotwica od wewnątrz i gąbka kolagenowa od zewnątrz naczynia | tak
| Dwa rozmiary:6F i 8F | tak
……………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 114
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 114
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Strzykawki ciśnieniowe do PCI z manometrem | szt. | 1600 |  | 0 |  |  | 100 szt.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Ciśnienie do 30 atmosfer | tak
| Strzykawki łatwe w obsłudze z możliwością błyskawicznej deflacji | tak
| Czytelna tarcza manometru, dobrze widoczna w przyciemnionym pomieszczeniu | tak
..................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 115
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 115
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Strzykawki wysokociśnieniowe do PCI | szt. | 60 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Ciśnienie osiągalne: 40 atmosfer | tak
..................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 116
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 116
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej do pompy Arrow Autocat II Wire będącej na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 70 |  | 0 |  |  | 5 szt.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Objętość: 30cc i 40cc | tak
| Rozmiar: 7F | tak
..................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 117
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 117
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej do pompy Arrow Autocat II Wire będącej na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 70 |  | 0 |  |  | 5 szt.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Objętość: 50cc | tak
| Rozmiar: 8F | tak
Zamawiający dopuszcza średnicę rozprężonego balonu 17,4 mm
.................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 118
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 118
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia | szt. | 2000 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
..................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 119
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 119
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
ZESTAW DO BADANIA IVUS
1 | Sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej - IVUS | szt. | 90 |  | 0 |  |  | 20 szt.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Sonda o niskim profilu przejścia (poniżej 3F lub 3F), kompatybilna z cewnikiem prowadzącym 5F, preferowana jedna zintegrowana konsola do IVUS i FFR. Wysoka rozdzielczość osiowa poniżej 40 mikronów z penetracją do 6mm | tak
| Wykonwaca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia aparatu do badania IVUS na okres trwania umowy tj. 24 miesiące | tak
...................................................
Podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1a do pakietu 119
Załącznik 1a do pakietu nr 119
………………………………………………………………
pieczątka firmy
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY *
Załącznik nr 1a do formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu nr 119 - dostarczyć przy pierwszej dostawie
lp | Pelna nazwa narzędzia | Producent | Nr katalogowy/ Model | Ilość szt | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1
Dostawca zobowiązany jest do załączenia do użyczonych narzędzi informacji o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji
* Wykonawca wypełnia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym

## Pakiet 120
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 120
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
ZESTAW DO POMIARU FFR
1 | Sondy do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowej - FFR | szt. | 150 |  | 0 |  |  | 20 szt.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Prowadnik wyposażony w sensor optyczny | tak
| Sondy bezprzewodowe - dane przesyłane do aparatu pomiarowego drogą radiową, jednocześnie sonda jest prowadnikiem roboczym | tak
| Wykonwaca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia aparatu do FFR w formie monitora, współpracującego z bezzprzewodowymi sondami na okres trwania umowy tj. 24 miesiące | tak
Preferowana jedna, zintegrowana konsola do IVUS i FFR
Zamawiajacy dopuszcza sondę z pomiarem optcznym będącą jednocześnie sondą roboczą posiadającą końcówkę radiocieniującą wynoszącą 3 cm
.................................................
Podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1a do pakietu 120
Załącznik 1a do pakietu nr 120
………………………………………………………………
pieczątka firmy
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY *
Załącznik nr 1a do formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu nr 120 - dostarczyć przy pierwszej dostawie
lp | Pelna nazwa narzędzia | Producent | Nr katalogowy/ Model | Ilość szt | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1
Dostawca zobowiązany jest do załączenia do użyczonych narzędzi informacji o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji
* Wykonawca wypełnia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym

## Pakiet 121
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 121
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
ZESTAW DO ROTABLACJI
1 | Wiertła do rotablacji | szt. | 60 |  | 0 |  |  | 2 szt.
2 | Prowadniki do rotablacji | szt. | 70 |  | 0 |  |  | 2 szt.
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonwaca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia aparatu do rotablacji na okres trwania umowy tj. 24 miesiące | tak
.................................................
Podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1a do pakietu 121
Załącznik 1a do pakietu nr 121
………………………………………………………………
pieczątka firmy
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY *
Załącznik nr 1a do formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu nr 121 - dostarczyć przy pierwszej dostawie
lp | Pelna nazwa narzędzia | Producent | Nr katalogowy/ Model | Ilość szt | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1
Dostawca zobowiązany jest do załączenia do użyczonych narzędzi informacji o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji
* Wykonawca wypełnia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym

## Pakiet 122
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 122
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Elektroda defibrylacyjna zewnętrznie przyklejana na skórę, pracująca z defiblyratorem zewnętrznym Philips HeartStart MRx będącym na wyposażeniu Zamawiającego (komplet zawiera 1 parę elektord = 2 sztuki elektrod) | komplet | 450 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie, w opakowaniu 1 para elektrod | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
...................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 123
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 123
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Introducery dotętnicze promieniowe standardowe | szt. | 2100 |  | 0
2 | Introducery dotętnicze promieniowe z powłoką hydrofilną | szt. | 180 |  | 0
3 | Introducery dotętnicze promieniowe o zredukowanym wymiarze zewnętrznym | szt. | 90 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnia: 4F, 5F, 6F | tak
| Długość kaniuli 7cm i 10cm | tak
| Rozmiar igły: 20G, 21G, 22G oraz prowadniki w rozmiarze: 0,18", 0,21", 0,25" z końcówką prostą | tak
| Dostępne kaniule plastikowe w rozmiarze 20G | tak
| Nie prowokujące skurczu tętnicy promieniowej | tak
| Atraumatyczna budowa: gładkie przejście pomiędzy prowadnikiem i rozszerzaczem oraz rozszerzaczem i koszulką, atraumatyczna końcówka | tak
| Odporne na złamania i zagięcia | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnia: 5F, 6F, 7F | tak
| Długość kaniuli 10cm i 16cm | tak
| Rozmiar igły: 20G, 21G oraz prowadniki w rozmiarze: 0,21", 0,25" z końcówką prostą | tak
| Dostępny prowadnik nitinolowy | tak
| Średnica zewnętrzna introducera 5F: 2,13mm, 6F: 2,46mm, 7F: 2,79mm | tak
| Nie prowokujące skurczu tętnicy promieniowej | tak
| Atraumatyczna budowa: gładkie przejście pomiędzy prowadnikiem i rozszerzaczem oraz rozszerzaczem i koszulką, atraumatyczna końcówka | tak
| Odporne na złamania i zagięcia | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Stosuenk wymiar zewnętrzny/światło wewnętrzne: 4F/5F, 5F/6F, 6F/7F | tak
| Hydrofilne | tak
| Nie prowokujące skurczu tętnicy promieniowej | tak
| Atraumatyczna budowa: gładkie przejście pomiędzy prowadnikiem i rozszerzaczem oraz rozszerzaczem i koszulką, atraumatyczna końcówka | tak
| Odporne na złamania i zagięcia | tak
.................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 124
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 124
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Introducer dotętniczy udowy standarwy | szt. | 180
2 | Introducer dotętniczy zbrojony oplotem stalowym z końcówką hydrofilną o długości 45cm | szt. | 6
3 | Introducer dotętniczy zbrojony oplotem stalowym z końcówką hydrofilną o długości 65cm | szt. | 8
4 | Introducer dotętniczy zbrojony oplotem stalowym z końcówką hydrofilną o długości 90cm | szt. | 6
RAZEM
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnia: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F | tak
| Długość: 10cm i 25cm | tak
| Dostepny mikroprowadnik | tak
| Igła do nakłucia t.udowej | tak
| Atraumatyczna budowa: gładkie przejście pomiędzy prowadnikiem i rozszerzaczem oraz rozszerzaczem i koszulką, atraumatyczna końcówka | tak
| Odporne na złamania i zagięcia | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2-4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnia: 5F, 6F, 7F, 8F | tak
| Co najmniej pięć kształtów końcowek | tak
| Marker na końcu dystalnym | tak
| Atraumatyczna budowa: gładkie przejście pomiędzy prowadnikiem i rozszerzaczem oraz rozszerzaczem i koszulką, atraumatyczna końcówka | tak
| Odporne na złamania i zagięcia | tak
..................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 125
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 125
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Pętle do usuwania ciał obcych | szt. | 20 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| W ofercie zestawy oparte na pojedynczej pętli oraz na trzech pętlach | tak
| Średnice dla pojedynczej pęti: 2-35mm, dla systemu o trzech petlach: 2-4mm do 27-45mm | tak
| Długość co najmniej 120cm | tak
...................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 126
| Pakiet nr 126 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Graft pnia płucnego z zastawką | sztuk | 12 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| wykonany z naturalnej zastawki z żyły szyjnej pochodzenia wołowego | tak
| całkowicie zintegrowany konduit z zastawką | tak
| rozmiary od 12 do 22mm ,zarówno w wersji Supported i Unsupported | tak
| w wersji Supported dwa zewnętrzne pierścienie pokryte polipropylenem zapewniające dodatkowe wzmocnienie po obu stronach zastawki | tak
.................................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 127
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 127
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Implant do zatykania otworu owalnego PFO | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 4 szt.
2 | Koszulka wprowadzająca | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 4 szt.
3 | Prowadnik | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 4 szt.
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Możliwość zamknięcia otworów owalnych różnego typu z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej | tak
| Dostępność okluderów o średnicach 18, 25, 30 i 35mm | tak
| Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające o wielkośći dla implantu o średnicy dysku prawostronnego 18, 25, 30 mm - koszulka 8F, dla średnicy 35 mm - koszulka 9F | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Dostępne koszulki o średnicy 8F i 9F | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak |  |  |  | ....................................................
| Sterylny | tak |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| Prowadnik typu Amplatz Extra Stiff, długość 260cm, średnica 0,035 | tak

## Pakiet 128
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 128
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Oksygenator noworodkowo-niemowlęcy ze zintegrowanym filtrem linii tętniczej powlekany wraz z zestawem drenów do krążenia pozaustrojowego (ECC) i łączników, lub z niezależnym filtrem tętniczym wbudowanym w układ drenów oraz oksygentor wraz z odpowiednim uchwytem, dostarczonym z pierwszą partią oksygenatorów. | szt. | 70 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Dodatkowo dwa dreny do kardioplegii | tak
| Cewki do czujnika parametrów perfuzatu: tętnicza i żylna lub nieodpłatne dostarczenie na czas trwania umowy urządzenia do pomiaru parametrów na linii żylnej i tętniczej bez konieczności wykorzystywania cewek jednorazowych | tak
| Wstępne wypełnienie ≤ 48ml | tak
| Wypełnienie wstępne wraz z filtrem kardiotomijnym ≤ 68ml | tak
| Transfer tlenu min. 30 ml/min | tak
| Powierzchnia membrany 0,6-0,67 m² | tak
| Powierzchnia wymiany ciepła ≥ 0,096m² | tak
| Współczynnik wydajności wymiany ciepła ≥ 0,6 | tak |  |  | ....................................................
| Maksymalny przepływ krwi ≤ 2 l/min | tak |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| Uchwyt (1 szt.) dostarczony nieodpłatnie wraz z pierwszą dostawą | tak

## Pakiet 129
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 129
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Oksygenator dla dorosłych ze zintegrowanym lub wbudowanym filtrem linii tętniczej powlekany wraz z zestawem drenów do krążenia pozaustrojowego (ECC) i łączników oraz odpowiednim uchwytem, dostarczonym z pierwszą partią oksygenatorów | szt. | 15
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Dodatkowo dwa dreny do kardioplegii | tak
| Cewki do czujnika parametrów perfuzatu: tętnicza i żylna lub nieodpłatne dostarczenie do oksygeneratora na czas trwania umowy urzadzenia do pomiaru parametrów na linii żylnej i tętniczej bez konieczności wykorzystywania cewek jednorazowych | tak
| Wstępne wypełnienie ≤ 260 ml | tak
| Wypełnienie wstępne wraz z filtrem kardiotomijnym ≤ 460ml | tak
| Transfer tlenu ˃ 300ml/min | tak
| Powierzchnia membrany ≥ 1,25m² | tak |  |  | ...................................................
| Współczynnik wydajności wymiany ciepła > 0,75 | tak |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| Maksymalny przepływ krwi 7 l/min | tak
| Uchwyt (1 szt.) dostarczony nieodpłatnie wraz z pierwszą dostawą | tak