Załącznik numer 2 do SWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Zestaw do neuromonitoringu śródoperacyjnego – 1 zestaw (komplet)

Model/typ:       ……………………………………………………………………………..

Producent:	………………………………………………………………………………

| LP | Parametry techniczne (minimalne) | WYMAGANE: | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletny system do śródoperacyjnego monitorowania neurofizjologicznego dedykowanego do operacji kręgosłupa | TAK |  |
| 2 | Wózek na sprzęt z panelem PC HD na wysięgniku; izolacja sieciowa zgodnie z IEC 60601-1, transformator medyczny dla całego systemu, do bezpiecznej izolacji elektrycznej wszystkich związanych z nim komponentów zasilanych z sieci | TAK podać |  |
| 3 | Wózek na sprzęt z panelem PC, cechy min.: 1 szuflada, 2 półki. Uchwyt na kabel zasilający i przewód ekwipotencjalny. Ekran min. 23cale, HD, głośniki 2szt. Koła blokowane - 1szt. | TAK podać |  |
| 4 | Panel PC, wymagania min.: procesor nie gorszy niż Pentium i7, pamięć 8GB, dysk twardy 800GB, LAN x2, Display Port x2, USB 3.0 x2 | TAK podać |  |
| 5 | Oprogramowanie do monitorowania nerwów w języku polskim | TAK |  |
| 6 | Wbudowana pamięć danych pacjentów i badań śródoperacyjnych (raportów) | TAK |  |
| 7 | System monitorowania i komputer sterujący Panel PC uruchamiany centralnym włącznikiem na wózku aparaturowym, automatycznie otwierający aplikację neuromonitoringu. Język polski oprogramowania Windows | TAK |  |
| 8 | Kanały wejściowe min.: 16 kanałów wejściowych z podziałem na kanały różnicowe oraz referencyjne. Możliwość rozbudowy w modułach po min. 8 dodatkowych kanałów (referencyjnych i różnicowych) do ilości 64 kanałów wejściowych | TAK podać |  |
| 9 | Wzmacniacz kanałów wejściowych, parametry min.: szumy wzmacniacza wejściowego ≤ 1,5 µV; przetwornik ADC 16 bitowy; częstotliwość próbkowania 20 kHz na kanał; szerokość sprzętowego pasma częstotliwości 1 do 4500 Hz | TAK podać |  |
| 10 | Wszystkie gniazda wtykowe interfejsów standard DIN42802 touchproof | TAK |  |
| 11 | Stymulacja stałoprądowa zapewniająca: min. 6 wyjść HS natężenia prądu stymulacji przezczaszkowej min. 250mA; 1 wyjście do stymulacji bezpośredniej DNS natężenie prądu min. 25mA | TAK |  |
| 12 | Dostosowanie wartości natężenia prądu, szerokości impulsu prostokątnego 50us-2000us, polaryzacji do wymagań neurofizjologa zgodnych z prowadzoną procedurą chirurgiczną | TAK podać |  |
| 13 | Pomiar impedancji na wszystkich kanałach wejściowych prowadzonych w sposób ciągły | TAK |  |
| 14 | Stymulacja z kontrolą energii prądu podawanego do pacjenta wyświetlana w [%] lub [mA] podczas stymulacji na ekranie | TAK |  |
| 15 | Diody określające stan pracy modułu, umieszczone na przednim panelu każdego modułu | TAK |  |
| 16 | Rozpoczęcie pracy w trybie pilnym bez rejestrowania danych pacjenta i operatora do systemu operacyjnego, aplikacja uruchamiana automatycznie | TAK |  |
| 17 | Oprogramowanie w języku polskim dedykowane dla obsługi przez neurochirurga i neurofizjologa. Wybór min. 12 szablonów dostępnych programowo z klawiszy szybkiego dostępu. Definiowanie i zapamiętywanie szablonów operacyjnych | TAK podać |  |
| 18 | Ochrona danych osobowych: Możliwość anonimizacji danych pacjenta (kodowanie danych osobowych) | TAK |  |
| 19 | Cechy oprogramowania: Automatyczny zapis do pamięci wszystkich krzywych pomiarowych PW (potencjałów wywołanych) przy wymuszonym potencjale. Prezentacja sygnału biologicznego rzeczywistego, uśrednionego, kaskadowego i trendów. Okna ekranowe jednoczasowo przedstawiające przebiegi modalności: EMG, MEP, SEP uporządkowanych jedno nad drugim lub jedno obok drugiego. Menu w języku polskim. Wyzwalanie EMG za pomocą detekcji płynącego prądu i ręcznie | TAK podać |  |
| 20 | Możliwość późniejszego doposażenia w akcesoria (elektrody odbiorcze i stymulacyjne) wielorazowe i jednorazowe | TAK |  |

UWAGA:

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.