Załącznik nr 3 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

# Zadanie 2

# Aparat  do monitorowania posiewów  krwi i płynów  ustrojowych

Zestawienie parametrów granicznych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Parametry graniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat posiada nie mniej, niż 96 miejsc pomiarowych, umożliwiający ciągłą inkubację i monitorowanie butelek z podłożami do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, z możliwością rozbudowy aparatu o dodatkowe miejsca. | Tak ( podać) |  |
| 2. | Możliwość wykonania wymienionych badań: hodowla krwi, płynów ustrojowych, hodowla prątków z płynów ustrojowych, oznaczane lekowrażliwości M. tuberculosis w jednym aparacie. | Tak ( opisać) |  |
| 3. | Aparat umożliwiający detekcję zmian ciśnienia co najmniej 4 gazów w butelkach: CO2, N2, H2, O2 . | Tak ( podać) |  |
| 4. | Aparat wykrywa próbki pozytywne, wcześniej pre-inkubowane poza aparatem. | Tak ( opisać) |  |
| 5. | Aparat umożliwia czasowe wyjęcie butelki w celu np. przesiania na podłoża stałe i ponowne jej włożenie do aparatu z zachowaniem ciągłości inkubacji. | Tak (opisać) |  |
| 6. | Sygnalizacja próbek dodatnich dźwiękowa i wizualna. | Tak (opisać) |  |
| 7. | Mieszanie butelek tlenowych przy pomocy mieszadła magnetycznego. | Tak ( podać) |  |
| 8. | Aparat nie starszy, niż rok produkcji 2013. | Tak (podać) |  |
| 9. | Możliwość podglądu wykresów prób z poziomu aparatu lub komputera | Tak (podać) |  |
| 10. | Aparat wyposażony w urządzenie podtrzymujące zasilanie | Tak (podać) |  |
| 11. | Możliwość skanowania kodów paskowych z danymi butelki i próbki | Tak (podać) |  |
| 12. | Komputer obsługujący aparat z oprogramowaniem w wersji graficznej, z możliwością: | Tak (podać) |  |
|  | - wprowadzania danych prób i butelek bezpośrednio lub poprzez laboratoryjny system informatyczny, | Tak (podać) |  |
|  | - podglądu aktualnego stanu prób, | Tak (podać) |  |
|  | - podglądu i wydruku wykresu krzywej wzrostu dla poszczególnych próbek | Tak (podać) |  |
|  | - tworzenia raportów dla próbek ujemnych i dodatnich za dowolny okres czasu | Tak ( podać) |  |
| 13. | Dostawca posiada serwis techniczny zapewniający planowe przeglądy oraz naprawę w ciągu 72 godzin od chwili reakcji na zgłoszenie usterki (zgłoszenie drogą elektroniczną – e –mail). | Tak (podać) |  |
| 14. | W przypadku niemożliwości naprawy aparatu w ciągu 72 godzin od zgłoszenia awarii, dostawca zapewnia wstawienie innego sprawnego aparatu na czas do usunięcia awarii. | Tak (podać) |  |
| 15. | Koszty przeglądów, konserwacji i napraw ponosi wykonawca. | Tak (podać) |  |
| 16. | Ewentualne akcesoria niezbędne do funkcjonowania aparatu, wykonania posiewu i badania zamieszczone i wycenione w załączonym formularzu cenowym. | Tak (podać) |  |
| 17. | Termin dostawy aparatu 4 tygodnie po podpisaniu umowy. | Tak (podać) |  |
| 18. | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu. | Tak (podać) |  |

# W przypadku konieczności drukowania raportów z analizatora Zamawiający wymaga dostarczenia kompatybilnej drukarki laserowej.

Wykonawca oświadcza, że posiada materiały i procedury potwierdzające spełnienie warunków granicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy