Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu rentgenowskiego (RTG) składającego się z pojazdu bazowego i zamontowanego na nim nadwozia kontenerowego wraz z aparatem RTG i stacją akwizycyjną technika oraz stacji opisowej z monitorem medycznym zgodnym z DICOM.

- Wymagania ogólne w odniesieniu do pojazdu bazowego ambulansu rentgenowskiego.

  - Pojazd samochodowy, na bazie którego wykonany będzie ambulans rentgenowski musi być przeznaczony do ruchu prawostronnego, musi być wyprodukowany w 2022r. lub 2023r.,  posiadać świadectwo homologacji dopuszczające do zarejestrowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  - Pojazd, przed przekazaniem Zamawiającemu, musi uzyskać pozytywny wynik badań technicznych wydany przez upoważnioną stację diagnostyczną, dopuszczający do zarejestrowania (w wykonanej wersji wraz z jego wyposażeniem). Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez terytorialne organy administracji celem rejestracji pojazdu.

  - Przygotowany do odbioru pojazd winien spełniać warunki, o których mowa w Prawie o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988) i aktach wykonawczych oraz musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

  - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia personelu zamawiającego, zarówno w zakresie obsługi pojazdu bazowego, jak i aparatu rentgenowskiego wraz ze stanowiskiem technika.

  - Kolorystyka zewnętrzna nadwozia pojazdu bazowego (kabiny) oraz nadwozia kontenerowego - w kolorze srebrnym metalizowanym.

  - Wymagany okres gwarancji:

Zamawiający wymaga, aby pojazd objęty był gwarancją bez limitu kilometrów na okres:

- na perforację nadwozia pojazdu bazowego oraz nadwozia kontenerowego - minimum 36 miesięcy,

- na powłokę lakierniczą kabiny pojazdu bazowego oraz nadwozia kontenerowego - minimum 36 miesięcy,

- na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, opony i szyby pojazdu bazowego - minimum 24 miesiące,

- na zespoły i podzespoły aparatu rentgenowskiego wraz ze stanowiskiem technika - minimum 24 miesiące.

Okres gwarancji powinien być liczony od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

Ostateczny okres gwarancji zostanie ustalony na podstawie deklarowanych ilości miesięcy określonych w ofercie Wykonawcy - pozacenowe kryteria oceny ofert.

  - Przygotowany do odbioru ambulans rentgenowski zostanie odebrany przez Zamawiającego we wcześniej uzgodnionym terminie, w dowolnym miejscu położonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w pełnej gotowości do pracy co oznacza, brak konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), z jego pełną dokumentacją (techniczną oraz instrukcją obsługi w języku polskim) oraz zapewnieniem do 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia odpowiedniego przeszkolenia osób odpowiedzialnych za jego używanie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania aparatury rentgenowskiej w siedzibie Zamawiającego.

- Wymagania szczegółowe dotyczące budowy i parametrów technicznych pojazdu bazowego.

Pojazd bazowy winien odpowiadać wskazanym poniżej parametrom:

- Rok produkcji - 2022 r. lub 2023 r.

- Kolor - srebrny metalizowany

- Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego

- Wymiary nie większe niż:

- długość - 8,9 m

- szerokość - 3,2 m - z rozłożonymi lusterkami

- wysokość - 3,50 m

- Nośność nadwozia dostosowana do całkowitego ciężaru nadwozia kontenerowego wraz                  z wyposażeniem z minimum 20% zapasem

- Kabina minimum dwumiejscowa (kierowca + 1 pasażer) lub trzymiejscowa (kierowca + 2 pasażerów)

- Silnik wysokoprężny o mocy min. 220 KM, spełniający min. normę emisji spalin Euro 6.

- Skrzynia biegów automatyczna lub manualna o co najmniej sześciu przełożeniach do jazdy w przód plus bieg wsteczny

- Tylne zawieszenie pneumatyczne

- Układy bezpieczeństwa:

- zapobiegające blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)

- system antypoślizgowy (ASR)

- elektroniczny program stabilizacji (ESP)

- Blokada mechanizmu różnicowego

- Zbiornik paliwa minimum 200 litrów

- Wlew paliwa zabezpieczający przed dostępem osób trzecich

- Tachograf cyfrowy

- Klimatyzacja automatyczna lub manualna dwustrefowa lub jednostrefowa

- Ogrzewanie kabiny kierowcy typu WEBASTO

- Nawigacja GPS

- Radiotelefon Motorola DM 4601e z płytką opcji GOB i kompletną instalacją

- Pneumatyczny fotel kierowcy

- Pneumatyczny lub stały fotel pasażera

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane z elektryczną regulacją co najmniej lusterka prawego

- Elektryczne sterowanie szybami w drzwiach bocznych

- Kamera cofania tył wraz z czujnikami cofania przód-tył

- Zestaw radioodbiornika z głośnikami

- Autoalarm z funkcją dozoru wnętrza

- Dodatkowe gniazdo 12 V lub 24 V w kabinie kierowcy

- Wyodrębniona instalacja 12 V do zasilania środków bezprzewodowych

- Spojler aerodynamiczny na kabinie kierowcy zmniejszający opory powietrza zabudowy

kontenerowej

- Wyposażenie umożliwiające wykorzystanie pojazdu jako pojazd uprzywilejowany, oświetlenie uprzywilejowane w kolorze niebieskim, sterowane manipulatorem z graficznym oznaczeniem przycisków z wnętrza pojazdu, gwarantujące łatwą obsługę przez kierowcę oraz pasażera.

- Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem i regulacją w dwóch lub jednej płaszczyźnie kolumny kierowniczej, kierownica wielofunkcyjna

- Urządzenie zwalniające - układ napędowy wyposażony w urządzenie zwalniające, którego działanie nie wpływa na pracę układu chłodzenia silnika (retarder, intarder lub równoważny) jako fabryczne wyposażenie producenta podwozia bazowego.

- Centralny zamek obejmujący drzwi kabiny kierowcy.

- Tarcze kół – ze stopów lekkich lub stalowe, nie segmentowe z jednakowym ogumieniem bezdętkowym, wielosezonowym z oznaczeniem M+S wyposażone w osłony śrub mocujących (nie dotyczy kół bliźniaczych)

- Koło zapasowe (1 sztuka) - pełnowymiarowe koło zapasowe z ogumieniem jak w kołach

podstawowych, zawieszone pod podwoziem pojazdu

- Apteczka - 1 sztuka

- Kamizelka odblaskowa - 2 sztuki

- Trójkąt ostrzegawczy - 1 sztuka

- Gaśnica - 1 sztuka GP-2 ABC, zamontowana w kabinie kierowcy, w miejscu łatwo dostępnym

- Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy

- Kluczyki - minimum dwa komplety kluczyków z pilotami do alarmu oraz centralnego zamka drzwi kabiny pojazdu

- Wymagania dotyczące parametrów technicznych nadwozia kontenerowego (zabudowy ambulansu rentgenowskiego).

Ambulans rentgenowski powinien być wykonany w oparciu o zabudowę kontenerową, zamontowaną na podwoziu pojazdu bazowego, którego parametry techniczne zostały opisane powyżej.

- Kolorystyka poszycia kontenera - w kolorze srebrnym metalizowanym

- Poszycie zewnętrzne nadwozia wykonane z materiałów nierdzewnych lub o podwyższonej odporności na korozję (aluminium, blachy obustronnie ocynkowane, tworzywa sztuczne, laminaty, itp.)

- Izolacyjność termiczna ścian mniejsza niż 0,7 [W/(m2*K)] zapewniająca zabezpieczenie zainstalowanego aparatu rentgenowskiego przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych.

- Osłona radiologiczna zapewniająca spełnienie określonych norm w przepisach prawa.

- Okno zewnętrzne pomieszczenia technika z szybą P4 z wewnętrzną żaluzją lub roletą przeciwsłoneczną.

- Klimatyzacja oraz ogrzewanie zabudowy zapewniające temperaturę pracy w zakresie 18-24 stopni Celsjusza, działające niezależnie od pracy silnika

- Kontener podzielony na dwie części:

- Od wejścia wydzielone miejsce z aparatem rentgenowskim, stołem kostnym i statywem płucnym, krzesłem dla pacjenta, wieszakami na ubrania pacjenta oraz fartuchy ołowiane, lampą bakteriobójczą.

- wydzielone miejsce na sterownię technika, z zabudową biurową, komputerami, generatorem, umywalką, wieszakami dla technika.

- Szyba ochronna ołowiana (okno) pomiędzy pomieszczeniem aparatu rentgenowskiego                   a sterownią rentgenowską umożliwiająca obserwację pacjenta przez technika radiologa                  w trakcie wykonywania badania

- Intercom pomiędzy pomieszczeniem aparatu RTG a stanowiskiem technika

- Umeblowanie sterowni: zabudowa biurowa wraz z szafkami na dokumentację oraz fotelem przystosowanym do pracy na stanowisku komputerowym

- Umywalka wraz z niezależną instalacją wodno-kanalizacyjną (woda ciepła i zimna). Zbiornik wody czystej o pojemności minimum 15 litrów wyposażony w pompę wody umożliwiającą pobór wody czystej ze zbiornika bez podłączenia wody bieżącej, wyposażony w otwór techniczny umożliwiający jego napełnienie. Zbiornik wody brudnej o pojemności minimum 15 litrów  wyposażony w otwór techniczny umożliwiający jego opróżnienie. Zbiorniki wraz z instalacją wewnętrzną wody powinny być ulokowane tak aby uniemożliwić zamarzanie wody podczas postoju w zimie.

- Schody umożliwiające wejście do pracowni zamontowane na stałe w obrysie pojazdu lub rozkładane w sposób automatyczny

- W części wydzielonej na aparat wentylacja wyciągowo - nawiewowa zapewniająca krotność wymiany powietrza w ciągu godziny zgodnie z obowiązującymi przepisami, z możliwością regulacji.

- Lampa bakteriobójcza w części kontenera z  aparatem rentgenowskim

- System zasilania umożliwiający zasilanie wszystkich urządzeń nadwozia z zewnętrznego źródła energii elektrycznej (400 V / 50 Hz) z przewodem przyłączeniowym o długości nie mniej niż 50 (w dwóch odcinkach po min 25 metrów każdy) zakończonym zewnętrznym gniazdem elektrycznym przyłączeniowym

- Ściany i podłogi wykończone łatwo zmywalnymi i trwałymi materiałami

- Oświetlenie główne w oparciu o zasilanie zewnętrzne oraz awaryjne

- Dodatkowe schowki plastikowe lub ze stali nierdzewnej umieszczone pod zabudową. Zamykane na klucz, minimum 2 szt. z prawej i lewej strony pojazdu.

- Hydrauliczne podpory poziomujące i stabilizujące nadwozie podczas wykonywania zdjęć.

- Zewnętrzne gniazdo 2xRJ45 w celu przesyłania danych pomiędzy ambulansem RTG a siecią jednostki oraz zwijany przewód sieciowy długości min. 25 m.

- Wymagania szczegółowe dotyczące aparatu rentgenowskiego.

Aparat RTG

  - Cyfrowy aparat RTG.

  - Fabrycznie nowy (nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany).

  - Posiadający certyfikat CE  - obejmujący wszystkie elementy aparatu.

  - Zawierający oświadczenie o pochodzeniu z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

  - Aparat dostosowany przez producenta do zabudowy, transportu.

  - Mocna konstrukcja całego aparatu  RTG, odporna na wstrząsy, wymagane dodatkowe zabezpieczenia  lampy i całej konstrukcji aparatu na czas transportu.

  - Konstrukcja pozwalająca na obrazowanie cyfrowe pionowe oraz poziome przystosowana do wykonywania wszystkich ogólnych rentgenowskich badań diagnostycznych w obrębie klatki piersiowej, brzucha, głowy oraz kończyn.

  - Aparat ze  statywem płucnym oraz stołem kostnym

  - Statyw płucny zamontowany na stałe do podłogi z możliwością regulacji ruchu góra- dół.

  - Stół kostny zamontowany na stałe do podłogi z regulacją góra-dół  lub blatem „pływającym”

  - Automatyka AEC trójpolowa w statywie płucnym oraz stole kostnym

  - Dźwiękowa i / lub świetlna sygnalizacja ekspozycji

  - Modyfikacja parametrów ekspozycji kV, mAs, ms, wielkość ogniska oraz wybór komór AEC.

  - Ogniskowa kratki przeciwrozproszeniowej w statywie płucnym od 150 cm do 180 cm

  - Ogniskowa kratki przeciwrozproszeniowej w stole kostnym od 100 cm do 120 cm

Generator

  - Generator RTG klasy HF o częstotliwości > lub = 100 kHz.

  - Moc generatora > lub = 40 kW.

  - Zakres napięć < lub = 40 do > lub = 125 kV

  - Maksymalna wartość miliamperów ≥ 500 mA.

Lampa RTG

20. Lampa zamontowana na kolumnie podłogowej

22. Lampa RTG z wirującą anodą wysokoobrotową z ogniskami 0,6 /1,2 mm
       23. Pojemność cieplna anody minimum 300 kHU.

24. Automatyczny system zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem

25.  Wbudowany przymiar liniowy z podziałką centymetrową i wskaźnik laserowy

26. Miernik dawki  wbudowany w kolimator lampy RTG z automatycznym przypisaniem zmierzonej wartości do zdjęcia RTG

27. Dodatkowe filtry w kolimatorze  (Cu lub Al.).

Detektory:

1. Aparat RTG z dwoma detektorami cyfrowymi.

2. Detektor mobilny,  bezprzewodowy  (WIFI) detektor cyfrowy wymiarach 43 cm x 43 cm

z możliwością zabezpieczenia na czas transportu (specjalistyczna walizka transportowa)

3. Rozdzielczość matrycy detektora >3300 x >3300

4. Drugi detektor mobilny, bezprzewodowy (WIFI), cyfrowy o minimalnych rozmiarach pola       aktywnego detektora 43 cm x 43 cm i rozdzielczości >3300 x >3300

5. Rozdzielczość detektora minimum 9 milionów pikseli

6. Rozdzielczość bitowa przetwornika ≥ 16bit

7. Obudowy detektorów wytrzymałe na uderzenia i wstrząsy

8. Zabezpieczenie detektorów przed wnikaniem wody i pyłu klasy: IP53 lub wyższej

V.       Wymagania szczegółowe stacji technika:

1. Oryginalna, dedykowana stacja technika i stacja generatora.

2. Stacja technika o parametrach co najmniej:

- Procesor ≥ 2-rdzeniowy 4-wątkowy klasy Intel i3 lub wyższy, 
- Taktowanie 1.60–3.40 GHz,
- Pamięć RAM ≥8 GB

- System operacyjny Windows 10 Pro lub wyższy

- Klawiatura i mysz

- Dysk SSD ≥512 GB

- Karta sieciowa.

3. Konsola przygotowana do obsługi detektorów bezprzewodowych.

4. Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia

5. Stacja akwizycyjna technika wyposażona w: 
monitor LCD minimum 21 cali, 
kontrast minimum 700:1, 
jasność min. 200 cd/m2

6. Drugi monitor przeglądowy – spełniający wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z możliwością przełączenia w tryb DICOM o

minimalnej rozdzielczości: 1,9 megapiksela;

minimalnej roboczej przekątnej ekranu lub pola obrazowego: 47,5 cm; 
minimalnej luminancji: 200 cd/m2; 
minimalnym kontraście: 100/1 
wyposażony w cyfrowe złącze przesyłania obrazów

7. Zintegrowany miernik dawki automatycznie przesyłający dane do systemu

8. UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera zapewniający automatyczne sekwencyjne zamykanie oprogramowania.

9. Nagrywarka CD/DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami wybranego pacjenta w standardzie DICOM.

10. Pamięć systemu pozwalająca na zapamiętanie co najmniej 3000 obrazów

11. Lokalny serwer do przechowywania danych w sposób bezpieczny o sumarycznej pojemność ≥ 4TB z możliwością rozbudowy

12. Zestaw fantomów do wykonywania wszystkich testów podstawowych (kolimacja i osiowość                  z wieszakiem na statyw, fantom jednorodny do oceny kratki przeciwrozproszeniowej, fantom płytowy do oceny funkcjonowania AEC, dawkomierz, fantom do oceny zdolności rozdzielczej wysoko i niskokontrastowej).

13. Zestaw fartuchów ochronnych RTG tj. fartuch jednostronny typu płaszcz – 2 szt., fartuch miednicowy – 1 szt.,  osłona na gonady męskie – 1 szt., osłona na gonady żeńskie – 1 szt., oraz osłona tarczycy – 2 szt. .

Serwer PACS

1. Serwer do wbudowania w posiadaną przez Zamawiającego w działającej serwerowni szafę rackową 19”, wysokość 1U.

2. 3,5” dyski twarde o łącznej pojemności 8 TB działające w układzie RAID 1, Hot-Plug

3. Dysk SSD o minimalnej pojemności 450 GB.

4. Procesor o minimalnych parametrach jak Intel Xeon Bronze 3204 lub równoważny

5. Pamięć RAM o pojemności minimum 16 GB

6. Karta sieciowa min. 2xRJ-45

7. System operacyjny Windows Serwer w wersji minimum 2019 Standard.

8. Możliwość rozbudowy pamięci RAID bez dodatkowych kosztów licencji.

9. Możliwość zapisywania danych na sieciowych zasobach zewnętrznych.

10. Przygotowanie i konfiguracja łącza teleradiologicznego między serwerownią a stacją opisową.

VI.      Wymagania szczegółowe dotyczące oprogramowania:

1. Interfejs w języku polskim lub piktogramy (ikony).

2. Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji przez użytkownika

3. Możliwość połączenia danych pacjenta i rodzaju badania z obrazem przed lub po ekspozycji.

4. Informacje w obszarze zdjęcia po ekspozycji: minimum dane parametrów ekspozycji, dane identyfikacyjne pacjenta, data wykonania badania, dodatkowe miejsce na adnotacje, zmierzona wartość dawki.

5. Interfejs DICOM 3,0 umożliwiający pełną kompatybilność ze stacją opisową.

6. Dodatkowy moduł archiwizacji krótkoterminowej w standardzie DICOM 3.0 obsługujący funkcjonalność DICOM Forwarding i możliwość eksportu DICOM na pamięć przenośną USB.

7. Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, kolimację prostokątną, obracanie obrazu, prezentacja pozytyw-negatyw, pomiary odległości i kątów, histogram obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 3 systemów/adresów, kompozycja wydruków

8. Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania

9. Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji

10. Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia.

11. Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika – z możliwością zdefiniowania co najmniej 6 kont

12. Uprawnienia lokalnego administratora z możliwością edycji kont dostępu, edycji programów anatomicznych, dostępem do danych wprowadzonych do systemu (takich jak parametry ekspozycji, wiek, płeć).

13. Import badań z nośników zewnętrznych

14. Możliwość nanoszenia markerów i komentarzy

15. Dostęp do danych surowych

16. Narzędzia do eksportu danych o wykonanych ekspozycjach dla wybranego zakresu dat, w tym parametrów ekspozycji, wartości dawek, wykonanych procedurach, wieku lub peselu pacjenta.

17. Narzędzia do danych statystycznych lub możliwość eksportu danych dotyczących zdjęć odrzuconych

18. Zapewnienie aktualizacji oprogramowania –informowanie o nowych aktualizacjach / wycofaniu z rynku programu medycznego.

19. Archiwizacja badań na lokalnym serwerze w ambulansie RTG.

20. Możliwość tworzenia zapisów na płycie CD z badaniami wielu pacjentów.

21.Możliwość rejestracji pacjentów z poziomu oprogramowania (rejestracja, wybór badania, podmiot zlecający).

22. Kartoteka pacjenta pozwalająca na wyświetlanie historii badań oraz ich podgląd.

23. System PACS bez ograniczeń co do pojemności zainstalowanych dysków.

24. Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania PACS.

25. Darmowa baza danych PACS, nie wymagająca dodatkowych licencji.

26. Baza danych PACS nieograniczona ilością wpisów.

27. Oprogramowanie z licencją do backupu automatycznego z serwera lokalnego na serwer PACS stacjonarny.

VI. Pozostałe wymagania:

1. Ambulans rentgenowski musi posiadać świadectwo homologacji dopuszczające do zarejestrowania na terenie RP i przed przekazaniem odbiorcy wykonane indywidualne badania techniczne w Okręgowej Stacji Diagnostycznej z pisemnym potwierdzeniem o dopuszczeniu do zarejestrowania jako pojazd do celów specjalnych SW.

2. Zapewnienie mobilnego serwisu napraw gwarancyjnych wykonywanych w miejscu użytkowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie: gwarancji na elementy zabudowy i wyposażenia specjalnego oraz na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, opony i szyby w trakcie trwania ich okresu gwarancji niezależnie od liczby przejechanych kilometrów, a także na elementy składowe wchodzące w skład aparatu rentgenowskiego wraz ze stanowiskiem technika.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia  dostępności serwisu i części zamiennych                    w zakresie aparatu RTG przez okres - minimum 10 lat

4.  Okres gwarancji i obsługi serwisowej na cały aparat RTG przez okres nie mniej niż  2 lata.

5. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się świadczyć nieodpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe z wymianą części, co najmniej raz w roku lub zgodnie                 z zaleceniami producenta.

6. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Wykonanie przez dostawcę testów akceptacyjnych oraz testów specjalistycznych aparatu RTG

8. Wykonanie przez dostawcę projektu pracowni, projektu osłon, projektu wentylacji- wszystkie projekty zgodne z obowiązującym prawem atomowym.

9.  Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego i dokumentacji technicznej aparatu RTG i urządzeń wchodzących w skład pracowni RTG.

10. Ambulans zostanie  przygotowany do odbioru przez Zamawiającego w jego pełnej gotowości do pracy, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), z pełną dokumentacją (techniczną oraz instrukcją obsługi w języku polskim,                  z kartą  gwarancyjną aparatu RTG, paszportem  technicznym , testami odbiorczymi, testami specjalistycznymi,  projektem osłon, wentylacji  pracowni RTG).

11. Wykonawca zapewni jednodniowe szkolenie personelu obsługi w siedzibie Zamawiającego                  w terminie do 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem oraz dodatkowe jednodniowe szkolenie aplikacyjne na życzenie zamawiającego w terminie do 24 miesięcy od dostarczenia urządzenia w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Montaż, uruchomienie i konfiguracja serwera PACS oraz stacji opisowej w siedzibie zamawiającego.

13. Wsparcie techniczne na serwer i oprogramowanie na okres nie mniej niż 2 lata.

VII. Wymagania szczegółowe stacji opisowej:

Fabrycznie nowa, wcześniej nieużytkowana, o minimalnych parametrach technicznych określonych poniżej, objęta gwarancją jakości producenta, na czasookres wskazany przez producenta.

1. Stacja opisowa z monitorem medycznym zgodnym z DICOM winna odpowiadać wskazanym poniżej parametrom:

- Stanowisko opisowe:

- specjalizowany komputer stacji diagnostycznej wraz z medyczną kartą graficzną

- co najmniej 2 monitory monochromatyczne pracujące w układzie pionowym,                        w standardzie DICOM, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta,

- zasilacz awaryjny (UPS) dobrany mocą do zastosowanego sprzętu,

- minimalna rozdzielczość obszaru wyświetlania: 2 Mpix

- minimalna, robocza przekątna ekranu lub pola obrazowego: 47,5 cm

- minimalna luminancja: 400 cd/m2

- minimalny kontrast: 400/1

- minimalna częstotliwość odchylania pionowego: dla monitorów CRT – 70 Hz; jako odpowiednik tej wartości dla innych monitorów wymagane jest cyfrowe złącze przesyłania obrazów

- dopasowanie do funkcji krzywej szarości DICOM

- Oprogramowanie medyczne z certyfikatem CE:

- pełny zakres, szerokość i środek, zmian okna wyświetlania

- możliwość podziału pola czynnego na kilka obrazów

- zmianę tablic odwzorowania poziomów szarości (LUT)

- powiększenie co najmniej 4-krotne

- możliwość wykonania kalibracji liniowej

- pomiar co najmniej odległości i gęstości (punktów i ROI)

- wyświetlenie negatywu

- kalibrację parametrów monitora w standardzie DICOM

Wymogi dotyczące stacji opisowej z monitorem medycznym zgodnym z DICOM powinny opierać się o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz o w/w opis przedmiotu zamówienia

UWAGA: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje się normy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.