PAKIET NR 4

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Wideogastroskop 2 szt. (pakiet nr 4, poz. nr 1) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | Tak, podać |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | Tak, podać |  |
| 3. | Grubość końcówki sondy endoskopowej- 9,2 mm | Tak, podać |  |
| 4. | Kanał roboczy- 2,8 mm | Tak, podać |  |
| 5. | Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm | Tak, podać |  |
| 6. | Zginanie końcówki endoskopu: G:210°, D:90°, L:100°, P:100° | Tak, podać |  |
| 7. | Pole widzenia- min.140° | Tak, podać |  |
| 8. | Ilość przycisków w głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 | Tak, podać |  |
| 9. | Długość sondy roboczej- 1030 mm | Tak, podać |  |
| 10. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak, podać |  |
| 11. | Typ konektora- jednogniazdowy | Tak, podać |  |
| 12. | Wbudowany w konektor chip zbliżeniowy RFiD identyfikujący endoskop zbliżeniowo | Tak, podać |  |
| 13. | Kompatybilność z oferowaną myjnią oraz szafą, bez stosowania dodatkowych adapterów | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Wideogastroskop 2 szt. (pakiet nr 4, poz. nr 2) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | Tak, podać |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | Tak, podać |  |
| 3. | Grubość końcówki sondy endoskopowej- 9,2 mm | Tak, podać |  |
| 4. | Kanał roboczy- 2,8 mm | Tak, podać |  |
| 5. | Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm | Tak, podać |  |
| 6. | Zginanie końcówki endoskopu: G:210°, D:90°, L:100°, P:100° | Tak, podać |  |
| 7. | Pole widzenia- min.140° | Tak, podać |  |
| 8. | Ilość przycisków w głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 | Tak, podać |  |
| 9. | Długość sondy roboczej- 1030 mm | Tak, podać |  |
| 10. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak, podać |  |
| 11. | Wbudowany w konektor chip zbliżeniowy RFiD identyfikujący endoskop zbliżeniowo | Tak, podać |  |
| 12. | Kompatybilność z oferowaną myjnią oraz szafą, bez stosowania dodatkowych adapterów | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Wideogastroskop 1 szt. (pakiet nr 4, poz. nr 3) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | Tak, podać |  |
| 2. | Kanał roboczy - 3,7 mm | Tak, podać |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna wziernika – 10,9 mm | Tak, podać |  |
| 4. | Średnica końcówki endoskopu – 10,0 mm | Tak, podać |  |
| 5. | Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm | Tak, podać |  |
| 6. | Kąt obserwacji 140° | Tak, podać |  |
| 7. | Kąty zginania końcówki G: 210°, D:90°, L:100°, P:100° | Tak, podać |  |
| 8. | Ilość przycisków w głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 | Tak, podać |  |
| 9. | Kanał Water Jet | Tak, podać |  |
| 10. | Możliwość sterowania pompą typu Water Jet jednym z przycisków w głowicy endoskopowej | Tak, podać |  |
| 11. | Długość sondy roboczej – 1030 mm | Tak, podać |  |
| 12. | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak, podać |  |
| 13. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak, podać |  |
| 14. | Kompatybilność z oferowaną myjnią oraz szafą, bez stosowania dodatkowych adapterów | Tak, podać |  |
| 18. | Wbudowany w konektor chip zbliżeniowy RFiD identyfikujący endoskop zbliżeniowo | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Wideogastroskop ultrasonograficzny 1 szt. (pakiet nr 4, poz. nr 4) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Rodzaj obrazu wideo- Chip CCD-kolor | Tak, podać |  |
| 2. | Pole widzenia wideo - 100° | Tak, podać |  |
| 3. | Kierunek widzenia boczny 55° | Tak, podać |  |
| 4. | Głębia ostrości już od 3 mm do 100 mm | Tak, podać |  |
| 5. | Średnica zewnętrzna końcówki- 14,6 mm | Tak, podać |  |
| 6. | Średnica zewnętrzna sondy – 12,6 mm | Tak, podać |  |
| 7. | Zakres odchylenia końcówki G: 130°, D:90°, L:90°, P:90° | Tak, podać |  |
| 8. | Długość robocza sondy – 1250 mm | Tak, podać |  |
| 9. | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego – 3,7 mm | Tak, podać |  |
| 10. | Ilość przycisków w głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora – 4 | Tak, podać |  |
| 11. | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła, poprzez wycięcie widma pasma czerwonego dzięki zjawisku wywołanemu poprzez umieszczenie filtra optycznego | Tak, podać |  |
| 12. | Funkcja kontrastowania echo harmonicznego z funkcją wykrywania sygnałów szerokopasmowych | Tak, podać |  |
| 13. | Zakres skanowania EUS- liniowe 180° | Tak, podać |  |
| 14. | Możliwość podłączenia zarówno do zewnętrznych central ultrasonograficznych jak i małych central modułowych mieszczących się na wózku endoskopowym | Tak, podać |  |
| 15. | Na wyposażeniu endoskopu ultrasonograficznego procesor ultrasonograficzny, wraz z kablem łączącym: procesor ultrasonograficzny wraz z procesorem video | Tak, podać |  |
| 16. | Procesor ultrasonograficzny realizuje: tryby obrazowania w skanowaniu elektronicznym: B-mode, Flow Mode, PW Mode (doppler fali pulsacyjnej), Tissue Harmonic echo Mode ( obrazowanie w technologii drugiej harmonicznej), Contrast Harmonic EUS Mode (obrazowanie ultradźwiękowe z zastosowaniem środków kontrastujących), ELST Mode (elastografia) | Tak, podać |  |
| 17. | Procesor ultrasonograficzny posiadający rejestrator Video | Tak, podać |  |
| 18. | Oferowany endoskop ultrasonograficzny kompatybilny z oferowaną myjnią oraz szafą, bez stosowania dodatkowych adapterów | Tak, podać |  |
| 19. | Wbudowany w konektor chip zbliżeniowy RFiD identyfikujący endoskop zbliżeniowo | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Szafa na endoskopy 1 szt. (pakiet nr 4, poz. nr 5) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Przechowywanie endoskopów w czystości mikrobiologicznej przez 168h | Tak, podać |  |
| 2. | Funkcja suszenia endoskopów w ciągu 120 minut | Tak, podać |  |
| 3. | Bezprzewodowe sczytywanie endoskopów poprzez chipy RFiD | Tak, podać |  |
| 4. | Bezprzewodowe sczytywanie personaliów użytkowników szafy oraz kontrola dostępu | Tak, podać |  |
| 5. | Automatyczna blokada drzwi po zamknięciu | Tak, podać |  |
| 6. | Komunikacja z wysłaniem raportu do systemu archiwizacji | Tak, podać |  |
| 7. | Dwanaście stanowisk na wideoendoskopy giętkie z przyłączami do gastroskopów, kolonoskopów i duodenoskopów | Tak, podać |  |
| 8. | Zasilanie powietrzem klasy medycznej z sieci szpitalnej | Tak, podać |  |
| 9. | Panel LCD informujący o aktualnym statusie endoskopów | Tak, podać |  |
| 10. | Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi | Tak, podać |  |
| 11. | Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu 30 m3 /h | Tak, podać |  |
| 12. | Skuteczność filtru HEPA (H13), punkt rosy -43C° | Tak, podać |  |
| 13. | Współpraca z powietrzem o parametrach: 3-8 bar | Tak, podać |  |
| 14. | Podłączenie do zasilania 230V, zasilanie powietrzem: ½” | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Szafa na kolonoskopy 1 szt. (pakiet nr 4, poz. nr 6) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Przechowywanie endoskopów w czystości mikrobiologicznej przez 168h | Tak, podać |  |
| 2. | Funkcja suszenia endoskopów w ciągu 120 minut | Tak, podać |  |
| 3. | Bezprzewodowe sczytywanie endoskopów poprzez chipy RFiD | Tak, podać |  |
| 4. | Bezprzewodowe sczytywanie personaliów użytkowników szafy oraz kontrola dostępu | Tak, podać |  |
| 5. | Automatyczna blokada drzwi po zamknięciu | Tak, podać |  |
| 6. | Komunikacja z wysłaniem raportu do systemu archiwizacji | Tak, podać |  |
| 7. | Osiem stanowisk na wideoendoskopy giętkie z przyłączami do gastroskopów, kolonoskopów i duodenoskopów | Tak, podać |  |
| 8. | Zasilanie powietrzem klasy medycznej z sieci szpitalnej | Tak, podać |  |
| 9. | Panel LCD informujący o aktualnym statusie endoskopów | Tak, podać |  |
| 10. | Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi | Tak, podać |  |
| 11. | Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu 30 m3 /h | Tak, podać |  |
| 12. | Skuteczność filtru HEPA (H13), punkt rosy -43C° | Tak, podać |  |
| 13. | Współpraca z powietrzem o parametrach: 3-8 bar | Tak, podać |  |
| 14. | Podłączenie do zasilania 230V, zasilanie powietrzem: ½” | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Wideoduodenoskop 1 szt. (pakiet nr 4, poz. nr 7) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Standard sygnału na wyjściu procesora HDTV 1080i | Tak, podać |  |
| 2. | Średnica kanału – 4,2 mm | Tak, podać |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna sondy – 11,3 mm | Tak, podać |  |
| 4. | Średnica końcówki – 13,7 mm | Tak, podać |  |
| 5. | Dowolnie programowalne przyciski endoskopowe - 4 | Tak, podać |  |
| 6. | Długość sondy roboczej – 1240 mm | Tak, podać |  |
| 7. | Odchylenie końcówki: G:120°, D:90°, L: 90°, P: 110° | Tak, podać |  |
| 8. | Pole widzenia: 100° | Tak, podać |  |
| 9. | Kąt nachylenia optyki - 5° | Tak, podać |  |
| 10. | Głębia ostrości od 5 mm do 60 mm | Tak, podać |  |
| 11. | System podwójnego blokowania prowadnicy poprzez elewator w końcówce endoskopu, umożliwiający wymianę narzędzia bez konieczności zmiany położenia prowadnicy w drogach żółciowych | Tak, podać |  |
| 12. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | Tak, podać |  |
| 13. | Wbudowany w konektor chip zbliżeniowy RFiD identyfikujący endoskop zbliżeniowo | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Wideokolonoskop 4 szt. (pakiet nr 4, poz. nr 8) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Standard obrazowania HDTV 1080p | Tak, podać |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | Tak, podać |  |
| 3. | Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm | Tak, podać |  |
| 4. | Grubość końcówki sondy endoskopowej – 12,8 mm | Tak, podać |  |
| 5. | Kanał roboczy – 3,7 mm | Tak, podać |  |
| 6. | Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm | Tak, podać |  |
| 7. | Zginanie końcówki endoskopu: G:180°, D:180°, L: 160°, P: 160° | Tak, podać |  |
| 8. | Pole widzenia: 140° | Tak, podać |  |
| 9. | Kanał irygacyjny Water Jet | Tak, podać |  |
| 10. | Ilość przycisków w głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 | Tak, podać |  |
| 11. | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | Tak, podać |  |
| 12. | Długość sondy roboczej: od 1400 mm do 1680 mm | Tak, podać |  |
| 13. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak, podać |  |
| 14. | Typ konektora- jednogniazdowy | Tak, podać |  |
| 15. | Wbudowany w konektor chip zbliżeniowy RFiD identyfikujący endoskop zbliżeniowo | Tak ,podać |  |
| 16. | Kompatybilność urządzenia z oferowaną myjnią oraz szafą | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Wideokolonoskop 1 szt. (pakiet nr 4, poz. nr 9) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Standard obrazowania HDTV 1080p | Tak, podać |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | Tak, podać |  |
| 3. | Grubość końcówki sondy endoskopowej – 13,2 mm | Tak, podać |  |
| 4. | Kanał roboczy – 3,7 mm | Tak, podać |  |
| 5. | Głębia ostrości już od 2mm do 100 mm | Tak, podać |  |
| 6. | Zginanie końcówki endoskopu: G:180°, D:180°, L: 160°, P: 160° | Tak, podać |  |
| 7. | Pole widzenia: 170° | Tak, podać |  |
| 8. | Kanał irygacyjny Water Jet | Tak, podać |  |
| 9. | Ilość przycisków w głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 | Tak, podać |  |
| 10. | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | Tak, podać |  |
| 11. | Miejsce dodatkowego zagięcia endoskopu w części dystalnej sondy, ułatwiające pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym pacjenta | Tak, podać |  |
| 12. | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy- identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1 | Tak, podać |  |
| 13. | Długość sondy roboczej: od 1400 mm do 1680 mm | Tak, podać |  |
| 14. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak, podać |  |
| 15. | Typ konektora- jednogniazdowy | Tak, podać |  |
| 16. | Wbudowany w konektor chip zbliżeniowy RFiD identyfikujący endoskop zbliżeniowo | Tak, podać |  |
| 17. | Kompatybilność urządzenia z oferowanym torem wizyjnym | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Tor wizyjny HDTV (pakiet nr 4, poz. nr 10) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Monitor |
| 1. | Rozdzielczość 1920x1080 pikseli | Tak, podać |  |
| 2. | Przekątna ekranu – 24’’ | Tak, podać |  |
| 3. | Rodzaj matrycy - LED | Tak, podać |  |
| 4. | Stosunek proporcji obrazu – 16:9 | Tak, podać |  |
| III. | Konwerter |
| 1. | Urządzenie umożliwiające połączenie toru wizyjnego z systemem endobase w celu przeprowadzania archiwizacji procesów endoskopowych w pracowni | Tak, podać |  |
| 2. | Kompatybilność z oferowanym torem wizyjnym | Tak, podać |  |
| IV. | Procesor video |
| 1. | Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV | Tak, podać |  |
| 2. | Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI | Tak, podać |  |
| 3. | Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB | Tak, podać |  |
| 4. | Wyjścia wideo standard: S-video, Composite | Tak, podać |  |
| 5. | Wejścia HDTV: HD- SDI | Tak, podać |  |
| 6. | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire | Tak, podać |  |
| 7. | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim | Tak, podać |  |
| 8. | Polskie czcionki komunikatów procesora | Tak, podać |  |
| 9. | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta | Tak, podać |  |
| 10. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących: USB Stick | Tak, podać |  |
| 11. | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF | Tak, podać |  |
| 12. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomienia zapisu obrazów | Tak, podać |  |
| 13. | Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni | Tak, podać |  |
| 14. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania obrazu – 27 trybów | Tak, podać |  |
| 15. | Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu | Tak, podać |  |
| 16. | Równoczesny- optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany | Tak, podać |  |
| 17. | Trzy tryby obrazowania w wąskim paśmie światła | Tak, podać |  |
| 18. | Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu | Tak, podać |  |
| 19. | Procesor wyposażony w kompatybilne źródło światła | Tak, podać |  |
| 20. | Lampa Xenon – min. 300 Watt | Tak, podać |  |
| 21. | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający źródło światła odpowiedzialne za kolor czerwony | Tak, podać |  |
| 22. | Zapasowa żarówka halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej – 35 W | Tak, podać |  |
| 23. | Automatyczna regulacja mocy światła | Tak, podać |  |
| 24. | Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni | Tak, podać |  |
| 25. | Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia | Tak, podać |  |
| 26. | Insuflacja powietrza 0-3 stopni | Tak, podać |  |
| 27. | Możliwość podłączenia wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora | Tak, podać |  |
| 28. | Kompatybilność endoskopów (możliwość podłączenia i obsługa) z posiadanymi przez pracownię endoskopami Exera i Optera | Tak, podać |  |
| V. | Kabel videoduodenoskopu |
| 1. | Kabel kompatybilny z oferowanym torem | Tak, podać |  |
| 2. | Możliwość podłączenia endoskopów Exera posiadanych przez pracownię | Tak, podać |  |
| VI. | Pompa ssąco- płucząca |
| 1. | Płynna regulacja mocy ssania | Tak, podać |  |
| 2. | Zbiorniki wielorazowe lub jednorazowe umieszczane na szynie z boku wózka | Tak, podać |  |
| 3. | Próżnia nominalna 95 kPa | Tak, podać |  |
| 4. | Nominalne natężenie przepływu swobodnego powietrza: 50l/min, regulowane do 40 lub 60 l/min. | Tak, podać |  |
| 5. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak, podać |  |
| 6. | Zabezpieczenie przed przelaniem | Tak, podać |  |
| 7. | Na wyposażeniu ssaka pompa płucząca o parametrach: Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał irygacyjny lub roboczy takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, endosonografy Urządzenie umożliwia spłukanie pola widzenia przez dedykowany kanał irygacyjny jak również przez kanał roboczy Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu Możliwość podłączenia do zasilacza separującego wózka endoskopowego Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu przez wybrane modele procesorów wideo (połączenie z procesorem wideo) Funkcja „trybu gotowości”, w celu wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania urządzenia Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu – wyłączenie po 20 s ciągłej pracy Regulacja mocy przepływu – 9 stopni Maksymalny przepływ: 700-750 ml/min dla kanału roboczego, ≈230 ml/min dla kanału pomocniczego Pojemnik na wodę 2l, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody Koryto na zbiornik z wodą zintegrowane z pompą Możliwość ustawienia na wózku endoskopowym o wymiarach: szer. ok. 200 mm, wys. ok. 173 mm, głęb. ok. 385 mm W zestawie komplet sterylnych drenów – 10 szt. z przyłączem luer-lock | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| System integracji Pracowni Endoskopowej (pakiet nr 4, poz. nr 11) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Endoskan |
| 1. | Wbudowany czytnik transponderów z dołączoną anteną zewnętrzną | Tak, podać |  |
| 2. | Możliwość podłączenia trzech urządzeń myjących | Tak, podać |  |
| 3. | Ekran graficzny LCD | Tak, podać |  |
| 4. | Obsługa w języku polskim | Tak, podać |  |
| 5. | Zewnętrzna specjalizowana klawiatura zaprojektowana dla zminimalizowania zajętości personelu | Tak, podać |  |
| 6. | Współpraca ze standardową klawiaturą PC | Tak, podać |  |
| 7. | Pamięć min. 50 osób i min. 50 endoskopów | Tak, podać |  |
| 8. | Wprowadzanie danych przy pomocy programu Rejestrator zainstalowanego na komputerze PC | Tak, podać |  |
| 9. | Komunikaty głosowe | Tak, podać |  |
| 10. | Podłączenie do sieci Enthernet i współpraca z programem Endobase | Tak, podać |  |
| III. | Integracja |
| 1. | System archiwizacji badań endoskopowych, monitorowania endoskopów | Tak, podać |  |
| 2. | System archiwizacji realizowany na dwóch stanowiskach | Tak, podać |  |
| 3. | Oba stanowiska endoskopowe mogą niezależnie wykonywać procedury | Tak, podać |  |
| IV. | Podstawa zdjęcia |
| 1. | Terminarz do prowadzenia zapisów badań | Tak, podać |  |
| 2. | System oparty na profesjonalnej bazie danych typu SQL | Tak, podać |  |
| 3. | Możliwość podłączenia do systemów szpitalnych w systemie DICOM, DICOM Worklist i HL-7 | Tak, podać |  |
| 4. | Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania bezpośrednio na nośnik CD/DVD | Tak, podać |  |
| 5. | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, nazwisko, imię, data ur., nr księgi głównej | Tak, podać |  |
| 6. | Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego | Tak, podać |  |
| 7. | Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT | Tak, podać |  |
| 8. | Zestawienie statystyczne: rodzaje badań, ilości schorzeń, instytucji kierujących | Tak, podać |  |
| 9. | Zapisywanie i edycja zdjęć z możliwością zaznaczania elementów graficznych i tekstu | Tak, podać |  |
| 10. | Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop | Tak, podać |  |
| 11. | Interface w języku polskim | Tak, podać |  |
| 12. | Możliwość komunikowania się z automatycznymi myjniami endoskopowymi oraz szafami endoskopowymi | Tak, podać |  |
| V. | Stacja robocza |
| 1. | Stacja robocza: - mysz - klawiatura (bezprzewodowa US/European –QWERTY) | Tak, podać |  |
| 2. | Monitor LED 22" o rozdzielczości 1920x1080 px | Tak, podać |  |
| 3. | Drukarka kolorowa atramentowa | Tak, podać |  |
| 4. | Zasilacz awaryjny | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmiękczacz wody 1 szt. (pakiet nr 4, poz. nr 12) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Ciśnienie robocze min/max: 1,5/6,0 bar | Tak, podać |  |
| 2. | Temperatura robocza min/max: 2-48 °C | Tak, podać |  |
| 3. | Złącze elektryczne ( V/Hz): 220-240/50-60 | Tak, podać |  |
| 4. | Maksymalny pobór mocy: 5 W | Tak, podać |  |
| 5. | Przyłącze hydrauliczne (cal): 1” BSP | Tak, podać |  |
| 6. | Typ zaworu regulującego: RX63B-3 | Tak, podać |  |
| 7. | Zalecany maksymalny przepływ roboczy (m3/h): 0,6 | Tak, podać |  |
| 8. | Rodzaj sterowania: elektroniczne- objętościowe | Tak, podać |  |
| 9. | Mixing wody surowej: Tak | Tak, podać |  |
| 10. | Rodzaj regeneranta: sól pastylkowana | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Myjnia endoskopowa dwustanowiskowa 2 szt. (pakiet nr 4, poz. nr 13) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów, kolonoskopów, duodensokopów | Tak, podać |  |
| 2. | Myjnia –dezynfektor ładowana od frontu | Tak, podać |  |
| 3. | Wyświetlacz – cztery linie x czterdzieści znaków, z komunikatami w języku polskim | Tak, podać |  |
| 4. | Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy | Tak, podać |  |
| 5. | Możliwość zastosowania kosza do mycia trokarów i optyk laparoskopowych | Tak, podać |  |
| 6. | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych dedykowanych konektorów | Tak, podać |  |
| 7. | Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych | Tak, podać |  |
| 8. | Myjnia endoskopowa oparta na bazie glutaraldechydu | Tak, podać |  |
| 9. | Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem | Tak, podać |  |
| 10. | Dezynfekcja w temperaturze 35°C | Tak, podać |  |
| 11. | Czas trwania dezynfekcji – 5 min. | Tak, podać |  |
| 12. | Dwa płukania końcowe wodą po procesie dezynfekcji | Tak, podać |  |
| 13. | Suszenie endoskopu gorącym powietrzem | Tak, podać |  |
| 14. | Kondensator oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów | Tak, podać |  |
| 15. | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV | Tak, podać |  |
| 16. | Automatyczna samodezynfekcja myjni | Tak, podać |  |
| 17. | Zasilanie prądem trójfazowym | Tak, podać |  |
| 18. | Zewnętrzny system zmiękczający wodę | Tak, podać |  |
| 19. | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej | Tak, podać |  |
| 20. | Obudowa komory zestali kwasoodpornej | Tak, podać |  |
| 21. | Możliwość współpracy z systemem raportującym Endoskan | Tak, podać |  |
| 22. | Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max. 100 Mbit) | Tak, podać |  |
| 23. | Program dezynfekcji termicznej w temperaturze 90° C dla sprzętu obojętnego na działanie termiczne | Tak, podać |  |
| 24. | Zabezpieczenie przed testem szczelności wyższym niż 320 mbar | Tak, podać |  |
| 25. | Możliwość podłączenia do systemu archiwizacji badań Endobase | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne (dotyczy wszystkich pozycji Pakietu nr 4) | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |
| 1. | Termin rozpoczęcia gwarancji – licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, min. 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
| 3. | W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok, wykonywane na koszt Wykonawcy | Tak, podać |  |
| 4. | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤ 24 (godziny) | Tak, podać |  |
| 5. | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
| 6. | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części – max 5 dni | Tak, podać |  |
| 7. | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części – max 2 dni | Tak, podać |  |
| 8. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego | Tak, podać |  |
| 9. | Autoryzowany serwis na terenie Polski- podać nazwę, adres, telefon kontaktowy (na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację) | Tak, podać |  |
| 10. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (min. 10 lat) | Tak, podać |  |
| Szkolenia: |
| 1. | Szkolenie personelu medycznego: podczas instalacji i montażu urządzeń Zakres szkolenia: - obsługa urządzenia: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |
| 2. | Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi endoskopu ultrasonograficznego | Tak, podać |  |

...........................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy