Arkusz Informacji Technicznej

Łóżka elektryczne – 9 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Długość łóżka min. 215 cm | TAK |  |
|  | Szerokość łóżka max. 99,5 cm | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w akumulator | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża w zakresie min. 40 cm - 75 cm | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione płytami lub lamelami. Konstrukcja zapewniająca prześwit min. 20 cm pod łóżkiem w każdym punkcie | TAK |  |
|  | Tworzywowe klamry obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczają ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców ze zintegrowaną, zaawansowaną funkcją autokontur. Podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia pleców powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, z 5 sekundowym opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud. Brak wydzielonych przycisków do regulacji funkcji autokontur. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0 - 65° | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem | TAK |  |
|  | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 0 - 28° | TAK |  |
|  | Manualna regulacja segmentu podudzia w zakresie od -3 do -22° | TAK |  |
|  | "Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. | TAK |  |
|  | Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku." | TAK |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ( - 17° ) - (+ 17° ) | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami elektrycznymi z pilota przewodowego. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne. | TAK |  |
|  | Możliwość blokady funkcji elektrycznych łóżka za pomocą centralnego wyłącznika znajdującego się w miejscu niedostępnym dla pacjenta | TAK |  |
|  | 4 pojedyncze kółka antystatyczne min. 150 mm | TAK |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie | TAK |  |
|  | Koło sterujące pod segmentem oparcia. | TAK |  |
|  | Manualna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery dzielone, tworzywowe barierki zintegrowanymi uchwytami ułatwiającymi wyjście pacjenta. Aktywacja ruchu barierki przy użyciu jednej ręki. Wbudowane w barierki wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek | TAK |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Barierki boczne z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawania lub transferu na krzesło | TAK |  |
|  | Przestrzeń niezbędna na opuszczenie/podniesienie barierek bocznych - 40 mm z każdej strony łóżka | TAK |  |
|  | Wysokość barierek bocznych min. 39 cm | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka zapewniającą ich stabilność podczas transportu wykonane z wysokiej jakości tworzywa | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny z 4 hakami | TAK |  |
|  | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. | TAK |  |
|  | 4 gniazda na statywy infuzyjne. | TAK |  |
|  | Wysięgnik dla pacjenta | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz | TAK |  |
| MATERAC |
|  | Materac z pianki wysokoplastycznej, przewidziany do profilaktyki i zapobiegania odleżyn u pacjentów dorosłych niskiego i średniego ryzyka | TAK |  |
|  | Waga materaca z pianki wysokoplastycznej max. 7,5 kg | TAK |  |
|  | Materac z pianki wysokoplastycznej wyposażony w 3 sekcje | TAK |  |
|  | Boki materaca wykonane z pianki o wysokiej gęstości zapewniające bezpieczeństwo pacjentów i ułatwiające im schodzenie z łóżka | TAK |  |
|  | Materac z pianki wysokoplastycznej, wyposażony w wodoszczelny, przepuszczający parę wodną poliuretanowy pokrowiec o właściwościach bakteriobójczych i grzybostatycznych. | TAK |  |
|  | Krawędzie pokrowca materaca zgrzewane | TAK |  |
|  | Materac z pianki wysokoplastycznej przepuszczający promienie RTG | TAK |  |
|  | Gęstość pianki materaca z pianki wysokoplastycznej w strefie tułowia i głowy min. 40 kg/m3 | TAK |  |
|  | Kształt kostek, materaca z pianki wysokoplastycznej umożliwiający przepływ powietrza pod powierzchnią materaca z strefą pięt z pianki o niższej gęstości | TAK |  |
|  | Wysokość materaca z pianki wysokoplastycznej 14 cm | TAK |  |
|  | Materac z pianki wysokoplastycznej nie zawierający lateksu, nośność masy pacjenta zapewniająca właściwości prewencyjne 150 kg | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg | TAK |  |
|  | Długość materaca min. 198 cm | TAK |  |
|  | Szerokość materaca min. 90 cm | TAK |  |
| STOLIK PRZYŁÓŻKOWY |
|  | Stolik przyłóżkowy z regulacją wysokości blatu | TAK |  |
|  | Podstawa stolika U-kształtna ułatwiająca manewrowanie pod łóżkiem i dostosowanie do potrzeb pacjenta | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie 700-1000mm | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne 890x450 mm | TAK |  |
|  | Powierzchnia części ruchomej blatu uchylnego 670 x 450 mm | TAK |  |
|  | Powierzchnia części nieruchomej blatu uchylnego 220 x 450 mm | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie - 15 kg | TAK |  |
|  | Masa stolika max. 15 kg | TAK |  |
|  | Materiał wykonania blatu - HPL, podstawy stal pokryta farbą epoksydową | TAK |  |
|  | Stolik wyposażony w 4 podwójne koła 50 mm, 2 z kół z mechanizmem blokowania | TAK |  |
|  | Wychylenie blatu stolika do 30° | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru blatu stolika | TAK |  |