## opis
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
WSZCZEPIALNE POMPY TYPU LVAD DO DŁUGOTRWAŁEGO WSPOMAGANIA SERCA
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | –
3 | producent | podać | –
Parametry techniczne
4 | Wykonawca zaoferuje kompletne zestawy implantacyjne systemu do długotrwałego mechanicznego wspomagania pracy lewej komory serca, o minimalnym wyposażeniu każdego zestawu: sterylna w pełni implantowalna do ciała pacjenta rotacyjna pompa centryfugalna (praca pompy z wykorzystaniem pełnej lewitacji magnetycznej), sterylny kontroler pracy pompy, zapasowy kontroler pompy, przenośny zasilacz do zasilania kontrolera pompy z sieci prądu zmiennego (220 [V]; 50 [Hz]), co najmniej 8 dedykowanych baterii zasilających litowo-jonowych, dedykowany zacisk do baterii litowo-jonowych, ładowarka do baterii, monitor systemu, 2 (dwie) torby zbiorcze, 2 (dwie) torby prysznicowe, torba podróżna, dedykowany futerał na baterie, 1 (jedna) kamizelka z dedykowanymi futerałami na baterie, 1 (jeden) pas do noszenia na biodrach, instrukcję obsługi w języku polskim dla zespołu operacyjnego oraz instrukcję obsługi w języku polskim dla pacjenta (również w wersji elektronicznej) | TAK, podać i opisać | –
5 | każdy oferowany zestaw implantacyjny wyposażony w częściowo wymienny kabel zasilający (driveline) | TAK, opisać | –
6 | liczba dedykowanych baterii (zestaw) wymaganych do zasilania oferowanej pompy, niezbędnych do prawidłowego nominalnego działania urządzenia, min. 4 [szt.] | podać liczbę i określić parametry nominalne pracy oraz numer katalogowy wg. producenta | –
7 | materiał oferowanej pompy - tytan | TAK | –
8 | średnica pompy, max. 51 [mm] | TAK, podać | –
9 | długość pompy, max. 56 [mm] | TAK, podać | –
10 | objętość całkowita pompy, min. 80 [cm3] | TAK, podać | –
11 | objetość napełaniania pompy, max. 21 [cm3] | TAK, podać | –
12 | kaniula dokoniuszkowa tytanowa max. 21 [mm] | TAK | –
13 | konduit wylotowy wykonany z PTFE | TAK | –
14 | nominalna prędkość pracy pompy w zakresie min. 3 000 - 9 000 [rpm] | TAK, podać | [1,2]
15 | waga pompy, max. 200 [g] | TAK, podać | –
16 | czas pracy pompy z kompletnie naładowanej (naładowanych) baterii, min. 16 [h] | TAK, podać | [1,3]
17 | czas pracy baterii (żywotność), min. 12 miesięcy od dnia przekazania do pacjenta. Jeżeli po pełnym naładowaniu bateria nie osiąga minimalnego czasu działania wynoszącego min. 5 godzin, Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia gwarancyjnego do wymiany baterii na nową | TAK, podać | –
18 | Wykonawca zapewni monitory systemu umożliwiające min. zmianę parametrów oferownej w pakiecie pompy wszepialnej oraz odczyt zdarzeń i alarmów - po podłączeniu diagnozowanego pacjenta wraz z czytnikiem kart zgodnym z nośnikiem typu CompactFlash. Wykonawca zapewni monitory systemu, w ilości odpowiadającej liczbie pacjentów hospitalizowanych (z implantowanymi pompami), w tym min. 8 (osiem) monitorów wraz z czytnikami kart. Wykonawca zapewni Zamawiającemu przedmiotowe monitory przez cały okres pracy wszczepionych, oferowanych pomp typu LVAD, z możliwością przekazania dodatkowych egzemplarzy monitorów, na wniosek Zamawiającego, koniecznych do prawidłowego zabezpieczenia obsługi pomp typu LVAD. Przekazanie monitorów nastąpi wraz z dostawą pierwszego oferowanego zestawu implantacyjnego na podstawie stosownego protokołu przekazania. Gwarancja na oferowane monitory, akcesoria oraz baterie (obejmująca min. całkowicie bezpłatne przeglądy, wg zaleceń Producenta) min. 36 miesięcy od daty przekazania | TAK, podać typ oferowanego monitora i okres oferowanej gwarancji | –
19 | parametry oferowanego kontrolera pracy pompy, waga max. 340 [g], wymiary (dł./szer./wys.), max. 130x35x90 [mm]. Kontroler wyposażony w min. multifunkcyjny wyswietlacz LCD, komunikaty o parametrach pracy w jezyku polskim, wskaźniki: stanu baterii, wymaganego serwisu | TAK, podać parametry | –
20 | waga kontrolera pracy pompy wraz z bateriami zasilającymi w zestawie jaki pacjent musi nosić w spsób ciągły przy sobie | podać | [3,1]
21 | czas pracy kontrolera wraz z pompą z kompletnie naładowanej baterii wewnętrznej, min. 15 [minut] | TAK, podać | [1,3]
22 | gwarancja prawidłowego działania opisanej, oferowanej w powyższym punkcie baterii kontrolera, min. 12 miesięcy od dnia przekazania do pacjenta. W przypadku osiągania zbyt krótkich czasów możliwego użytkowania po pełnym naładowaniu, poniżej 10 minut, bateria zostanie bezpłatnie wymieniona przez Wykonawcę do 7 dni od stwierdzenia opisanej dysfunkcji | TAK, podać | –
Warunki dodatkowe stawiane Wykonawcy
23 | termin przydatności każdego zestawu do wszczepienia - min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego; w okresie pomiędzy dostawą a wszczepieniem terminy gwarancji nie biegną | TAK | –
24 | Wykonawca zapewni szkolenie w języku polskim z zakresu obsługi i monitorowania systemu wspomagania serca, oferowanego w pakiecie 1 oraz w zakresie opieki nad pacjentami z wszczepioną oferowaną w pakiecie 1 pompą. Miejsce, liczba uczestników i terminy szkoleń do ustalenia w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy dotyczącej realizacji pakietu 1 | TAK | –
25 | Wykonawca zapewnia opiekę Proctora w zakresie wykonania zabiegu wszczepienia dla wszystkich pacjentów zaopatrywanych w zestawy oferowane w pakiecie 1 - WSZCZEPIALNE POMPY TYPU LVAD | TAK | –
26 | Wykonawca zapewni opiekę techniczną i konsultacyjną dla pacjenta, lekarza i personelu medycznego w trybie 24 godzinnym, 7 dni w tygodniu w całym okresie konieczności wspomagania serca pacjenta pompą wszczepialną. Opieka obejmuje: - przeglądy okresowe wg wymagań producenta (w miejscu i terminach uzgodnionych z pacjentem) i sporządzanie pisemnych raportów dla Zamawiającego; - analizę bieżącej pracy zestawu, analizę zagrożenia niesprawnością, - konsultację występujących zakłóceń pracy zestawu | TAK | –
27 | świadczenia gwarancyjne zapewnione w okresie 24 miesięcy konieczności wspomagania serca pacjenta pompą wszczepialną wykonawca zobowiązany jest zapewniać wymianę lub natychmiastową naprawę wszystkich elementów oferowanego systemu, w przypadku ich wady, awarii, uszkodzenia, stwierdzenia błędu projektowego lub produkcyjnego. W tym samym okresie wykonawca zobowiązany jest zapewniać wymianę elementów zużywalnych oferowanego systemu (jak np. akcesoria, torby i baterie) w przypadku ich zużycia, zarówno nominalnego (upływ terminów przydatności) jak i faktycznego, w terminie max. 10 dni od zgłoszenia. Dodatkowo w ramach zapewnienia rezerwy elementów do wymiany, Wykonawca przekaże Zamawiającemu min.: 3 szt. wymiennego kabla zasilającego "driveline" oraz 6 szt. baterii wewnętrznej sterownika - które to elementy podlegają uzupełnieniu w przypadku konieczności wykorzystania w celu wymiany u pacjenta | TAK | [1,2]
28 | W trakcie trwania ww. 24 miesięcznej gwarancji każdy wymieniony element akcesoryjny zostanie objęty standardową 24 miesięczną gwarancją producenta | TAK | –
29 | w przypadku innowacji/wprowadzenia nowych elementów bądź rozwiązań producenta oferowanych w pakiecie 1 rozwiazań, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć najnowszą wersje elementów systemu | TAK | [1,2]
29 | świadczenia gwarancyjne: - dotyczą pompy, kontrolera pompy, baterii zasilających, ładowarki, zasilaczy sterownika, toreb na kontroler, na baterie i do kąpieli oraz wszelkich pozostałych elementów zestawu wspomagania. - wykonywane będą w miejscu pobytu pacjenta w Szpitalu i w terminach odpowiednich do zagrożenia, tj. włącznie z natychmiastowym dojazdem do miejsca pobytu pacjenta w Szpitalu | TAK, podać dane kontaktowe, min. 2 numery telefonów alarmowych, adres e-mail | –
30 | instrukcja obsługi do oferowanych w pakiecie urządzeń w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
Monitor kontrolno- sterujący- dzierżawa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | monitor w postaci tabletu min. 10" z zainstalowaną, dedykowaną aplikacją, przeznaczoną do komunikacji i sterowania zaoferowanych w pakiecie pomp LVAD | TAK | –
3 | komunikacja bezprzewodowa min. Bluetooth z systemem zasilającym (power module) | TAK | –
4 | rozdzielczość wyświetlacza, min. 2200 x 1600 | TAK | –
5 | wymiary, min.: wys. 270 mm, szer. 200 mm, gr. 15 mm, waga, max. 0,9 kg | TAK | –
6 | minimum trzy opcje wyświetlania i zmiany parametrów systemu LVAD | TAK | –
7 | oferowny model monitora wyświetla podstawowe parametry operacyjne i dostarcza krytycznych informacji potrzebnych podczas zabiegu operacyjnego | TAK | –
Warunki serwisu
8 | Wydzierżawiajacy zobowiązuje się zainstalować monitor w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę i zapewnić jego sprawne działanie przez cały okres trwania umowy dzierżawy. Wszelkie koszty utrzymania sprawnego funkcjonowania urządzenia i jego wyposażenia technicznego, w tym koszty związane z wymaganymi zgodnie z zaleceniami Producenta przeglądami technicznymi, ponosi Wydzierżawiający - z wyłączeniem kosztów naprawy szkód wyrządzonych z winy Dzierżawcy | TAK | –
9 | w okresie dzierżawy bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu odbiory przedmiotu dzierżawy) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta. W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu. Zalecenia producenta w zakresie przeglądów (potwierdzone za zgodność z oryginałem), należy dostarczyć Zamawiającemu (do Działu Inżynierii Klinicznej) do dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu dzierżawy | TAK, podać | –
10 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy w dni robocze | TAK | –
11 | gwarantowany czas usunięcia awarii - nie dłuższy niż 3 dni od daty przystąpienia do naprawy w dni robocze, przy przedłużającej się naprawie ponad trzy dni - monitor zastępczy o min. identycznej funkcjonalności | TAK | –
12 | telefoniczna dostępność serwisu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach min. 8.00 -17.00 | TAK | –
13 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | –
Informacje dodatkowe
14 | szkolenie dla personelu lekarskiego i technicznego z obsługi urządzenia | TAK | –
15 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –