## Zadanie_3
	Znak sprawy - Z/9/PN/24				Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY PO MODYFIKACJI
	Nazwa wykonawcy:.........................................................................
	Adres wykonawcy:..........................................................................
	Tel./Fax:.........................................................................................

Zadanie 3 – Dostawy asortymentu jednorazowego użytku do przygotowywania leków cytostatycznych.
Lp.	Nazwa handlowa	Ilość sztuk	Cena jednost. netto (zł)	Wartość netto / (zł) / /ilość szt. x cena jedn. netto/	Wartość brutto (zł) / /wartość netto + stawka VAT/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa oraz nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1.	Strzykawki jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych Infusomat Space , 3-częściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60 ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce, sterylna op. 60 szt	100000
2.	Strzykawka 3-częściowa 20 ml do pomp infuzyjnych Infusomat Space z końcówką Luer-Lock, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, na cylindrze typ strzykawki i logo producenta, sterylna op. 120 szt.	12000
3.	Strzykawka 3-częściowa 10 ml do pomp infuzyjnych Infusomat Space z końcówką Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, jednostronna skala co 0,2 ml na cylindrze typ strzykawki i logo producenta, sterylna op. 100 szt.	7000
4.	Strzykawka 3-częściowa 5 ml do pomp infuzyjnych Infusomat Space z końcówką Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, jednostronna skala co 0,2 ml na cylindrze typ strzykawki i logo producenta, sterylna op. 125 szt.	2000
5.	Koreczek uniwersalny dwufunkcyjny (combi) z końcówka męską i żeńską, sterylny op.100 szt.	10000
6.	Strzykawka o poj. 10 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%).Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 20 mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (potwierdzeny zerowy refluks).Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Tłok po użyciu całkowicie wciskany do wnętrza strzykawki, co powoduje utrzymanie stałego ciśnienia dodatniego przepłukiwania.Sterylizacja parowa, okres przydatności min. 3 lata. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III. Opakowanie 30 sztuk	30000
7.	Strzykawka o poj. 5 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%).Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 20 mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (potwierdzeny zerowy refluks).Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Tłok po użyciu całkowicie wciskany do wnętrza strzykawki, co powoduje utrzymanie stałego ciśnienia dodatniego przepłukiwania.Sterylizacja parowa. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III. Opakowanie 30 sztuk	20000
8.	Strzykawka o poj. 3 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%). Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml, długi korek zamykający o dł. min 20 mm, posiadajacy gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (potwierdzeny zerowy refluks).Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń steryną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika.Tłok po użyciu całkowicie wciskany do wnętrza strzykawki, co powoduje utrzymanie stałego ciśnienia dodatniego przepłukiwania. Sterylizacja parowa, okres przydatności min. 3 lata. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III. Opakowanie 30 sztuk	10000
9.	Bezpieczna kaniula w systemie zamkniętym wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z min. 5 paskami RTG, przeznaczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem, umożliwiająca współpracę ze wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybką podaż kontrastu, cewnik kaniuli posiadający trzy wycięte laserowo otwory w kształcie łzy redukujące: / * natężenie przepływu podawanego płynu i tym samym podrażnienie naczynia oraz / * ryzyko wynaczynienia środka kontrastowego do tkanek, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, posiadająca drenik przedłużający odporny na wysokie ciśnienie podaży płynu, dostępność rozmiarów w zależności od potrzeb klienta 18G-24G opakowanie 20 sztuk / Rozmiary kaniuli do podaży kontrastu: 24G x 19 mm 22G x 25 mm 20G x 25 mm 20G x 31-32 mm / 18G x 31-32 mm	1000
10.	Strzykawki 20 ml z końcówką typu Luer-Lok– po 25 sztuk w opakowaniu zbiorczym.Opakowanie zbiorcze podzielone na dwie części.W każdej z nich odpowiednio 12 i 13 strzykawek, ułożonych w opakowaniu zbiorczym w tym samym kierunku. Opakowanie zbiorcze przezroczyste, wykonane z odpornego materiału polietylenu z domieszką glikolu(PETG). Zamykane folią Tyvek. Każde zamknięte opakowanie twarde zapakowane w oddzielny worek,wykonany z białej folii Tyvek z przezroczystą warstwą poliamidu/polietylenu,który utrzymuje sterylność zewnętrznej powierzchni opakowania zbiorczego.	1000
11.	Strzykawki 50/60 ml z końcówką typu Luer-Lok– po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym. Strzykawki ułożone w opakowaniu zbiorczym w tym samym kierunku. Opakowanie zbiorcze przezroczyste, wykonane z odpornego materiału polietylenu z domieszką glikolu(PETG). Zamykane folią Tyvek. Każde zamknięte opakowanie twarde zapakowane w oddzielny worek,wykonany z białej folii Tyvek z przezroczystą warstwą poliamidu/polietylenu,który utrzymuje sterylność zewnętrznej powierzchni opakowania zbiorczego	1000
12.	Ventylowany przyrząd do transfery leków z filtrem, adapter na fiolkę o średnicy nasadki 20 cm z bezigłowym łacznikiem SmartSite	3000
13.	Sterylne 3-częściowe strzykawki 20 ml z zespolonym na stałe, zamkniętym złączem męskim typu Luer oraz zatyczkę PushFit, umożliwiające bezpieczne obchodzenie się z lekami cytotoksycznymi lub niebezpiecznymi. Produkt nie zawiera lateksu, PCV ani DEHP.	3000
14.	Tępa igła do pobierania leków,1,2 mm 18G sterylna op. 100 szt.	15 000
	Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 3:			0,00	0,00