Załącznik nr 9 do SWZ
Opis parametrów technicznych

MODYFIKACJA Z DNIA 4 MARCA 2021 roku

Część nr 3:

Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

parametr oznaczany	szacunkowa liczba oznaczeń / rok*
TSH gen.3	3900
fT3	1000
fT4	1200
Anty-TPO	400
Anty-TG	300
Witamina D3 (25-hydroksywitamina D)	400
Troponina hs	2800
prokalcytonina	1100
AgHbs	600
P/cHCV	600
P/c HIV	600
PSA	500
Toksoplazmoza IgM	500
Toksoplazmoza IgG	400
Różyczka IgG	300
CEA	300
beta-HCG	500
Ca 125	200
Ca 19,9	200
AFP	200
Interleukina 6	400
Anty-SARS IgG ilościowo	400

* Podane ilości uwzględniają liczbę oznaczeń danego parametru w roku wraz z kontrolą jakości,
nie zawierają ilości testów niezbędnych do wykonania kalibracji – należy to uwzględnić w kalkulacji

Wymagania minimalne stawiane automatycznemu analizatorowi immunochemiczny:

Analizator oferowany:
Nazwa, producent, rok produkcji, numer serii ……………………………………………………
Wirówka oferowana:
Nazwa, producent, rok produkcji, numer serii ……………………………………………………

L.p.	Wymagane parametry	TAK/NIE / (wpisać)
1	Analizator nastołowy, nowy lub nie starszy niż 2018 r. (rok produkcji), pod warunkiem serwisowania przez autoryzowany serwis producenta w oparciu o oryginalne części zamienne. Zamawiający nie dopuszcza aparatów rekondycjonowanych.
2	Analizator umożliwiający wykonanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie” oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora.
3	Maksymalna teoretyczna wydajność analizatora nie mniejsza niż 80 testów ma godzinę.
4	Analizator wykrywający skrzepy w badanej próbce.
5	Min. 90% odczynników musi pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator.
6	Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników.
7	Odczynniki gotowe do użycia.
8	Opakowania zbiorcze testów na maksymalnie 100 oznaczeń za wyjątkiem TSH, fT4, fT3, PCT, TN. W tych testach dopuszcza się opakowania większe.
9	Rotor odczynnikowy z minimum 18-stoma pozycjami na odczynniki.
10	Program kontroli jakości umożliwiający graficzną prezentację (wykresy Levey-Jenningsa).
11	Materiał kontrolny min. na 2 poziomach.
12	Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej, niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości dla wszystkich oznaczanych parametrów na koszt Oferenta.
13	Konieczność wykonania wszystkich badań wyszczególnionych w tabeli powyżej na oferowanym analizatorze.
14	Test do oznaczania Troponiny wysokoczułej musi umożliwiać zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału serca.
15	Analizator wyposażony w drukarkę do bezpośredniego drukowania wyników, komputer, monitor oraz UPS, który umożliwi dokończenie rozpoczętych analiz w przypadku zaniku zasilania.
16	Wykonawca przedstawi oświadczenie istnienia grupy kontrolnej dla oferowanego analizatora w programie kontroli Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (laboratoria pracujące w trybie 24h na dobę) pracujących na zaoferowanym analizatorze.
17	Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi analizatora
18	Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i interpretacji wyników – na miejscu po instalacji oraz szkolenie przypominające w zakresie obsługi i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. / Szkolenia potwierdzone certyfikatem.
19	Podłączenie analizatora do sieci informatycznej – Eskulap, dwukierunkowa transmisja danych, połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium.
20	Po zawarciu umowy wraz z pierwsza partią odczynników należy załączyć w formie papierowej i elektronicznej aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych.
21	Wykonawca dostarczy nowe pipety automatyczne zmiennopojemnościowe o objętości 1-5ml i 100-1000µl, które są niezbędne do rozpuszczenia odczynników będących liofilizatem oraz zapewni coroczną kalibrację tych pipet.
22	Wyposażenie dodatkowe: nowa wirówka laboratoryjna MPW, nowa lub nie starsza niż 2018 (rok produkcji), z bezobsługowym silnikiem indukcyjnym, o wirniku horyzontalnym i wkładkami redukcyjnymi umożliwiającymi wirowanie probówek o średnicy 8 - 16 mm i maksymalnej wysokości 105mm, z możliwością regulacji czasu i prędkości wirowania. Wyposażona w blokadę pokrywy podczas wirowania, blokadę startu przy otwartej pokrywie i w awaryjne otwieranie pokrywy. Prędkość wirowania 500-4000 rpm,

Parametry oceniane	Punktacja	Parametr oferowany
Możliwość zastosowania w analizatorze różnego rodzaju próbek pierwotnych – o objętości 4,9ml i 2,6ml	Tak - 10 pkt, Nie – 0 pkt.
Możliwość wczytywania wartości kontroli co najmniej w 90% za pomocą kodów kreskowych, / lub / Możliwość wczytywania wartości kontroli co najmniej w 90% za pomocą kodów kreskowych, jeśli oferowane materiały kontrolne wymagają manualnego wpisywania wartości kontrolnych, ale dla materiału kontrolnego wieloparametrowego konieczność zmiany wartości kontroli zachodzi raz na rok. Manualne wpisywanie wartości kontroli wykonywane będzie przez serwis producenta i nie będzie obciążać personelu laboratorium – Wykonawca dla tego rozwiązania gwarantuje że w ciągu 48 h serwis producenta wprowadzi wartości kontroli do analizatora w godzinach wskazanych przez Zamawiającego (ze względu na zachowanie ciągłości pracy analizatora).	Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt.
Analizator, w którym możliwe jest dostawianie i wymiana odczynników w trakcie pracy urządzenia.	Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt.
Odczynniki do TSH, fT4, fT3 posiadające określoną przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji osób dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych.	Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt.