Nr postępowania: 05 Z TP 21

Załącznik nr 1-1 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................

(obowiązujący po modyfikacji)

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Pakiet 1

- Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy   (CPV: 33111000-1).

Producent: ………………

Oferowany model: ………………

Rok produkcji aparatu: 2021

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat RTG przyłóżkowy, przewoźny pracujący w technice radiografii cyfrowej bezpośredniej fabrycznie wyposażony w bezprzewodowy detektor, z możliwością wykonywania ekspozycji bez podłączenia do sieci zasilającej . | TAK | - | - | - |
| 2 | Wykonanie testów akceptacyjnych oraz testów specjalistycznych | TAK | - | - | - |
| 3 | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | TAK | - | - | - |
| 4 | Podłączenie i pełna integracja aparatu z systemem RIS/PACS funkcjonującym u zamawiającego. | TAK | - | - | - |
| - GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |  |  |
| 5 | Generator typu HF zintegrowany z konsolą technika (wybór programu anatomicznego ustawia automatycznie parametry ekspozycji) | TAK | - | - | - |
| 6 | Moc generatora ≥30kW (zgodnie z IEC 60601-2-7 dla 100 ms) | TAK podać |  | - | - |
| 7 | Zakres napięciowy ≥ 40 – 125 kV | TAK podać |  | - | - |
| 8 | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji ≥ 0,35 – 320 mAs | TAK podać |  | - | - |
| 9 | Maksymalna wartość prądu lampy (możliwego do uzyskania w aparacie) ≥ 320 mA | TAK podać |  | - | - |
| 10 | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK podać |  | - | - |
| 11 | Ręczna nastawa parametrów ekspozycji związana z wyborem projekcji za pomocą dotykowego monitora LCD konsoli technika | TAK | - | - | - |
| 12 | Zasilanie 230V +/- 10%, 50Hz ze standardowego gniazdka sieciowego | TAK | - | - | - |
| 13 | Możliwość wyzwalania ekspozycji za pomocą kabla o długości ≥2,5m oraz możliwość ekspozycji z bezprzewodowego pilota umożliwiającego wyzwolenie z odległości co najmniej 5m. | TAK podać |  | - | - |
| 14 | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. | TAK | - | - | - |
| - LAMPA RTG |  |  |  |  |  |
| 15 | Lampa jedno- lub dwuogniskowa z wirującą anodą | TAK | - | - | - |
| 16 | Wielkość największego ogniska ≤ 1.3 (aparat nie będzie wykorzystywany do zdjęć dzieci) | TAK | - | Wielkość największego ogniska < 1,0 – 10 pkt ≥1,0 - ≤ 1.3 - – 0 pkt |  |
| 17 | Pojemność cieplna anody ≥ 120kHU | TAK podać |  | - | - |
| 18 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1,0 MH | TAK podać |  | - | - |
| 19 | Prędkość obrotów anody ≥ 8000 obr/min | TAK podać |  | - | - |
| 20 | Zakres kątów obrotu kolimatora min. +/-90° | TAK podać |  | - | - |
| 21 | Wbudowany lub zamontowany na szynach kolimatora dawkomierz DAP zintegrowany z DICOM | TAK | - | - | - |
| 22 | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko- kolumna aparatu ≥120 cm | TAK podać |  | - | - |
| 23 | Filtracja odpowiednik min. 1mm Al.+ 0,1mm Cu | TAK | - | - | - |
| - KOLUMNA I STATYW APARATU |  |  |  |  |  |
| 24 | Konstrukcja kolumny – ułatwienia w utrzymywaniu aparatu w czystości | TAK | - | Wszystkie kable do lampy ukryte wewnątrz ramienia – 10 pkt. Kable karbowane, kable w innych osłonkach na zewnątrz ramienia – 0 pkt. |  |
| 25 | Antybakteryjna powłoka na obudowie aparatu | TAK/ NIE | - | Tak, powłoka antybakteryjna oparta na tlenkach metali zawartych w farbie lub oparta na jonach srebra lub miedzi – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 26 | Maksymalna długość aparatu w pozycji transportowej ≤140cm | TAK podać |  | - | - |
| 27 | Maksymalna szerokość aparatu w pozycji transportowej ≤60cm | TAK podać |  | - | - |
| 28 | Zakres obrotu kołpaka lampy wokół osi poziomej ≥ +/- 130° | TAK podać |  | - | - |
| 29 | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej ≥ +/- 90° | TAK podać |  | - | - |
| 30 | Zakres pochylania kołpaka lampy min. +90° do -10° | TAK podać |  | - | - |
| 31 | Maksymalna możliwa do uzyskania wysokość ogniska lampy nad podłogą ≥ 195 cm | TAK podać |  | - | - |
| 32 | Minimalna możliwa do uzyskania wysokość ogniska lampy nad podłogą ≤ 70cm | TAK podać |  | - | - |
| 33 | Możliwość przemieszczania systemu przy rozładowanych akumulatorach aparatu (po zwolnieniu blokady) | TAK | - | - | - |
| 34 | Masa aparatu łącznie z akumulatorami ≤ 450 kg | TAK | - | ≤ 400 kg- 10 pkt. > 400 - 450 kg – 0 pkt |  |
| - DETEKTOR CYFROWY |  |  |  |  |  |
| 35 | Detektor mobilny, bezprzewodowy. | TAK | - | - | - |
| 36 | Warstwa scyntylacyjna detektora w technologii CsI | TAK | - | - | - |
| 37 | Format powierzchni aktywnej detektora ≥34 cm x 42cm. | TAK podać |  | - | - |
| 38 | W szufladzie akumulator detektora jest doładowywany min. podczas postoju. W przypadki odpowiedzi NIE należy dostarczyć zewnętrzną ładowarkę wraz z dodatkowymi dwoma akumulatorami | TAK/ NIE podać |  | - | - |
| 39 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 6,5 MPx, | TAK podać |  | - | - |
| 40 | Rozmiar piksela ≤ 150 µm | TAK podać |  | - | - |
| 41 | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | TAK podać |  | - | - |
| 42 | Waga płaskiego detektora cyfrowego z bateriami ≤ 3,5 kg | TAK podać |  | - | - |
| 43 | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora ≥ 100 kg, | TAK podać | - | ≥ 300 kg – 5 pkt < 300 kg – 0 pkt |  |
| 44 | Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,3 lp/mm, | TAK podać |  | - | - |
| 45 | Kratka przeciwrozproszeniowa nakładana na detektor | TAK | - | - | - |
| 46 | Rączka do przenoszenia detektora zintegrowana z detektorem na stałe. | TAK/ NIE | - | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 47 | Ilość możliwych do wykonania zdjęć na jednym ładowaniu baterii detektora | TAK | - | ≥ 1000 – 10 pkt < 1000 – 0 pkt |  |
| 47a | Wodoodporność detektora – klasa min IPX6 | TAK/NIE | - | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| - KONSOLA TECHNIKA (STACJA AKWIZYCYJNA) |  |  |  |  |  |
| 48 | Obsługa aparatu za pomocą wbudowanego w konsolę dotykowego monitora LCD o rozmiarze ≥17”, i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 1280x1024 umożliwiającego nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu | TAK podać |  | - | - |
| 49 | Pojemność dysku obrazowego ≥ 3000 obrazów | TAK podać |  | - | - |
| 50 | Zoom, obrót obrazu, lustrzane odbicie, zmiana wartości okna (jasności/kontrastu) | TAK | - | - | - |
| 51 | Wybór pacjenta z listy pacjentów uzyskanych z systemu RIS za pomocą mechanizmu DICOM Worklist | TAK | - | - | - |
| 52 | Możliwość zarejestrowania pacjenta przez technika w przypadku awarii systemu szpitalnego RIS (bez konieczności interwencji serwisu lub informatyka) | TAK | - | - | - |
| 53 | Interfejs do sieci szpitalnej WIFI | TAK | - | - | - |
| 54 | Interfejs do sieci szpitalnej kablowy min. 100Mbit/s | TAK | - | - | - |
| 55 | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji (np. L/R, zdjęcie AP) | TAK | - | - | - |
| 56 | Czas od zakończenia ekspozycji do wyświetlenia obrazu wstępnego na monitorze ≤ 5 s | TAK podać |  | - | - |
| 57 | Programy anatomiczne ≥ 100 | TAK podać |  | - | - |
| 58 | Możliwość prowadzenia statystyk obrazów odrzuconych z powodów odrzucenia, z podziałem na techników wykonujących badanie wraz z możliwością wygenerowania raportu o zdjęciach odrzuconych. | TAK | - | - | - |
| 59 | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist manager (WLM), Storage (Send), MPPS | TAK | - | - | - |
| 60 | Automatyczne zapisywanie do systemu danych obrazowych (nagłówek DICOM) informacji o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | TAK | - | - | - |
| 61 | Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów poprzez uniemożliwienie dostępu do tych danych osobom niepowołanym | TAK | - | - | - |
| 62 | Współpraca ze standardem DICOM, obsługą protokołów: worklist manager(WLM),storage, MPPS,DICOM storage commitment | TAK | - | - | - |
| 63 | Raport dawki w formacie DICOM zgodnie z dyrektywą EUROATOM 2013/59 | TAK | - | - | - |
| 64 | Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem oparta o mechanizm tzw. whitelisting (białej listy) | TAK/ NIE | - | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| - WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 65 | Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie umożliwiający co najmniej zatrzymanie napędu | TAK | - | - | - |
| 66 | Aparat wyposażony kieszeń/kieszenie do przechowywania kratki przeciwrozproszeniowej oraz detektora podczas transportu | TAK | - | - | - |
| VIII. GWARANCJA |  |  |  |  |  |
| 67 | Gwarancja 36 miesięcy | TAK | - | - | - |