Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.280.6.2022

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Analizator pola promieniowania z systemem weryfikacji planu leczenia pacjenta | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.

* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| L.p. | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY / FUNKCJE / WARUNKI |  |  |  | Oferowana parametry / funkcje / warunki* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Analizator pola promieniowania z systemem weryfikacji planu leczenia pacjenta |  |  |  | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia ……….. |
|  | Rok produkcji |  |  |  | 2022 |
|  | Sprzęt posiada oznakowanie CE |  |  |  |  |
|  | Analizator pola promieniowania jonizującego z wyposażeniem i kompletem detektorów oraz komór jonizacyjnych |  |  |  |  |
|  | Zbiornik z PMMA umożliwiający minimalny zakres skanowania w osiach X,Y= 48 x 48 cm i głębokości min. 40 cm |  |  |  |  |
|  | Zbiornik z PMMA umożliwiający minimalny zakres skanowania w osiach X,Y= 48 x 48 cm i głębokości min. 40 cm |  |  | Zakres skanowania X,Y=48 x48cm i głębokość min.40cm - 0 pkt. Zakres skanowania powyżej X,Y=48x48cm i głębokość ≥ 40cm - 5 pkt. |  |
|  | Mobilny rezerwuar wodny zintegrowany z podnośnikiem, sterowany elektrycznie umożliwiający wpompowywanie i wypuszczanie wody ze zbiornika pomiarowego |  |  |  |  |
|  | Zakres ruchu podnośnika ≥ 50 cm |  |  |  |  |
|  | System automatycznej korekcji pozycjonowania i poziomowania fantomu realizowany poprzez oprogramowanie lub mechanicznie. |  | TAK – 2 pkt NIE– 0 pkt |  |  |
|  | Sensor poziomu wody do automatycznego napełniania, spuszczania i sterowania poziomem wody w zbiorniku pomiarowym |  |  |  |  |
|  | System kontroli odparowania wody ze zbiornika pomiarowego |  | TAK – 2 pkt NIE– 0 pkt |  |  |
|  | Dwukanałowy elektrometr kompatybilny z oferowanymi komorami i detektorami. |  |  |  |  |
|  | Tryb skanowania : ciągły i skokowy z regulacją prędkości/skoku |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające sterowanie procesem pomiarowym, położeniem detektora, analizę parametrów dozymetrycznych i geometrycznych wiązek terapeutycznych zgodnie z aktualnymi rekomendacjami IAEA dla wiązek FF i FFF, możliwość instalacji na minimum 3 komputerach. |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie posiadające moduł eksportu danych do posiadanego systemu planowania |  |  |  |  |
|  | Komory jonizacyjne i detektory pomiarowe wraz z uchwytami : a) Cylindryczna komora jonizacyjna o objętości czynnej nie większej niż 0,07cm3 -- 2 szt. b) Detektor diamentowy do pomiaru małych pół - 1 szt. c) Referencyjna transmisyjna płasko-równoległa komora jonizacyjna do pomiaru małych pół - 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania pomiarów TPR |  |  |  |  |
|  | Dokładność pozycjonowania detektora pomiarowego na osi nie gorsza niż 0,1mm |  |  |  |  |
|  | Zintegrowany termometr i barometr |  |  |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy do ręcznego sterowania osiami fantomu oraz rezerwuarem wodnym- Podać bezprzewodowy lub przewodowy. |  | BEZPRZEWODOWY – 2 pkt PRZEWODOWY – 0 pkt |  |  |
|  | Pochyłe dno zbiornika pomiarowego ułatwiające odpływ wod |  |  |  |  |
|  | Interfejs komunikacji analizatora z komputerem sterującym. Podać LAN i WiFi czy LAN lub inny |  | LAN i WIFI – 2 pkt LAN I inne – 0 pkt |  |  |
|  | Wyposażenie komputerowe do oferowanego oprogramowania: komputer typu laptop spełniający wymogi techniczne oferowanego oprogramowania - kpl. 1 |  |  |  |  |
|  | Fantom umożliwiający pomiary w akceleratorze z okolem (rozmiar i waga fantomu umożliwiająca umieszcznie na stole terapeutycznym oraz wykonanie pomiarów w takim ustawieniu) |  |  |  |  |
|  | Typ złączy kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego detektorami/komorami jonizacyjnymi PTW-M |  |  |  |  |
|  | Fantom i oprogramowanie do wyznaczania izocentrum |  |  |  |  |
|  | Fantom do testów Winstona-Lutza pozwalający wyznaczyć izocentrum wiązki akceleratora. |  |  |  |  |
|  | Fantom posiada regulowaną podstawę. |  |  |  |  |
|  | Fantom zawierający sferę o rozmiarze nie mniejszym niż 8mm i o dużej gęstości |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do określania radiologicznego izocentrum akceleratora na podstawie obrazów z EPID. |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z ww. fantomem |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia śledzenie zmian w czasie |  |  |  |  |
|  | SYSTEM DO WERYFIKACJI PLANÓW IMRT I VMAT/RapidArc WRAZ Z DEDYKOWANYM FANTOMEM STAŁYM |  |  |  |  |
|  | Fantom przeznaczony do pomiaru rozkładów dawki w technikach IMRT i VMAT wykonany z materiału o gęstości bliskiej wartości 1 g/cm3 |  |  |  |  |
|  | Geometria pomiaru – oś wiązki terapeutycznej prostopadła do płaszczyzny matrycy podczas realizacji dynamicznych planów (IMRT/VMAT) i w całym zakresie ruchu gantry. |  |  |  |  |
|  | Matryca 2D komór jonizacyjnych wraz ze świadectwem wzorcowania dedykowana do ww. fantomu. Wzorcowanie wykonane dla dawki pochłoniętej w wodzie, wiązki Co-60 |  |  |  |  |
|  | Możliwość zwiększania rozdzielczości przestrzennej mierzonego rozkładu dawki poprzez wykonanie dodatkowego pomiaru z przesunięciem fantomu. |  |  |  |  |
|  | Możliwość łączenia pomiarów i wykonania pomiaru pól długich o wymiarach nie mniejszych niż 25x45cm |  |  |  |  |
|  | Możliwość weryfikacji planów niekoplanarnych i wieloenergetycznych |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość kontroli jakości wiązki wraz z oprogramowaniem umożliwiającym analizę parametrów. |  | TAK – 2 pkt NIE– 0 pkt |  |  |
|  | Zdolność rozdzielcza matrycy (odległość między środkami detektorów ≤ 7.1 mm) |  |  |  |  |
|  | Maksymalne mierzone pola promieniowania (zdefiniowane w izocentrum) nie mniejsze niż 25x25cmo9 |  |  |  |  |
|  | Maksymalna mocy dawki ≥ 24Gy/min |  |  |  |  |
|  | Jednostki mierzone: dawka pochłonięta w wodzie [Gy ] |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające : a) rekonstrukcję dawki 3D w całej objętości fantomu na podstawie danych zmierzonych matryca wielodetektorową b) porównanie zmierzonego rozkładu dawki z zaplanowanym w systemie planowania leczenia. Możliwość instalacji oprogramowania na przynajmniej 3 komputerach. |  |  |  |  |
|  | Dedykowany wózek transportowy do ww. fantomu stałego i matrycy. |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące Gwarancja liczona od daty uruchomienia analizatora potwierdzonego podpisaniem protokołu |  |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |  |  |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |  |  |
|  | Szkolenie stanowiskowe personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji |  |  |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów ………….……………….. |  |  |  |

*w rubryce „Oferowana parametry/funkcje/warunki*” Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wymagane 
informacje, tj.:  wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie 
właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.