Załącznik nr  do SIWZ

PAKIET 8

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. |  | WYMAGANE PARAMETRY |  | WYMAGANA ODPOWIEDŹ |  | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |  | PUNKTACJA |  |  |
| Zestaw mikroskopowy do konsultacji histopatologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Mikroskop 10-cio stanowiskowy -1szt |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko głównego obserwatora z wyprowadzonymi torami wizyjnymi dla 9-ciu konsultantów. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Optyka korygowana do nieskończoności |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie przechodzące: - Oświetlenie w systemie Koehlera - Oświetlacz LED, moc minimum 14W - Regulacja siły oświetlenia |  | TAK TAK TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nasadki okularowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Dla głównego obserwatora - Nasadka trinokularowa - Szerokopolowa, pole widzenia przynajmniej FN=22 - Kąt nachylenia regulowany w zakresie minimum:5-35° - Regulacja rozstawu okularów: w zakresie minimum 50-75mm - Okulary – powiększenie 10x, z korekcją dioptryjną w zakresie minimum -5/+5 dioptrii - Przynajmniej trzystopniowy podział światła między okulary i kamerę: 0/100, 50/50, 100/0 |  | TAK TAK/Podać TAK/Podać TAK/Podać TAK TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Dla konsultantów: - Szerokopolowa, pole widzenia przynajmniej FN=22 - Kąt nachylenia regulowany w zakresie minimum :5-35° - Regulacja rozstawu okularów: w zakresie minimum 50-75mm - Okulary – powiększenie 10x, z korekcją dioptryjną w zakresie minimum -5/+5 dioptrii |  | TAK/Podać TAK/Podać TAK/Podać TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rewolwer - Kodowany - Na minimum 7 obiektywów |  | TAK TAK/Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiektywy: Długość optyczna: 45mm Wymagania minimalne (typ/powiększenie/apertura numeryczna NA /odległość robocza WD) - Plan fluorytowy/4x/NA=0,13/WD=17mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe dowolnej grubości - Plan fluorytowy/10x/NA=30/WD=10mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17 mm - Plan fluorytowy/20x/NA=0,50/WD=2,1 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17 mm - Plan fluorytowy/40x/NA=0,75/WD = 0,51mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17 mm - Plan achromat/50x/apertura numeryczna regulowana w zakresie NA=0,5-0,9/WD=0,2 mm, imersyjny, z przysłoną irysową, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka - Plan fluorytowy/100x/NA=1,30/WD=0,20mm do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka |  | TAK/Podać TAK/Opisać TAK/Opisać TAK/Opisać TAK/Opisać TAK/Opisać TAK/Opisać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Statyw - Współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości - Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro - Pierścień blokady położenia stolika (wysokości) - Działka odczytu na śrubie mikrometrycznej nie większa niż: 1µm |  | TAK TAK TAK TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stolik - Bezkrawędziowy z mechanizmem gwarantującym płynny przesuw. - Z powłoką ceramiczną - Uchwyt na dwa preparaty - Ruchomy w płaszczyźnie XY o minimum 250° z przesuwem dokładnym maksimum 100µm/obrót - Prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi X i Y - Regulacja nacisku dla obu osi - Zakres przesuwu minimum 75x50mm - Przesuw w osi Z – minimum 25mm z dokładnością ustawienia nie gorszą niż 1µm |  | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK/Podać TAK/Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kondensor - Kondensor achromatyczno – aplanatyczny - Apertura numeryczna: minimum NA: 1.40 |  | TAK TAK/Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Joystick pozwalający na operowanie wskaźnikiem (strzałką) w polu optycznym widocznym na stanowiskach konsultantów. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwości rozbudowy: - Możliwość rozbudowy o dodatkowe stanowiska - Możliwość rozbudowy o akcesoria i oprogramowanie do obserwacji w kontraście fazowym - Możliwość rozbudowy o zestaw do obserwacji fluorescencji |  | TAK/NIE Podać ilość TAK/NIE TAK/NIE |  |  |  | Każde dodatkowe stanowisko +1 pkt. Maksimum 10 pkt. TAK=5 pkt. NIE=0 pkt TAK=5 pkt. NIE=0 pkt |  |  |
| II |  | Kamera mikroskopowa |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kolorowa kamera z matrycą CMOS |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Wielkość matrycy: przynajmniej 1/ 2,3 cala |  | TAK/Podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Dostępne tryby rozdzielczości: - 4912 x 3684 pikseli (tryb 4:3) - 3840 x 2160 pikseli (tryb 4K Ultra HD) - 1920 x 1080 pikseli (tryb Full HD) |  | TAK/Podać TAK/Podać TAK/Podać |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Zakres dynamiki: przynajmniej 12 bit |  | TAK/Podać |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Czas akwizycji w zakresie co najmniej: 22µs – 1 s |  | TAK/Podać |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Szybkość odświeżania dla rozdzielczości 4912 x 3684– minimum 10,5 fps |  | TAK/Podać |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Port USB 3.0 |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| III |  | Oprogramowanie |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Podgląd obrazów na ekranie monitora w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Wykonywanie zdjęć i nagrywanie sekwencji video (format AVI) |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ustawienia parametrów rejestrowanego obrazu: - Tryb automatyczny - Tryb manualny |  | TAK TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Zmiana parametrów wykonanej fotografii zarówno przed wykonaniem zdjęcia jak i po |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Funkcja pozwalająca na edycję warstw z pomiarami i opisami |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Dodawanie notatek i znaczników |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Wyświetlanie zdjęć: - Tryb galerii – wyświetlanie miniatury - Funkcja pozwalająca na podgląd wielu zdjęć jednocześnie |  | TAK TAK |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Funkcja pozwalająca na zapis zdjęć w wielu formatach, m.in.: tiff, jpg, bmp, png, vsi |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Możliwość składania wielu obrazów mikroskopowych typu RGB w jeden obraz wielowymiarowy, |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | Stacje robocze i monitory |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Podstawowa stacja robocza |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym i pakietem aplikacji biurowych zawierającym minimum : edytor tekstów, genertator arkuszy kalkulacyjnych, narzędzie do tworzenia prezentacji - o parametrach gwarantujących pełną funkcjonalność oprogramowania z punktu III - Procesor klasy nie gorszej niż Inter Core i5 - Pamięć minimum RAM 8 GB - Dysk twardy minimum 1TB - Napęd optyczny DVD/RW - Mysz i klawiatura |  | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Monitor o przekątnej minimum 27 cali |  | TAK/Podać |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Dodatkowa stacja obliczeniowa |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Komputer: - Procesor klasy nie niższej niż Inter Core i7-8550U - Pamięć: minimum 16GB RAM DDR4-2400 - Dysk twardy minimum 512GB SSD M.2 - Zintegrowana karta graficzna nie gorsza niż Intel UHD Graphics 620 - Czytnik kart pamięci: mmc, sd, sdhc, sdxc - Złącza: złącze stacji dokującej, 1x HDMI, 1x RJ-45, 2x USB 3.0, 1x Thunderbolt 3, USB Type-C - Komunikacja: Kamera internetowa 720 p HD, Bluetooth 4.1, sieć Lan (10/100/1000), WiFi, Modem 3G/LTE - Bateria: 15 godzin pracy - Klawiatura: podświetlana, odporna na zachlapanie - Zabezpieczenia: Czytnik linii papilarnych, gniazdo linki zabezpieczającej typu Kensington™ - Stacja dokująca kompatybilna z stacją roboczą (2 sztuki) - Nagrywarka Blue-Ray zewnętrzna USB 3.0 - Klawiatura i mysz bezprzewodowa – 2 szt. - Pakiet oprogramowania biurowego zawierający minimum : edytor tekstów, generator arkuszy kalkulacyjnych, narzędzie do tworzenia prezentacji - System opreacyny dla użytkowników profesjonalnych |  | TAK/Podać TAK/Podać TAK/Podać TAK/Podać TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Monitor o przekątnej minimum 31,5 cala, rozdzielczość 4K (3840x2160); proporcje ekranu 16:9; martyca: matowa, IPS; dp; mini-D; HDMI; 4x USB 3.0; VESA 100x100 – 2 szt. |  | TAK/Podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Monitor/telewizor o przekątnej minimum 70 cali, rozdzielczości 4K |  | TAK/Podać |  |  |  |  |  |  |
| V |  | Mikroskop rutynowy do szybkiej oceny jakości preparatów – 1 szt. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Optyka korygowana do nieskończoności |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Oświetlenie - Oświetlenie w systemie Koehlera - Oświetlacz LED, moc minimum 2,4 W, czas życia minimum 60 000 godzin - Regulacja siły oświetlenia |  | TAK TAK TAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Nasadka okularowa: - Szerokopolowa, Pole widzenia przynajmniej FN=22 - Kąt nachylenia regulowany w zakresie minimum :5-35° - Regulacja rozstawu okularów: w zakresie minimum 50-75mm - Okulary – powiększenie 10x, z korekcją dioptryjną dla każdego oka w zakresie minimum -5/+5 dioptrii |  | TAK/Podać TAK/Podać TAK/Podać TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rewolwer na minimum 5 obiektywów |  | TAK/Podać |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Obiektywy: Długość optyczna: 45mm Wymagania minimalne (typ/powiększenie/apertura numeryczna NA /odległość robocza WD) - Plan achromat/10x/NA=0,25/WD=10,6mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe dowolnej grubości - Plan achromat/20x/NA=0,25/WD=1,2 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17 mm - Plan achromat/40x/NA=0,65/WD = 0,6mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17 mm - Plan Achromat/50x/apertura numeryczna regulowana w zakresie NA=0,5-0,9/WD=0,2 mm, imersyjny, z przysłoną irysową, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka - Plan achromat /100x/NA=1,25/WD=0,13mm do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka |  | TAK/Podać TAK/Opisać TAK/Opisać TAK/Opisać TAK/Opisać TAK/Opisać |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Statyw - Współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości - Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro - układ blokady wysokości stolika w pokrętle śruby mikro/makro. |  | TAK TAK |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Stolik - Wymiary minimum: 210x150mm - Z mechanizmem gwarantującym płynny przesuw. - Uchwyt na jeden lub dwa preparaty jednocześnie - Przesuw w osiach X i Y pozwalający na obserwację całej powierzchni jednego i dwóch preparatów. - Zakres przesuwu minimum 75x50mm - Przesuw w osi Z – minimum 25mm z dokładnością ustawienia nie gorszą niż 1µm -> tego nigdzie nie znalazłam |  | TAK/Podać TAK TAK TAK TAK/Podać TAK/Podać |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Kondensor Abbego: apertura minimum 1,25 z regulowaną przesłoną aperturową |  | TAK/Podać |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Pokrowiec ochronny Dodatkowe wyposażenie kabl zasilający dwa pakiety biurowe |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| VI |  | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  | WYMAGANA ODPOWIEDŹ |  | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego |  | TAK podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Serwis świadczony będzie przez – |  | podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Forma zgłoszeń: telefonicznie, faxem, e-mail, pisemnie |  | podać |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |