Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 6

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I | Nablatowy analizator hematologiczny | TAK |  |  |
|  | Wydajność: minimum 40 ozn/godzinę | TAK/Podać |  | Wydajność ≥50 oznaczeń na godzinę = 5 pkt. |
|  | System aspiracji próbki: próbka otwarta | TAK |  |  |
|  | Tryby pracy: - Tryb CBC - Tryb Diff | TAK TAK |  |  |
|  | Objętość badanej próbki: maksimum 20µl(zarówno dla trybu CBC jak DIFF) | TAK |  |  |
|  | Wyznaczane parametry (minimum) : - WBC - NEU#&NEU% - LYM#&LYM% - MON#&MON% - EOS#&EOS% - BAS#&BAS% - LIC#&LIC%* - RBC - HGB - HCT - MCV - MCH - MCHC - RDW-SD* - PLT - MPV - PCT - PDW - P-LCC - P-LCR | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE |  | TAK=3 pkt. NIE=0 pkt. TAK=3 pkt. NIE=0 pkt. TAK=3 pkt. NIE=0 pkt. TAK=3 pkt. NIE=0 pkt. |
|  | Rozdział WBC w oparciu o metodę cytometrii przepływowej z wykorzystaniem impedancji oraz pomiaru absorbancji światła przechodzącego | TAK |  |  |
|  | Bezcyjankowa metoda pomiaru hemoglobiny | TAK |  |  |
|  | Stabilność: - Minimum 24h dla parametrów CBC - Minimum 24h dla parametrów Diff | TAK/Podać TAK |  | Dla parametrów CBC: stabilność do 36h -2,5 pkt. Do 48hi więcej-5 pkt. Dla parametrów Diff: stabilność do 36h -2,5 pkt. Do 48h i więcej-5 pkt. |
|  | Wymagane zakres liniowości nie mniejsze niż: - Dla WBC: od 0 do 300x103/µl - Dla RBC: od 0 do 8x106/µl - Dla Hb: od 0 do 24 g/dl - Dla PLT: od 0 do 2500x103/µl | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wszystkie wyznaczane parametry drukowane na wyniku pacjenta wraz zakresem wartości prawidłowych i oznaczeniem wartości patologicznych | TAK |  |  |
|  | Kolorowe skategramy z rozdziałem na 6 subpopulacji WBC | TAK/NIE |  | TAK=3 pkt NIE=0 pkt. |
|  | Funkcja pozwalająca na zdefiniowanie wartości referencyjnych. | TAK |  |  |
|  | Maksimum 3 odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii CBC + Diff | TAK |  |  |
|  | Okres stabilności każdego odczynnika po otwarciu – minimum miesiąc. | TAK |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej minimum 12” | TAK |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna: minimum 10000 wyników | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja danych z możliwością przeglądania wyników w oparciu o imię i nazwisko, PESEL i datę urodzenia | TAK |  |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja z systemem LIS | TAK |  |  |
|  | Międzylaboratoryjny program kontroli jakości badań z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników | TAK |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pamięci analizatora trzech poziomów kontroli jakości | TAK |  |  |
|  | Wykresy Levey-Jenningsa | TAK |  |  |
|  | Wykresy radarowe | TAK |  |  |
|  | Port USB | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzny czytnik kodów paskowych | TAK |  |  |
|  | Masa maksimum:25kg | TAK |  |  |
|  | Wymiary maksimum: 50cm x 50cm x50cm | TAK |  |  |
|  | Zasilanie – 230V, 50Hz | TAK |  |  |
|  | Zestaw startowy odczynników niezbędny do uruchomienia urządzenia i przeszkolenia personelu | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |