Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 5

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Inkubator CO2 | TAK |  |  |
|  | Pojemność 160 l ±5% | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne nie wyższe niż (szer. x głęb. x wys.) 700 x 800 x 950 mm |  |  |  |
|  | Płaszcz grzejny powietrzny | TAK |  |  |
|  | Komora: - wnętrze ze stali nierdzewnej - półki perforowane ze stali nierdzewnej– 4 szt. | TAK TAK |  |  |
|  | - wnętrze i półki wykonane ze stopu stali nierdzewnej z miedzią, umożliwiające pasywną dekontaminację bez wstrzymywania pracy inkubatora | TAK / NIE |  | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |
|  | - uchwyty półek wytłoczone bezpośrednio ze ścian komory | TAK / NIE |  | TAK – 7 pkt NIE – 0 pkt |
|  | - wyoblone narożniki - port o średnicy co najmniej 30 mm umożliwiający wprowadzenie zewnętrznej sondy pomiarowej | TAK TAK |  |  |
|  | - Drzwi: - zewnętrzne – pełne - wewnętrzne – szklane, szczelne | TAK TAK |  |  |
|  | - możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi zewnętrznych | TAK |  |  |
|  | - zamek elektryczny drzwi zewnętrznych z funkcją blokady przy pomocy hasła | TAK / NIE |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |
|  | System sterowania: - temperaturą - stężeniem CO2 | TAK TAK |  |  |
|  | Regulacja temperatury: - zakres co najmniej od 5°C powyżej temp. otoczenia do 50°C - dokładność nastawy nie gorsza niż ±0,1°C - stabilność nie gorsza niż ±0,1°C - jednorodność nie gorsza niż ±0,3°C | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Regulacja CO2: - zakres co najmniej 0–20% - dokładność nie gorsza niż ± 0,2% | TAK TAK |  |  |
|  | Podwójny czujnik CO2 typu IR, bez elementów ruchomych, nie wymagający demontażu podczas sterylizacji komory roboczej w temp. 180°C | TAK |  |  |
|  | Filtr HEPA na linii zasilania CO2 | TAK |  |  |
|  | Wilgotność względna na stałym poziomie 95%RH ±5% | TAK |  |  |
|  | Automatyczne przerwanie dopływu gazów przy otwarciu drzwi | TAK |  |  |
|  | Program automatycznej sterylizacji komory roboczej w 180°C | TAK |  |  |
|  | Lampa UV do sterylizacji powietrza i wody w komorze inkubatora: - zsynchronizowana z otwarciem drzwi - nie wytwarzająca ozonu - osłona zabezpieczająca obszar hodowli - możliwość włączenia na 24 godziny w celu sterylizacji powierzchni - sygnalizacja awarii oraz spadku wydajności | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w funkcję rejestracji temperatury, stężenia CO2, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania: - wyświetlacz LCD umożliwiający podgląd zadanych i bieżących parametrów pracy: temperatury, stężenia CO2 | TAK |  |  |
|  | - możliwość zabezpieczenia dostępu do panelu sterowania hasłem | TAK / NIE |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem powyżej temperatury ustalonej przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | System automatycznej diagnostyki usterek | TAK |  |  |
|  | Alarm akustyczny i optyczny w przypadku: - przekroczeniu zadanych wartości: temperatury, stężenia CO2 - otwarcia drzwi | TAK TAK |  |  |
|  | Port USB, umożliwiający przesłanie rejestrowanych danych do pamięci zewnętrznej | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42 EEC | TAK |  |  |
|  | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
| II. | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... - podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |