## Pak 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dzierżawa aparatu do ultrasonografii śródnaczyniowej z głowicą mechaniczną wraz z dostawą sondy i prowadnika do FFR
Część dotycząca dzierżawy:
L.p. | Nazwa produktu i wymagane parametry techniczne (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Aparat/aparaty do IVUS i FFR (dzierżawa) |  |  | 1 miesiąc | 12
1.1 | Aparat/Aparaty spełniają wszystkie wymagania z punków 1.2-1.13 oraz są w pełni kompatybilne z wyrobami z pozycji 2.0-4.0 | tak
1.2 | Współpracujący z systemem DICOM 3,0. | tak, podać
1.3 | Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów | tak, podać
1.4 | Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: lVUS/przekrój, IVUS/widok wzdłużny | tak, podać
1.5 | Przetwarzanie obrazów w DDP | tak, podać
1.6 | Możliwość dokonywania pomiarów minimum – 4 odległych, 2 pomiary pola | tak, podać
1.7 | Wyposażony w funkcję automatycznego śledzenia światła naczynia | tak, podać
1.8 | Możliwość ustawienia automatycznego rozpoznawania cewnika | tak, podać
1.9 | Możliwość automatycznego dostosowania powiększenia do częstotliwości cewnika | tak, podać
1.10 | Współpraca z sondą ultrasonograficzną z głowicą mechaniczną o częstotliwości minimum 40 MHz | tak, podać
1.11 | Wbudowany system wyciągarki o dwóch prędkościach 1mm/s i 0,5mm/s | tak, podać
1.12 | Możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami stołów hemodynamicznych | tak, podać
1.13 | Moduł do badania FFR. Dopuszcza się osobny aparat w pełni kompatybilny z prowadnikiem z pakietu 1 poz. 4.0 (część dot. dostawy) oraz z aparatem do ultrasonografii śródnaczyniowej, jak również dopuszcza się, aby stanowił jedną całość z aparatem do ultrasonografii śródnaczyniowej. | tak, podać
Suma:
Część dotycząca dostawy:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
2.0 | Sonda do IVUS (dostawa) |  |  | szt. | 24
2.1 | Sonda-cewnik w pełni kompatybilne z systemem z punktu 1.0 i akcesoriami z punktu 2.0 | tak
2.2 | Sonda kompatybilna z systemem iVUS | tak
2.3 | Działanie cewnika jest oparte o mechaniczną głowicę przekazu obrazu ultrasonograficznego. | tak
2.4 | Wewnątrznaczyniowy cewnik ultrasonograficzny do badań naczyń wieńcowych tworzą dwa główne elementy: rdzeń modułu obrazowania, korpus cewnika. | tak
2.5 | Korpus cewnika składa się z trzech części: dalszego odcinka z pojedynczym kanałem, odcinka bliższego z podwójnym kanałem,segmentu teleskopowego. | tak
2.6 | Długość "roboczą" cewnika tworzy odcinek dalszy z pojedynczym kanałem wraz z odcinkiem bliższym z kanałem podwójnym, natomiast segment teleskopowy pozostaje na zewnątrz cewnika prowadzącego. | tak
2.7 | Teleskopowa osłonka (segment) pozwala na wprowadzanie i wycofywanie rdzenia modułu obrazowania na długość 15 cm. | tak
2.8 | W cewniku zatopiony jest znacznik widoczny w skopii w odległości 0,5 cm od końcówki; dodatkowo na cewniku w odległości 105 cm od końcówki umieszczony jest znacznik wskazujący głębokość na jaką wprowadzono cewnik, który odpowiada miejscu wprowadzenia instrumentu w obrębie uda. | tak
2.9 | Sonda-cewnik ma być kompatybilna z cewnikami prowadzącymi 6F oraz 5F | tak
3.0 | Akcesoria do IVUS (dostawa) |  |  | szt. | 16
3.1 | System do zintegrowanego przesuwania sondy, ze ściśle określoną prędkością. | tak
3.2 | Wyrób medyczny w pełni kompatybilny z pozycją 1.0 oraz 2.0 | tak
4.0 | Prowadnik do pomiaru FFR (dostawa) |  |  | szt. | 70
4.1 | Prowadnik umożliwiający pomiar FFR, w pełni kompatybilny z aparatem/aparatami z pozycji 1.0 | tak
4.2 | wyrób zapewnia możliwość pomiaru zmiany ciśnienia w naczyniach wieńcowych | tak
4.3 | wyrób może być zastosowany jako standardowy prowadnik podczas interwencji naczyniowych | tak
4.4 | prowadnik pokryty warstwą hydrofilową | tak
4.5 | prowadnik o końcówce prostej | tak
4.6 | wyrób medyczny jednorazowy | tak
4.7 | czujnik ciśnienia umieszczony jest w odległości 3 cm (+/- 0,5 cm) od dalszego końca prowadnika | tak
4.8 | długość robocza wyrobu - minimum 185 cm, maksimum 250 cm | tak
4.9 | końcówka prowadnika widoczna w RTG | tak
4.10 | na prowadniku dwa znaczniki - ramienny i udowy | tak
Suma:

## Pak 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dzierżawa zintegrowanego systemu do ablacji wraz z dostawą elektrod i akcesoriów kompatybilnych z systemem
Część dotycząca dzierżawy:
L.p. | Nazwa produktu i wymagane parametry techniczne (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Zintegrowany system elektrofizjologiczny do zabiegów ablacji wraz z akcesoriami |  |  | 1 miesiąc | 12
1.1 | Komputer: Procesor co najmniej: Pentium IV 3,0 [GHz] RAM 4 [GB], 2 x HDD 500 [GB], napęd CD/DVD-RW | Tak, podać
1.2 | Wózek jezdny, transformator izolujący | Tak
1.3 | Drukarka laserowa w zestawie | Tak
1.4 | System operacyjny - Oprogramowanie systemowe typu Windows wraz z zintegrowanym pakietem biurowym MS Office lub równoważne | Tak, podać
1.5 | Archiwizacja badań na dysku DVD z poziomu oprogramowania do badań elektrofizjologicznych. Możliwość zapisu badań więcej niż jednego pacjenta na jednym dysku DVD. | Tak
1.6 | Moduł połączeniowy (junction box) dla co najmniej 40 sygnałów bipolarnych (80 wejść pojedynczych) | Tak
1.7 | Transformator separujący, przewody sygnałowe, kable zasilające, Przewód EKG (10 odpr.) – 1 kpl. | Tak
1.8 | Wzmacniacz co najmniej 40 kanałów (80 wejść pojedynczych) wewnątrzsercowych z możliwością rozszerzania ich ilości w przyszłości, oraz 12 kanałów EKG, 4 kanały ciśnieniowe, 4 kanały wejściowe na stymulator zewnętrzny | Tak, podać
1.9 | Komunikacja pomiędzy wzmacniaczem i komputerem sterującym realizowana kablem typu Ethernet. | Tak
1.10 | Przetwornik A/C co najmniej 16 – bitowy z możliwością ustawień na rozdzielczość 12 bit lub 16 bit | Tak, podać
1.11 | Co najmniej 2 prędkości próbkowania 1[kHz] i 4[kHz] | Tak, podać
1.12 | Filtr sieciowy 50 [Hz] i 60 [Hz] dedykowany i ustawiany niezależnie dla każdego z kanałów wewnątrzsercowych z regulacją częstotliwości co 0,1 Hz w zakresie 1 Hz | Tak
1.13 | Automatyczny filtr sieciowy typu „Mortara” adaptujący się do warunków sieci ustawiany niezależnie dla każdego kanału wewnątrzsercowego | TAK – 20 pkt. NIE – 1 pkt.
1.14 | System wyposażony w oprogramowanie pozwalające na odbiór sygnału, kontrolę parametrów ablacji, zapamiętywanie, przegląd i analizę danych, przegląd wydarzeń | Tak
1.15 | Oglądanie przebiegów EKG i sygnałów wewnątrz- sercowych (IC) na monitorze w czasie rzeczywistym | Tak
1.16 | Przeglądanie zarejestrowanych przebiegów EKG i sygnałów wewnątrzsercowych (IC) i ich analiza na monitorze „post processing” | Tak
1.17 | Interaktywne okno - LOG umożliwiające zapis wszystkich wydarzeń podczas badania oraz pełną edycję wydarzeń i wprowadzanie komentarzy | Tak
1.18 | Pomiar i prezentacja bieżącego cyklu/rytmu pacjenta z dowolnie wybranych dwóch kanałów | Tak
1.19 | Przesuw zapisu EKG w zakresie co najmniej 6 – 800 [mm/s] na ekranie czasu rzeczywistego | Tak, podać
1.20 | Ilość kanałów możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie czasu rzeczywistego co najmniej 72 | 72 kanały – 0 pkt. Powyżej 72 kanałów – 15 pkt ,podać
1.21 | Automatyczne gromadzenie danych o parametrach ablacji oraz ich prezentacja w postaci cyfrowej i graficznej | Tak
1.22 | Możliwość dowolnej konfiguracji kanałów przez użytkownika | Tak
1.23 | Niezależne ustawienie parametrów sygnałów w każdym kanale wewnątrzsercowym (np. wzmocnienie, kolor, filtry pasmowe częstotliwości, filtry sieciowe itp.) | Tak
1.24 | Możliwość definiowania grup kanałów i wprowadzania zmian jednocześnie dla całej grupy (np. wzmocnienie, kolor, itp.) | Tak
1.25 | Możliwość dowolnego wyboru kanału do stymulacji bezpośrednio z poziomu ekranu „real time” bez potrzeby ingerowania w menu systemu | Tak
1.26 | Możliwość zdefiniowania każdego używanego kanału (bipolarnego) jako stymulacyjnego i utworzenie do niego skrótu na ekranie | Tak
1.27 | Możliwość definiowania dowolnej liczby stron (ekranów) dla kanałów (np. EKG, IC, Holter, tylko elektroda Hallo, Ablacja, itp.) | Tak
1.28 | Możliwość konfiguracji protokołów badania i przypisywania towarzyszących im zdarzeń, interwałów | Tak
1.29 | Funkcja pozwalająca na dowolne określenie okna wzorca sygnału (zarówno 12 odpr. EKG jak i sygnałów wewnątrzsercowych ), aby realizować porównanie jego morfologii z kolejnymi rejestrowanymi sygnałami realizowana w czasie rzeczywistym | Tak
1.30 | Automatyczna funkcja obliczania stopnia dopasowania morfologii w procentach i postaci graficznej realizowana w czasie rzeczywistym | Tak
1.31 | Funkcja odejmowania załamka T i wyodrębnienie z pozyskanego zapisu załamka P realizowana w czasie rzeczywistym | TAK – 30 pkt. NIE – 0 pkt.
1.32 | Automatyczna detekcja aplikacji RF wraz z automatyczną akwizycją parametrów aplikacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków ablacji przy użyciu dostępnych na rynku generatorów RF | Tak
1.33 | Automatyczna detekcja impulsu stymulatora wraz z automatyczną akwizycją parametrów stymulacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków stymulacji | Tak
1.34 | Możliwość tworzenia komentarzy dla gromadzonych danych i ich dalszej łatwej analizy | Tak
1.35 | Możliwość analizy przebiegów krzywych EKG, zapisów IC | Tak
1.36 | Tryb pracy wyzwalany / triggerowany ( możliwość odświeżania ekranu) | Tak
1.37 | Prezentacja zapisu jak w systemie Holtera (Okno Holtera) | Tak
1.38 | Możliwość wydruku zapisu sygnałów EKG/IC z ekranu | Tak
1.39 | Możliwość tworzenia własnych raportów z badania | Tak
1.40 | Tworzenie prezentacji oparte na aplikacji Microsoft Power Point | Tak
1.41 | Funkcja Emergency Pacing z pominięciem wzmacniacza (bezpośrednio ze stymulatora) | Tak
1.42 | Zaimplementowany w systemie moduł oprogramowania do analizy częstotliwościowej FFT oparty o tę samą platformę oprogramowania elektrofizjologicznego. | TAK- 15 pkt NIE – 0 pkt
1.43 | Stymulator elektrofizjologiczny | Tak
1.44 | 2 niezależne kanały stymulacji (dot. Stymulatora elektrofizjologicznego) | Tak
1.45 | Możliwość wysyłania impulsu generatora na dowolną parę aktywnych pierścieni elektrod (dot. stymulatora elektrofizjologicznego) | Tak
1.46 | Sygnał dźwiękowy impulsów stymulujących (dot. stymulatora elektrofizjologicznego) | Tak
1.47 | Generator RF | Tak
1.48 | Moc wyjściowa RF - od 1 do minimum 100 W (dot. generatora RF) | Tak,podać
1.49 | Docelowa temperatura przynajmniej w zakresie 20°C do 70°C (dot. generatora RF) | Tak, podać
1.50 | Czas dostarczania prądu RF do minimum 240 sekund, regulowany w krokach co 1 sekundę (dot. generatora RF) | Tak, podać
1.51 | Monitorowanie parametrów ablacji w czasie rzeczywistym | Tak
1.52 | Programowalne parametry odcinające aplikację prądu RF: temperatura, energia, oporność (dot. generatora RF) | Tak
1.53 | Pompa do elektrod chłodzonych cieczą | Tak
1.54 | Wszytkie elementy systemu w pełni ze sobą kompatybilne, umożliwiają przeprowadzenia zabiegów ablacji przy użyciu akcesoriów zużywalnych opisanych w punktach 2.0-12.0 | Tak
Suma dzier:
Część dotycząca dostawy:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
2.0 | Elektroda do ablacji RF |  |  | szt. | 50
2.1 | Elektroda do ablacji RF endokawitarnej – 4 mm, 8 mm – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
2.2 | Długość elektrody min. 110 cm | Tak
2.3 | Odległość pomiędzy pierścieniami elektrody 2-5 mm | Tak
2.4 | Dostępne różne typy krzywizn elektrody – min. 3 krzywizny – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
2.5 | Elektroda z płynną regulacją sztywności za pomocą dodatkowej dźwigni | Tak
2.6 | Dostępna elektroda dwukierunkowa asymetryczna 8 mm z płynną regulacją sztywności, o końcówce ukształtowanej anatomicznie, (tip elektrody zapewniający lepsze przyleganie do tkanki), dedykowanej do ablacji cieśni prawego przedsionka | Tak
2.7 | Dostępna elektroda wysokiej rozdzielczości, dwukierunkowa z 3 dodatkowymi minielektrodami o średnicy nie większej niż 1mm na tipie elektrody umożliwiająca odczyt sygnałów elektrycznych bezpośrednio z miejsca ablacji | Tak
2.8 | Termin ważności min. 12 miesięcy | Tak
2.9 | Produkt sterylny | Tak
2.10 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
3.0 | Kabel |  |  | szt. | 10
3.1 | Kabel łączący elektrodę z generatorem - pełna kompatybilność zarówno z elektrodą z poz. 2.0, jak i z generatorem
3.2 | Możliwość kilkukrotnej sterylizacji kabla | Tak
4.0 | Elektroda do ablacji RF - chłodzona |  |  | szt. | 15
4.1 | Elektroda do ablacji RF z możliwością przepływu 0.9% NaCl | Tak
4.2 | Rozmiar elektrody 7F | Tak
4.3 | Długość elektrody min. 110 cm | Tak
4.4 | Odległość pomiędzy pierścieniami elektrody 2-5-mm | Tak
4.5 | Dostępne różne typy krzywizn elektrody – min. 3 krzywizny w tym asymetryczna – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
4.6 | Elektroda z płynną regulacją sztywności za pomocą dodatkowej dźwigni | Tak
4.7 | Produkt sterylny | Tak
4.8 | Termin ważności min. 12 miesięcy | Tak
4.9 | Elektroda posiada minimum 3 krzywizny | Tak
5.0 | Kabel |  |  | szt. | 10
5.1 | Kabel łączący elektrodę z generatorem - pełna kompatybilność zarówno z elektrodą z poz. 4.0, jak i generatorem RF | Tak
5.2 | Możliwość kilkukrotnej sterylizacji kabla | Tak
6.0 | Dren do pompy do elektrod ablacyjnych |  |  | szt. | 15
6.1 | Dren do podania czynnika chłodzącego, w pełni kompatybilny z elektrodami z pozycji 4.0 oraz z pompą | Tak
7.0 | Elektroda/płytka bierna żelowa |  |  | szt. | 250
7.1 | Elektroda neutralna (dyspersyjna, rozpraszająca) - przyklejana do pacjenta, "zamykająca obwód elektryczny", umożliwiająca przeprowadzenie zabiegu, w pełni kompatybilna z generatorem RF | Tak
7.2 | Elektroda z podłączonym kablem | Tak
8.0 | Elektroda diagnostyczna 4-polowa (przy zabiegach ablacji) |  |  | szt. | 50
8.1 | Elektroda diagnostyczna 4-polowa (przy zabiegach ablacji) | Tak
8.2 | rozmiar 5F i 6F – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
8.3 | odległość pomiędzy pierścieniami elektrody 2-5-2 mm oraz 2-2-2 mm, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
8.4 | minimum 3 krzywizny – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
8.5 | Produkt sterylny | Tak
8.6 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
8.7 | Termin ważności min. 12 miesięcy | Tak
9.0 | Elektrody diagnostyczne 10-polowe sterowalne i niesterowalne |  |  | szt. | 30
9.1 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa o stałej krzywiźnie do mapowania zatoki wieńcowej: rozmiar 5F i 6F | Tak
9.2 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa o stałej krzywiźnie do mapowania zatoki wieńcowej: odległość pomiędzy pierścieniami elektrody 2-5-2 mm oraz 2-8-2 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
9.3 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa o stałej krzywiźnie do mapowania zatoki wieńcowej: minimum 3 krzywizny w tym dedykowana do CS – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
9.4 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa sterowalna do mapowania zatoki wieńcowej: rozmiar 6F | Tak
9.5 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa sterowalna do mapowania zatoki wieńcowej: minimum 2 rozstawy biegunów w tym 2-5-2 mm – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
9.6 | Produkt sterylny | Tak
9.7 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
9.8 | Termin ważności min. 12 miesięcy | Tak
10.0 | Elektroda diagnostyczna 20-polowa (przy zabiegach ablacji) | Tak |  | szt. | 40
10.1 | Elektroda diagnostyczna 20-polowa do mapowania prawego przedsionka typu Halo: rozmiar 7F | Tak
10.2 | Elektroda diagnostyczna 20-polowa do mapowania prawego przedsionka typu Halo: minimum 4 różne odległości między pierścieniami do wyboru – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
10.3 | Produkt sterylny | Tak
10.4 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
10.5 | Termin ważności min. 12 miesięcy | Tak
11.0 | Kable łączące elektrody diagnostyczne z systemem elektrofizjologicznym |  |  | szt. | 10
11.1 | Kabel łączący elektrodę diagnostyczną 4-polową z systemem elektrofizjologicznym - pełna kompatybilność zarówno z elektrodą, jak i z systemem elektrofizjologicznym | Tak
11.2 | Kabel łączący elektrodę diagnostyczną 10-polową z systemem elektrofizjologicznym - pełna kompatybilność zarówno z elektrodą, jak i z systemem elektrofizjologicznym | Tak
11.3 | Kabel łączący elektrodę diagnostyczną 20-polową z systemem elektrofizjologicznym - pełna kompatybilność zarówno z elektrodą, jak i z systemem elektrofizjologicznym | Tak
11.4 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
11.5 | Możliwość kilkukrotnej sterylizacji kabli | Tak
12.0 | Zestaw do nakłucia transseptalnego |  |  | szt. | 10
12.1 | Zestaw do nakłucia transseptalnego | Tak
12.2 | Koszulka z zastawką hemostatyczną | Tak
12.3 | Igła transseptalna kompatybilna z koszulką | Tak
12.4 | Rozszerzacz | Tak
12.5 | Prowadnik | Tak
12.6 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
12.7 | Dopuszcza się, aby elementy zestawu były pakowane oddzielnie - należy wtedy podać cenę za każdy z osobnych elementów - mają one łącznie dawać cenę zestawu. | podać sposób pakowania
13.0 | Wszystkie pozycje 1-6 w pełni kompatybilne z systemem z pozycji 1.0 | Tak
Suma:

## Pak 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stenty powlekane everolimusem
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stent wieńcowy kobaltowo - chromowy |  |  | szt. | 250
1.1 | Stent wieńcowy kobaltowo - chromowy | Tak
1.2 | stent o budowie slotted tube | Tak
1.3 | stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus) | Tak
1.4 | grubość ściany stentu max 0,0032” dla wszystkich rozmiarów, | Tak
1.5 | długość systemu doprowadzającego 145 cm, | Tak
1.6 | duża siła radialna stentu: 24-35 PSI; | Tak
1.7 | średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm, | Tak
1.8 | minimalny zakres długości 8-28 mm dla wszystkich średnic, długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48 mm dla średnicy 3,0 mm, | Tak
1.9 | ciśnienie nominalne: max. 11 atm | Tak
1.10 | RBP: 18 atm dla wszystkich rozmiarów, | Tak
1.11 | profil wejścia 0,017” | Tak
1.12 | dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedyńczej celi stentu dla średnicy 3,0 mm wynosi 4,0 mm), | Tak
1.13 | długość balonu poza stentem [ stent – to shoulder (STS)] – 0,65 mm | Tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki diagnostyczne do koronarografii
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik diagnostyczny do koronarografii |  |  | szt. | 3500
1.1 | Cewnik diagnostyczny do koronarografii | Tak
1.2 | Cewnik zbrojony | Tak
1.3 | zapewniający dobre manewrowanie i obrót | Tak
1.4 | Miękka końcówka (atraumatyczna) | Tak
1.5 | Dobrze widoczna w skopi | Tak
1.6 | Duża średnica wewnętrzna: | Tak
1.7 | dla 6 F- 0,056” | Tak
1.8 | dla 5 F- 0,047” | Tak
1.9 | Duży wybór kształtów. | Tak
1.10 | Posiadane krzywizny dla zabiegów z dostępu promieniowego dla 5F I 6 F | Tak
1.11 | Posiadanie dużej ilości różnego rodzaju krzywizn, typowych i nietypowych dla dostępu promieniowego jak i udowego. | Tak
1.12 | Posiadana krzywizna KIMNY. | Tak
1.13 | Pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ. | Tak
1.14 | Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości | Tak
1.15 | Długości: 80, 90, 100, 150, 125 cm | Tak
1.16 | średnice wewnętrzne 5F lewa 0.047'', 5F prawa 0.045'' | Tak
1.17 | Cztery strefy sztywności na długości cewnika | Tak
1.18 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stenty powlekane z zotarolimusem
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stent wieńcowy powlekany |  |  | szt. | 285
1.1 | Stent powlekany zotarolimusem | Tak
1.2 | Typ cewnika: Szybka wymiana (RX) | Tak
1.3 | Materiał stentu: Kobalt-Chrom (Co-Cr) | Tak
1.4 | Materiał rdzenia: Platyna-Iryd (Pt-Ir) | Tak
1.5 | Średnica elementów konstrukcyjnych: 81 mikrometrów | Tak
1.6 | Pokrycie: polimer biokompatybilny | Tak
1.7 | Lek: zotarolimus | Tak
1.8 | Ciśnienie nominalne (NP): 12 (1216) atm/kPa | Tak
1.9 | Znamionowe ciśnienie rozrywania (RBP): 18 (1824) atm/kPa | Tak
1.10 | Wymiary szaftu dystalnego: 2.7F, | Tak
1.11 | Wymiary szaftu proksymalnego: 2.1F | Tak
1.12 | Minimalna średnica wewnętrzna cewnika prowadzącego: 5F 1.42mm (0.056”) | Tak
1.13 | Rozmiary - średnice (mm): 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 | Tak
1.14 | Rozmiary - długości (mm): dla średnicy 2.00 - minimum 7 długości w zakresie 8 - 30; dla pozostałych średnic - minimum 9 długości w zakresie 8 - 38. | Tak
1.15 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy półpodatny (SEMI-COMPLIANT)
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik balonowy półpodatny |  |  | szt. | 240
1.1 | Cewnik balonowy półpodatny - semi-compliant | Tak
1.2 | Cewnik balonowy typu RX | Tak
1.3 | Balon wykonany z Nylonu 12 | Tak
1.4 | Ciśnienie nominalne NP. 6 atm. | Tak
1.5 | Znamionowe cisnienie rozrywające RBP 14 atm. (rozm. 1.00- 3.00), 12 atm (rozm. 3.50 - 4.00) | Tak
1.6 | Profil wejściowy 0,41 mm dla 1.00-1.500 mm; 0,43 dla pozostałych średnic | Tak
1.7 | Profil przejścia 0,023'' (0,58 mm) dla średnicy 1.00 mm | Tak
1.8 | Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie | Tak
1.9 | shaft proksymalny 0,64 mm, środkowy 0,84, dystalny dla 1.00-1.500 taperowany 0,79-0.89 dla 2.00 - 4.00 - 0,87 mm | Tak
1.10 | długość użytkowa 145 cm | Tak
1.11 | Długość odcinka RX 25 cm | Tak
1.12 | Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu | Tak
1.13 | Markerty RTG Pt/Ir 1 dla balonów 1.00-1.50, 2 markery dla pozostałych rozmiarów | Tak
1.14 | Kompatybilne z cewnikami 4Fr i prowadnikiem 0,014'' | Tak
1.15 | Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft-cie | Tak
1.16 | Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm | Tak
1.17 | Zakres średnic: 1,0 - 4,0 mm (minimum 11 średnic w zakresie, w tym skrajne); dla średicy 1,0 dostępny także balon 5 mm | Tak
1.18 | wymiar szaftu proksymalnego: 2.1F, dystalnego 2.5F | Tak
1.19 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy (NON-COMPLIANT) do doprężeń
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy |  |  | szt. | 470
1.1 | Cewnik balonowy | Tak
1.2 | Profil wejścia 0,017” | Tak
1.3 | Długość systemu dostarczania <=145 cm. | Tak
1.4 | Dostępne długości: 6-30 mm. | Tak
1.5 | Dostępne średnice: 2,0-5,0 mm. | Tak
1.6 | Bardzo krótkie „skrzydła” balonu ułatwiające pozycjonowanie i zapobiegające wzrostowi podłużnemu | Tak
1.7 | System przenoszenia siły zapobiegający załamaniu systemu dostarczania. | Tak
1.8 | Ciśnienie nominalne: 12 atm | Tak
1.9 | Ciśnienie RBP: 20 atm. (dla średnic 3.0 mm), | Tak
1.10 | Shaft proksymalny – 2.1F dla balonów długości 8 – 20 mm i 2.3 F dla balonów dł. 30mm , shaft dystalny 2.4F – (dla balonów dł8-20mm.), 2.7F – dla (30 mm.) | Tak
1.11 | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F | Tak
1.12 | Pokrycie hydrofilne od końca balonu do ujścia prowadnika – sposób pokrycia pozwala na uzyskanie właściwej śliskości systemu, zapewniając jednocześnie łatwe przechodzenie przez zmiany i precyzyjne rozprężanie balonu | Tak
1.13 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej do Datascope |  |  | szt. | 5
1.1 | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | Tak
1.2 | Cewnik kompatybilny z pompą do kontrapulsacji Datascope. | Tak
1.3 | Pełny zakres rozmiarów cewników: 25cc dla pacjentów poniżej 152 cm wzrostu; 34cc dla pacjentów od 152 cm do 163 cm wzrostu; 40cc dla pacjentów od 163 cm do 183 cm wzrostu | Tak
1.4 | Średnica szaftu : 7,5 F kompatybilne z dowolnymi koszulkami 7,5 F, | Tak
1.5 | w zestawie ma być :zestaw wprowadzający do zakładania metodą koszulkową lub z koszulką | Tak
1.6 | Budowa „Co-lumen” | Tak
1.7 | Cewnik na obu końcach balonu ma mieć markery widoczne w promieniach Rtg ułatwiające pozycjonowanie go w aorcie | Tak
1.8 | Długość szaftu max. 74 cm | Tak
1.9 | Dostępny cewnik 8,0 F / 50cc. | Tak
1.10 | Odporny na załamania i zagięcia . | Tak
1.11 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik prowadzący do PTCA
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik prowadzący |  |  | szt. | 500
1.1 | Cewnik prowadzący do PTCA | Tak
1.2 | Cewnik o dużej średnicy wewnętrznej: min. dla 5F 0.058", 0.071" dla 6F, i dla 7F 0.081" - przy zachowaniu zbrojenia metalowego | Tak
1.3 | Średnice 5F, 6F, 7F | Tak
1.4 | Atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii końcówka. | Tak
1.5 | Pełna gama kształtów umożliwiająca dojścia z tętnicy promieniowej i udowej, zapewniające również dojście do by-passów. ( np.: JL,3.5, JL 4 , JL 5, JR 4, JR 3.5 , AR 1, AR 2, AL 1, AL 2, EBU 3, EBU 3.5 , EBU 4, IMA, RCB, LCB, Mradial, MP1 ) | Tak
1.6 | Cewnik wykonany w technologii zapewniającej odporność na złamania. | Tak
1.7 | Cewnik powinien charakteryzować się dużą siła podparcia, pamięcią kształtu | Tak
1.8 | Metalowy, zbrojony, składający się z drutu oplot zapewniający bardzo dobre podparcie. | Tak
1.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do punkcji tętnicy promieniowej
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Zestaw do punkcji tętnicy promieniowej |  |  | szt. | 1600
1.1 | Zestaw do punkcji tętnicy promieniowej | Tak
1.2 | Krótka koszulka z ETFE | Tak
1.3 | średnice 4-7 Fr | Tak
1.4 | długości 7 cm i 10 cm | Tak
1.5 | w zestawie miniprowadnik 0,025'', 0,021'', 0,018'' o długości 45 cm z prostą końcówką | Tak
1.6 | w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykoanany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywalny jedną ręką | Tak
1.7 | atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszrzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza | Tak
1.8 | boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik | Tak
1.9 | silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym | Tak
1.10 | lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | Tak
1.11 | ucho do szwu chirurgicznego | Tak
1.12 | igła z krótkim ostrzem 22G x 35 mm, 21G x 35 mm, lub 20G x 35 mm | Tak
1.13 | dostępne koszulki z powłoką hydrofilną w rozmiarze 5Fr i 6Fr | Tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik 0.021”
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Prowadnik diagnostyczny wieńcowy zestaw |  |  | szt. | 170
1.1 | Prowadnik drutowy | Tak
1.2 | materiał: stal chromowo-niklowana | Tak
1.3 | powierzchnia pokryta PTFE | Tak
1.4 | średnica: 0.021'' | Tak
1.5 | długość: 45 cm | Tak
1.6 | końcówka prosta | Tak
1.7 | zestaw zawiera strzykawkę typu Luer Slip o pojemności 2 ml | Tak
1.8 | zaoferowany prowadnik musi być kompatybilny z igłą 21G z introducerem do punkcji tętnicy promieniowej a jego początek musi być miękki i elastyczny | Tak
1.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Introducer
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Introducer dotętniczy |  |  | szt. | 180
1.1 | Introducer dotętniczy. | Tak
1.2 | Rozmiary 5 F, 6F, 7F, 8F długość 11 cm | Tak
1.3 | Kaniula odporna na złamania i zgięcia. | Tak
1.4 | Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. | Tak
1.5 | Zastawka hemostatyczna z portem bocznym. | Tak
1.6 | W zestawie igła angiograficzna 18G | Tak
1.7 | W zestawie prowadnik typu J 0,032'' lub 0,035''lub 0,038'' - w pełni kompatybilny z igłą z zestawu | Tak
1.8 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 13
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 13
| Tytuł/nazwa pakietu: | System do aspiracji skrzeplin
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | System do aspiracji skrzeplin |  |  | szt. | 15
1.1 | System do aspiracji skrzeplin | Tak
1.2 | Cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi | Tak
1.3 | Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej | Tak
1.4 | Cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie | Tak
1.5 | Marker na dystalnym końcu cewnika | Tak
1.6 | Hydrofilne pokrycie dystalnych 40 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F | Tak
1.7 | Obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070") | Tak
1.8 | Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F | Tak
1.9 | Wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) | Tak
1.10 | Długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F – 140 cm | Tak
1.11 | Typu Rapid Exchange współpracujące z prowadnikiem 0,014” | Tak
1.12 | Systemy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym: 5F i 6F | Tak
1.13 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 14
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 14
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik diagnostyczny
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Prowadnik diagnostyczny - wieńcowy "J" |  |  | szt. | 125
1.1 | Prowadnik diagnostyczny, wieńcowy | Tak
1.2 | Średnica zewnętrzna w zakresie od 0,018" do 0,038". Giętki, dobrze widoczny w skopii, łatwy w manewrowaniu. | Tak
1.3 | Długość: 200 cm. | Tak
1.4 | Różne długości miękkich końcówek od 7 do 22 cm zakończonych w kształcie litery „J". | Tak
1.5 | Ciągłość konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu. | Tak
1.6 | Pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie-PTFE. Promień radiusa 1,5 do 6 mm. | Tak
1.7 | Końcówka J nie odkształcająca się po kilkukrotnym wprowadzeniu prowadnika do cewnika. | Tak
1.8 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
Suma:

## Pak 15
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 15
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi |  |  | szt. | 500
1.1 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi | Tak
1.2 | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h | Tak
1.3 | Zestaw wyposażony w dwudzielną komorę kroplową z zatrzymującym powietrze filtrem 15mm | Tak
1.4 | przepłukiwanie przy użyciu skrzydełek | Tak
1.5 | długość całkowita linii minimum 150 cm | Tak
1.6 | 2 kraniki trójdrożne, niezdejmowalny korek kalibracyjny (tj. koreczek musi być tak zabezpieczony/umieszczony/przymocowany, aby niemożliwe było jego przypadkowe otwarcie, dopuszcza się np. koreczki odkręcane) | Tak
1.7 | połączenie z kablem interfejsowym przez wodoszczelne złącze pinowe | Tak
1.8 | częstotliwość pracy własnej przetwornika powyżej 100 Hz | Tak
1.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
1.10 | Wykonawca zabezpieczy Oddziały w kable (nieodpłatnie) umożliwiające wykorzystanie zaoferowanego przetwornika przy posiadanych przez Zamawiającego kardiomonitorach (Drager i Nikon-Koden), a także pompą DRG-Datascope. Modele: Drager Kappa – 3 szt., Drager Infinity Delta – 4 szt., Nihon Koden BSM-6701K – 13 szt., Nihon Koden PVM-2701 – 2 szt., Nihon Koden MU-671-RK – 13 szt. UWAGA: dla monitorów MU-671-RK należy także zapewnić adapter NihonKoden nr kat:JP-910P IBP - 10 sztuk, jeśli będą niezbędne do podłączenia zestawu pomiarowego | Tak
Suma:

## Pak 16
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 16
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent z sirolimusem
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stent wieńcowy Co-Cr |  |  | szt. | 100
1.1 | Stent wieńcowy kobaltowy-chromowy | Tak
1.2 | stenty chromowo–kobaltowe hybrydowe tj. stenty pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie naczynia, zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczynia, a także jednocześnie zapewniające kontrolowane uwalnianie sirolimusa | Tak
1.3 | Pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid). | Tak
1.4 | Dawka leku: 50 – 250 µg w zależności od średnicy i długości | Tak
1.5 | Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30 mm | Tak
1.6 | Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm | Tak
1.7 | Różne grubości strut’ów stentu (0,06mm/60µm/0,0024” dla średnic 2,25-3,0mm (71µm wraz z polimerem); | Tak
1.8 | Crossing profile 0,039” dla średnicy 3.0 mm., | Tak
1.9 | Ciśnienie nominalne 8 atm, ciśnienie RBP 16 atm | Tak
1.10 | Czas biodegradacji polimeru ok. 24 miesiące | Tak
1.11 | Konstrukcja podwójnej spirali zapewniająca odpowiednią elastyczność zarówno przed rozprężeniem jak i po rozprężeniu, a także zapewniają gładkie przemieszczanie stentu przez kręte naczynia bez efektu „rybiej łuski” | Tak
1.12 | Skracalność po rozprężeniu 0% | Tak
1.13 | Możliwość doprężenia: do 3,5 mm. dla średnic 2 – 3 mm. | Tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 17
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 17
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik diagnostyczny do PTCA do trudnych zmian
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Prowadnik do PTCA |  |  | szt. | 200
1.1 | Prowadnik do PTCA | Tak
1.2 | średnica 0,36 mm (0,014'') | Tak
1.3 | do wyboru przez zamawiającego końcówki proste i typu "J" | Tak
1.4 | dystalny koniec o zwiększonej widoczności w badaniu radiologicznym na odcinku minimum 3 cm | Tak
1.5 | końcówka o podwójnej budowie - zewnętrzna część końcówki wykonana z dwóch metali - platyny i stali chirurgicznej 316l połączonych gładko (bez zagięć ani łączeń) w jeden drut o kształcie sprężyny, wewnętrzna część ze stali nierdzewnej uformowana na kształt zwiniętej liny, pleciona z minimum 11, a maksimum 14 drutów, zapewniająca odpowiednią manewrowalność | Tak
1.6 | rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu | Tak
1.7 | dostępne sztywności końcówki 0,5 i 0,7 g | Tak
1.8 | szaft prowadnika pokryty PTFE | Tak
1.9 | dostępne długości: 180 cm i 300 cm (±10 cm) | Tak
1.10 | dostępne pokrycie hydrofilne, a także mieszane hydrofilno-hydrofobowe | Tak
1.11 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
2.0 | Prowadnik do PTCA |  |  | szt. | 120
2.1 | Prowadnik do PTCA | Tak
2.2 | średnica 0,36 mm (0,014'') | Tak
2.3 | do wyboru przez zamawiającego końcówki proste i typu "J" | Tak
2.4 | dystalny koniec o zwiększonej widoczności w badaniu radiologicznym na odcinku minimum 3 cm | Tak
2.5 | końcówka uformowana z platyny i stali 316l, przy czym jeden metal przechodzi gładko w drugi bez łączników i spojeń | Tak
2.6 | dostępne pokrycie oplotu o różnym stopniu hydrofobowości i hydrofilności, a także pokrycia mieszane hydrofobowo-hydrofilowe, dopuszcza się, aby część hydrofobowa była pokryciem silikonowym | Tak
2.7 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego drutu | Tak
2.8 | szaft prowadnika pokryty PTFE | Tak
2.9 | dostępne długości: 180 cm i 300 cm (±10 cm) | Tak
2.10 | dostępne sztywności końcówki: 0.5g, 0.7g, 0.8g, 1.0g, | Tak
2.11 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
3.0 | Prowadnik do PTCA |  |  | szt. | 120
3.1 | Prowadnik do PTCA prosty o taperowanej końcówce | Tak
3.2 | średnica 0,36 mm (0,014''), zwężająca się dystalnie do 0,23 mm (0,009'') | Tak
3.3 | dystalny koniec o zwiększonej widoczności w badaniu radiologicznym na odcinku minimum 3 cm | Tak
3.4 | sztywność końcówki: 0.7-0.8g | Tak
3.5 | końcówka uformowana z platyny i stali 316l, przy czym jeden metal przechodzi gładko w drugi bez łączników i widocznych spojeń | Tak
3.6 | pokrycie silnie zwiększające śliskość - polimerowe o podwyższonym stopniu hydrofilności na dystalnej części prowadnika na długości minimum 16 cm, licząc od szczytu końcówki (dopuszcza się pokrycie hydrofilne z powłoką polimerową, przy zachowaniu lokalizacji i długości) | Tak
3.7 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego drutu | Tak
3.8 | szaft prowadnika pokryty PTFE | Tak
3.9 | dostępne długości: 180 cm i 300 cm (±10 cm) | Tak
3.10 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 18
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 18
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opaski uciskowe do tętnicy promieniowej
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej |  |  | szt. | 1500
1.1 | Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej | Tak
1.2 | Urządzenie do realizowania kilkugodzinnego lokalnego ucisku w miejscu punkcji tętnicy promieniowej | Tak
1.3 | Może przyjmować formę opaski uciskowej lub posiadać innego typu rozwiązanie techniczne (za wyjątkiem ucisku metodą dokręcania) | Tak
1.4 | Musi zapewniać niezaburzony przepływ w tętnicy łokciowej oraz niepogorszony odpływ krwi żylnej z dłoni. | Tak
1.5 | Musi posiadać możliwość szybkiego założenia i usunięcia oraz regulację siły ucisku, możliwość dostosowania do różnego obwodu nadgarstka | Tak
1.6 | Wymagana jest jałowość elementu będącego w bezpośrednim kontakcie ze skórą pacjenta oraz możliwość dostosowania do różnego obwodu nadgarstka | Tak
1.7 | Wymagana jest jałowość elementu będącego w bezpośrednim kontakcie ze skórą pacjenta oraz możliwość wizualnej obserwacji miejsca wkłucia (kontrola krwawienia) | Tak
1.8 | W rozmiarach 24 cm i 29 cm do swobodnego wyboru przez zamawiającego | Tak
1.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 19
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 19
| Tytuł/nazwa pakietu: | Inflator do PTCA
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Inflator do PTCA |  |  | szt. | 1200
1.1 | Inflator do PTCA | Tak
1.2 | Zakres ciśnień 0-30 atm. (dopuszcza się od 0 do 26 atm.) | Tak
1.3 | Podwójny system mierzenia ciśnienia w atm. oraz psi | Tak
1.4 | Ergonomiczny kształt rączki dla maksymalnego komfortu pracy. | Tak
1.5 | Podwójny system zabezpieczenia przed przypadkowym zwolnieniem strzykawki. | Tak
1.6 | Strzykawka o pojemności 20 cm3 | Tak
1.7 | Dren wysokociśnieniowy zakończony kranikiem trójdrożnym | Tak
1.8 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 20
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 20
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki balonowe do predylatacji
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik balonowy półpodatny |  |  | szt. | 550
1.1 | cewnik balonowy typu semi-compliant | Tak
1.2 | system doprowadzający typu monorail | Tak
1.3 | długość systemu doprowadzającego minimum 145 cm | Tak
1.4 | dostępny zakres średnic: od 1,25 mm do 4,00 mm (minimum 9 średnic w zakresie) | Tak
1.5 | dostępny zakres długości: od 10 mm do 30 mm | Tak
1.6 | kompatybilny z cewnikiem 5F | Tak
1.7 | możliwość wykonania procedury kissing ballon przy użyciu cewnika prowadzącego 6F | Tak
1.8 | profil wejścia balonu nie więcej niż 0,016'', z długością czubka minimum 4,5 mm | Tak
1.9 | średnica zwiniętego balonu (crossing profile) - dla średnicy 4,0 mm - poniżej 0,026'', dla średnicy 3,0 mm - poniżej 0,025'' | Tak
1.10 | shaft proksymalny - maksymalnie 1,9F (dla wszystkich rozmiarów) | Tak
1.11 | shaft dystalny - maksymalnie 2,5F (dla wszystkich rozmiarów) | Tak
1.12 | ciśnienie nominalne minimum 6 atm. | Tak
1.13 | ciśnienie RBP co najmniej 15 atm. (dla balonów 2,0 - 3,5 mm), 18 atm (dla balonów 1,25 - 1,5 mm) | Tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 21
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 21
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent z sirolimusem do cienkich naczyń
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stent wieńcowy Co-Cr |  |  | szt. | 180
1.1 | stent uwalniający lek - sirolimus (minimalna zawartość 1,2 mg/mm2) | Tak
1.2 | stent ma być pokryty lekiem od strony ściany naczynia (abluminalnie) | Tak
1.3 | pozbawiony powłoki polimerowej dla mniejszej aktywacji stanu zapalnego | Tak
1.4 | średnice: 2,0 - 4,0 mm (zamawiający oczekuje zaoferowania minimalnych rozmiarów: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm) | Tak
1.5 | długości: 9 - 38 mm (dla wszystkich średnic, minimum 10 długości w zakresie) | Tak
1.6 | grubość ściany stentu maksymalnie 0,0020'' dla średnic 2,0 - 2,5 mm, dla pozostałych nie więcej niż 0,0024'' | Tak
1.7 | profil wejścia nie więcej niż 0,016'' | Tak
1.8 | profil przejścia nie więcej niż 0,035'' dla stentu 3,0 mm | Tak
1.9 | shaft proksymalny nie więcej niż 1,9F | Tak
1.10 | shaft dystalny nie więcej niż 2,5F | Tak
1.11 | ciśnienie nominalne nie mniej niż 10 atm. | Tak
1.12 | ciśnienie RBP nie mniej niż 18 atm. dla średnic 2,0 - 3,5 mm | Tak
1.13 | długość systemu doprowadzającego: minimum 145 cm | Tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 22
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 22
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy pokryty paklitakselem
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik balonowy pokryty paklitakselem |  |  | szt. | 40
1.1 | Cewnik balonowy pokryty paklitakselem bez nośnika polimerowego; | Tak
1.2 | średnice: 2,0 mm; 2.25 mm; 2,5 mm; 2,75 mm; 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm; | Tak
1.3 | wymagane długości w przedziale 10, 15, 17, 20, 26, 30, 40 mm | Tak
1.4 | maksymalne ciśnienie nominalne 6 atm. | Tak
1.5 | RBP min. 12 atm.; max. 14 atm. | Tak
1.6 | ilość substancji czynnej nie mniej niż 3 mg/mm2 | Tak
1.7 | profil balonu maksymalnie 0,026'' dla średnicy 3,0mm | Tak
1.8 | profil wejścia maksimum 0,017'' | Tak
1.9 | shaft proksymalny maksymalnie 1,9F | Tak
1.10 | shaft dystalny maksymalnie 2,5F | Tak
1.11 | długość min. 140 cm, | Tak
1.12 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F | Tak
1.13 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
1.14 | Bezpieczeństwo i skuteczność poparte wynikami badań (minimum 5 wieloośrodkowych i randomizowanych badań) w tym przynajmniej 4 badania kliniczne w leczeniu ISR w minimum 3 letnim okresem kontrolnym. Udokumentowana długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-IRS, Na każde żądanie Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające. | Tak
Suma:

## Pak 23
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 23
| Tytuł/nazwa pakietu: | Standardowy prowadnik do PTCA
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Prowadnik do PTCA |  |  | szt. | 410
1.1 | Prowadnik do angioplastyki | Tak
1.2 | Średnica: 0,014˝ | Tak
1.3 | Końcówka: dostępne zarówno proste oraz "J" | Tak
1.4 | Długość: 190 cm i 300 cm | Tak
1.5 | Przynajmniej 20 różnych rodzajów prowadników - dostosowanych do charakteru zmian | Tak
1.6 | Różne sztywności części proksymalnej i środkowej | Tak
1.7 | Obecność powłoki hydrofilnej lub hydrofobowej na całej długości prowadnika. | Tak
1.8 | Dostępne do swobodnego wyboru prowadniki ze stali nierdzewnej, nitynolu i hytenu | Tak
1.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
2.0 | Prowadnik angioplastyczny do udrożnień |  |  | szt. | 40
2.1 | Prowadnik do angioplastyki do udrożnień | Tak
2.2 | Średnica: 0,014˝ | Tak
2.3 | minimalna długość: 190 cm | Tak
2.4 | prowadnik przystosowany do rekanalizacji całkowicie zamkniętych naczyń | Tak
2.5 | pokrycie hydrofilne | Tak
2.6 | różne długości części "roboczej" prowadnika | Tak
2.7 | dostępny prowadnik z częścią roboczą 0,009'' | Tak
2.8 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 24
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 24
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stymulatory oraz elektrody do stymulatorów
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stymulator |  |  | szt. | 30
1.1 | Stymulator jednojamowy | Tak
1.2 | Parametry podstawowe:
1.2.1 | Grubość stymulatora: maksymalnie 7 mm | Tak
1.2.2 | Objętość stymulatora: maksymalnie 10 cm3 | Tak
1.2.3 | Waga stymulatora: maksymalnie 21 g | Tak
1.2.4 | Czas pracy/Żywotność: możliwość pracy przez 10 lat | Tak
1.2.5 | Rok produkcji: 2020 lub nowszy | Tak
1.2.6 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 1.5T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania, z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
1.2.7 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 3T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania, z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
1.2.8 | Złącza do elektrod: IS-1 | Tak
1.2.9 | Pamięć IEGM: minimum 120 sekund | Tak
1.3 | Parametry elektryczne/elektrofizjologiczne:
1.3.1 | Amplituda impulsu (V): 0.2 - 7.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
1.3.2 | Szerokość impulsu (ms): 0.1 - 1.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
1.3.3 | Czułość (mV): 0.5 - 7.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
1.3.4 | Okres refrakcji (ms): 200 - 400, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
1.3.5 | Częstość stymulacji (bpm): 30 - 200 | podać
1.4 | Funkcje/algorytmy/oprogramowanie:
1.4.1 | Program nocny | Tak
1.4.2 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Tak
1.4.3 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora | Tak
1.4.4 | Funkcja automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Tak
1.4.5 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (tzw. beat by beat) | Tak
1.5 | Inne parametry:
1.5.1 | Bezprzewodowa telemetria, także po wszczepieniu stymulatora | Tak
1.5.2 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Tak
1.5.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.5.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.5.5 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
2.0 | Stymulator |  |  | szt. | 100
2.1 | Stymulator dwujamowy | Tak
2.2 | Parametry podstawowe:
2.2.1 | Grubość stymulatora: maksymalnie 7 mm | Tak
2.2.2 | Objętość stymulatora: maksymalnie 11 cm3 | Tak
2.2.3 | Waga stymulatora: maksymalnie 24 g | Tak
2.2.4 | Czas pracy/Żywotność: możliwość pracy przez 10 lat | Tak
2.2.5 | Rok produkcji: 2020 lub nowszy | Tak
2.2.6 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 1.5T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania, z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
2.2.7 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 3T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania, z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
2.2.8 | Złącza do elektrod: IS-1 | Tak
2.2.9 | Pamięć IEGM: minimum 120 sekund | Tak
2.3 | Parametry elektryczne/elektrofizjologiczne:
2.3.1 | Amplituda impulsu (V): 0.2 - 7.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
2.3.2 | Szerokość impulsu (ms): 0.2 - 1.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
2.3.3 | Czułość przedsionkowa (mV): 0.1 - 7.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
2.3.4 | Czułość komorowa (mV): 0.5 - 7.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
2.3.5 | Okres refrakcji (ms): 200 - 400, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
2.3.6 | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe (ms): 20 – 350, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
2.3.7 | Częstość stymulacji (bpm): 30 - 200 | podać
2.4 | Funkcje/algorytmy/oprogramowanie:
2.4.1 | Program nocny | Tak
2.4.2 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Tak
2.4.3 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora | Tak
2.4.4 | Funkcja automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Tak
2.4.5 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (tzw. beat by beat) | Tak
2.4.6 | Funkcja automatycznej zmiany trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | Tak
2.4.7 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe, histereza w obu kanałach stymulatora - dostępne minimum 3 typy | Tak
2.4.8 | Możliwość zapisu arytmii | Tak
2.4.9 | Możliwość programowania odstępu AV w zakresie 30 - 300 ms (PAV i SAV), dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak
2.5 | Inne parametry:
2.5.1 | Bezprzewodowa telemetria, także po wszczepieniu stymulatora | Tak
2.5.2 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Tak
2.5.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.5.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.5.5 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
3.0 | Elektroda stymulująca - wszczepialna |  |  | szt. | 230
3.1 | Elektrody do stymulacji serca | Tak
3.2 | Elektrody w pełni kompatybilne ze stymulatorami z poz. 1.0 oraz 2.0 | Tak
3.3 | Elektrody w pełni kompatybilne ze środowiskiem MR 1.5T oraz 3T, bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że stymulator połączony z elektrodą musi być dopuszczony do MR oraz musi być tego samego producenta co elektrody), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączany stymulator musi być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
3.4 | Elektrody sterydowe | Tak
3.5 | Elektrody przedsionkowe i komorowe | Tak
3.6 | Elektrody o mocowaniu aktywnym | Tak
3.7 | Długości elektrod: od 45 do 60 cm - należy zaoferować minimum 3 długości w zakresie, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | wypisać dostępne długości
3.8 | Elektrody mogą być wprowadzone przez introducer 6F | Tak
3.9 | W komplecie prowadniki | Tak
3.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.12 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
4.0 | Introducer do stymulacji |  |  | szt. | 300
4.1 | Introducer umożliwiający wprowadzenie elektrod stymulujących | Tak
4.2 | W pełni kompatybilny z elektrodami z pozycji 3.0 | Tak
4.3 | Koszulka rozrywalna | Tak
4.4 | Rozmiary: od 6F do 11F do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
4.5 | Wraz z introducerem igła 18G oraz prowadnik | Tak
4.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.8 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
5.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora) + kable do zaoferowanych stymulatorów NIEODPŁATNIE na czas trwania umowy oraz zapewni nieodpłatną dostawę zestawów do repozycji elektrod w wymaganej ilości (nie większej jednak jak 30 zestawów w czasie trwania umowy). papier, kable - bezzwrotnie | Tak
Suma:

## Pak 25
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 25
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kardiowerter-defibrylator (ICD)
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Kardiowerter |  |  | szt. | 25
1.1 | Kardiowerter jednojamowy | tak
1.2 | Żywotność urządzenia min 11,6 lat | tak
1.3 | Grubość kardiowertera-defibrylatora < 10 mm | tak
1.4 | Objętość kardiowertera-defibrylatora < 30 cm3 | tak
1.5 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] | tak
1.6 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 | tak
1.7 | Waga < 69g | tak
1.8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | tak
1.9 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV | tak
1.10 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,5 – 1,0 ms | tak
1.11 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV | tak
1.12 | Rejestrowanie trendów oporności elektrody | tak
1.13 | Energia przechowywana 41J | tak
1.14 | Zdalna telemetria, Bezprzewodowe połączenie do 3m | tak
1.15 | Graficzne przedstawienie czasu ładowania kondensatorów w czasie testu defibrylacji | tak
1.16 | Wbudowany Awaryjny System Bezpieczeństwa | tak
1.17 | Ładowanie kondensatorów < 10 sek. | tak
1.18 | Rozpoznawanie arytmii | tak
1.19 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | tak
1.20 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF | tak
1.21 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | tak
1.22 | rok produkcji urządzenia nie wcześniejszy niż 2020 r. | tak
1.23 | Wyrób medyczny dopuszczony do MR | tak
1.24 | Dyskryminator morfologiczny | tak
1.25 | Wyrób medyczny jałowy | tak
1.26 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
1.27 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
1.28 | Wraz z urządzeniem dołączony paszport w języku polskim. | tak
2.0 | Kardiowerter |  |  | szt. | 5
2.1 | Kardiowerter jednojamowy | tak
2.2 | Żywotność urządzenia min 5 lat | tak
2.3 | Rozmiary kardiowertera: 5.23 x 6.71 x 0.99 cm | tak
2.4 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] | tak
2.5 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 | tak
2.6 | Waga < 63g | tak
2.7 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | tak
2.8 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV | tak
2.9 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,5 – 1,0 ms | tak
2.10 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV | tak
2.11 | Rejestrowanie trendów oporności elektrody | tak
2.12 | Energia przechowywana 41J | tak
2.13 | Zdalna telemetria, Bezprzewodowe połączenie do 3m | tak
2.14 | Graficzne przedstawienie czasu ładowania kondensatorów w czasie testu defibrylacji | tak
2.15 | Wbudowany Awaryjny System Bezpieczeństwa | tak
2.16 | Ładowanie kondensatorów < 10 sek. | tak
2.17 | Rozpoznawanie arytmii | tak
2.18 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | tak
2.19 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF | tak
2.20 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | tak
2.21 | rok produkcji urządzenia nie wcześniejszy niż 2020 r. | tak
2.22 | Wyrób medyczny dopuszczony do MR | tak
2.23 | Dyskryminator morfologiczny | tak
2.24 | Wyrób medyczny jałowy | tak
2.25 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2.26 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
2.27 | Wraz z urządzeniem dołączony paszport w języku polskim. | tak
3.0 | Kardiowerter |  |  | szt. | 15
3.1 | Kardiowerter dwujamowy | tak
3.2 | Żywotność urządzenia min 11 lat | tak
3.3 | Grubość kardiowertera-defibrylatora < 10 mm | tak
3.4 | Objętość kardiowertera-defibrylatora < 32 cm3 | tak
3.5 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] | tak
3.6 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 | tak
3.7 | Waga <72g | tak
3.8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | tak
3.9 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV | tak
3.10 | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 | tak
3.11 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV | tak
3.12 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV | tak
3.13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | tak
3.14 | Energia przechowywana 41J | tak
3.15 | Zdalna telemetria, antena do telemetrii wbudowana w programator - Bezprzewodowe połączenie do 3m | tak
3.16 | Graficzne przedstawienie czasu ładowania kondensatorów w czasie testu defibrylacji | tak
3.17 | Wbudowany Awaryjny System Bezpieczeństwa | tak
3.18 | Ładowanie kondensatorów <10 sek. | tak
3.19 | Rozpoznawanie arytmii | tak
3.20 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | tak
3.21 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF | tak
3.22 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | tak
3.23 | Dostępne algorytmy: stabilności rytmu VT (z możliwością programowania), rozpoznawania tachykardii zatokowej, rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków | tak
3.24 | programowania maksymalnej częstości SVT | tak
3.25 | Dyskryminator morfologiczny | tak
3.26 | Rok produkcji urządzenia nie wcześniejszy niż 2020 r. | tak
3.27 | Wyrób medyczny dopuszczony do MR. | tak
3.28 | Wyrób medyczny jałowy | tak
3.29 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
3.30 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
3.31 | Wraz z urządzeniem dołączony paszport w języku polskim. Paszport posiada minimum 15 miejsc na wpisy parametrów przy kontroli | tak
4.0 | Kardiowerter |  |  | szt. | 5
4.1 | Kardiowerter dwujamowy | tak
4.2 | Żywotność urządzenia min 5 lat | tak
4.3 | Rozmiary kardiowertera: 5.23 x 7.03 x 0.99 cm | tak
4.4 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] | tak
4.5 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 | tak
4.6 | Waga <63g | tak
4.7 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | tak
4.8 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV | tak
4.9 | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 | tak
4.10 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV | tak
4.11 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV | tak
4.12 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | tak
4.13 | Energia przechowywana 41J | tak
4.14 | Zdalna telemetria, antena do telemetrii wbudowana w programator - Bezprzewodowe połączenie do 3m | tak
4.15 | Graficzne przedstawienie czasu ładowania kondensatorów w czasie testu defibrylacji | tak
4.16 | Wbudowany Awaryjny System Bezpieczeństwa | tak
4.17 | Ładowanie kondensatorów <10 sek. | tak
4.18 | Rozpoznawanie arytmii | tak
4.19 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | tak
4.20 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF | tak
4.21 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | tak
4.22 | Dostępne algorytmy: stabilności rytmu VT (z możliwością programowania), rozpoznawania tachykardii zatokowej, rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków | tak
4.23 | programowania maksymalnej częstości SVT | tak
4.24 | Dyskryminator morfologiczny | tak
4.25 | Rok produkcji urządzenia nie wcześniejszy niż 2020 r. | tak
4.26 | Wyrób medyczny dopuszczony do MR. | tak
4.27 | Wyrób medyczny jałowy | tak
4.28 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
4.29 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
4.30 | Wraz z urządzeniem dołączony paszport w języku polskim. | tak
5.0 | Elektroda defibrylująca |  |  | szt. | 50
5.1 | Elektrody do defibrylacji | tak
5.2 | Elektrody 59, 64, 70, 90 cm | tak
5.3 | Elektrody jedno i dwukoilowe | tak
5.4 | Elektrody pasywne/aktywne, sterydowe | tak
5.5 | Koile elektrod pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu | tak
5.6 | Elektrody dopuszczone do MR | tak
5.7 | Wyrób medyczny jałowy | tak
5.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
5.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
6.0 | Elektroda stymulująca - wszczepialna |  |  | szt. | 50
6.1 | Elektroda stymulująca i rejestrująca wewnątrzsercowa | tak
6.2 | Elektroda uwalniająca steryd (deksametazon) | tak
6.3 | Rozmiar: 6F | tak
6.4 | Możliwa do wprowadzenie przy pomocy introducera 6F (9F przy zastosowaniu prowadnika) | tak
6.5 | Dostępne długości: 45 cm, 52 cm, 59 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak
6.6 | Elektroda możliwa do implantacji na stałe w komorze lub przedsionku | tak
6.7 | Złącze IS-1 lub w pełni kompatybilne | tak
6.8 | Dopuszczenie do MRI o sile 1,5T, bez ograniczeń w jakimkolwiek obszarze ciała, bez ograniczeń czasu badania | tak
6.9 | Mocowanie wysuwaną spiralą | tak
6.10 | Spirala mocująca umożliwiająca mapowanie przed fiksacją do tkanki | tak
6.11 | Spirala mocująca pełni także funkcję rejestrującą i stymulującą | tak
6.12 | Zewnętrzna izolacja - poliuretan, wewnętrzna izolacja - guma silikonowa, dodatkowa izolacja przewodników tetrafluoroetylenem; zwoje wewnętrzne i zewnętrzne - jednowłóknowe (o większej odporności na wyginanie) | tak
6.13 | Pierścienie dystalny i anoda - platynowo-irydowe powlekane tlenkiem irydu | tak
6.14 | Znaczniki: widoczne we fluoroskopii RTG, zlokalizowane w pobliżu dystalnej końcówki (możliwość sprawdzenia stanu wysunięcia spirali), rękaw do podszycia kontrastujący w RTG, platynowe taśmy w obszarze złącza (do potwierdzenia kompatybilności przed obrazowaniem MRI) | tak
6.15 | Wyrób medyczny jałowy | tak
6.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
6.17 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
7.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) na czas trwania umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora, kable) oraz pamięć USB do każdego kardiowertera NIEODPŁATNIE na czas trwania umowy (USB, papier, kable - bezzwrotnie) | tak
Suma:

## Pak 26
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 26
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRT)
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący |  |  | szt. | 45
1.1 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący | tak
1.2 | Waga urządzenia poniżej 74 gramów | tak
1.3 | Grubość urządzenia poniżej 10 mm | tak
1.4 | Objętość defibrylatora poniżej 33 cm3 | tak
1.5 | Żywotność baterii minimum 8 lat (przy założeniu amplitudy RV 2,5V, LV 3,5V, impendencja 700 Ohm) | tak
1.6 | Ilość szoków w jednej interwencji: minimum 7 | tak
1.7 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF w postaci 8-impulsowego burstu | tak
1.8 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 35J, zmagazynowana 41J | tak
1.9 | Awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie | tak
1.10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta), | tak
1.11 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | tak
1.12 | Możliwość zaprogramowania 3 stref wykrywania arytmii komorowej VF, VT, VT-1, | tak
1.13 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizujacą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych, | tak
1.14 | Algorytm zmniejszający długość cyklu V-V w trakcie arytmii przedsionkowych, | tak
1.15 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego, | tak
| Możliwość aktywacji domowego monitorowania pacjenta wraz z analizą sensorów tj. tony serca s1 ,s3, głębokość oddechu. | tak
1.16 | 4 typy stymulacji antyarytmicznej, | tak
1.17 | Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci, | tak
1.18 | Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna proksymalnego (SVC coil), | tak
1.19 | Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna obudowy ICD (active can) | tak
1.20 | Przedstawienie czasu ładownia kondensatorów w czasie testu defibrylacji za pomocą grafiki na programatorze | tak
1.21 | Kardiowertery współpracujące ze złączami DF1 i DF4 | tak
1.22 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
2.0 | Elektroda lewokomorowa 4p |  |  | szt. | 45
2.1 | Elektroda lewokomorowa czteropolowa | tak
2.2 | 3 rodzaje elektrod: prosta, S, L, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
2.3 | Elektroda ze złączem IS-1 | tak
2.4 | Dostępne modele elektrod 4-polowych ze spiralą 3D charakteryzujące się podwójna fiksacją, | tak
2.5 | Dostępna elektroda 4-polowa ze zwężaną końcówką elektrody o rozmiarze 2,6 F wspomagającą wprowadzanie w małych i krętych odgałęzieniach naczyń. | tak
2.6 | Dostępna elektroda lewokomorowa z dostępnymi 17 wektorami stymulacji, | tak
2.7 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
3.0 | Elektroda defibrylująca |  |  | szt. | 30
3.1 | Długości: 59, 64, 70, 90 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
3.2 | Elektrody jedno i dwukoilowe do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
3.3 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
3.4 | Elektrody sterydowe | tak
3.5 | Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu | tak
3.6 | Elektrody ze złączem IS-1 lub DF-4 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
3.7 | Elektrody defibrylacyjne ze złączem DF1 i DF4 | tak
3.8 | Elektrody DF-4 z możliwością wykonania badania MRI | tak
3.9 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
4.0 | Prowadnik angioplastyczny |  |  | szt. | 45
4.1 | Prowadnik angioplastyczny | tak
4.2 | grubość: 0,014F | tak
4.3 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
5.0 | Elektroda stymulująca |  |  | szt. | 30
5.1 | Elektroda stymulująca | tak
5.2 | Długości: 45 cm, 52 cm, 58 cm, 59 cm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
5.3 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
6.0 | Cewnik prowadzący zewnętrzny |  |  | szt. | 40
6.1 | Zestaw do wprowadzania elektrody lewokomorowej | tak
6.2 | nożyk, zastawka, koszulka | tak
6.3 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
| W pełni kompatybilny z wyrobem z pozycji 7.0 | tak
7.0 | Cewnik prowadzący wewnętrzny (subselektor) |  |  | szt. | 40
7.1 | Subselektor | tak
7.2 | minimum dwie krzywizny: 90 i 130 stopni do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
7.3 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
| W pełni kompatybilny z wyrobem z pozycji 6.0 | tak
8.0 | Zestaw do kontrastowania-balon |  |  | szt. | 40
8.1 | Zestaw do kontrastowania-balon | tak
8.2 | Przeznaczony do żył wieńcowych | tak
8.3 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
9.0 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa |  |  | szt. | 30
9.1 | Elektroda EP diagnostyczna CS, niesterowalna | tak
9.2 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
10.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) na czas trwania umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora, kable) oraz pamięć USB do każdego kardiowertera NIEODPŁATNIE na czas trwania umowy (USB, papier, kable - bezzwrotnie) | tak
Suma:

## Pak 27
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 27
| Tytuł/nazwa pakietu: | Standardowy prowadnik do PTCA
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Prowadnik do PTCA |  |  | szt. | 20
1.1 | Prowadnik do angioplastyki | Tak
1.2 | średnica 0,36 mm (0,014'') | Tak
1.3 | do wyboru przez zamawiającego końcówki proste i typu "J" | Tak
1.4 | dystalny koniec o zwiększonej widoczności w badaniu radiologicznym na odcinku minimum 4 cm | Tak
1.5 | końcówka o spiralnej budowie (tj. tzw. wewnętrzna spirala), na odcinku minimum 20 cm | Tak
1.6 | końcówka hydrofilowa - na odcinku 20 cm, na szczycie o zmniejszonej hydrofilowości - na odcinku 1 cm | Tak
1.7 | dostępne sztywności końcówki 0,5 g | Tak
1.8 | szaft prowadnika pokryty PTFE | Tak
1.9 | dostępne długości: 180 cm i 300 cm (±10 cm) | Tak
1.10 | hydrofilność średniego stopnia | Tak
1.11 | prowadnik ze stali nierdzewnej | Tak
1.12 | prowadnik z możliwością przedłużenia | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.15 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 28
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 28
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stentgraft wieńcowy
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stentgraft wieńcowy |  |  | szt. | 3
1.1 | Stentgraft do naczyń wieńcowych | Tak
1.2 | Szkielet: kobaltowo-chromowy | Tak
1.3 | Powłoka/ścianka: poliuretan | Tak
1.4 | Grubość ścianki: maksymalnie 100 mikrometrów | Tak
1.5 | Dostępne średnice: 2.5 mm - 5.0 mm (co 0,5 mm) | Tak
1.6 | Dostępne długości: 15 mm (+/- 1 mm), 20 mm (+/- 1 mm), 25 mm (+/- 1 mm), dla każdej średnicy | Tak
1.7 | Wszystkie rozmiary do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.8 | Możliwość wprowadzenia każdego rozmiaru przez introducer 6F | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.11 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Suma:

## Pak 29
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 29
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stymulatory i elektrody
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stymulator |  |  | szt. | 20
1.1 | Stymulator jednojamowy | tak
1.2 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalny) | tak
1.3 | Waga max. 30 [g] | tak
1.4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 rok | tak
1.5 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | tak
1.6 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2-1,5 ms | tak
1.7 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 2,0 - 7,5 [mV] | tak
1.8 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,75 - 4,0 [mV] | tak
1.9 | Program nocny | tak
1.10 | Histereza częstości rytmu | tak
1.11 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | tak
1.12 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | tak
1.13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | tak
1.14 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | tak
1.15 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | tak
1.16 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (np. rate profile optimalization) | tak
1.17 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS - minimum 3 typy | tak
1.18 | Rejestracja epizodów wysokiej częstości | tak
2.0 | Stymulator |  |  | szt. | 20
2.1 | Stymulator dwujamowy | tak
2.2 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalny) | tak
2.3 | Waga max. 30 [g] | tak
2.4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 rok | tak
2.5 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | tak
2.6 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2-1,5 ms | tak
2.7 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0 - 10,0 [mV] | tak
2.8 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] | tak
2.9 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | tak
2.10 | Automatyczny PVARP | tak
2.11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | tak
2.12 | Program nocny | tak
2.13 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | tak
2.14 | Funkcje antyarytmiczne (min. 3) | tak
2.15 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | tak
2.16 | Funkcja automatycznie określająca komorowy i przedsionkowy prób stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej i przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | tak
2.17 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | tak
2.18 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | tak
2.19 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (np. rate profile optimalization) | tak
2.20 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń - minimum 3 typy | tak
2.21 | Rejestracja epizodów: wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej, częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej, czas trwania arytmii przedsionkowych | tak
3.0 | Elektrody A i V pasywne i aktywne, uwalniające steryd | tak - całość wg opisu |  | szt. | 40
4.0 | Elektrody bipolarne o średnicy 4Fr i długości w zakresie 59-74 cm, przeznaczone do stymulacji pęczka Hisa | tak - całość wg opisu |  | szt. | 40
5.0 | Nożyk do rozcinania koszulki elektordy | tak - całość wg opisu |  | szt. | 40
6.0 | Cewnik prowadzący o stałej krzywiźnie ułatwiający umieszczanie elektrody stymulującej w okolicy pęczka Hisa | tak - całość wg opisu |  | szt. | 40
7.0 | Cewnik prowadzący o regulowanej krzywiźnie końcówki ułatwiający umieszczenie elektrody w okolicy pęczka o długości dopasowanej do długości elektrody | tak - całość wg opisu |  | szt. | 40
8.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora) + kable do zaoferowanych stymulatorów NIEODPŁATNIE na czas trwania umowy oraz zapewni nieodpłatną dostawę zestawów do repozycji elektrod w wymaganej ilości (nie większej jednak jak 30 zestawów w czasie trwania umowy). papier, kable - bezzwrotnie | Tak
Suma:

## Pak 30
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 30
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent z sirolimusem
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stent wieńcowy Co-Cr |  |  | szt. | 110
1.1 | Stent wieńcowy kobaltowy-chromowy | tak
1.2 | Stenty chromowo–kobaltowe dedykowane do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT | tak
1.3 | Stent pozwala na skrócenie terapii przeciwpłytkowej podwójnej do miesiąca | tak
1.4 | Stent uwalniający lek | tak
1.5 | Platforma: stop CoCr L605, wycinany laserowo, budowa otwartokomórkowa, komórki połączone 2 konektorami | tak
1.6 | Powierzchnia komórki stentu: 4,57 mm2 (dla średnicy 3.0 mm) | tak
1.7 | Grubość ścianki stentu: 80 mikrometrów | tak
1.8 | Uwalniana substancja: sirolimus | tak
1.9 | Pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczynia (pokrycie gradientowe) | tak
1.10 | Pokryte biodegradowalnym polimerem PDLLA-PCL | tak
1.11 | Dawka leku: 3,9 µg/mm | tak
1.12 | Okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru: 3-4 miesiące | tak
1.13 | Dostępne długości: 9-38 mm (minimum 8 różnych długości w zakresie, w tym długość 9 i 38 mm) | wypisać dostępne długości
1.14 | Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm - dla wszystkich długości, wszystkie średnice | tak
1.15 | profil wejścia nie więcej niż 0,017'' | tak
1.16 | profil przejścia nie więcej niż 0,044'' dla stentu 3,0 mm | tak
1.17 | shaft proksymalny nie więcej niż 2,0F | tak
1.18 | shaft dystalny nie więcej niż 2,5/2,6F | tak
1.19 | Ciśnienie nominalne 9 atm. | tak
1.20 | Ciśnienie RBP 16 atm. - dla średnic do 3.0 mm | tak
1.21 | Ciśnienie RBP 14 atm. - dla średnic 3.5 oraz 4.0 mm | tak
1.22 | Długość systemu doprowadzającego: 144 cm | tak
1.23 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5Fr | tak
1.24 | Minimum 16 wskazań rejestracyjnych (potwierdzonych w Deklaracji lub Certyfikacie zgodności) | tak
1.25 | Możliwość doprężenia: do 5,8 mm. dla średnic 3.5 – 4 mm. | tak
1.26 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:

## Pak 31
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 31
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy półpodatny (SEMI-COMPLIANT) OTW
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik balonowy półpodatny OTW |  |  | szt. | 20
1.1 | Cewnik balonowy półpodatny - semi-compliant | tak
1.2 | Cewnik balonowy wprowadzany po prowadniku (tzw. over the wire) | tak
1.3 | Ciśnienie nominalne: 6 atm | tak
1.4 | Ciśnienie RBP: 14-18 atm. | tak
1.5 | Markery uwidaczniające balon: minimum 2 dla wszystkich długości | tak
1.6 | Znaczniki głębokości wprowadzenia: w odległościach 90 i 100 cm od dystalnego końca | tak
1.7 | Profil wejścia końcówki balonu: 0,016”-0,017'' | tak
1.8 | Cewnik balonowy kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) we wszystkich rozmiarach | tak
1.9 | Średnice balonu 1,2 oraz 1,5 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak
1.10 | Długości od 8.0, 12.0, 15,0, 20.0 mm dla obu średnic - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak
1.11 | Końcówka i profil zapewniają łatwość przejścia przez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w naczyniach | tak
1.12 | Shaft hydrofilny | tak
1.13 | Dostępne dwie różne sztywności shaftu dla wszystkich średnic i długości - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego | tak
1.14 | Materiał balonu: trwały i odporny na uszkodzenia | tak
1.15 | Możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% | tak
1.16 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:

## Pak 32
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 32
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy (NON-COMPLIANT) do doprężeń
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy |  |  | szt. | 20
1.1 | Cewnik balonowy | tak
1.2 | Profil wejścia 0,017” | tak
1.3 | Długość systemu dostarczania <=145 cm. | tak
1.4 | Dostępne długości: 6-30 mm. | tak
1.5 | Dostępne średnice: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak
1.6 | Ciśnienie nominalne: 12 atm. | tak
1.7 | Ciśnienie RBP: 20 atm. (dla średnic 3.0 mm), | tak
1.8 | Dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego | tak
1.9 | Duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm); przyrost średnicy w zakresie od 12atm. do 18atm wynosi zaledwie 3% | tak
1.10 | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
1.11 | Pokrycie hydrofilne od końca balonu do ujścia prowadnika – sposób pokrycia pozwala na uzyskanie właściwej śliskości systemu, zapewniając jednocześnie łatwe przechodzenie przez zmiany i precyzyjne rozprężanie balonu | tak
1.12 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:

## Pak 33
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 33
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik prowadzący przedłużający
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik prowadzący przedłużający |  |  | szt. | 6
1.1 | Cewnik umożliwiający przedłużenie zwykłego cewnika prowadzącego | Tak
1.2 | Cewnik typu RX | Tak
1.3 | Cewnik jednoświatłowy | Tak
1.4 | Dostępne średnice/średnica wewnętrzna: 6F/0,057'', 7F/0,063'', 8F/0,072'' do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.5 | Długość systemu: 150 cm | Tak
1.6 | Pokrycie hydrofilne | Tak
1.7 | Końcówka typu hypotube | Tak
1.8 | Minimum jeden marker RTG 2 mm od dystalnego końca | Tak
1.9 | Długość kanału roboczego: 25 cm dla każdej średnicy | Tak
1.10 | Dostępna wersja z długością kanału roboczego 40 cm przynajmniej dla średnicy 6F | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
Suma:

## Pak 34
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 34
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do rotablacji
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Prowadnik do rotablacji |  |  | szt. | 30
1.1 | Prowadnik do rotablacji 330cm, średnica 0,009", dwa stopnie sztywności, końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm | tak - całość wg opisu
2.0 | Cewnik do rotablacji (preładowany) |  |  | szt. | 30
2.1 | Cewnik do rotablacji tętnic wieńcowych z załadowanym wiertłem, dostępne wiertła o średnicy 1,25mm; 1,5mm 1,75mm 2,0mm; 2,25mm i 2,5mm | tak - całość wg opisu
3.0 | Wiertło do rotablacji |  |  | szt. | 10
3.1 | Wiertła do rotablacji (średnice: 1,25mm; 1,5mm 1,75mm 2,0mm; 2,25mm i 2,5mm) | tak - całość wg opisu
4.0 | Adapter wiertło-cewnik do rotablacji | tak - całość wg opisu |  | szt. | 5
5.0 | Wykonawca na czas trwania umowy użyczy nieodpłatnie konsolę-napęd do rotablacji wraz z elementami sterującymi - w pełni kompatybilne z akcesoriami poz. 1.0 - 4.0; urządzenie musi spełniać następujące wymagania, tj. musi posiadać: - możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę - możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm. - czytelny panel sterowania - sterowanie za pomocą przełączników podłogowych | tak
Suma:

## Pak 35
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 35
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent z sirolimusem
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stent wieńcowy Co-Cr |  |  | szt. | 100
1.1 | Stent wieńcowy kobaltowy-chromowy | tak
1.2 | stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605 | tak
1.3 | stent wycinany laserowo typu „slotted tube” | tak
1.4 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | tak
1.5 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”) | tak
1.6 | dostępne średnice stentu: 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm | tak
1.7 | dostępne długości stentu: 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm; 38mm, 46mm | tak
1.8 | stent uwalniający sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia | tak
1.9 | dawka leku 0,9µg/mm2 | tak
1.10 | system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi) | tak
1.11 | pokrycie powłoką z węgla pirolitycznego zapobiegająca uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu | tak
1.12 | brak skracania się stentu w trakcie rozprężania | tak
1.13 | elastic recoil 2 – 7% | tak
1.14 | grubość ściany stentu 80µm (0,0031”) | tak
1.15 | ciśnienie nominalne 9atm | tak
1.16 | ciśnienie RBP 18atm | tak
1.17 | ciśnienie ABP 24atm | tak
1.18 | długość robocza cewnika 142cm | tak
1.19 | 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym | tak
1.20 | specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone” | tak
1.21 | crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm | tak
1.22 | siła radialna 18,37psi | tak
1.23 | różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 2,5mm – 2,75mm; 5 cel dla średnic 3,0mm – 3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm | tak
1.24 | doskonały dostęp do bocznicy: powierzchnia celi przy średnicy nominalnej dla stentu 3,0mm wynosi 1,3mm2 | tak
1.25 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:

## Pak 36
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 36
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik prowadzący do PTCA
L.p. | Opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik prowadzący |  |  | szt. | 500
1.1 | Cewnik prowadzący do PTCA | Tak
1.2 | Cewnik występuje w 3 rozmiarach średnicy: 6F (ID – 1.80mm;0,071”, OD – 2.09mm), 7F (ID – 2.05mm;0,081”, OD – 2.40mm), 8F (ID – 2.28mm;0,090”, OD – 2.70mm) | Tak
1.3 | Długość shaftu 100cm | Tak
1.4 | Kompatybilny z prowadnikiem 0.97mm (0.038”) | Tak
1.5 | Wytrzymały na ciśnienia do 4826 kPa (700 psi) | Tak
1.6 | Zewnętrzna powierzchnia cewnika pokryta jest silikonem (hydrofobowy) | Tak
1.7 | Wewnętrzne światło szaftu (wyłączając odcinek złącza) powleczony PTFE | Tak
1.8 | Szaft nie przepuszcza promieni rentgenowskich na całej długości. | Tak
1.9 | Elastyczna końcówka doskonałą widoczna w skopii dzięki zawartości proszku wolframowego | Tak
1.10 | Idealnie okrągły tip ułatwiający atraumatyczne przejście przez naczynia | Tak
1.11 | Cewnik w technologii zapewniającej zachowanie manewrowalności cewnika i jednocześnie zapobiegającej wypływowi krwi | Tak
1.12.0 | Cewnik posiada 3 rodzaje zakrzywienia szaftu | Tak
1.12.1 | tradycyjne krzywizny końcówki (m.in.:Judkins Left, Judkins Right, Amplatz Left, Short Amplatz Left, Amplatz Right, Power Backup, Super Power Backup, RCA Backup, Special Curve, Hockey Stick, Internal Mammary, Multi-Purpose) | Tak
1.12.2 | krzywizna pomiędzy końcówką a szaftem – wzmocniona dodatkowo zapewnia dobre podparcie cewnika | Tak
1.12.3 | trzecia krzywizna w proksymalnej części szaftu od 2-giej krzywizny zapewniająca zwiększenie powierzchni kontaktu pomiędzy cewnikiem a ścianą aorty | Tak
1.13 | Cewnik progresywnie w kierunku tipu zmienia swoje właściwości od sztywnego do elastycznego | Tak
Suma:

## Pak 37
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 37
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy obłożeniowe do koronarografii
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Zestaw operacyjny do koronarografii wyjałowiony |  |  | szt. | 1700
1.1 | Zestaw - wszystkie elementy zapakowane w jedno sterylne opakowanie (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zbiorczego dostarczenia każdego z elementów osobno i wyceny jako zestaw) | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z punktów 1.3-1.19: | Tak
1.3 | Serweta o wym. 228X390cm ( +- 5 cm ) , posiadająca 2 otwory promieniowe w kształcie owalu o wym. 7x12cm z przezroczystą taśma lepną wchodzącą w światło otworu ,sam otwór 3x6cm, rozmieszczone 84cm od górnego brzegu chusty i 2 otworami udowe w kształcie koła o śr. 12cm z przezroczystą taśma lepną wchodzącą w światło otworu , sam otwór 7,3cm umieszczone 100 cm od górnego brzegu chusty. Wzmocnienie bardzo silnie absorbujące w strefie krytycznej o wym. 120x200cm. Z 2 stron przezroczyste krawędzie do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego o wym. 55x390cm - 1 szt. | Tak
1.4 | Osłona przeźroczysta na ekran radiologiczny o średnicy 85 - 90 cm ściągnięta gumką -1 szt | Tak
1.5 | Osłona przeźroczysta na wzmacniacz o średnicy minimum 60 cm ściągnięta gumką -1 szt | Tak
1.6 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar L wykonany z włókniny typu SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna. Rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. – 1 szt | Tak
1.7 | Miseczka okrągła, jednorazowego użytku o pojemności 250-500 ml. – 1 szt | Tak
1.8 | Strzykawka Luer Lock dwuczęściowa (bez gumowego tłoka) 10 ml - 1 szt | Tak
1.9 | Strzykawka Luer 5 ml. - 1 szt | Tak
1.10 | Strzykawka Luer 20 ml. - 1 szt | Tak
1.11 | Igła do iniekcji 0,7 x 40 mm - 2 szt | Tak
1.12 | Kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm - 30 szt | Tak
1.13 | Prowadnik diagnostyczny wieńcowy 0,032'' J -3 długość min. 150 cm - 1 szt | Tak
1.14 | Serwetka do osuszania rąk 57 x 38 cm - 1szt | Tak
1.15 | Rampa trójdrożna z kranikiem typu "Off" wytrzymująca ciśnienie minimum 500 PSI z możliwościa płynnego ustawienia zaworów 180st.; duża średnica wewnętrzna; adapter rotacyjny męski prawy, wykonana z przeźroczystego materiału - 1 szt | Tak
1.16 | Dren niskociśnieniowy o długości 300 cm - 1 szt | Tak
1.17 | Gąbka na szpatułce do dezynfekcji pola zabiegowego o długości 13-15 cm - 3 szt | Tak
1.18 | Dren do kontrastu | Tak
1.18.1 | Dren przystosowany do podawania kontrastu | Tak
1.18.2 | Dren długości 180 cm | Tak
1.18.3 | Dren wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie się kontrastu | Tak
1.18.4 | Końcówki męsko-męskie | Tak
1.18.5 | Pełna kompatybilność z kolcem do kontrastu z poz. 3.0 | Tak
1.18.6 | Końcówki luer-lock zabezpieczone nasadkami/nakrętkami | Tak
1.19 | Zestaw ma być zapakowany w serwetę na stolik zabiegowy o wymiarach min.140 x 150 cm. | Tak
1.20 | Na opakowaniu ma się znajdować: numer katalogowy, seria, data ważności i lista zawartych komponentów. | Tak
1.21 | Zestaw powinien byś zaopatrzony w repozycjonowane , samoprzylepne etykiety zawierające informacje dotyczęce produktu, tj. nr serii produktu, data ważności produktu - minimum 2 szt | Tak
2.0 | Opatrunek hemostatyczny |  |  | szt. | 170
2.1 | Opatrunek hemostatyczny do tamowania krwawienia powierzchniowego: gaza impregnowana kaolinem mineralnym (aktywny środek hemostatyczny), z nitką radiologiczną, 38x38 mm. Jałowy, jednorazowy. | Tak - całość wg. opisu
3.0 | Kolec do kontrastu |  |  | szt. | 650
3.1 | Kolec przystosowany do pobierania/dozowania kontrastu | Tak
3.2 | Grubość kolca 5-7 mm | Tak
3.3 | Odpowietrznik zabezpieczony filtrem | Tak
3.4 | Poprzeczna płytka ułatwiająca wbijanie | Tak
3.5 | Kolec zabezpieczony nasadką | Tak
3.6 | Od kolca poprowadzony dren długości 5-10 cm | Tak
3.7 | Dren zakończony zastawką uniemożliwiającą niekontrolowany wypływ kontrastu | Tak
3.8 | Zastawka zakończona złączem luer-lock, zabezpieczona nakręcanym koreczkiem | Tak
3.9 | Dodatkowe zabezpieczenie w postaci nasadzanego lub nakręcanego koreczka przymocowanego do drenu/zastawki | Tak
3.10 | Pełna kompatybilność wyrobu z drenami do kontrastu w zestawach z poz. 1.0 i 2.0, znakowanie kolorystyczne zgodne z drenami do kontrastu | Tak
3.11 | Opakowanie typu folia-papier | Tak
3.12 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
Suma:

## Pak 38
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 38
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy obłożeniowe do stymulatorów
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Zestaw operacyjny do stymulatorów |  |  | szt. | 180
1.1 | Zestaw - wszystkie elementy zapakowane w jedno sterylne opakowanie (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zbiorczego dostarczenia każdego z elementów osobno i wyceny jako zestaw) | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z punktów 1.3-1.18:
1.3 | Serweta na pacjenta o wym. 235x330cm ( +- 5 cm ) z dwoma prostokątnymi otworami o wym. 12x16cm wypełnionymi w całości folią chirurgiczną. Otwory oddalone od siebie o 12-13cm, umieszczone 75cm od górnego brzegu chusty. Wzmocnienie w strefie krytycznej o wym. 75x120cm. Przezroczysty panel z 2 stron od dołu chusty o wym. 90x145cm– 1szt. | Tak
1.4 | Miseczka plastikowa o pojemności 120-150 ml - 2 szt (każda z miseczek w innym kolorze) | Tak
1.5 | Miseczka niebieska plastikowa o pojemności 250 ml - 1 szt | Tak
1.6 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar L wykonany z włókniny typu SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna. Rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. rozmiar L -1 szt | Tak
1.7 | Kompresy 10 cm x 10 cm - 100 szt | Tak
1.8 | Igła do iniekcji 0,7/40 mm (22G/40 mm) - 1 szt | Tak
1.9 | Strzykawka Luer 20 ml - 1 szt | Tak
1.10 | Strzykawka Luer-lock 20 ml trzyczęściowa - 3 szt. | Tak
1.11 | Ostrze 24 z trzonkiem - 1 szt | Tak
1.12 | Serwetka do rąk - 2 szt | Tak
1.13 | Osłona/czepiec przeźroczysta 100 - 110 cm, ściągnięta gumką - 1 szt | Tak
1.14 | Kocher duży min. 20 cm polimerowy - 1 szt | Tak
1.15 | Nici syntetyczne, typu nici Novosyn 0 (3.5) 70CM HR26 (M) 1 szt
1.16 | Nici syntetyczne ,typu Safil 2/0 (3) 70CM HR26 (M) - 1 szt
1.17 | Nici syntetyczne, typu Premicron 0 (3,5) 150 CM - 1 szt
1.18 | Zestaw ma być zapakowany w serwetę na stolik zabiegowy o wymiarach min. 140 x 150 cm.
1.19 | Na opakowaniu ma się znajdować: numer katalogowy, seria, data ważności i lista zawartych komponentów.
1.20 | Zestaw powinien byś zaopatrzony w repozycjonowane , samoprzylepne etykiety zawierające informacje dotyczęce produktu, tj. nr serii produktu, data ważności produktu (minimum 2 sztuki)
2.0 | Opatrunek hemostatyczny |  |  | szt. | 20
2.1 | Opatrunek hemostatyczny do tamowania krwawienia powierzchniowego: gaza impregnowana kaolinem mineralnym (aktywny środek hemostatyczny), z nitką radiologiczną, 38x38 mm. Jałowy, jednorazowy. | Tak - całość wg. opisu
Suma:

## Pak 39
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 39
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy obłożeniowe do ablacji
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Zestaw do ablacji |  |  | szt. | 60
1.1 | Zestaw - wszystkie elementy zapakowane w jedno sterylne opakowanie (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zbiorczego dostarczenia każdego z elementów osobno i wyceny jako zestaw) | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z punktów 1.3-1.20:
1.3 | Prześcieradło o wymiarach 208 x 330 cm ( +-5 cm )z dwoma otworami o średnicy 12 cm , włóknina trójwarstwowa z warstwą absorbującą 120x80 cm, z przezroczystą krawędzią z prawej strony o szerokości 70 cm | Tak
1.4 | serweta 75x90 cm. z otworem o śr 10cm otoczony polem lepnym ok. 16x16cm, pasek lepny na krótszym boku 75cm | Tak
1.5 | czapeczka ochronna 120 x 120 cm – 1 szt. | Tak
1.6 | osłona na ekran radiologiczny przeźroczysta o średnicy 85-90 cm ściągnięta gumką szt 1
1.7 | gaziki 10 x 10 cm, 8 warstwowe – 100 szt. | Tak
1.8 | Kleszczyki z polikarbonatu, zagięte ,min.18,5 cm, - 1 szt. | Tak
1.9 | chusta z tetry -4 warstwowa 45x45cm – 1 szt. | Tak
1.10 | strzykawka 5 ml – wkręcana z gumowym tłokiem - 5 szt. | Tak
1.11 | strzykawka 20 ml – wkręcana z gumowym tłokiem - 3 szt. | Tak
1.12 | igła angiograficzna - 1.30x70mm 18G x2 4/5 - 1 szt. | Tak
1.13 | miseczka 250 ml niebieska - 1 szt. | Tak
1.14 | miseczka 120 ml przezroczysta – 1 szt.
1.15 | ostrze 11 F zintegrowane z osłonką – bezpieczne – 1 szt. | Tak
1.16 | igła 0,8- 40mm /21 G- 2 szt. | Tak
1.17 | serweta na stolik zabiegowy o wymiarach 140x150 cm( do zawinięcia zestawu ) – 1 szt. | Tak
1.18 | Kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach zakończony z obu stron nasadkami chroniącymi przed skażeniem i posiadający poprzeczkę stabilizującą kolec i ułatwiającą nakłucie opakowania | Tak
1.19 | etykieta samoprzylepna zawierające informacje dotyczące produktu( na jednej etykiecie 4 małe etykietki ) | Tak
1.20 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar L wykonany z włókniny typu SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna. Rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. – 2 szt | Tak
2.0 | Opatrunek hemostatyczny |  |  | szt. | 5
2.1 | Opatrunek hemostatyczny do tamowania krwawienia powierzchniowego: gaza impregnowana kaolinem mineralnym (aktywny środek hemostatyczny), z nitką radiologiczną, 38x38 mm. Jałowy, jednorazowy. | Tak - całość wg. opisu
Suma:

## Pak 40
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 40
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy obłożeniowe do angiografii
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Zestaw operacyjny do angiografii wyjałowiony |  |  |  | 350
1.1 | Zestaw - wszystkie elementy zapakowane w jedno sterylne opakowanie (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zbiorczego dostarczenia każdego z elementów osobno i wyceny jako zestaw) | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z punktów 1.3-1.21: | Tak
1.3 | Serweta angiograficzna o wym. 228X390cm( +-5 cm ), posiadająca 2 otwory promieniowe w kształcie owalu o wym. 7x12cm z przezroczystą taśma lepną wchodzącą w światło otworu ,sam otwór 3x6cm, rozmieszczone 84cm od górnego brzegu chusty i 2 otworami udowe w kształcie koła o śr. 12cm z przezroczystą taśma lepną wchodzącą w światło otworu , sam otwór 7,3cm umieszczone 100 cm od górnego brzegu chusty. Wzmocnienie bardzo silnie absorbujące w strefie krytycznej o wym. 120x200cm. Z 2 stron przezroczyste krawędzie do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego o wym. 55x390cm - 1 szt. | Tak
1.4 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar L wykonany z włókniny typu SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna. Rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. rozmiar L - 1 szt. | Tak
1.5 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar L wykonany z włókniny typu SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna. Rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. rozmiar XL - 1 szt. | Tak
1.6 | Powłoka ochronna typu czapeczka 85 x 90 cm - 1 szt. | Tak
1.7 | Powłoka ochronna typu czapeczka 120 x 120 cm - 1 szt. | Tak
1.8 | Miska 250 ml, przezroczysta - 1 szt. | Tak
1.9 | Miska 500 ml, przezroczysta - 1szt. | Tak
1.10 | Miska na prowadniki dł 2500 ml, średnica miski 25cm, wysokość miski 7 cm - 1 szt. | Tak
1.11 | Skalpel mini F. 11 - 1 szt. | Tak
1.12 | Kompresy 10x10 cm, 12 warstw - 30 szt. | Tak
1.13 | Strzykawka iniekcyjna 20 ml, Luer, zielona - 1 szt. | Tak
1.14 | Strzykawka 20 ml, Luer Lock - 1 szt. | Tak
1.15 | Strzykawka trzyczęciowa z gumką luer lok 10 ml - 1 szt. | Tak
1.16 | Strzykawka 5 ml luer - 1 szt. | Tak
1.17 | Igła 0,8 - 2 szt. | Tak
1.18 | Podkład pod pacjenta 40x 60 cm - 1 szt. | Tak
1.19 | Ręcznik papierowy 57 x 37 cm - 1 szt. | Tak
1.20 | Chusta z paskiem lepnym o wym. 243X157cm ( +- 5 cm ) Pasek lepny umieszczony na środku dłuższego boku 83 cm o szerokości 5cm z warstwą wysokochłonną o wym. 61x30 cm z możliwością zamocowania drenów 4 otwory - 1 szt. | Tak
1.21 | Zestaw ma być zapakowany w serwetę na stolik zabiegowy o wymiarach min. 150 x 90 cm. | Tak
2.0 | Opatrunek hemostatyczny |  |  | szt. | 35
2.1 | Opatrunek hemostatyczny do tamowania krwawienia powierzchniowego: gaza impregnowana kaolinem mineralnym (aktywny środek hemostatyczny), z nitką radiologiczną, 38x38 mm. Jałowy, jednorazowy. | Tak - całość wg. opisu
Suma: