## Część 1
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – ultrasonograf przewoźny kardiologiczny - 1 szt.

lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Aparat przenośny (obudowa wykonana w formie laptopa)
2	Architektura aparatu w pełni cyfrowa
3	Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej
4	Monitor wysokiej rozdzielczości, min. 1024x768 pixel
5	Przekątna ekranu, min. 15"
6	Waga aparatu z akumulatorem oraz stacją DVD, max. 7,5 [kg]
7	Wbudowany czujnik oświetlenia do automatycznego dopasowania jasności monitora w zależności od warunków otoczenia	Tak 5 pkt : Nie – 0pkt
8	Wbudowana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych
9	IIość kanałów przetwarzania, min. 400.000	500.000 i więcej – 10 pkt
10	Zakres częstotliwości pracy aparatu, min. 1,0÷15,0 [MHz]
11	Zakres głębokości obrazowania (głębokość penetracji), min. 1÷30 [cm]	większy zakres - 3 pkt
12	Liczba aktywnych gniazd do podłączania głowic obrazowych w aparacie min.1
13	Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler
14	Zasilanie akumulatorowe, akumulator wbudowany w ultrasonograf
15	Ciągła wejściowa dynamika aparatu, min. 170 [dB]
16	Czas pracy wbudowanego akumulatora, min. 30 [min.]	31-40 min. -3 pkt :powyżej 40minut 10 pkt
17	Rączka/uchwyt do przenoszenia aparatu bez torby
18	Zasilanie sieciowe 220-240 [V]
19	Wózek do oferowanego aparatu z regulacją góra/dół, trzema aktywnymi gniazdami do podłączania głowic obrazowych, wieszakami na głowice oraz wyposażony w cztery skrętne kółka i videoprinter czarno-biały
	Archiwizacja
20	Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności, min. 500 [GB]. Zapis w formacie surowych danych np. RAW Data
21	Możliwość zapamiętania obrazów na dysku aparatu bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe oznaczenie rekordu, który można zmienić po wykonaniu badania.
22	Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania, min. 1000 obrazów
23	Napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania wbudowany w aparat
24	Napęd dysków DVD wbudowany w aparat
25	Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD/USB w formatach DICOM wraz z automatycznie załączonym oprogramowaniem komputerowym do przeglądania obrazów DICOM, pozwalającym dodatkowo na podstawowe regulacje obrazów oraz wykonywanie pomiarów (min. odległości, obrysu, kątów, prędkości)
26	Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD/USB w formatach, min. BMP, AVI, Dicom
27	Pełne oproramowanie wraz z pakietami pomiarowymi: /  obrazowanie jamy brzusznej, /  obrazowanie naczyń, /  obrazowanie położnicze/ginekologiczne, /  obrazowanie układu mięśniowo-szkieletowego, /  wizualizacja igły, /  obrazowanie małych narządów, /  echokardiografia osób dorosłych, /  radiologia dziecięca oraz /  echokardiografia dzieci.
	Tryby obrazowania
28	2D
29	Maksymalny FrameRate dla trybu 2D, min. 750 [Hz]
30	Uchylność bramki dopplerowskiej +/- 20 º
31	Praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej z min. 8 kątami ugięcia wiązki na współpracujących z aparatem głowicach liniowych i convexowych. Praca w w/w trybie z użyciem obrazowania harmonicznego. Oprogramowanie do redukcji szumów akustycznych obrazowania 2D
32	Oprogramowanie do redukcji szumów akustycznych obrazowania 2D (np.SRI)
33	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. wzmocnienie i TGC) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza
34	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej
35	Kolor Doppler; Minimalna prędkość 420 cm/s	prędkość powyżej 500cm/s - 10 pkt
36	Doppler Angiologiczny (Power Doppler), kierunkowy Doppler angiologiczny
37	Automatyczna optymalizacja częstotliwości Dopplera Kolorowego w zależności od głębokości obrazowania oraz automatyczna optymalizacja wzmocnienia kolorowego Dopplera za pomocą jednego przycisku
38	2D+M, M-Mode
39	M-Mode
40	Kolor M-Mode;
41	Doppler spektralny PW; Minimalna prędkość 950 cm/s (przy zerowym kącie bramki), regulacja bramki PW min. 0,5 – 27 mm	Prędkość dopplera PW powyżej 1.000 cm/s - 10 pkt
42	Tryb Dual tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B/CD
43	Możliwość porównania na ekranie dwóch obrazów: jednego rzeczywistego drugiego odtworzonego z dysku trwałego
44	Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej, wzmocnienia oraz PRF)
45	Min. 8 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC
46	Możliwość regulacji wzmocnienia TGC i 2D gain po zamrożeniu obrazu
47	Min. 2 suwaki/regulatory wzmocnienia poprzecznego wiązki LGC
48	Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S, D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum oraz po zamrożeniu obrazu
49	Prezentacja na ekranie przebiegu EKG pacjenta
50	Wbudowane wejścia zewnętrznych sygnałów: oddechowego, ekg oraz pulsu
51	Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny.
52	Doppler spektralny z falą ciągłą CW. (Rejestrowane prędkości maksymalne przy zerowym kącie bramki min. 19 m/s)
53	Anatomiczny M-Mode w czasie rzeczywistym oraz z pętli cineloop
54	Obrazowanie trapezowe oraz rombowe
55	Obrazowanie 3D z wolnej ręki
56	Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości
57	Oprogramowanie obejmujące narzędzia 3D do obsługi wyświetlania i oceny ilościowej zestawów danych 3D. Aplikacja umożliwia korzystanie z funkcji min. wyświetlania, przycinania, obracania, otwierania i wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz przeprowadzanie standardowych pomiarów z zastosowaniem zestawów danych 3D
58	Automatyczny pomiar grubości błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchownych
59	Oprogramowanie kardiologiczne do obiektywnej oceny globalnej funkcji lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle. / Możliwość analizy i wyświetlenia GLS (strain) w formacie tzw ‘oko byka’ 17 segmentów oraz jednoczesne podanie wartosci frakcji wyrzutowej (EF), objętości końcowo-skurczowej (ESV) i końcowo-rozkurczowej (EDV) lewej komory
	Oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej , śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej w czasie względem koniuszka serca oraz możliwość analizy przemieszczenia dwóch dowolnie wybranych punktów mięśnia sercowego względemm siebie przy wykorzystaniu technologii ‘speckle tracking’
60	Oprogramowanie wykorzystujące technikę zliczania pikseli do analizy unaczynienia i przepływu mierzonego w regionie zainteresowania ROI, stosowane w analizie perfuzji narządów, unaczynienia guza, ocenie przepływu mikronaczyniowego o niskiej prędkości itp., / z podaniem wartości indeksu unaczynienia (Vascularization Index) oraz indeksu przepływu (Flow Index)
61	Wizualizacja igły
	Głowice
62	Głowica liniowa elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań naczyniowych / zakres częstotliwości, 3,0 do min. 12,0 [MHz] / pole widzenia 38 [mm]; ilość elementów, min. 300; praca w II harmonicznej
63	Głowica sektorowa elektroniczna szerokopasmowa do badań echokardiograficznych: wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów np.: PureWave (ilość elementów, min. 80) lub technologii matrycowej (ilość elementów min. 600) / zakres częstotliwości, min. 1,0-5,0 [MHz] / min. 5 zmiennych optymalizacji częstotliwości fundamentalnych / kąt widzenia, min. 90° / praca w II harmonicznej; min. 5 zmiennych optymalizacji częstotliwości
64	Głowica convex elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań brzusznych, naczyń brzusznych. Głowica wykonana jako głowica matrycowa lub w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów. / zakres częstotliwości, min. 1,0 min.5,0 MHz; kąt widzenia, min. 70°; ilość elementów akustycznych min. 300; praca w II harmonicznej
	Możliwość rozbudowy
65	Głowica mikrokonweksowa elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań pediatrycznych oraz naczyniowych. / Zakres częstotliwości fundamentalnych 5,0 – min 8,0 MHz; Kąt skanowania min. 100°; / Promień czoła głowicy max. 20mm; liczba elementów akustycznych min. 250	Tak-3 pkt ;Nie -0 pkt
66	Głowica liniowa śródoperacyjna w kształcie litery „L” do badania w chirurgii naczyń, kardiologicznych nasierdziowych, naczyń powierzchownych,układu mięśniowo-szkieletowego i małych narządów. Zakres częstotliwości roboczej od 7 do min.15 MHz,obrazowanie trapezowe z kątem pola widzenia min. 8° / Średnica płaszczyzny skanowania max. 25 mm. Tryb obrazowania trapezowego / Ilośc elementów akustycznych min. 120	Tak-3 pkt ;Nie -0 pkt
67	Głowica laparoskoopwa, zakres częstotliwości roboczej od 4 do min. 10 MHz. Obrazowanie 2D, Doppler kolorowy i Doppler pulsacyjny (PW). Liczba elementów akustycznych min. 120. / Promień krzywizny: min. 15 mm / Ogólne badania laparoskopowe i badania interwencyjne jamy brzusznej / Badania z zastosowaniem kontrastu	Tak-3 pkt ;Nie -0 pkt
68	Głowica sektorowa do badań przezprzełykowych, min. 48 elementów. Zakres częstotliwości roboczej od 3 do min. 7 MHz. Pole obrazowania min.90 stopni. Ruch obrotowy głowicy sterowany ręcznie w zakresie od 0º do 180º. Apartura płaszczyzny skanowania max. 5mm.	Tak-5 pkt ;Nie -0 pkt
69	Głowica liniowa do obrazowania w wysokiej rozdzielczości: małe narządy, piersi, naczynia, układ mięśniowo-szkieletowy i jelita. Zakres częstotliwości roboczej od 5 do min.12 MHz Apertura płaszczyzny skasowania min. 45 mm. Ilość elementów akustycznych min. 500. Możliwość stosowania prowadnika biopsyjnego.	Tak-5 pkt ;Nie -0 pkt
70	Głowica sektorowa pediatryczna elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań kardiologicznych pediatrycznych / Zakres częstotliwości fundamentalnych 3,0 – 8,0 MHz; Kąt skanowania min. 90°; Ilość elementów min. 90	Tak-5 pkt ;Nie -0 pkt
71	Głowica sektorowa neonatologiczna elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań kardiologicznych noworodkowych / Zakres częstotliwości fundamentalnych 4,0 – 12,0 MHz; Kąt skanowania min. 90° / Ilość elementów min. 90	Tak-3 pkt ;Nie -0 pkt
72	Głowica śródoperacyjna, szerokopasmowa typu convex o zakresie częstotliwości od 3.0 MHz do min. 9.0 MHz. / Badania w chirurgii jamy brzusznej, kontrastowe i w zabiegach interwencyjnych / Konstrukcja głowicy z kablem zamocowanym w obudowie sondy pod kątem od 90 do maks. 120 stopni względem czoła głowicy i sposobem chwytu przez operatora pomiędzy dwoma palcami dłoni (wskazujący/środkowy lub środkowy/serdeczny). Prowadnik igły biopsyjnej z trzema kątami kierowania igły i funkcją wyświetlania graficznego na ekranie. / Promień krzywizny: min. 2,5 cm / Ilośc elementów min. 128	Tak-3pkt ;Nie -0 pkt
73	Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa, matrycowa: / ilość elementów, min. 2400 / zakres częstotliwości, min. 2,0-7,0 [MHz] / regulacja płaszczyzny skanowania w zakresie, min. 0-180° / praca w trybach, min. 2D, CD, PW, CW, harmonicznym, 3D live, 3D live Color	Tak-10pkt ;Nie -0 pkt
74	Stress Echo	Tak-3 pkt ;Nie -0 pkt
75	Opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej	Tak-3 pkt ;Nie -0 pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2020)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Przedmiot umowy opisany w Tabeli A	szt.	1

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Część 2
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – system holtera EKG i NIBP - 1 system

lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Zapis EKG w trybie analizy prospektywnej i retrospektywnej
2	Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)
3	Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
4	Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie
5	Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych
6	Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych
7	Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
8	Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami
9	Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG
10	Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
11	Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie
12	Filtr migotania przedsionków
13	Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym
14	Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości
15	Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej
16	Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca
17	Wyposażenie: stanowisko diagnostyki medycznej typu XL (komputer, monitor min. 24 cale, drukarka A4, biurko), oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym
	Rejestrator EKG - 14 sztuk
18	Rejestracja 3 lub 12 kanałów EKG
19	Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej	Tak -30pkt; Nie - 0 pkt
20	Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji
21	karta microSDHC min.4GB do zapisu danych EKG
22	Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG
23	Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa informująca o stanie rejestratora	Na wyświetlaczu i dźwiękowo - 10 pkt
24	Sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii, INOP
25	Uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach
26	Uruchomienie rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową przez oprogramowanie
27	Rejestracja sygnału EKG przez okres 48 lub 7 dni
28	Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń
29	Filtr izolinii 0,05 Hz
30	Funkcje oszczędności energii baterii
31	Wyposażenie: min. baterie zasilające, elektrody jednorazowe - 50 sztuk na każdy rejestrator, 10 elektrodowy kabel EKG na każdy rejestrator, karta SDHC 4GB na każdy rejestrator, jednorazowe torebki na rejestrator (po 30 sztuk na rejestrator) lub torebki wielorazowe po 2 sztuki
	Rejestrator NIBP - 7 sztuk plus oprogramowanie
32	Zakres pomiaru dorosły: 0-300 mmHg, pedaitryczny: 0-150 mmHg (względem ciśnienia atmosferycznego)
33	Czujnik ciśnienia
34	Czas pracy na bateriach min. 120 godzin (pomiar co 30 minut)	czas powyżej 144 godzin - 5 pkt
35	Pamięć: 1000 badań
36	Okresy pomiarowe: 6
37	Definicja aktywności/snu
38	Tryb pracy:dorosły, pediatryczny
39	Praca stacjonarna: zasilanie tylko z USB i sterowanie ręczne
40	Harmonogram rejestracji pomiarów (podział na aktywność i sen)
41	Szybkie rozpoczęcie pracy
42	Łatwa obsługa, możliwość programowania bez komputera
43	Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego
44	Klawiatura, z przyciskiem zdarzeń
45	Wyświetlacz
46	Praca bez baterii, poprzez przewód USB	Tak – 30 pkt; Nie - 0 pkt
47	Ciśnienie w mankiecie: wartość liczbowa lub graficznie
48	Wyniki pomiarów: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie i HR
49	Wyświetlanie błędów pomiaru w postaci ostrzeżeń i kodów
50	Rozbudowane menu, dane informacyjne, szybki start, wyniki pomiarów, przywracanie ust. fab., konfiguracja
51	Funkcja testu manometru
52	Funkcja testu szczelności
53	Oszczędzanie energii
54	Zasilanie: bateryjne lub akumulatorowe lub port USB: 5VDC	Ładowarka akumulatorów - 10 pkt
55	Współpraca: rejestrator NIBP i EKG
56	Histogram: SYS, DIA, HR
57	Edycja progów pomiarowych
58	Pomiary ładunków całodobowe oraz dla poszczególnych okresów
59	Prezentacja statystyki: spadki nocne, dipper, non dipper, extreme dipper
60	Prezentacja statystyki: pomiary wykonane do zaplanowanych
61	Prezentacja statystyki: pomiary uwzględnione do wykonanych
62	Wartości średnie z całej doby
63	Prezentacja pomiarów odczytanych: SYS, DIA, MAP, HR
64	Okresy predefiniowane aktywność, sen
65	Definicja aktywności/snu: maksymalnie 6
66	Torba na rejestrator z pasem - 7 sztuk
67	Kompletne wyposażenie do pracy – 7 kompletów

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2020)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Przedmiot umowy opisany w Tabeli A	system	1

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Część 3
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – defibrylator z SpO2 i NIBP - 1 szt.

lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED
2	Min. 19 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej	maksymalna energia 360 J - 20 pkt
3	Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund
4	Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania;
5	Kardiowersja synchroniczna R (synchronizacja sygnałem EKG z elektrod defibrylujących, elektrod EKG i oferowanego kardiomonitora);
6	Zintegrowane łyżki zewnętrzne dla dorosłych i dzieci ze wskaźnikiem jakości kontaktu z pacjentem.
7	Możliwość defibrylacji przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych
8	Możliwość synchronizacji pracy defibrylatora z kardiomonitorem przy pomocy odpowiedniego kabla
9	Ustawianie poziomów energii przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora	na płycie czołowej i łyżkach – 10pkt
10	Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych
11	Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych
12	System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta
13	Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms
14	Przycisk do przełączania trybu dla dorosłych i trybu dla dzieci z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED
15	Tryb AED
16	Energia wyładowania min. 150J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt
17	Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC
18	Monitorowanie EKG
19	Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu;
20	Pomiar częstości akcji serca w zakresie minimum 16 – 300 uderzeń na minutę
21	Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna minimum 5 poziomów: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna
22	Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca
23	Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie
24	Wyposażenie: przewód EKG 3 odprowadzeniowy x 1 szt.
25	Stymulacja przezskórna
26	Tryby pracy stymulacji: „Rytm Sztywny" i „Na Żądanie".
27	Częstość impulsów stymulatora regulowana w zakresie min. 30 -180 imp/min.
28	Natężenie stymulacji regulowany w zakresie min. 10 -200mA
29	Pulsoksymetria SpO2
30	Pomiar SpO2 w zakresie: 0-100%.
31	Pomiar tętna w zakresie min. 30-300 ud./min.
32	Wyposażenie: wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 x 1 szt.
33	Pomiar nieinwazyjny ciśnienia NIBP
34	Ciśnienie początkowe: 150 mmHg/19,9 kPa (zarówno dla dorosłych, jak i dla niemowląt
35	Ciśnienie maksymalne: 300 mmHg/40 kPa.
36	Progi bezpieczeństwa przy nadciśnieniu: 295 mmHg/39,3 kPa ±10 mmHg/1,3 kPa.
37	Czas napełnienia mankietu: Maksymalnie 75 sekund.
38	Dokładność przetwornika ciśnienia: ±3 mmHg w zakresie 1–300 mmHg/0,1–40 kPa
39	mankiet ciśnieniowy z przewodem łączącym na wyposażeniu - dla dorosłych
40	Ekran kolorowy LCD typu TFT
41	Przekątna ekranu min. 6 cali	powyżej 6 cali - 5 pkt
42	Rozdzielczość min., 800x480 pikseli
43	Prędkość kreślenia min. 25mm/s
44	Rejestrator termiczny
45	Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji, rzeczywista energia wyładowania dostarczona pacjentowi
46	Możliwość drukowania raportów
47	Wyposażenie: min. 4 rolki papieru
48	Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe
49	Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC / 50 Hz – zasilacz zintegrowany w urządzeniu.
50	Akumulatory bez efektu pamięci.
51	Wskaźnik stanu naładowania akumulatora na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania.
52	Czas pracy na akumulatorze: w przypadku monitorowania min. 2,5 godz., a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J	czas pracy 3-4 godziny - 10 pkt
53	Możliwość rozbudowy o monitorowanie nieinwazyjne ciśnienia krwi NIBP oraz o pomiar kapnografii CO2
54	Ciężar urządzenia < 7,5 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem.
55	Możliwość zainstalowania defibrylatora na rollstandzie lub wózek pod defibrylator
56	Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu.	uruchamiany samoczynnie o zadanej godzinie - 10 pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2020)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Przedmiot umowy opisany w Tabeli A	szt.	1

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Część 4
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – urządzenie do podciśnieniowej terapii ran z funkcją płukania - 1 szt.

lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
1	Pompa podciśnieniowa, wytwarzająca ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartościach od 25 - 200 mm/Hg z możliwością cyklicznego automatycznego płukania leczonej rany
2	Waga – poniżej 3,5 kg	Poniżej 3,5 kg - 5 pkt
3	Możliwość zmiany ciśnienia co 25 mm/Hg,	Płynna zmiana ciśnienia -10 pkt
4	Możliwość zastosowania terapii ciągłej lub przerywanej,w zależności od leczonej rany,
5	Możliwość regulacji natężenia niskie, średnie, wysokie ( prędkość z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe w ranie)
6	Możliwość wyboru funkcji VAC lub VAC z Płukaniem
7	Funkcja podawania i pozostawienia płynu w ranie od 1 sekundy do 30 minut
8	Funkcja asystenta podawania płynu automatycznie lub możliwość ustawienia ręcznego ilości podawanego płynu
9	Możliwość prowadzenia terapii przez 24 godziny,
10	Bateria wewnętrzną działającą w potrzebie przez 5 godzin	6-8 godzin 5pkt : 9-12 godzin 10 pkt
11	Wbudowane ostrzeżenia i alarmy włączające się w razie nieprawidłowości wynikającymi ze strony opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, niskiego ciśnienia braku aktywności systemu terapeutycznego, alarm temperatury wewnętrznej, alarm odchyleń ciśnienia i przerwania terapii, brak płynu do płukania
12	Ekran dotykowy - opisy w języku polskim
13	Opcjonalne zaprogramowane ustawienia terapii według rodzaju rany ułatwia konfigurację
14	Wbudowana pamięć pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbudowany port USB, SD card i umożliwiający eksport zapisanych danych terapii prowadzonych u pacjenta	Tak – 15pkt: Nie -0 pkt
15	Funkcja dziennik, umożliwia rejestrowanie liczby elementów opatrunku umieszczonych w ranie, wymiany zbiornika
16	Funkcja Seal Check ułatwia wykrywanie nieszczelności prowadzących do utraty ciśnienia
17	Funkcja obrazowania ran ułatwiający rejestrowanie postępu leczenia
18	Funkcja trybu nocnego, wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu (włącza się automatycznie po około 2 min)	Tak – 5pkt: Nie -0 pkt
19	Uchwyt na powieszenie zbiornika, kroplówki, z płynem do płukania
20	Funkcja blokady ekranu
21	Możliwość bezpiecznego zamocowania urządzenia na stojaku kroplówki i/lub na poręczy łóżka
22	Możliwość podłączenia zbiorników 300ml, 500ml i 1000ml

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2020)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Przedmiot umowy opisany w Tabeli A	szt.	1

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Część 5
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – urządzenie do podciśnieniowej terapii ran - 1 szt.

lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
1	Pompa podciśnieniowa
2	Waga maks. 2kg	Poniżej 2 kg -5pkt
3	Wytwarzająca ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartościach od 25 - 200 mm/Hg,
4	Możliwość zmiany ciśnienia co 25 mm/Hg,	Płynna zmiana ciśnienia -10 pkt
5	Możliwość zastosowania terapii ciągłej lub przerywanej,w zależności od leczonej rany,
6	Możliwość regulacji natężenia niskie, średnie, wysokie ( prędkość z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe w ranie )
7	Możliwość prowadzenia terapii przez 24 godziny,
8	Bateria wewnętrzną działającą w potrzebie przez 10 godzin	Powyżej 10 godzin – 5 pkt
9	Wewnętrzne alarmy włączającymi się w razie nieprawidłowości wynikającymi ze strony opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, niskiego ciśnienia braku aktywności systemu terapeutycznego, alarm temperatury wewnętrznej, alarm odchyleń ciśnienia i przerwania terapii
10	Ekran dotykowy	Opisy w języku polskim - 10 pkt
11	Opcjonalne zaprogramowane ustawienia terapii według rodzaju rany ułatwia konfigurację
12	Wbudowana pamięć pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbudowany port USB umożliwiający eksport zapisanych danych terapii prowadzonych u pacjenta
13	Możliwość ustawienia menu klinicysty, pełny dostęp do menu urządzenia, tryb pacjenta ograniczający meny do informacji podstawowych
14	Funkcja Seal Check ułatwiająca wykrywanie nieszczelności prowadzących do utraty ciśnienia
15	Funkcja trybu nocnego, wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu (włącza się automatycznie po około 2 min)	Tak - 5pkt: Nie -0 pkt
16	Funkcja blokady ekranu

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2020)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Przedmiot umowy opisany w Tabeli A	szt.	1

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)