Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Barwiarka | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023r |  |  |
|  | Liniowa barwiarka automatyczna do przeprowadzania barwień histologicznych oraz cytologicznych |  |  |
|  | Koszyczek o pojemności 30 preparatów – 10 sztuk |  |  |
|  | Jednoczesne przeprowadzanie do 10 barwień |  |  |
|  | Urządzenie skonfigurowane w minimum w następujące etapy : 40 stacji roboczych, 28 stacji odczynnikowych o pojemności powyżej 450 ml każda, zebrane w minimum cztery niezależnie wyciągane grupy – po 7 stacji w grupie, 5 stacji wodnych z regulacją ciśnienia, 2 stacje grzewcze oraz minimum po 2 stacje załadowcze i 3 stacje rozładowcze |  |  |
|  | Możliwość utworzenia minimum 18 programów barwiących każdy minimum do 100 kroków |  |  |
|  | Pełna regulacja czasów barwienia dla poszczególnych kroków w zakresie od 1 sekundy do 99 minut– skok co 1 sekundę |  |  |
|  | System zarządzania odczynnikami kontrolujący zużycie poszczególnych odczynników. |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: szerokość 1200 mm x głębokość 750 mm x wysokość 750 mm tolerancja 10% wymiary dotyczą urządzenia głównego bez monitorów oraz dodatkowego osprzętu czy kanałów wentylacyjnych |  |  |
|  | Masa urządzenia maksymalnie 160 kg |  |  |
|  | Przyłącza wodne: woda zimna ½’’ odpływ ¾’’ |  |  |
|  | Możliwość barwienia szkiełek Macro |  |  |
|  | Możliwość ustawienia procedowania protokołu priorytetowego |  |  |
|  | Produkt ze względu na swoje przeznaczenie musi zostać zaprojektowany oraz wykonany jako wyrób medyczny do diagnostyki in vitro zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na potwierdzenie powyższego wymaga się załączenia do oferty co najmniej: - Deklaracja zgodności CE w oparciu o dyrektywę 98/79/WE lub rozporządzenie UE 2017/746 - Powiadomienie (importer, dystrybutor) lub zgłoszenie (wytwórca) do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych - Aktualny certyfikat ISO 13485:2016 producenta wyrobu potwierdzający, iż projektowanie oraz wykonanie wyrobu odbywa się zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi |  |  |
|  | System agitacji stacji odczynnikowych Parametr oceniany |  |  |
|  | Monitor na ruchomym ramieniu Parametr oceniany |  |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia do wentylacji szpitalnej oraz wyposażenie w system wentylacji oparów z wymiennym filtrem węglowy Parametr oceniany |  |  |
|  | Wewnętrzny UPS zabezpieczający pamięć urządzenia na minimum 30 minut |  |  |
|  | Zabezpieczenie dostępu hasłem |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. Ilość materiałów zużywalnych min. na 3 m-ce pracy. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | System agitacji stacji odczynnikowych Tak 10 pkt Nie 0 pkt |  |  |
|  | Monitor na ruchomym ramieniu Tak 10 pkt Nie 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia do wentylacji szpitalnej oraz wyposażenie w system wentylacji oparów z wymiennym filtrem węglowy Tak 10 pkt Nie 0 pkt |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ”

Zadanie 2

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor tkankowy próżniowy zamknięty | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023r. |  |  |
|  | Procesor tkankowy działający w trybie automatycznym |  |  |
|  | Dwuretortowy procesor tkankowy działający w technologii hybrydowej – połączenie technologii konwencjonalnej i mikrofalowej; pracujący na odczynnikach standardowych |  |  |
|  | Odczynniki umieszczone w wentylowanej wysuwanej szufladzie zapewniającej łatwy dostęp do wszystkich odczynników i ich wymiany |  |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące odczynniki ogólnie dostępne na rynku możliwe do zakupienia z dowolnego źródła (etanol absolutny, izopropanol, parafina) |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do urządzenia odczynników w ich oryginalnych opakowaniach 5L bez konieczności przelewania |  |  |
|  | Możliwość wymiany odczynników w trakcie przeprowadzania materiału w komorze chemicznej |  |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia wymiany odczynników za pomocą czytnika kodów kreskowych |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w szybkozłącza, osobno do każdego odczynnika w celu szybkiej wymiany odczynnika i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem |  |  |
|  | Dwie retorty mieszczące minimum po 210 kasetek – całkowita maksymalna pojemność procesora 600 kasetek |  |  |
|  | Możliwość pracy w systemie ciągłym z możliwością uruchomienia kolejnego programu w trakcie impregnacji parafiną poprzedniego programu |  |  |
|  | Czujnik poziomu parafiny |  |  |
|  | Możliwość standardowego przeprowadzania segregowanych materiałów w zakresach grubości 1÷5 mm |  |  |
|  | Mieszanie płynów (odczynników i parafiny) w retortach za pomocą mieszadła magnetycznego z regulacja prędkości |  |  |
|  | Dwa rodzaje koszyków: - Koszyk o dużej pojemności – o pojemności maksimum 300 kasetek - Koszyki przestrzenne – o pojemności minimum 210 kasetek, zawierające dzielniki zapewniające maksymalnie wydajny przepływ odczynników |  |  |
|  | Możliwość programowania pracy procesora (czasów przeprowadzania materiału) dla różnych grubości materiału tkankowego, niezależnie od ustawień fabrycznych |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji zainstalowanych fabrycznie programów przeprowadzania materiału tkankowego w zależności od potrzeb użytkownika |  |  |
|  | Możliwość pracy na urządzeniu z wykorzystaniem konwencjonalnego podgrzewania odczynników bez użycia mikrofal |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania materiałów z wykluczeniem kroku utrwalania w formalinie |  |  |
|  | Brak cykli czyszczących w programach dziennych jak i po programach nocnych |  |  |
|  | Możliwość pracy bez użycia ksylenu |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zewnętrzny system wentylacji z możliwością podpięcia do obiegu szpitalnego |  |  |
|  | Procesor sterowany poprzez dotykowy panel LCD |  |  |
|  | System alarmowania dwupoziomowy – alarm lokalny i zdalny |  |  |
|  | Możliwość programowania opóźnienia procesu (planowanie czasu startu bądź zakończenia procesu) |  |  |
|  | Możliwość zapisania programów użytkownika w formie skrótu graficznego |  |  |
|  | 2 porty USB umożliwiające zgrywanie danych z pamięci procesora, przyłącze do UPS, przyłącze sieciowe do diagnostyki zdalnej |  |  |
|  | Oprogramowanie działające w środowisku Windows. System zabezpieczony hasłem – możliwość utworzenia wielu kont użytkowników z różnym poziomem dostępu zabezpieczonych osobnymi hasłami |  |  |
|  | Alarm zdarzeń i błędów urządzenia w postaci dźwięków i sygnałów świetlnych przy użyciu kolorowych diod LED |  |  |
|  | Stała kontrola nad przebiegiem procesu i parametrami urządzenia |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 2 automatyczne niezależnie pracujące ramiona umożliwiające automatyczne przeniesienie statywu z kasetkami z komory chemicznej do komory parafinującej bez ingerencji użytkownika |  |  |
|  | System wymiany odczynników programowany zgodnie ze kryteriami użytkownika |  |  |
|  | Opcje programowania wymiany odczynnika uwzględniają: liczbę kasetek, liczbę przeprowadzonych procesów lub okres od ostatniej wymiany odczynnika |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w licznik czasu uruchamiania programu- zbyt długie wybieranie programu sygnalizowane alarmem w celu zabezpieczenia materiału przed uszkodzeniem |  |  |
|  | Unoszona pokrywa obszaru roboczego z filtrami węglowymi i przeciwpyłowymi dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dodatkową rezerwową komorę na parafinę o pojemności minimum 3 kg z systemem automatycznego uzupełniania poziomu parafiny w komorze głównej Parametr Oceniany |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ultradźwiękowy czujnik odczynników wykrywający prawidłowy roztwór i jego czystość |  |  |
|  | Port UPS pozwalający podtrzymać prace urządzenia w przypadku braku zasilania |  |  |
|  | Urządzenie do czyszczenia statywów z parafiny |  |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: Szerokość: max 760 mm, Głębokość: max 960 mm; Wysokość: max 1640 mm; |  |  |
|  | Waga: max. 300 kg Parametr Oceniany |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Możliwość integracji urządzenia z systemem informatycznym w pracowni |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dodatkową rezerwową komorę na parafinę o pojemności minimum 3 kg z systemem automatycznego uzupełniania poziomu parafiny w komorze głównej - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Waga: max. 300 kg - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 najniższa wartość |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ”