#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### Materac przeciwodleżynowy- 2 szt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2024. Urządzenie/a fabrycznie nowe. | Rok produkcji: Urządzenie/a fabrycznie nowe ( Tak/Nie – wpisać ): |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 5 | Kraj pochodzenia |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA ( podać, opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |
| 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące (podać ilość miesięcy). Przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta oraz instrukcję obsługi w czasie trwania gwarancji. | TAK ( wpisać ) |  |
|  |  |  |  | Wpisać |

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane ( podać, opisać ). - Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. - Dopuszcza się wpisanie słowa - TAK jeżeli oferowany parametr jest zgodny z minimalnym wymogiem granicznym. ( UWAGA: Jeżeli wykonawca w sposób jednoznaczny nie określi parametru według w/w zasad, Zamawiający będzie wymagał jednoznacznego potwierdzenia/udowodnienia oferowanego parametru ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Zmiennociśnieniowy, powietrzny materac przeciwodleżynowy. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną materaca: 250kg. | TAK |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka. | TAK |  |
|  | Materac przeznaczony dla pacjentów z odleżynami każdego stopnia. | TAK |  |
|  | Wymiary materaca (szer. x dł. x wys.): 890x2085x215 mm (+/- 3%). | TAK |  |
|  | Waga materaca: nie więcej niż 16 kg | TAK |  |
|  | Materac powietrzny wyposażony w co najmniej 20 poliuretanowych komór: co najmniej 3 komory w sekcji głowy, co najmniej 1 komora podpierająca barki, co najmniej 8 komór w sekcji tułowia, co najmniej 3 komory w sekcji ud oraz co najmniej 5 komór w segmencie łydek i pięt. | TAK |  |
|  | W części nożnej specjalna konstrukcja ostatnich 5 komór niwelująca ucisk na pięty pacjenta. | TAK |  |
|  | Co najmniej 19 komór wyposażonych w zawory co umożliwia spust powietrza tylko z wybranych komór materaca dla ułatwienia codziennych czynności wykonywanych przy pacjencie. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w czujnik zapewniający optymalne podparcie pacjenta oraz ciśnienie w komorach niezależnie od wysokości, ułożenia i rozkładu wagi pacjenta. | TAK |  |
|  | Pokrowiec materaca przepuszczający wilgoć, nieprzepuszczający płynów/cieczy. | TAK |  |
|  | Pokrowiec ognioodporny. | TAK |  |
|  | Powłoka pokrowca o właściwościach antymikrobowych, pozwalająca ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny. | TAK |  |
|  | Spodnia cześć pokrowca materaca wykonana z poliestru powlekanego poliuretanem. | TAK |  |
|  | Pompa materaca automatycznie dostosowująca ciśnienie w komorach, w zależności od wagi i ułożenia ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w co najmniej 8 pasów mocujących materac do leża łóżka. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR. | TAK |  |
|  | Możliwość przełączenia materaca w tryb transportowy. | TAK |  |
|  | Materac w trybie transportowym zapewniający podparcie pacjenta do 12h. | TAK |  |
|  | Pompa materaca pracująca w dwóch trybach: dynamicznym oraz statycznym. | TAK |  |
|  | Czas trwania jednego cyklu w trybie dynamicznym: 10min +/- 5%. | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w pokrętło umożliwiające dodatkową regulację poziomu ciśnienia w komorach dla zapewnienia większego komfortu pacjenta. | TAK |  |
|  | Masa pompy nie przekraczająca 6,0 kg. | TAK |  |
|  | Wymiary pompy materaca nie większe niż: 510x220x100 mm. | TAK |  |
|  | Stopień ochrony pompy co najmniej: IP21. | TAK |  |
|  | Jeden przewód powietrzny „pięciożyłowy” łączący materac z pompą. | TAK |  |
|  | Pompa materaca z alarmem wizualnym i akustycznym niewłaściwego ciśnienia, awarii pompy oraz awarii zasilania. | TAK |  |
|  | Pokrowiec materaca wyposażony w mankiet do poprowadzenia przewodu zasilającego pompę materaca. | TAK |  |
|  | Pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej, tj. 95°C. | TAK |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i aplikacji medycznych niezbędnych do eksploatacji urządzenia (minimum 5 osób). | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego zamawiającego - Szkolenie obejmujące co najmniej 2 osoby. | TAK |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 7 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym załącznik nr 1 należy załączyć do oferty

Podpis Wykonawcy: ..........................................