## FAC
Załącznik nr 2 - asortymentowo-cenowy
PAKIET 1 - Ureterorenoskop
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn.netto w zł | VAT (%) | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | W pełni giętki ureterorenoskop jednokrotnego użytku do współpracy z włóknem laserowym. Specyfikacja:• Maksymalna średnica części roboczej 10 Fr• Kanał roboczo-irygacyjny o średnicy min. 3,5 Fr• Kat widzenia 120⁰• Długość robocza 650 mm +/- 5 %• Kąt wygięcia końcówki 270o góra i 270o dół• Wbudowane źródło światła LED• Kamera wbudowana w końcówkę URS | szt. | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Wartość ogółem brutto:………………………….
Słownie:……………………………………………………………………………………………..
PAKIET 2 - Sprzęt urologiczny
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn.netto w zł | VAT (%) | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1. | Dwufunkcyjny prowadnik z rdzeniem nitinolowym posiadający na każdym z końców zdatne do użytku giętki końcówki, jedną prostą, jedną pod kątem. Rozmiar 0,035 cala lub 0,038, długość 150 cm. | szt. | 240 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów z moczowodu. Konstrukcja koszyka umożliwia chwytanie, zmianę położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczowodzie. Rozmiar 1,7 lub 2,2 FR, długości min. 115 cm, rozmiar koszyka 8 mm lub 11 mm | szt. | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów. Przy pełnym rozprężeniu unikalna wielodrutowa geometria tworzy tradycyjny 4-drutowy koszyk. Częściowe zamknięcie zmienia kształt koszyka tworząc wyjątkowo ciasno spleciony koszyk 16-drutowy. Rozmiar 1.7 lub 2.4 Fr, długość min. 115 cm, rozmiar koszyka 1 cm | szt. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów w kształcie parasolki/chochli o rozmiarach 2.8 FR, długości min. 115 cm, rozmiar koszyka 6-8 mm | szt. | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Nitinolowy, bezkońcówkowy koszyk ekstrakcyjny ze sztywną częścią prowadzącą i ergonomiczną rękojeścią umożliwiającą pracę jedną ręką, do szybkiego, atraumatycznego usuwania złogów pod bezpośrednią kontrolą wzroku w trakcie PCNL. Rozmiary : 10 i 12Fr, dł 38cm | szt. | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Wartość ogółem brutto:………………………….
Słownie:……………………………………………………………………………………………..
PAKIET 3 - Pończochy przeciwżylakowe
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn.netto w zł | VAT (%) | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Pończochy przeciwżylakowe; rozmiar S, M, L, XL (do wyboru przez Zamawiającego) | para | 180 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Wartość ogółem brutto:………………………….
Słownie:……………………………………………………………………………………………..
PAKIET 4 - Stenty urologiczne
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn.netto w zł | VAT (%) | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1. | Stent moczowodowy samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany obustronnie warstwą polimeru ( silikon i poliuretan). Mechanizm zabezpieczania przed migracją- wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w markery radiologiczne, 3 na każdym końcu, dodatkowy jeden marker w modelu z kotwicą. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo) lub zstępująco (przez nefrostomię) na platformie 10F. System wyposażony w kotwicę lub bez kotwicy stosowany w zależności od położenia zwężenia. System ograniczający refrux. Dostępne długości 80mm, 100mm, 120mmp oraz średnice 8mm i 10mm. Plus długość 200mm i średnicy 9mm dla długich zwężeń. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE. Niski poziom migracji stentu i zwapnienia potwierdzony publikacjami w fachowej literaturze. Stosowany przy zwężaniach moczowodów na skutek zmian złośliwych i łagodnych. Stent nie ulega skracaniu. | szt. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru ( silikon z poliuretanem). Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Wyposażony w markery radiologiczne, 3 na każdym końcu, dodatkowy jeden marker w modelu z kotwicą. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zabuża funkcjonowania zwieracza. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 22F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Każde wcisnięcie spustu systemu dostarczania uwalnia 10-15mm stentu. Wszystkie modele preznaczone do cewki moczowej średnica 45F. Stent nie ulega skracaniu. | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Stent BUS do cewki sterczowej – dostępne długości:50mm, 60mm, 70mm, 80mm. Dodatkowy model BUS 80R dla zmian powyżej 15mm dystalnie od zwieracza, stent bez kotwicy | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Stent TPS do prostaty – dostępne długości: 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, stent trójkątny, stent tylko z kotwicą | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Stent TPS Plus do prostaty - dostępne długości: 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, stent trójkątny przeznaczony dla pacjentów o masie prostaty 80-120g, stent tlko z kotwicą | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Stent RPS do szyji pęcherza – dostępne długości: 30mm, 40mm, stent tylko z kotwicą | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Wartość ogółem brutto:………………………….
Słownie:……………………………………………………………………………………………..