Diatermia chirurgiczna z funkcją koagulacji argonowej oraz systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych – zestaw z wyposażeniem

| Lp. |  | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną, z możliwością pracy w osłonie argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7mm |  | TAK |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz |  |  |  |
| 3 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10% |  |  |  |
| 4 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów |  |  |  |
| 5 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania |  |  |  |
| 6 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. |  |  |  |
| 7 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” |  |  |  |
| 8 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) |  |  |  |
| 9 | Możliwość regulacji jasności ekranu |  |  |  |
| 10 | Komunikacja w języku polskim |  |  |  |
| 11 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków |  |  |  |
| 12 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim |  |  |  |
| 13 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia |  |  |  |
| 14 | Urządzenie wyposażone w 2 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi, 1 wyjście monopolarne 3-pin, 1 wyjście bipolarne 2-pin |  |  |  |
| 15 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) |  |  |  |
| 16 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą |  |  |  |
| 17 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy, aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej |  |  |  |
| 18 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. |  |  |  |
| 19 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego |  |  |  |
| 20 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego |  |  |  |
| 21 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 10 l |  |  |  |
| 22 | Instrukcja w języku polskim |  |  |  |
| PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |  |  |  |  |
| 1 | Cięcie monopolarne z mocą 350W |  |  |  |
| 2 | Minimum 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu, minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia |  |  |  |
| 3 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W |  |  |  |
| 4 | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray), minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej |  |  |  |
| 5 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej |  |  |  |
| 6 | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą 80W |  |  |  |
| 7 | Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej |  |  |  |
| 8 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu |  |  |  |
| 9 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia |  |  |  |
| 10 | Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l |  |  |  |
| 11 | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem |  |  |  |
| 12 | Koagulacja bipolarna z mocą 120W |  |  |  |
| 13 | Minimum 4 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych, minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej |  |  |  |
| 14 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów |  |  |  |
| 15 | Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu, Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego |  |  |  |
| 16 | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W |  |  |  |
| 17 | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych |  |  |  |
| 18 | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia |  |  |  |
| 19 | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 1 | Włącznik nożny przewodowy, 2-przyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów |  |  |  |
| 2 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowane po 5szt. - 100 szt |  |  |  |
| 3 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m |  |  |  |
| 4 | Butla argonowa 5l – 1 szt |  |  |  |
| 5 | Reduktor argonowy – 1 szt |  |  |  |
| 6 | Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką na butle argonowe 10-litrowe. Wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria. |  |  |  |
| 7 | Elektroda nóż prosty – 6 szt |  |  |  |
| 8 | Kabel bipolarny, dł ok 3 m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt |  |  |  |
| 9 | Kabel bipolarny, dł ok 3m, do klemów, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 2 szt |  |  |  |
| 10 | Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zakrzywione, gładkie, dł 23 cm - 1 szt |  |  |  |
| 11 | Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zakrzywione, gładkie, dł 16 cm - 1 szt |  |  |  |
| 13 | Uchwyt elektrody argonowej, szeroki, dwa przyciski, kabel min 3,5m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt |  |  |  |
| 14 | Elektroda argonowa sztywna do koagulacji dł. robocza 320mm, śr 5mm – 1 szt |  |  |  |
| 15 | Elektroda argonowa sztywna do koagulacji dł. robocza 100 mm, śr 5mm – 1 szt |  |  |  |
| 16 | Kabel monopolarny do laparoskopu, dł ok 3 m wtyk 4mm, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt |  |  |  |
| 17 | Uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel ok 4 m – 6 szt |  |  |  |
| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na aparat min. 24 miesiące |  |  |  |
| 2 | Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty) |  |  |  |
| 3 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. |  |  |  |
| 4 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności |  |  |  |
| 5 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat |  |  |  |
| 6 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |
| 7 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem |  |  |  |