## formularz asortymentowo-cenowy
Załacznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ - Dostawa implantów ortopedycznych oraz akcesoriów do ortopedii i artroskopii przez okres 24 miesięcy, nr sprawy: ZP/N/01/23; Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice; Wykonawca:...............................................................................................................................................................
CZĘŚĆ NR 1 - Implanty do zespoleń kości dłoni, drobnych złamań kości i obojczyka z tytanu
L.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto (PLN) | wartość netto (PLN) | Stawka VAT % | wartość brutto | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
1 | Śruba 2,0 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Śruba 2,0 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Śruba 2,2mm blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 24 mm. | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Płytka prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Płytka dwurzędowa 8 otworów po przekątnej,prawa/lewa, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Płytka dwurzędowa 12 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Płytka T. 6 otworów,blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Płytka T. 8 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Płytka Y. 7 otworów,blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Płytka Z. 9 otworów,blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Płytka Z. 13 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Płytka X. 4 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość podkładki 1,0mm | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Śruba 1,5 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długośc śrub od 6 do 16 mm. | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0
18 | Śruba 1,5 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długośc śrub od 17 do 20 mm. | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
19 | Śruba 1.7 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,7 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa,długość śrub od 6 do 20 mm. | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
20 | Płytka prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm,możliwość modelowania i przycinania płytki | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Płytka dwurzędowa 6 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
25 | Płytka dwurzędowa 10 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub śrenicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
26 | Płytka T. 6 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
27 | Płytka T. 8 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
28 | Płytka Y. 7 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
29 | Płytka Z. 9 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
30 | Płytka Z. 13 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
31 | Płytka X. 4 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość podkładki 0,7 mm | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Śruba standardowa, tytanowa, ciągnąca, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 32 mm | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
34 | Śruba standardowa, tytanowa, ciągnąca, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 40 mm | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
35 | Śruba standardowa, tytanowa, ciągnąca, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 42 mm do 60 mm | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
36 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0
37 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0
38 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
39 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
40 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
41 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
42 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej grzbietowo-boczna. Tytanowa, otwory blokowane wielokierunkowo, grubość płytki 3 mm. W głowie płytki otwory pod śruby 3,0 mm oraz wypustki boczne dla dodatkowej stabilizacji zespolenia - podparcia bocznego, w części trzonowej otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 79 do 135 mm, ilości otworów- od 10 do 17 plus otwór owalny i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0
43 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie bocznej (prawa i lewa), tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm , otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 74 do 122 mm, ilości otworów- od 5 do 11 plus otwór owalny i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0
44 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej (prawa i lewa), tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm , otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 88 do 153 mm, ilości otworów- od 7 do 13 plus 1 lub dwa otwory owalne i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0
45 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej dłuższa (prawa i lewa), tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm , otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 94 do 159 mm, ilości otworów- od 8 do 14 plus dwa otwory owalne i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0
46 | Śruba blokowana wielokierunkowo, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,2 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, średnica głowy śruby 3,0 mm. Długość śrub od 12 do 32 mm Skok długości co 2 mm | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
47 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,8 mm, średnica głowy śruby 3,0 mm. Długość śrub od 20 do 32 mm Skok długości co 2 mm | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
48 | Płytka pierścieniowa do głowy kości promieniowej, tytanowa, system blokowania wielokierunkowego, 6 otworów w części głowowej, 4 otwory w części trzonowej , grubość płytki 1,5 mm, długość 37 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
49 | Płytka podporowa do głowy kości promieniowej, tytanowa, system blokowania wielokierunkowego, 5 otworów w części głowowej, 4 otwory w części trzonowej , grubość płytki 1,5 mm, długość 30 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
50 | Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0
51 | Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0
52 | Śruba blokowana, tytanowa, maksymalny kąt blokowania - 20 stopni, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0
53 | Śruba standardowa, tytanowa, ciągnąca, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | Szt. | 15 |  | 0 |  | 0
54 | Płytka do kości piętowej prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2 mm, (płytka prawa po obróceniu staje się płytką lewą), możliwość modelowania (przycinania) płytki, 10 otworów. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
55 | Płytka do kości piętowej siatka, prawa/lewa, 17- to otworowa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2 mm, (płytka prawa po obróceniu staje się płytką lewą), możliwość modelowania (przycinania) płytki. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
56 | Płytka do kości piętowej z oczkiem lub bez oczka, 3,5 śruby, grubość płytki 2,5 mm, rozmiar płytki S, M, L. | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0
57 | Śruba blokowana wielokierunkowo, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,8 mm, średnica głowy śruby 3,0 mm. Długość śrub od 6 do 32 mm Skok długości co 2 mm | Szt. | 240 |  | 0 |  | 0
58 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,8 mm, średnica głowy śruby 3,0 mm. Długość śrub od 6 do 32 mm Skok długości co 2 mm | Szt. | 80 |  | 0 |  | 0
59 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej grzbietowa w kształcie litery H, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 6 otworow w części głowowej, 6 otworów w części trzonowej w tym dwa owalne do ustawiania płytki, grubość płytki 1,5 mm, długość 50 mm. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
60 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa, w kształcie litery Y, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 7 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 54 i 67 mm. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
61 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa szersza, w kształcie litery Y, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 7 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 54 i 67 mm. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
62 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa wąska, w kształcie litery Delta, tytanowa, (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 55 i 68 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
63 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa, w kształcie litery Delta, tytanowa, (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm. Długość 55 i 68 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
64 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa szersza, w kształcie litery Delta, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 56 i 68 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
65 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa wąska, w kształcie litery Delta, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego, 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 55 i 67 mm. W części głowowej otwory z wstepnie nadanym kątem wprawadzania śrub. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0
66 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa szersza, w kształcie litery Delta, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 56 i 68 mm. W części głowowej otwory z wstepnie nadanym kątem wprawadzania śrub. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0
67 | Płytka do kolumny przyśrodkowej dalszej części kości promieniowej od strony dłoniowej z dwoma haczykami do stabilizacji położenia płytki, tytanowa, 4 otwory w części głowowej i 3 otwory w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, kompatybilna ze śrubami 2,5 mm, grubość płytki 2 mm | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
68 | Płytka do końca dalszego kości promieniowej z czteroma wypustkami na śruby 2.0mm, dłoniowa tytanowa, system blokowania wielokierunkowy, 9 otworów w części głowowej, 4 otwory w cześci nasadowej, 5 otowrów w części trzonowej w tym jeden otwór do stabilizacji położenie płytki, kompatybilna ze śrubami 2,5 mm oraz 2,0mm, grubość płytki 2.0 mm | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
69 | Śruba blokowana, tytanowa, maksymalny kąt blokowania - 20 stopni, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0
70 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
71 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
72 | Płytka do kości obojczykowej górno boczna, strona lewa i prawa, 9 otworów w części głowowej pod śruby ø 3.0 mm, 3, 4, 5, 7, 9 otworów w trzonie płytki pod śruby ø 3.5 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, długość: 70, 79, 88, 106, 124 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
73 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 5,6 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0
74 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 5,6 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
75 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 5,6 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
76 | Śruba standardowa, tytanowa, ciągnąca, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
77 | Śruba blokowana, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0
78 | Płytka do wyrostka łokciowego 3.0 & 3,5, tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 6, 8, 10 otworów w części trzonowej, długość 89, 114, 130 mm, otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm w trzonie płytki, w części głowowej otwory pod śryby blokowane średnicy 3,0 mm, wypustki boczne dla dodatkowej stabilizacji zespolenia. | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0
79 | Płytka do wyrostka łokciowego 3.0 & 3,5, tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 12, 14 otworów w części trzonowej, długość 146, 161 mm, otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm w trzonie płytki, w części głowowej otwory pod śryby blokowane średnicy 3,0 mm, wypustki boczne dla dodatkowej stabilizacji zespolenia. | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:………………….. zł. brutto (podaje Wykonawca)
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 2 - endoproteza całkowita i rewizyjna kolana
L.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto (PLN) | wartość netto (PLN) | Stawka VAT % | wartość brutto | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
1 | Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego: Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. | kpl. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Proteza stawu kolanowego j.w. całkowita w wersji dla alergików - cześc udowa (typu AS ) CR lub PS -część piszczelowa uniwesalna ( typ AS ) - wkładka ( DD, PS lub UC ) -śruba dla wersji PS przeznaczona dla alergików. | kpl. | 5 |  | 0 |  | 0
Dotyczy poz. 1 i 2 - Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium i zestawu napędów umożliwiających precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:………………….. zł. brutto (podaje Wykonawca)
3 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Część udowa: wykonana z chromokobaltu , anatomiczna, dostępna w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (średnica od 12 mm do 18mm) jak i bezcementowych (średnica od 12mm do 20 mm) . Podkładki uzupełniające ubytki zarówno w części dystalnej jak i tylnej. Część piszczelowa: wykonana z chromokobaltu, uniwersalna , przynajmniej w 11 rozmiarach , przedłużki offsetowe cementowane (średnica od 12 mm do 18mm) jak i bezcementowe (średnica od 11 mm do 20mm). Półpodkładki uzupełniające ubytki o grubościach 5mm,10mm,15mm. Wkładka polietylenowa: dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm mocowana dodatkową śrubą do tacy piszczelowej, realizująca trzystopniowe fabryczne tyłopochylenie. Rzepka dostępna w 4 rozmiarach. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT).
a | Komponent udowy | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
b | Komponent piszczelowy | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
c | Przedłużka udowa cementowana | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
d | Przedłużka udowa bezcementowa | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
e | Bloczek udowy dystalny | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
f | Bloczek udowy tylny | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
g | Przedłużka piszczelowa bezcementowa | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
h | Przedłużka piszczelowa cementowana | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
i | Podkładka piszczelowa | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
j | Łącznik udowy | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
k | Polietylen | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
4 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, rotacyjno-zawiasowa. Komponent udowy przynajmniej w trzech rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach dla każdej wersji. Bloczki dystalne jak i tylno-dystalne o grubościach 4mm, 8mm, 12mm zapewniające uzupełnienie ubytków kostnych po stronie udowej Komponent piszczelowy uniwersalny przynajmniej w trzech rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach dla każdej wersji. Podkładki augmentacyjne pod komponent piszczelowy o grubościach 4mm, 8mm, 12mm, 16mm. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o grubościach od 10mm do 24mm ze skokiem co 2mm.Rzepka dostępna w sześciu rozmiarach. Korki polietylenowe do cementu. Endoproteza musi zapewniać możliwość wykonywania wahań rotacyjnych +/- 12 stopni oraz współpracować z posiadanym przez Zamawiającego kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT). Skład kompletu: Komponent udowy 1 szt., Komponent piszczelowy 1 szt., Przedłużka udowa cementowana 1 szt., Przedłużka udowa bezcementowa 1 szt., Bloczek udowy dystalny 1 szt., Bloczek udowy tylno-dystalny 1 szt., Przedłużka piszczelowa bezcementowa 1 szt., Przedłużka piszczelowa cementowana 1 szt., Podkładka piszczelowa 1 szt., Łącznik udowy 1 szt., Polietylen1 szt. Korek polietylenowy do cementu – 1 szt.
a | Komponent udowy | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
b | Komponent piszczelowy | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
c | Przedłużka udowa cementowana | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
d | Przedłużka udowa bezcementowa | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
e | Bloczek udowy dystalny | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
f | Bloczek udowy tylny | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
g | Przedłużka piszczelowa bezcementowa | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
h | Przedłużka piszczelowa cementowana | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
i | Podkładka piszczelowa | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
j | Łącznik udowy | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
k | Polietylen | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
Dotyczy poz. 3 i 4 - Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 3 - Proteza biodra pierwotna i system rewizyjny
lp | przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
1 | Trzpienie pierwotne i cementowane protezy biodra
1a | Trzpienie bezcementowe krótkie mocowane przynasadowo wykonane z kutego stopu tytanu (Ti6Al4V) w części proksymalnej pokryte porowatą powłoką z czystego tytanu. Trzpień w kształcie potrójnego stożka o długości od 119,50 do 141,50 mm z polerowaną końcówką, w 12-u rozmiarach dla każdej z 3 wersji kąta szyjkowo- trzonowego (kąt CCD) 122° ,132° i 142° ,konus 12/14. Dodatkowo opcja trzpienia dysplastycznego w 11 rozmiarach. Instrumentarium uniwersalne oferujące jedna linię raszpli stosowaną do implantacji trzpieni w trzech różnych wersjach osadzanych techniką cementową lub bezcementową, adaptery szyjki pozwalające śródoperacyjnego wyboru najlepiej dopasowanego trzpienia o odpowiednim kącie CCD. Możliwość śródoperacyjnej zmianę trzpieni z krótkich na trzpienie w wersji wydłużonej. Oznakowanie kolorami narzędzi i implantów, które ułatwia orientację śródoperacyjną i wybór trzpieni | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
1b | Trzpień bezcementowy prosty wykonany z tytanu, napylony porowatym tytanem co najmniej w części bliższej oraz hydroksyapatytem na całej powierzchni; warstwa hydroksyapatytu grubsza w części proksymalnej, dodatkowo w części proksymalnej poziome wgłębienia, w części dystalnej pionowe - zwiększające powierzchnię kontaktu z kością. Rozmiary: 8 długości trzpieni od 134 do 169mm (co 5mm). Kąt szyjkowo-trzonowy 134 stopnie, offset rosnący co 0,5mm wraz z rozmiarem trzpienia. W wersji lateralizowanej offset zwiększony o 6mm w stosunku do wersji standardowej. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
1c | Trzpień cementowy prosty wykonany z chromo-kobaltu, wysoko polerowany. Rozmiary: 6 długości trzpieni od 144 do 169mm (co 5mm). Kąt szyjkowo-trzonowy 134 stopnie, offset rosnący co 0,5mm wraz z rozmiarem trzpienia. W wersji lateralizowanej offset zwiększony o 6mm w stosunku do wersji standardowej. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
1d | Korek żelatynowo-glicerynowy do kanału srodszpikowego w rozmiarach od 8 do 18 mm, co 2 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Głowy do endoprotez stawu biodrowego
2a | Głowy metalowe, średnica 22.2 mm, w dwóch rozmiarach. 28 mm, 32 mm, 36 mm, w pięciu rozmiarach, stożek 12/14. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
2b | Głowy metalowe z kołnierzem, średnica 22.2 mm w rozmiarze M i L, i 28 mm, w trzech rozmiarach S, M, L, stożek 12/14. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
2c | Głowa ceramiczne biolox delta, isocer średnica 28, 32, 36 mm, w trzech rozmiarach, stożek 12/14 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2d | Głowa bipolarna, średnica wewnętrzna 22,2 mm, średnica zewnętrzna od 39 mm do 55 mm, skok co 1 mm oraz bipolarna o średnicy wewnętrznej 28 mm, średnica zewnętrzna od 43 mm do 55 mm skok co 1 mm. Zaopatrzona w pierścień zapobiegający zwichnięciom | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Panewki do endoprotez stawu biodrowego
3a | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, wyposażona w podwójny stalowy pierścień pozwalający na zobrazowanie w zdjęciu rtg. Rozmiary: Ø wewnętrzna: \ 28mm i 32mm, Ø zewnętrzna od 40 do 64mm co 2mm | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
3b | Panewka typu press- fit z możliwością mocowania 3 śrubami, opcja panewki press-fit bez otworów. Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Średnica od 44 do 68mm co 2mm. | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
3c | Śruby: Materiał: stop tytanowy. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 44mm, co 4mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
4 | Wkładki do panewek endoprotezy stawu biodrowego
4a | Wkładka symetryczna lub z kołnierzem, materiał: UHMWPE. Rozmiary: średnica wewn. 28 mm i 32 mm. Dla rozmiarow panewek od 44-68mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4b | Wkładka asymetryczna lub z tzw. okapem, materiał: PE z witamina E crosslink. Rozmiary: średnica wewn. 36mm, 28 mm, 32 mm. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Ostrza do piły, jedno- i wielorazowego użytku (w tym do kości drobnych)szerokość ostrza od 5 mm do 41 mm, długość ostrza od 25 mm do 100 mm, grubośc ostrza od 0,5mm do 1,47 mm. Do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
6 | Cementy
6a | Cement kostny 40g z gentamycyną. Cement kostny o niskiej lepkości, z gentamycyną, w opakowaniu 1x40g (proporcja proszku do płynu 3:1) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6b | Cement kostny mieszany próżniowo z gentamycyną. Ręczny ( niewymagający użycia pompy próżniowej) ,hermetyczny system do próżniowego mieszanie i podawania cementu, z cementem 1x 40g z gentamycyną (proporcja proszku do płynu 3:1) umieszczonym fabrycznie wewnątrz mieszalnika | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium oraz napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM: …………...(podaje Wykonawca)
7 | Protezy rewizyjne stawu biodrowego
7a | Endoproteza bezcementowa rewizyjna stawu biodrowego, modularna: ze stopu tytanu, modularna- trzpień składający się z dwóch oddzielnych części- Bliższej (krętarzowej) i dalszej (trzonowej) mocowanych śrubą- kluczem dynamometrycznym. Część bliższa napylana porowatą okładziną z czystego tytanu oraz CaHPO4 *2H2O.Część bliższa w min. dziewięciu rozmiarach (trzech średnicach proksymalnych: 17mm,19mm,21mm i min trzech długościach dla każdej ze średnic). Stożek konusa 12/14. Komponent dalszy w 28 rozmiarach, podłużnie karbowany o średnicy dalszej w przedziale 12-24 mm (włącznie). Minimum po trzy długości dla każdej ze średnic. Możliwość płynnego wyboru kąta ante- lub retrotorsji podczas zestawienia komponentów. System musi umożliwiać zestawienie dowolnej kombinacji rozmiarów komponenty bliższej i dalszej oraz ich zestawienie w ciele pacjenta(wcześniejszą implantację części dalszej) lub też poza- w zależności od potrzeb. Endoproteza podwójnie ryglowana w części dalszej – pokryta celownikiem. Śruby ryglujące w rozmiarach 24mm-60mm (włącznie). | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
7b | System bezcementowych panewek rewizyjnych do zabiegów pierwotnych i rewizyjnych. Kształt hemisferyczny nieco spłaszczony na biegunie z pięcioma otworami na tytanowe śruby Ø 6,5 mm w tym dwa otwory podłużne z możliwością zainstalowania w nich jednej lub dwóch śrub. Dodatkowo na powierzchni panewki bardzo porowata struktura tytanowa 3D wytworzona za pomocą addytywnego procesu drukowania 3D (spiekanie laserowe). Powierzchnia panewki o zwiększonej porowatości ( do 52%) i średnicy porów ok 800 mikrometrów. Press-fit panewki 1,5 mm. Panewki w rozmiarach od 44 do 72mm , wkłady polietylenowe z Vit. E: standard, asymetryczne 10°, posteriori wall na głowy ø 22,2, 28, 32,36 uniwersalne do systemu pierwotnego i rewizyjnego oraz wkłady zatrzaskowe o zwiększonej stabilizacji wewnątrz metalowej czaszy panewki symetryczne o zwiększonym o 4 mm offsecie oraz asymetryczne z 20° okapem na głowy ø 28 mm,32mm,36mm. Instrumentarium posiadające panewki próbne , które umożliwiają spozycjonowanie otworów na śruby.Możliwość zastosowania śródoperacyjnie systemu wkładki dwumobilnej | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
7c | augumenty panewkowe umożliwiającymi wypełnienie ubytków panewkowych w przypadkach rewizyjnych i dysplastycznych. Implanty wykonane ze stopu tytanu. Implanty w min. 6 rozmiarach ( w zakresie 48-68 mm) i 5-u wysokościach dla każdego rozmiaru ( 12-30 mm) o takiej samej średnicy krzywizny zewnętrznej i wewnętrznej. Implanty przeznaczone do implantacji wraz z panewką bezcementową lub cementową. Każdy z implantów umożliwia mocowanie przynajmniej 2 śrubami gąbczastymi 6,5 mm. System umożliwiający zastosowanie w kombinacji z panewką o średnicy równej rozmiarowi implantu oraz o 4 mm większej i mniejszej. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
7d | wkładki do panewki rewizyjnej, materiał polietylen crosslink z vit E, zatrzaskowe o zwiększonej stabilizacji wewnątrz metalowej czaszy panewki symetryczne o zwiększonym o 4 mm offsecie oraz asymetryczne z 20° okapem na głowy ø 28 mm,32mm,36mm. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
7e | Wkładka dwumobilna do panewki, metalowa z zewnętrzną powłoką wykonaną z ZrN do panewek w rozmiarach od 46 do 68mm. Kompatybilna z oferowana panewka bezcementowa i rewizyjna | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
7f | Głowa dwu-mobilna z silnie usieciowianego polietylenu, wysyconego witaminą E. Kompatybilna z oferowana panewka bezcementową i panewka rewizyjna | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 4 - Implanty urazowe do złamań kości gwoździe + płytki
lp | przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
I | Implanty stosowane w chirurgii krętarza
1 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali. Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa, prawa i lewa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa mała i 16 otworowa duża, prawa i lewa. Możliwość wkręcania śrub w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne, przezierne retraktory wykonane z włokna węglowego ułatwiające wgląd do pola operacyjnego. Istnieje możliwość zamontowania do lampki doświetlającej pole operacyjne oraz ssaka operacyjnego. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą pinów w celu uwidocznienia złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
2 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa, profil płyt 2,5mm, płyty łukowe o promieniu zagięcia 88mm lub 108mm . Ilość otworów w płycie łukowej: 4,5,6, 7,8, 9,10,11,12, 13,14 ,15, 16, 18, 20 ilość otworów w płycie prostej : 2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22, rozstaw otowrów w płytach prostych 12mm lub 16mm, płyta do zespolenia spojenia łonowego, profil 3,2mm o promieniu 75mm, 4 i 6 otworowa | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, blade typu heksagonalnego | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
4 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, krótki o długości 180 mm, o kątach 120, 125, 130st. Gwóźdź o grubości 15,5 mm, wczęści dalszej grubość: 11mm. Śruba doszyjkowa o długości 70 -120 mm i średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5 mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. System wykonany z tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna). Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, długi o długościach 240-480mm, o kątach 120, 125, 130st. Gwóźdź o grubości 15,5 mm, wczęści dalszej grubość: 10,11, 13,15, mm. Śruba doszyjkowa o długości 70 -120 mm i średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 5 mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5 mm, od 45 do 90 mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. System wykonany z tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna). Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10 , 11 i 12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø8 mm standardowa oraz ø11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
8 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna, ø7 mm gwintowana na całej długości, ø8mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
9 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa: Krótki :170 mm i 200mm . Długi : od 240-440 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-14 mm. Gwóźdź odkolanowy , do leczenia złamań w obrębie nasady dalszej kości udowej .W części dystalnej możliwość zastosowania dwóch śrub kondylarnych na wysokości 6 mm i 32mm od początku gwożdzia i dwóch blokowanych , na wysokości 14mm, 21mm od początku gwożdzia. W cześci proksymalnej możliwość zastosowania dwóch śrub blokowanych : 40 mm od końca gwozdzia oraz otwór owalny na wysokości 20-15mm od końca gwozdzia . Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna. Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
10 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm w długości 140-180mm oraz ze skokiem co 10mm w długości 180-320mm, średnica gwoździa 7,8,9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm, wszystkie elementy systemu sterylne. Wprowadzany antegrade i retrograde.Wszystkie elementy systemu sterylne. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
11 | Gwóźdź proxymalny ramienny, blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w gwożdziu gwintowane. Długość 150 mm oraz od 220-300 mm z przeskokiem co 20 mm. Gwozdzie prawe/lewe.grubość gwożdzia 8 mm trzon, 10mm część proxymalna. Gwożdzie kaniulowane. Dynamizacja w części dalszej gwożdzia długiego 220-300mm - na wysokości 7,5 mm od końca gowzdzia. Tytan.Wszystkie elementy systemu sterylne. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
12 | Śruba główna (ciągnąca) do gwożdzia przezkrętarzowego tytanowa | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
13 | Zaślepka do gwozdzia przezkrętarzowego tytanowa | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
14 | Śruba kondylarna, tytanowa, sterylna, ø5 mm o długości 40-120mm ze skokiem co 5mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
15 | Nakrętka do śruby kondylarnej, tytanowa sterylna, ø5 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
16 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
17 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm, skok długości śruby co 1mm w dł 24-26 i 34-36mm, co 2mm w długościach 20-24mm, 26-34mm i 36-40mm, co 5mm w dłgościach 40-60mm | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
18 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø8 mm standrdowa (płaska , długość 0 mm)a oraz ø11.5 mm o długości 5, 10 , 15, 20, 25, 30 i 35 mm | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
19 | Śruba kompresyjna do gwozdzia udowego ø 8 mm standard (płaska - długość 0mm ) oraz długości 5 , 10 , 15mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
20 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm do gwoździa piszczelowego | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
21 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm(płaska ) (pełny gwint), ø 8 mm standardowa (płaska) oraz ø 11.5 mm o długości 5 , 10, 15, 20,25,30 i 35 mm do gwoździa udowego i piszczelowego | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
22 | Śruba kompresyjna: ø6 mm. Tytan. Sterylna | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
23 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø6 mm o długości 0,5,10,15,20,25mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
24 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 6 mm standardowa (płaska) oraz ø 10 mm o dł. 2 i 4mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
25 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i 14.5 mm do gwozdzia do artrodezy stawu skokowego | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
26 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o długości 4 mm oraz ø 12 mm i o długości 5, 10 i 15 mm do gwozdzia do artrodezy stawu skokowego oraz gwozdzia odkolanowego | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy (wraz z wymianą zużytych narzędzi). WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM: …………………..(podaje Wykonawca). Pozycje 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 – na czas trwania zabiegu.
II | Płyty tytanowe płyty do kostki bocznej , stopy , dłoni , obojczyka , łokcia
27 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 i 12 . Długość płytek: 77, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 161 i 185 mm . Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo -piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
28 | Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjne wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7. | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
29 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy (śródstopia i kości piętowej), grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, prosta i ukośna T, wygięta, prosta L, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
30 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. Rodzaje płyt a) płytki górne trzonowe lewe i prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio boczne .Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań w obrębie więzozrostu barkowo-obojczykowego tzw.płyty hakowe. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, prawe i lewe o trzech głębokościach haka 12mm,16mm,20mm i 4 długościach częsci trzonowej płyty 5,6,7,9 otworowe odpowiednio 68,79,90,111mm.Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
31 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań w obrębie więzozrostu barkowo-obojczykowego tzw.płyty hakowe. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, prawe i lewe o trzech głębokościach haka 12mm,16mm,20mm i 4 długościach częsci trzonowej płyty 5,6,7,9 otworowe odpowiednio 68,79,90,111mm.Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
32 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku, do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. Rodzaje płyt a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12 ze skokiem długości co 2 otwory. Dodatkowo płyty przyśrodkowe oraz tylno boczne występują w długościach 14 otworowych. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
33 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyty dłoniowe posiadają profil 2 i 3mm, plyty grzbietowe 1.5mm, płyty kolumnowe 1mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 90 |  | 0 |  | 0
34 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej przedłuzone:5 , 8, 11 i 15 otworów , 74 , 100 , 145 i 189mm z otworami niegwintowanymi do śrub 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
35 | Tytanowe płyty do artrodezy nadgarstka ,prosta , ugięcie , krókie ugięcie . | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
36 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 14-70mm z przeskokiem co 2mm od 14-48mm , przeskok co 5mm od 50-70mm, kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
37 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
38 | Podkładka do sruby kaniulowanej 3,0mm, 4,0 mm, 6,5mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
39 | Śruba korowa tytanowa T8, ø 2.7 mm, dł. 08-50 mm pełny gwint lub częściowy gwint 16-26mm | szt. | 180 |  | 0 |  | 0
40 | Śruba korowa tytanowa T8, ø 2.7 mm, dł. 08-50 mm pełny gwint lub częściowy gwint 16-26mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
41 | Śruba blokowana tytanowa T10 ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 450 |  | 0 |  | 0
42 | Śruba blokowana tytanowa T10ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
43 | Śruba korowa tytanowaT10 ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 450 |  | 0 |  | 0
44 | Śruba korowa tytanowa T10 ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
45 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa lub lewa, z zaokrąlonym stożkowatym końcem, ułatwiającym włożenie płyty podmięśniowo, zapobiegający uszkodzeniu tkanek miękkich. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 16. Długość płyty: od 130 do 343 mm rosnąco co 36 mm od 130 mm do 310 mm i co 33 mm od 310 mm do 343mm . W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 6.5 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe(niegwintowane ) pod śruby korowe ø 4.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
46 | Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm, blade typu "stardrive" | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
47 | Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm, blade typu heksagonalnego | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
48 | Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm, blade typu heksagonalnego | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
49 | Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą ø 5.0 mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
50 | Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
51 | Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
52 | Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99,112, 125, 151, 176, 202, 228, 254, 280, 306mm. 7 otworów gwintowanych w czesci nasadowej plyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
53 | Tytanowe płyty proste , kompresyjne 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11 ,12 ,14 ,16 ,18, 20 otworów | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
54 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
55 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
56 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna prawa i lewa. Płyta w części nasadowej posiada 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane 5.0mm i korowe 4.5mm. Otwory w części nasadowej ustalone kątowo, pozwalają na wprowadzenie śrub pod kątem 97° w stosunku do powierzchni płyty. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310, 343, 379, 415mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm oraz śruby gąbczaste 6,0mm częściowo lub całkowicie gwintowane. Otwory gwintowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby korowe 4,5 mm oraz śruby przezprotezowe blokowane 5,0mm.. Dodatkowe otwory w płycie na druty KirsChnera. Tytan | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
57 | Tytanowa płyta prosta kompresjna , 6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22 otwory , 2,34,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22 otwory | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
58 | Śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) materiał :tytan | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
59 | Śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) materiał : tytan | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
60 | Pręt węglowy prosty pokryty tworzywem nieferromagnetycznym w kolorze żółtym (ø5 mm, dł. 65, 100, 150, 200, 250, 300mm) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
61 | Pręt węglowy prosty pokryty tworzywem nieferromagnetycznym w kolorze żółtym (ø8 mm, dł. 65, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mm) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
62 | Pręt półokrągły pokryty tworzywem nieferromagnetycznym sr 8 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
63 | Grotowkręty kostne ze stali austenitycznej , samowiercące i samogwintujące (ø3 długość / ø4 długość 90-180mm ,gwint długości 20-50mm / ø5 długość 120-250 mm , gwint długość 30-70mm / ø6 mm, długość 150-250 mm , gwint długość50-80 mm) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
64 | Grotowkręty kostne stalowe,ze stali austenitycznej, dwustronne ,ø 4/5 mm, długość : 250 x50 mm , ø 5/6 mm długość : 300x40 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy (wraz z wymianą zużytych narzędzi). WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM: …………………..(podaje Wykonawca). Pozycje 34,36,37,38,45,46,47,48,49,56,57,58,59 -na czas trwania zabiegu .Zamówienie 5 dni roboczych-pozycje 60,61,62,63,64.
CZĘŚĆ NR 5 - Implanty do chirurgii barku, kolana
lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
1 | Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2,8mm, 3,5mm, 4,5mm, 5 mm, 5,5mm i 6,5mm zaopatrzona w szwy niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator.kotwice jednorazowe,sterylne. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm( załadowana 1 nicią #2) lub 1,9 mm ( załadowana dwiema nićmi #1) z plecionki poliestrowej #5, wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dzwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Dostępna również w wersji XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do rekonstrukcji w obrębie stawu biodrowego.kotwice jednorazowe ,sterylne. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
3 | Kotwica niewchłanialna, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 4,5mm , 5,5mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy.kotwice jednorazowe,sterylne. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego o kątach zagięcia: 45 st prawy, 45 st lewy, 45 st w góre, 70 st, haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w dwie nitki polipropylenowe.sterylny. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Kaniule jednorazowe sztywne i giętkie, wkręcane, posiadające skręt na całej długości kaniuli, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system przytrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5 mm do 8,5 mm i dł. od 90 mm do 45 mm - minimum 3 rozmiary z podanego zakresu (10 szt. w opakowaniu)sterylne. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
ACL- implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
6 | MOCOWANIE UDOWE: Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka na trwałe związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 10-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant z dwiema fabrycznymi nitkami o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie dostawa obejmować będzie: - płytkę na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 10-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki, - endobutton wydłużony 10mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych, - endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5,6,7,8 i 9mm. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
7 | MOCOWANIE PISZCZELOWE: Dostawa zamiennie wszystkich typów mocowania: -śruba interferencyjna z materiału PEEK o średnicach od 6mm do 12mm ( skok co 1 mm) i długościach 20-25-30-35mm. -tytanowa śruba pozakanałową z płaską główką o rozmiarze 4,5mm długościach 25-55mm (skok długości co 5mm) umozliwiajacą mocowanie przeszczepu za pomocą nici wiązanych wokół szyjki śruby. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
8 | drut nitynolowy 1,2 mm x 18", prowadzący, do śruby PEEK, sterylny, 5 szt. w opakowaniu zbiorczym. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Sterylny zestaw imlpantów do naprawy zerwanego mięśnia dwugłowego ramienia,skład; śruba interferencyjna z PEEK dostęp do rozmiarów 7x15mm,8x15mm,9x15,7x25mm,8x25mm,9x25mm, drut nitynolowy 1,5mm,drut kierunkowy 2,4mm.(użyczenie narzędzi-instrumentarium na czas trwania zabiegu) | zest. | 5 |  | 0 |  | 0
10 | Jednorazowe wiertło prowadzące z podzialką o średnicy 2,4mm i dlugosci 38 cm z oczkiem, sterylne | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
11 | Jednorazowe wiertło z podziałką co 2mm o srednicy 4,5mm, sterylne | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
12 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
13 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
14 | Zestaw 2 tytanowych płytek z 4 otworami w każdej i kombinacji 4 polyethylenowych nici, wysokiej wytrzymałości, stosowany do artroskopowej rekonstrukcji przewlekłego zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego (AC) metodą Weaver-Dunn-Chuinard (WDC) , gdzie węzeł jest położony poniżej kości kruczej , a nie nad obojczykiem, tym samym pozwala uniknąć ewentualnej erozji przez skórę, wynikającej z infekcji miejscowej. Zestaw sterylny, celownik dostępny jako zestaw lotny. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 5 |  |  |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:………………….. zł. brutto (podaje Wykonawca). Poz. nr 9 - Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
CZĘŚĆ NR 6 - ENDOPROTEZA BIODRA I KOLANA CAŁKOWITA I REWIZYJNA
lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
1 | Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego.prosty, proporcjonalny klin stożkowy ,szyjka trzpienia proporcjonalnie rośnie wraz z rozmiarem trzpienia , ze stopu tytanu, w 1/3 cześci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem, posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne, kąt szyjkowo trzonowy CCD w roziarach : 127 (lateralizujący) i 132 stopnie (std), po 12 rozmiarów dla każdego kąta CCD, trzpień przynasadowy, wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej (trzpień wzrasta proporcionalnie we wszystkich wektorach), trzpień morfometryczny kształt oparty na technologii skanowania kości- opatymalizacja rozmiaru dla szerszego dopasowania pod względem róznorodności populacji , stożek smuklejszy niż eurokonus 12/14, dla zwiększenia zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego" o prametrach : podstawy: 11,3 i 12,5mm i wysokość 12,1mm oraz kąt rozwarcia stożka 5°12", Panewka tytanowa w technologii wytwarzania przyrostowego (w rozmiarach od 42 - 66 mm, co 2mm)otworowe i bezotworowe. Panewka z pressfitem brzeżnym pokryta HA(w rozmiarach od 42 - 66 mm, co 2mm) Panewka pokryta porowatym tytanem i HA, skalowane co 2 mm w zakresie 44-72mm, umożliwiające dowolne śródoperacyjne modyfikowanie zastosowanej artykulacji (już po implantacji panewki ostatecznej) w zakresie (dla głów 28-32-36-40-44mm), ceramicznych (dla głów i wkładek 28-32-36mm), Dual Mob. (wkładka metalowa MDM, czasza PE i wewnętrzna głowa 28mm), wkładki panewkowe z ultra wysoko kroslinkowanego PE bez dodatków organicznych o udokumentowanej klinicznie wytrzymałości na wycieranie i oksydacyjnej vs standardowy polietylen crosslinkowany ( wycieralność w skali 5 lat na poziomie max 5 mikronów- badanie do zacytowania każdy ma), System wkładek chromo kobaltowych implantowane czasze bezcementowe do artykulacji podwójnej w układzie głowa polietylenowa zewnętrzna plus głowa wewnętrzna metalowa bądź ceramiczna. Głowa polietylenowa w rozmiarach zewnętrznych 42 do 64 dla głów wewnętrznych 22- 28. Wkładka chromokobaltowa do panewki o średnicy od 44 mm. System kompatybilny z powyższymi panewkami. Dodatkowo dostępność głów bipolarnych w zakresie od 36 mm- 72 mm Komplet składa się z: | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a | Trzpień uniwersalny 127 stopni i 132 stopni | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
b | Panewka w technologii wytwarzania przyrostowego 42-66 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
c | Panewka w technologii wytwarzania przyrostowego 42-66 HA | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
d | Panewka ze stopu tytanu 44-72 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
e | Wkład polietylenowy | szt. | 90 |  | 0 |  | 0
f | Wkład ceramiczny | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
g | Głowa ceramiczna | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
h | Głowa metalowa 22,28,32 mm | szt. | 45 |  | 0 |  | 0
i | Głowa metalowa 36, 40, 44 mm | szt. | 45 |  | 0 |  | 0
j | Śruby lub zaślepki do otworów panewek w technologii wytwarzania przyrostowego 42-66 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
k | Śruby lub zaślepki do otworów panewek (44-72) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
l | Wkładka związana | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
m | Wkład stalowy | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
n | Czasza PE do wkładu stalowego | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
o | Głowa Bipolarna | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
p | Ostrze do piły oscylacyjnej | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium i zestawów napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:………………….. zł. brutto (podaje Wykonawca)
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Cementowa i bezcementowa endoproteza rewizyjna stawu biodrowego, system oparty na uzupełnianiu ubytków cementem i przeszczepami kostnymi. Trzpień cementowy wysokopolerowany o długościach od 200 do 260 mm. Stożek smuklejszy niż eurokonus 12/14, dla zwiększenia zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego" o prametrach : podstawy: 11,3 i 12,5mm i wysokość 12,1mm oraz kąt rozwarcia stożka 5°12". Trzpien bezcementowy modularny, tytanowy składający się części krętarzowej o śr. od.19 mm do 31 mm skok co 2 mm, oraz z trzpienia śródszpikowego o śr, od 11 mm do 28mm .skok co 1 mm. Głowa stalowa o różnych średnicach. Kosze tytanowe z śrubami do mocowania augmenty stopu panewki. Płyty stalowe do trzonu i krętarza większego z możliwoscią kompresji, kable stalowe, panewki związane do systemu cementowego i bezcementowego. W skład kompletu wchodzi: | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a | Trzpień stalowy , wysokopolerowany z centralizerem - | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
b | Trzpień bezcementowy | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
c | Element krętarzowy | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
d | Głowa stalowa | szt. | 14 |  | 0 |  | 0
e | Korek blokujący kanał kostny | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
f | Kosz tytanowy | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
g | Śruby do mocowania kosza | szt. | 16 |  | 0 |  | 0
h | Cement kostny z Tobramycyną opakowanie nie mniej niż 40 g | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
i | Kable stalowe do trzonu kości 1,6 i 2,0 mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
j | Płyty stalowe kompresyjne | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
k | Płyta krętarzowa krótka | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
l | Płyta krętarzowa długa | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
ł | Augmenty stropu panewki | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
m | Wkład stalowy | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
n | Czasza PE do wkładki stalowej | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
o | Panewka związana | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium i zestawów napędów ortopedycznych na czas trwania zabiegu operacyjnego. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego powinna być dostępna w wersji cementowej oraz bezcementowej ( w wersji z pokryciem trójwymiarowym spodniej części elementu piszczelowego z czterema pegami). Element udowy powinien być jednoosiowy, w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie min. od 10 do 100 stopni, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o min. 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w min. 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Część piszczelowa powinna być wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, w min. 8 rozmiarach. W zestawie powinna znajdować się taca piszczelowa pierwotna standardowa oraz taca piszczelowa uniwersalna, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. Przedłużki cementowe powinny posiadać min. 3 średnice i 2 długości. Bloczki uzupełniające ubytki kostne powinny być o grubościach 5mm i 10mm.Wkładki powinny być wykonane z polietylenu tzw. III generacji w 3 wersjach: - CR (bez stabilizacji), - PS (z tylną stabilizacją), - CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej). Wszystkie wkładki powinny posiadać geometrię zapewniającą poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym i powinny posiadać min. 5 grubościach. W wersji PS oraz CS musi istnieć możliwość zastosowania wkładek w min. 7 grubościach. Opcjonalnie musi być dostępne instrumentarium przednioreferencyjne dla kolan koślawych. W zestawie powinna znajdować się płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w min. 4 grubościach zarówno w wersji PS jak i CS. W zestawie muszą znajdować się jednorazowy system do płukania kanału typu "pulse lavage"- składający się z zespołu napędowego płucząco-ssącego, z wbudowanym autonomicznym systemem zasilania, pakowany sterylnie oraz dodatkowo końcówki. Zestaw powinien zawierać: | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a | element udowy cementowy | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
b | taca piszczelowa cementowa | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
c | element udowy bezcementowy | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
d | taca piszczelowa z wypustkami pokryta od spodu w technice trójwymiarowej | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
e | wkład polietylenowy | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
f | element piszczelowy wykonany w całości z polietylenu (all poly) | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
g | rzepka | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
h | taca piszczelowa z dokręcanymi przedłużkami | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
i | przedłużka | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
j | bloczek uzupełniający | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
k | cement z Tobramycyną lub Gentamycyną | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium i zestawów napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:………………….. zł. brutto (podaje Wykonawca)
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Endoproteza rewizyjna modularna, cementowana, anatomiczna. Mocowanie do kości zarówno elementu udowego, jak i piszczelowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. Za pomocą mimośrodowych elementów dystansujących (offsetów) dopasowuje się właściwie położenie komponentów, jak i zapewnia właściwe umieszczenie trzpieni w kanale szpikowym. System umożliwia zastosowanie podkładek pod płytę piszczelową oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Wkładka piszczelowa posiada dodatkową stabilizację do płyty za pomocą trzpienia. -Element udowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy) w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej. -Element piszczelowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), modularny w 8 rozmiarach. -Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie, wyżarzanego (temp. 130 st), sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w grubościach od 9 do 31 mm (9 wysokości w 8 rozmiarach). -Trzpienie śródszpikowe wykonane z tytanu w długościach 100 i 150 mm, i średnicach od 10 do 25 mm. Możliwość zastosowania tzw .extenderów czyli przedłużaczy trzpieni o 25, 50 mm. - Podkładki pod element piszczelowy wykonane z CoCr występują jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm , mocowane za pomocą mechanizmu blokującego - Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr - dystalne o grubościach 5,10, 15 mm oraz tylne o grubościach 5 i 10 mm, mocowane za pomocą śruby. - Mimośrody wykonane z CoCr pozwalające na zróżnicowanie osi o 2,4,6,8 mm, zarówno w elemencie piszczelowym jak i udowym | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a | Komponent udowy | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
b | Komponent piszczelowy | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
c | Wkładka polietylenowa | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
d | Bloczek udowy (dystalny i tylny) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
e | Podkładka piszczelowa (pełna i połówka) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
f | Przedłużka udowa/piszczelowa bezcementowa | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
g | Przedłużka cementowana | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
h | Mimośród - offset | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
i | Element przedłużający do trzpienia | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium i zestawów napędów ortopedycznych na czas trwania zabiegu operacyjnego. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
5 | Augmenty systemu rewizyjnego do wypełnienia ubytków kości gąbczastej w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Wykonane w całości z tytanu w technologii drukowania 3D; trójwymiarowa struktura stożków umożliwiająca dodatkową fiksację w strefie przynasadowej, poprawiająca pierwotne umocowanie endoprotezy w kości oraz biologiczną fiksację augmentu. Augmenty przynasadowe dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych i 8 rozmiarów asymetrycznych piszczelowych - po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej, 12 rozmiarów symetrycznych augmentów udowych - po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Wszystkie rozmiary i kształty implantów zaprojektowane antropometrycznie z wykorzystaniem komputerowej bazy danych. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | ostrza oscylacyjne do precyzyjnego przycięcia kości | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
7 | Cement kostny z gentamycyną 1 x nie mniej niż 40g | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Cement kostny z tobramycyną 1 x nie mniej niż 40g | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 6 |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium i zestawów napędów ortopedycznych na czas trwania zabiegu operacyjnego. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
Depozyt na czas trwania umowy (poz.7-8) - po 2 szt.
CZĘŚĆ NR 7 – MEMBRANY, system do nano złamań
lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
1 | Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego , zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych ( ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Sterylna, pakowana pojedyńczo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1a. | Membrana 2cm x 2cm, grubość 2mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
1b. | Membrana 5cm x 5cm , grubość 2mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | System do nanozłamań (uchwyt prowadzący 15*, uchwyt prowadzący A Curve, cofacz drutu )
2a | drut prowadzący 15* i zamiennie drut prowadzący A Curve | sz. | 60 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 7 |  |  |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy: po 1 szt. poz. 1a-1b, depozyt poz. 2 na czas trwania umowy, depozyt 2a 2 szt.
CZĘŚĆ NR 8 - BIOMATERIAŁY
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
1 | Syntetyczny, osteokonduktywny oraz resorbowalny materiał kościozastępczy i nośnik antybiotyków podawanych miejscowo. Kompozyt składający się z nanokrystalicznego hydroksyapatytu oraz siarczanu wapnia, w proporcjach 51.5 % do 48.5 %. Pojemność opakowania - 1,5 cm3 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Syntetyczny, osteokonduktywny oraz resorbowalny materiał kościozastępczy i nośnik antybiotyków podawanych miejscowo. Kompozyt składający się z nanokrystalicznego hydroksyapatytu oraz siarczanu wapnia, w proporcjach 51.5 % do 48.5 %. Pojemność opakowania 3,0cm3 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Syntetyczny, osteokonduktywny oraz resorbowalny materiał kościozastępczy i nośnik antybiotyków podawanych miejscowo. Kompozyt składający się z nanokrystalicznego hydroksyapatytu oraz siarczanu wapnia, w proporcjach 51.5 % do 48.5 %. Pojemność opakowania 12,5cm3 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Sterylny wszczep kostny, kościozastępczy materiał chirurgicznym, podlegający przebudowie w nową tkankę kostną. Zbudowany z naturalnego, czystego hydroksyapatytu z domieszką syntetycznego peptydu P-15, dostępny w postaci pasty. Przeznaczony do wypełniania ubytków w tkance kostej wspierający przebudowę i odbudowę nowej tkanki kostnej podczas procesu gojenia. Pojemność opakowania - 1 cm 3 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Sterylny wszczep kostny, kościozastępczy materiał chirurgicznym, podlegający przebudowie w nową tkankę kostną. Zbbudowany z naturalnego, czystego hydroksyapatytu z domieszką syntetycznego peptydu P-15, dostępny w postaci pasty. Przeznaczony do wypełniania ubytków w tkance kostej wspierający przebudowę i odbudowę nowej tkanki kostnej podczas procesu gojenia. Pojemność opakowania - 2,5 cm 3 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
6 | Sterylny wszczep kostny, kościozastępczy materiał chirurgicznym, podlegający przebudowie w nową tkankę kostną. Zbbudowany z naturalnego, czystego hydroksyapatytu z domieszką syntetycznego peptydu P-15, dostępny w postaci pasty. Przeznaczony do wypełniania ubytków w tkance kostej wspierający przebudowę i odbudowę nowej tkanki kostnej podczas procesu gojenia. Pojemność opakowania - 5 cm 3 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy: pozycja 2-3 po 2 szt., poz. 1, 4-6 po 1 szt.
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 8 |  |  |  | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 9 - OSTRZA ARTROSKOPOWE
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
1 | Ostrze do shavera do tkanek miękkich,kodowane kolorem, sterylne, jednorazowego użytku w rozmiarach 3,5 :4,0 : 4,5: 5,0 : 5,5 w opakowaniach po 5 sztuk | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Frezy do shavera do tkanek twardych ( kości) kodowane kolorem, sterylne , jednorazowego użytku, w rozmiarach :4,0 : 5,0 : 5,5, w opakowaniu po 5 sztuk. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Elektroda do waporyzatora 3,5 mm, z kanałem ssącym, kątowa 50 stopni,sterylna, posiadająca trzy przyciski sterujące w uchwycie- zmiana mocy, cięcie, koagulacja. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Elektroda do waporyzatora 3,5 mm, z kanałem ssącym, kątowa 90 stopni,sterylna, posiadająca trzy przyciski sterujące w uchwycie- zmiana mocy, cięcie, koagulacja. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 9 |  |  |  | 0 |  | 0
Dostawa- na zamówienie.
Użyczenie konsoli shavera - 1 szt. i waporyzatora-1 szt. na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO SPRZĘTU:………………….. zł. brutto (podaje Wykonawca)
CZĘŚĆ NR 10 - Proteza połowicza kolana, proteza głowy kości promieniowej, ostrza do usuwania panewki, implanty artroskopowe do kończyny górnej
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
1 | Endoproteza cementowana jednoprzedziałowa stawu kolanowego.komponent udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego.komponent udowy w minimum 5 rozmiarach.komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach.Wkladka wykonana z polietylenu o podwyższonejodporności na ścieranie.Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym ruchoma w minimum 7 rozmiarach o profilu przystosowanym do przedziału przyśrodkowego oraz opcjonalnie do przedziału bocznego. W opcji wersja bezcementowa, antyalergiczna,poboczna. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | komponent cementowy udowy | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
3 | komponent cementowy piszczelowy | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
4 | wkładka stawowa polietylenowa | szt. | 110 |  | 0 |  | 0
5 | komponent udowy bezcementowy | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | komponent piszczelowy bezcementowy | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | komponent udowy poboczny | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
8 | komponent piszczelowy poboczny | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
9 | komponent udowy antyalergiczny | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
10 | komponent piszczelowy antyalergiczny | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
11 | ostrza oscylacyjne do precyzyjnego przycięcia kości | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
12 | ostrze typu trójpak | st. | 80 |  | 0 |  | 0
13 | ostrza posuwisto-zwrotne do precyzyjnego przycięcia kości | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
14 | cement kostny z antybiotykiem 2x40g | op. | 20 |  | 0 |  | 0
15 | cement kostny z antybiotykiem 1x40g | op. | 200 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium i zestawów napędów ortopedycznych na czas trwania zabiegu operacyjnego. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
Proteza głowy kości promieniowej
16 | proteza modułowa głowy kości promieniowej bezcementowa lub cementowaną Średnica głowy 20, 22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18mm.5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji | sz. | 20 |  | 0 |  | 0
17 | proteza modułowa głowy kości promieniowej bezcementowa lub cementowaną Średnica głowy 20, 22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18mm.5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
18 | proteza modułowa głowy kości promieniowej bezcementowa lub cementowaną Średnica głowy 20, 22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18mm.5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
System ostrzy do usuwania panewek
19 | System do usuwania panewek- ostrza do panewek od 42mm do 50mm, od 52 mm do 60mm oraz od 62mm do 72mm.Ostrza w dwóch długościach- krótkie i długie. Ostrza jednorazowe. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
Implanty artroskopowe w obrębie kończyny górnej
20 | sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium do kotwic 1,4mm: płaszcz, wiertło i obturator. | sz. | 30 |  | 0 |  | 0
21 | Miękka sterylna kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
22 | Miękka sterylna kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. 1op - 10szt | op. | 3 |  | 0 |  | 0
23 | wiertło 1,4mm do kotwic 1,4mm. | sz. | 10 |  | 0 |  | 0
24 | Kotwica tytanowa 3mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
25 | Sterylna kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9mm, aplikator z rotacyjną głowicą umożliwiającą kontrolę napięcia nitek | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
26 | sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,9mm: płaszcz, wiertło i obturator. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
27 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
28 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. 1op.-10szt | op. | 3 |  | 0 |  | 0
29 | wiertło 2,9mm do kotwic 2,9mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
30 | kotwica z materiału PEEK, wkręcana, trzy różnokolorowe nitki #2, średnica 5,5mm, długość 16mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
31 | Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 5mm i 6,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej. | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
32 | prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
33 | Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
34 | Bezwęzłowy system do leczenia przewlekłej niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową, która połączona jest z drugą samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
35 | Kaniula artroskopowa z obturatorem, jednorazowa, podwójne uszczelnienie, przezroczysta, średnica 7-8,5mm, długość 75-130mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 10 |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium i zestawów napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
CZĘŚĆ NR 11 - DRUTY ZE STALI NIERDZEWNEJ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
1 | Druty kirshnera ze stali nierdzewnej z zaokrąglonym końcem,jednostronny trokar dł.150 mm. dostęp do rozmiarów 0,8 ;1,0 ;1,2 ;1,4 ;1.6 ;1,8 ;2,0 ;2,2 | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Druty kirshnera ze stali nierdzewnj z zaokrąglonym końcem, jednostronny trokar dł.310mm .dostep do rozmiarów 1,0;1,2;1,4;1,6;1,8;2,0;2,2;2,. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
3 | Druty kirshnera ze stali nierdzewnj z zaokrąglonym końcem, jednostronny trokar dł.310mm .dostep do rozmiarów ;2,5;,2,8;3,0. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Druty kirshnera ze stali nierdzewnj z obustronnym trokarem, dł.150mm .dostep do rozmiarów o,8; 1,0;1,2;1,4;1,6; | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
5 | Gwożdzie steinmanna ze stali nierdzewnej ,z 3-kątnym końcem,jednostronny trokar dł.150mm.dostep do rozmiarów: 3,5;4,0;4,5;5,0; pakowane pojedyńczo. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Gwożdzie steinmanna ze stali nierdzewnej gwint 15mm ,z 3-kątnym końcem dł.150mm.dostep do rozmiarów: 3,5;4,0;4,5;5,0; pakowane pojedyńczo. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Miarka do drutów kirshnera-średnica od 0,7 do 3,0 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Druty do stabilizacji odłamów kostnych ze stali nierdzewnej w zwoju 10m.dostęp do rozmiarów 1,8;2,0. | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Druty do stabilizacji odłamów kostnych ze stali nierdzewnej w zwoju 10m.dostęp do rozmiarów 0,9;1,0;1,2;1,5 | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 11 |  |  |  | 0 |  | 0
Dostawa – na zamówienie.
CZĘŚĆ NR 12 - GWOŹDZIE DO STABILIZACJI KOŚCI PIĘTOWEJ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
1 | Gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej z możliwością wielokierunkowego blokowania. Gwóźdź o długości 65mm i średnicy 8 mm, lewy, prawy. Gwóźdź posiada 7 otworów pod wkręty blokujące. Dwa otwory pod wkręty mocujące umożliwiające zespolenie podpórki skokowej kości piętowej. Z celownikiem przeziernym dla promieni Rtg. W skład zestawu wchodzą :wkręty blokujące z płaskim łbem o średnicy 3,5mm i długości 22-70mm umieszczone na statywie, zaślepki 0, 5, 10, 15, 20 mm. Gwóźdź w wersji ze stali implantowej. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione z płaskim łbem Ø 3,5mm, długość od 20 mm - 50mm z przeskokiem co 2 mm. Od 55mm – 70mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
3 | Zaślepka od 0mm do 20mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 12 |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
CZĘŚĆ NR 13 - PROTEZA BARKU
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
1 | Trzpień ramienny- korundowany w górnej części, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo- trzonowy 135º, możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, cztery średnice i cztery długości trzpienia. | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
2 | Panewka cementowa w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie. Sterylna, jednorazowego użytku.sterylna, jednorazowego użytku. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Panewka bezcementowa, w rozmiarach - od 44 do 48 mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5 mm lub korowych o średnicy 4,5 mm. Sterylna, jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Insert polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48 mm. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Główka ramienna- wykonana z inoxu, symetryczna o średnicach od 40 do 54 , w różnych wysokościach i niesymetryczna o średnicach od 44 do 50 , w różnych wysokościach. Sterylna, jednorazowego uzytku. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | GLENOSFERA o rozmiarze 36 i 39- mocowana panewki do bezcementowej za pomocą śruby.sterylna, jednorazowego użtyku. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
7 | Insert ramienny METAL BACK: Ø 36 i Ø 39 mm.- wysokość 00, 05,10- wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej +metalowa podkładka, wciskany do trzpienia.sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
8 | Śruby gąbczaste Ø 5,5 długość- 32, 36, 40,45,50mm.sterylne | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Śruby korowe Ø 4,5 długość- 32, 34, 36,38,40mm.sterylne | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 13 |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
CZĘŚĆ NR 14 - Implanty do korekcji stopy
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
Implanty do osteotomii Scarf, Ludlof, Chevron, Mann, Wail, artrodezy stawów stopy, osteotemii kości śródstopia w części dalszej i bliższych, osteotemii paliczków.
1 | klamry stalowe waryzyjące do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10mm z kątem 26 i 90º sterylne pakowane pojedyńczo | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane o średnicy 3mm i długości 10-34mm (skok co 2 mm) sterylne pakowane pojedyńczo | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
CZĘŚĆ NR 15 -Osteotomia piszczeli
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
1 | Płytki do osteotomii kości piszczelowej z klinem rozwierającym, tytanowe, blokowane, rozmiary klina od 3mm do 15 mm, minimum 7 rozmiarów. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Wkręty blokowane, tytanowe do płytek klinowych z mocowaniem torx, średnica 5mm. Długości od 30mm do 75mm.(skok co 2 mm) | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
3 | Wkręty blokowane , tytanowe ,gąbczaste, średnicy 6,5 mm.do płytek klinowych ,Długości od 30mm do 75mm.( skok co 5mm) | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
4 | Wkręty konikalne ze stożkowym łbem, tytanowe z mocowaniem torx średnica 5mm.,długości od 30mm do 75mm.(skok co 2mm) | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
CZĘŚĆ NR 16 -Proteza biodra
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
I | System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego
1 | Reduktory stożka na stożki 12/14 i 14/16 umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki minimum do 2cm, antewersji minimum do 10 stopni i kąta CCD minimum do 10 stopni | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Reduktory stożka na stożek V40 umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki minimum do 2cm, antewersji minimum do 10 stopni i kąta CCD minimum do 10 stopni | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
II | ENDOPROTEZA CEMENTOWANA STAWU BIODROWEGO Z GŁOWĄ BIPOLARNĄ
1 | Trzpień cementowany typu Muller, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentrujący w kanale szpikowym, wykonany ze stopu CoCr w 10 Rozmiarach.(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) Pionowe żebrowanie zwiąkszające powierzchnię kontaktu z cementem. Stożek trzpienia w standardzie Eurokous (12/14) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Czasza bipolarna wykonana ze stopu CoCr z wewnętrznym wkładem polietylenowym dostosowanym do głów 28mm. Średnica zewnętrzna czaszy od 38mm do 62mm ze skokiem co 1mm. Podwójny mechanizm mocowania głowy metalowej w czaszy: zatrzaskowy we wkładce PE i polietylenowy pierścień mocujący | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Głowy metalowe CoCr o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, w 4 długościach szyjki; montowane śródoperacyjnie wewnątrz czaszy bipolarnej (nie zatrzaśnięta fabrycznie) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
4 | Ostrza do piły oscylacyjnej | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
III | bezcementowa stawu biodrowego: przynasadowa, szyjkowo-przynasadowa
1 | Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką, bioaktywną (osteoindukcyjną), szybkoresorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową. Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 10 rozmiarach Standardowych (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) i 10 rozmiarach lateralizowanych. (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek Eurokonus. Wymiennie: trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. Umożliwiający wysokie, podgłowowe jak i niskie, „klasyczne” cięcie szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
2 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych od 44mm do 68mm. Czasza z 3 otworami na śruby panewkowe. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej, Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Wymiennie: panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych od 44mm do 68mm. Czasza lita, bez otworów na śruby panewkowe. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej i dodatkowo cienkiej, bioaktywnej (osteoindukcyjnej), szybko-resorbującej (do 6ciu miesięcy) warstwy fosforanowo-wapniowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
3 | Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego polietylenu HXLPE stabilizowanego witaminą E, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Głowy metalowe CoCr o podwyższonej gładkości, o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
6 | Wkładki panewkowe wykonane z ceramiki Biolox Delta dostosowane do głów rosnących 28mm, 32mm, 36mm, 40mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Głowy ceramiczne Biolox Delta o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, 40mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Śruby panewkowe śr. 6.5mm, stopniowanie długości co 5mm. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
9 | Zaślepka centralna do panewki z otworami (opcjonalnie) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
10 | Ostrza do piły oscylacyjnej | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium i zestawów napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
CZĘŚĆ NR 17 – protezoplastyka biodra + rewizja
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
1 | Trzpień bezcementowy EcoFit short stem Trzpień typu short, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm, długości od 97,5mm do 125mm, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 133°. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
2 | Panewka Eco Fit press fit (EcoFit, EcoFit NH) Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, dla ułatwienia osteointegracji pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi), z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, dla ułatwienia osteointegracji pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi), w komplecie wkręcana zaślepka do otworu centralnego, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
3 | Panewka EcoFit EPORE Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 μm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka posiada trzy otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka bezotworowa, bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 μm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka w komplecie wyposażona we wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Głowy TiN (ic-głowa tytanowa) Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Głowa CoCrMo Głowa wykonana ze stopu CoCrMo w średnicy 22mm w 3 długościach szyjki i 28mm, 32mm, 36mm w 5 długościach szyjki. | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
6 | Wkładki polietylenowe implacross Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm,36mm. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
7 | Śruby do kości gąbczastej Śruby do kości gąbczastej Ø 6,5mm o długości od 15mm do 80mm ze skokiem co 5mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Panewka rewizyjna anatomiczna bezcementowa wykonana techniką 3 D z porowatego stopu tytanu, glinu i vanatu, posiadająca ramię do talerza kości biodrowej i kości kulszowej z możliwością użycia większej ilości śrub, w rozmiarach od 46 – 62 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Zaślepka do panewki bezcementowej | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
10 | Wkładka polietylenowa na głowy 32 i 36 mm z 15 stopniowym okapem, oraz w opcji z 4mm offsetem. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
11 | Śruby do panewki tytanowe w długościach od 15 – 65 mm | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
12 | Podkładka pod śrubę z kości gąbczastej | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
13 | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
14 | Trzpień typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150, 200, 250mm i średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, cementowane wykonane z CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12, 14, 16, 18mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
15 | Część proksymalna w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 stopni, oraz w wysokościach 32 mm i 42 mm, posiadającej konus 12/14mm, oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
16 | Element krętarza w dwóch opcjach długości 40 mm i 50 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
17 | Element przedłużający 25mm umożliwiający odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
18 | Śruba o długości od 40 mm - 125mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
19 | Śruba o średnicy 4,5mm w długości od 25mm - 60mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
20 | ostrza do piły celu przycięcia kości | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
21 | Cement kostny z antybiotykiem pakowany 1 x 40g | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 17 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium i zestawów napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
CZĘŚĆ NR 18 – system do płukania tkanek i kości
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
1 | Jednorazowy system do płukania zasilany w baterie służący do czyszczenia każdego rodzaju ran oraz przygotowania łożyska kostnego z możliwością dwustopniowej regulacji mocy; moc niska z minimalną siłą natrysku 0,9l/min oraz moc wysoka z minimalną siłą natrysku 1,3l/min. Rękojeść z łatwą regulacją ustawień prędkości, dwie rurki aplikacyjne – krótka z osłoną przeciwrozpryskową, długa – z osłoną ochronną. Dwa przewody przyłączeniowe dł 3m - do soli fizjologicznej i do odsysania, sterylny pakowany pojedynczo. | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 18: |  |  |  |  | 0 | x | 0
Dostawa na zamówienie.
CZĘŚĆ NR 19 – akcesoria do artroskopii
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) oraz klasa wyrobu | producent
1 | Kaseta całodobowa do pompy Dyonics 25. Jednorazowa,sterylna pakowana pojedynczo. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Dreny do pacjenta do pompy Dyonics 25. Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. | szt. | 312 |  | 0 |  | 0
3 | Kaseta jednorazowa z drenami do pompy Dyonics 25. Sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowe, sterylne ostrza do shavera do tkanek miękkich, dostęp do rozmiarów 3,5 mm; 4,5 mm .Ostrza kompatybilne z shaverem Dyonics Power II. Pakowane pojedynczo. | szt. | 204 |  | 0 |  | 0
5 | Jednorazowe, sterylne ostrza do shavera typu różyczka owalna ( walec) do kości, rozmiar 4,0 mm. Ostrza kompatybilne z shaverem Dyonics Power II. Pakowane pojedynczo. | szt. | 72 |  | 0 |  | 0
6 | Jednorazowe, sterylne ostrza do shavera typu różyczka do kości, rozmiar 4,5 mm. Ostrze kompatybilne z shaverem Dyonics Power II. | szt. | 72 |  | 0 |  | 0
7 | Jednorazowa, sterylna końcówka do koblacjii Quantum2 zagięta 90 stopni, pakowana pojedynczo. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
8 | Jednorazowa, sterylna końcówka do koblacjii Quantum2 zagięta 50 stopni, pakowana pojedynczo. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
9 | Jednorazowe, sterylne kaniule, wkręcane posiadające skręt na całej długości kaniuli, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system przytrzymywania nitek, rozmiar 8,5 mm x 72 mm. Opakowanie 10 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 19: |  |  |  |  | 0 | x | 0
Dostawa na zamówienie.
Miejscowość, dnia ...................