Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1 poz. nr 1

Unit stomatologiczny typ I

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 5 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Unit stomatologiczny, w którego skład wchodzą: - konsola lekarska, - panel asysty, - fotel pacjenta, - sterownik nożny, - blok spluwaczki - lampa zabiegowa poruszająca się góra-dół wraz z fotelem. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230V± 10%, częstotliwość 50/60 Hz | Tak |  |
| 3 | Sterowanie unitu dwu systemowe: pneumatyczne i elektryczne. pneumatyczno-elektryczne lub elektryczne. | Tak |  |
|  | Konsola lekarska |  |  |
| 4 | Konsola lekarska na ramieniu pantograficznym z bardzo szerokim zakresem ruchu we wszystkich kierunkach, umożliwiające pracę od tyłu i z boku pacjenta. | Tak |  |
| 5 | Regulacja położenia konsoli lekarskiej za pomocą uchwytu z blokadą pneumatyczną | Tak |  |
| 6 | Łatwe sterowanie funkcjami dzięki intuicyjnemu panelowi sterującemu i przyciskom bezpośrednim (jednofunkcyjnym). | Tak |  |
| 7 | Funkcje dostępne z panelu sterującego min. - sterowanie ruchami fotela (możliwość programowania własnych pozycji, minimum 3) - spłukiwanie miski - napełnianie wodą kubka pacjenta | Tak |  |
| 8 | Minimum 5 rękawów na wysięgnikach „od góry”: - rękawy końcówek winylowe lub silikonowe, - moduł do podłączenia mikrosilnika - moduł do podłączenia turbiny z szybkozłączką - dmuchawka 3 funkcyjna z szybko odłączaną metalową końcówką ( w zestawie wymienne wielorazowe, przeznaczone do sterylizacji końcówki) (3 szt dla każdego unitu) - moduły do podłączenia innej końcówki (jeden bez sprayu wodno-powietrznego) | Tak |  |
| 9 | Mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy ze światłem przykręcany na rękaw oraz szybkozłączką (3 1 szt dla każdego unitu) | Tak |  |
| 10 | Turbina (3 szt dla każdego unitu): - ze światłem LED - moc w zakresie minimum 17-20W - prędkość maksymalna w zakresie minimum 390-430tys obr/min. - minimum 4 otwory spray. | Tak |  |
| 11 | Kątnica o przełożeniu 1:1 ze światłem i wewnętrznym sprayem (3 szt dla każdego unitu) | Tak |  |
| 11a | Kątnica o przełożeniu 1:5 ze światłem (2 szt dla każdego unitu) | Tak |  |
| 12 | Skaler piezoelektryczny (1 szt dla każdego unitu): - wbudowany - odłączalna rękojeść do sterylizacji w autoklawie - min 3 tipy | Tak |  |
| 13 | Wymiana wierteł przyciskiem. | Tak |  |
| 14 | Ramiona końcówek bez blokad w pozycji aktywnej. | Tak |  |
| 15 | Zasięg rękawów min. 80 cm licząc od mocowania w stoliku do końcówki (bez długości końcówki) w linii równoległej do podłogi. | Tak |  |
| 16 | Ruchomy uchwyt na tacę pod konsolą lekarza | Tak |  |
| 17 | Taca metalowa na instrumenty o wymiarach min. 29 30x40cm. | Tak |  |
|  | Sterownik nożny |  |  |
| 18 | - jeden sterownik nożny do wszystkich n/w funkcji lub dwa sterowniki z przydzielonymi funkcjami, - sterowanie fotelem, - przełącznik do pracy z wodą lub bez, - funkcja przedmuchu, - regulacja elektrycznych i pneumatycznych końcówek, - wraz z ramką umożliwiającą podniesienie sterownika nogą. | Tak |  |
|  | Stanowisko asysty z przyciskami jednofunkcyjnymi |  |  |
| 19 | Stanowisko na ruchomym ramieniu o regulowanej wysokości wraz z panelem sterowania umożliwiającym sterowanie ruchami fotela oraz napełnianiem kubka i spluwaczką. | Tak |  |
| 20 | 2 rękawy ssaka: o dużej i o małej średnicy, o regulowanej sile odsysania. Reduktor na ślinociąg. Ssak z wymiennymi końcówkami (końcówki wielorazowe w zestawie). | Tak |  |
| 21 | Układ ssania wyposażony w jedno wymienne sito wspólne dla wszystkich rękawów. | Tak |  |
|  | Fotel pacjenta |  |  |
| 22 | Fotel z napędem elektrycznym lub pneumatyczno-elektrycznym; udźwig min. 180 170 kg. | Tak |  |
| 23 | Regulowana wysokość fotela w minimalnym zakresie od min. 500 mm do min. 850 800 mm. | Tak |  |
| 24 | Sterowanie fotela za pomocą sterownika nożnego, na pulpicie lekarza oraz pulpicie asysty. | Tak |  |
| 25 | Zagłówek z możliwością zmiany położenia, z regulacją wysokości i pochylenia w min. dwóch płaszczyznach | Tak |  |
| 26 | Wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela chroniący przed najechaniem na przeszkodę pod fotelem oraz pod ramieniem asystenckim. | Tak |  |
| 27 | Kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty. | Tak |  |
| 28 | Bezszwowa tapicerka fotela – możliwość wyboru koloru. | Tak |  |
| 29 | Podłokietnik lewy. | Tak |  |
| 30 | Ruch kołyskowy fotela. | Tak |  |
| 31 | Pozycja Trendelenburga. | Tak |  |
| 32 | Przyłącza mediów zlokalizowane w podstawie fotela. | Tak |  |
| 33 | Uchwyt na chusteczki higieniczne. | Tak |  |
|  | Blok spluwaczki |  |  |
| 34 | Misa spluwaczki porcelanowa, łatwo zdejmowalna. | Tak |  |
| 35 | Blok spluwaczki odchylany, na ruchomym ramieniu. | Tak |  |
|  | Lampa LED |  |  |
| 36 | Bezcieniowa lampą stomatologiczna na ruchomym ramieniu pantograficznym. | Tak |  |
| 37 | Regulacja natężenia światła w zakresie minimum od 3.000 do 35.000 8.000 do 25.000 lux. | Tak |  |
| 40 | Głowica ustawiana w trzech płaszczyznach. | Tak |  |
| 41 | Sterowanie natężeniem oświetlenia z głowicy lampy. | Tak |  |
|  | Kontrola higieny |  |  |
| 42 | Zdejmowane elementy: uchwyty rękawów od ślinociągu i ssaka, podkładka pod końcówki | Tak |  |
| 43 | System zabezpieczający wnętrza rękawów przed powtórną infekcją, zapobieganie zaciąganiu śliny i krwi do kanałów wodnych wewnątrz instrumentów. | Tak |  |
| 44 | System odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika (filtr oleju powietrza powrotnego – przepracowanego z instrumentów). | Tak |  |
| 45 | Podłączenie unitu do wody z sieci wodociągowej (dla napełniania kubka pacjenta i spłukiwania misy spluwaczki) oraz system zamkniętego obiegu wody dla narzędzi/końcówek. System filtracji wody na końcówki. | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe zestawu |  |  |
| 46 | Pompa ssąca jednostanowiskowa pracująca w systemie mokrym z filtrem. | Tak |  |
| 47 | Obudowa wygłuszająca do każdej pompy ssącej. | Tak |  |
| 48 | Wnętrze zbiornika pompy z warstwą antykorozyjną. | Tak |  |
| 49 | Stołek lekarza z regulacją wysokości, z asymetrycznym oparciem „bananowym” oraz metalową podstawą jezdną. | Tak |  |
| 50 | Asystor 4-szufladowy na kółkach w kolorze unitu o wymiarach min. szerokość – 53 cm (+/- 3 cm); głębokość każdej szuflady– od 10cm do 15 cm; wysokość maksymalna 100 cm (+/- 5 cm) | Tak |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 51 | Gwarancja na wszystkie zaoferowane urządzenia min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 52 | W ramach dostawy Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji wszystkich zaoferowanych urządzeń | Tak |  |
| 53 | Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym podłączenia sprzętu do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych do prawidłowej pracy sprzętu | Tak |  |
| 54 | Wykonawca potwierdza, że urządzenia mogą być zainstalowane w Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac adaptacyjnych po stronie Zamawiającego. | Tak |  |
| 55 | Wszelkie niezbędne prace adaptacyjne umożliwiające podłączenie zaoferowanych urządzeń leżą po stronie Wykonawcy. | Tak |  |

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1 poz. nr 2

Unit stomatologiczny typ II

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Unit stomatologiczny, w którego skład wchodzą: - konsola lekarska, - panel asysty, - fotel pacjenta, - sterownik nożny, - blok spluwaczki - lampa zabiegowa poruszająca się góra-dół wraz z fotelem. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230V± 10%, częstotliwość 50/60 Hz | Tak |  |
| 3 | Sterowanie unitu dwu systemowe: pneumatyczne i elektryczne. pneumatyczno-elektryczne lub elektryczne. | Tak |  |
|  | Konsola lekarska |  |  |
| 4 | Konsola lekarska na ramieniu pantograficznym z bardzo szerokim zakresem ruchu we wszystkich kierunkach, umożliwiające pracę od tyłu i z boku pacjenta. | Tak |  |
| 5 | Regulacja położenia konsoli lekarskiej za pomocą uchwytu z blokadą pneumatyczną | Tak |  |
| 6 | Łatwe sterowanie funkcjami dzięki intuicyjnemu panelowi sterującemu i przyciskom bezpośrednim (jednofunkcyjnym). | Tak |  |
| 7 | Funkcje dostępne z panelu sterującego min. - sterowanie ruchami fotela (możliwość programowania własnych pozycji, minimum 3) - spłukiwanie miski - napełnianie wodą kubka pacjenta | Tak |  |
| 8 | Minimum 5 rękawów na wysięgnikach „od góry”: - rękawy końcówek winylowe lub silikonowe, - moduł do podłączenia mikrosilnika - moduł do podłączenia turbiny z szybkozłączką - dmuchawka 3 funkcyjna z szybko odłączaną metalową końcówką ( w zestawie wymienne wielorazowe, przeznaczone do sterylizacji końcówki) (3 szt dla każdego unitu) - moduły do podłączenia innej końcówki (jeden bez sprayu wodno-powietrznego) | Tak |  |
| 9 | Mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy ze światłem przykręcany na rękaw oraz szybkozłączką (3 1 szt dla każdego unitu) | Tak |  |
| 10 | Turbina (3 szt dla każdego unitu): - ze światłem LED - moc w zakresie minimum 17-20W - prędkość maksymalna w zakresie minimum 390-430tys obr/min. - minimum 4 otwory spray. | Tak |  |
| 11 | Kątnica o przełożeniu 1:1 ze światłem i wewnętrznym sprayem (3 szt) | Tak |  |
| 11a | Kątnica o przełożeniu 1:5 ze światłem (2 szt) | Tak |  |
| 12 | Prostnica 1:1 ze światłem i wewnętrznym sprayem (3 szt) | Tak |  |
| 13 | Nóż elektrochirurgiczny: - trzy tryby: cięcie, cięcie-koagulacja, koagulacja - elektrody w zestawie - wolnostojący lub przykręcany. | Tak |  |
| 14 | Wymiana wierteł przyciskiem. | Tak |  |
| 15 | Ramiona końcówek bez blokad w pozycji aktywnej. | Tak |  |
| 16 | Zasięg rękawów min. 80 cm licząc od mocowania w stoliku do końcówki (bez długości końcówki) w linii równoległej do podłogi. | Tak |  |
| 17 | Ruchomy uchwyt na tacę pod konsolą lekarza | Tak |  |
| 18 | Taca metalowa na instrumenty o wymiarach min. 29 30x40cm. | Tak |  |
|  | Sterownik nożny |  |  |
| 19 | - jeden sterownik nożny do wszystkich n/w funkcji lub dwa sterowniki z przydzielonymi funkcjami, - sterowanie fotelem, - przełącznik do pracy z wodą lub bez, - funkcja przedmuchu, - regulacja elektrycznych i pneumatycznych końcówek, - wraz z ramką umożliwiającą podniesienie sterownika nogą. | Tak |  |
|  | Stanowisko asysty z przyciskami jednofunkcyjnymi |  |  |
| 20 | Stanowisko na ruchomym ramieniu o regulowanej wysokości wraz z panelem sterowania umożliwiającym sterowanie ruchami fotela oraz napełnianiem kubka i spluwaczką. | Tak |  |
| 21 | 2 rękawy ssaka: o dużej i o małej średnicy, o regulowanej sile odsysania. Reduktor na ślinociąg. Ssak z wymiennymi końcówkami (końcówki wielorazowe w zestawie). | Tak |  |
| 22 | Układ ssania wyposażony w jedno wymienne sito wspólne dla wszystkich rękawów. | Tak |  |
|  | Fotel pacjenta |  |  |
| 23 | Fotel z napędem elektrycznym lub pneumatyczno-elektrycznym, udźwig min. 180 170 kg. | Tak |  |
| 24 | Regulowana wysokość fotela w minimalnym zakresie od min. 500 mm do min. 850 800 mm. | Tak |  |
| 25 | Sterowanie fotela za pomocą sterownika nożnego, na pulpicie lekarza oraz pulpicie asysty. | Tak |  |
| 26 | Zagłówek z możliwością zmiany położenia, z regulacją wysokości i pochylenia w min. dwóch płaszczyznach | Tak |  |
| 27 | Wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela chroniący przed najechaniem na przeszkodę pod fotelem oraz pod ramieniem asystenckim. | Tak |  |
| 28 | Kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty. | Tak |  |
| 29 | Bezszwowa tapicerka fotela – możliwość wyboru koloru. | Tak |  |
| 30 | Podłokietnik lewy. | Tak |  |
| 31 | Ruch kołyskowy fotela. | Tak |  |
| 32 | Pozycja Trendelenburga. | Tak |  |
| 33 | Przyłącza mediów zlokalizowane w podstawie fotela. | Tak |  |
| 34 | Uchwyt na chusteczki higieniczne. | Tak |  |
|  | Blok spluwaczki |  |  |
| 35 | Misa spluwaczki porcelanowa, łatwo zdejmowalna. | Tak |  |
| 36 | Blok spluwaczki odchylany, na ruchomym ramieniu. | Tak |  |
|  | Lampa LED |  |  |
| 37 | Bezcieniowa lampą stomatologiczna na ruchomym ramieniu pantograficznym. | Tak |  |
| 38 | Regulacja natężenia światła w zakresie minimum od 3.000 do 35.000 8.000 do 25.000 lux. | Tak |  |
| 39 | Głowica ustawiana w trzech płaszczyznach. | Tak |  |
| 40 | Sterowanie natężeniem oświetlenia z głowicy lampy. | Tak |  |
|  | Kontrola higieny |  |  |
| 41 | Zdejmowane elementy: uchwyty rękawów od ślinociągu i ssaka, podkładka pod końcówki | Tak |  |
| 42 | System zabezpieczający wnętrza rękawów przed powtórną infekcją, zapobieganie zaciąganiu śliny i krwi do kanałów wodnych wewnątrz instrumentów. | Tak |  |
| 43 | System odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika (filtr oleju powietrza powrotnego – przepracowanego z instrumentów). | Tak |  |
| 44 | Podłączenie unitu do wody z sieci wodociągowej (dla napełniania kubka pacjenta i spłukiwania misy spluwaczki) oraz system zamkniętego obiegu wody dla narzędzi/końcówek. System filtracji wody na końcówki. | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe zestawu |  |  |
| 45 | Pompa ssąca jednostanowiskowa pracująca w systemie mokrym z filtrem i separacją amalgamatu. | Tak |  |
| 46 | Zawór spluwaczkowy do separacji amalgamatu. | Tak |  |
| 47 | Obudowa wygłuszająca do pompy ssącej. | Tak |  |
| 48 | Wnętrze zbiornika pompy z warstwą antykorozyjną. | Tak |  |
| 49 | Stołek lekarza z regulacją wysokości, z asymetrycznym oparciem „bananowym” oraz metalową podstawą jezdną. | Tak |  |
| 50 | Asystor 4-szufladowy na kółkach w kolorze unitu o wymiarach min. szerokość – 53 cm (+/- 3 cm); głębokość każdej szuflady– od 10cm do 15 cm; wysokość maksymalna 100 cm (+/- 5 cm) | Tak |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 51 | Gwarancja na wszystkie zaoferowane urządzenia min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 52 | W ramach dostawy Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji wszystkich zaoferowanych urządzeń | Tak |  |
| 53 | Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym podłączenia sprzętu do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych do prawidłowej pracy sprzętu | Tak |  |
| 54 | Wykonawca potwierdza, że urządzenia mogą być zainstalowane w Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac adaptacyjnych po stronie Zamawiającego. | Tak |  |
| 55 | Wszelkie niezbędne prace adaptacyjne umożliwiające podłączenie zaoferowanych urządzeń leżą po stronie Wykonawcy. | Tak |  |

Pakiet 1 Zadanie 3

Sukcesywne dostawy końcówek roboczych

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Jednostka miary | Ilości | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem oraz szybkozłączką w pełni współpracujący z zaoferowanymi unitami | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 1.4 | Turbina w pełni współpracująca z zaoferowanymi unitami o parametrach minimalnych - ze światłem LED oraz minimum 4 otworami na spray - moc 17-20W - prędkość maksymalna w zakresie minimum 390-430 tys obr/min. | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 1.5 | Kątnica w pełni współpracująca z zaoferowanymi unitami o przełożeniu 1:1 ze światłem i wewnętrznym sprayem | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 1.5a | Kątnica w pełni współpracująca z zaoferowanymi unitami o przełożeniu 1:5 ze światłem | Szt | 12 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)