Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| I | MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY W KONFIGURACJI PROSTEJ DO OBSERWACJI W ŚWIETLE PRZECHODZĄCYM ORAZ WE FLUORESCENCJI- I SZT. | TAK |  |  |
|  | Statyw mikroskopu w układzie prostym przystosowany do obserwacji w świetle przechodzącym i we fluorescencji Rewolwer obiektywowy min. 6-pozycyjny Trzystopniowa śruba mikro/medium/makro z płynnie regulowaną wysokością położenia na statywie oraz regulowaną siłą oporu. Kondensor achromatyczny i aplanarny przystosowany do jasnego pola i z możliwością użycia z kontrastami: fazowym i ciemnego pola, z soczewką o min. aperturze numerycznej NA = 0,90 suchy / 1,25 olejowy Przesłona aperturowa z oznakowanymi ustawieniami dla poszczególnych obiektywów. Stolik przedmiotowy z ceramiczną powłoką o dużej trwałości, z prowadnicą na uchwyt dla preparatów o min. zakresie ruchu 76 mm x 25 mm Ergonomiczny uchwyt na preparaty mikroskopowe Pokrętło do przesuwu preparatów w osiach XY ze zdejmowanymi gumowymi nakładkami. Możliwość przekładania pokrętła do przesuwu preparatów w osi XY oraz nakładek dla śrub mikrometrycznych pomiędzy lewą a prawą stroną statywu mikroskopu | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Tubus binokularowy z ergonomicznym kątem nachylenia 30 stopni, regulowanym rozstawem okularów w zakresie min. 55 – 75 mm. Port na kamerę w tylnej części statywu (za tubusem binokularowym) z dzielnikiem wiązki (okular/kamera) 100 / 0 % Szerokopolowe okulary o powiększeniu 10x, liczbie polowej min. 22 mm, z korekcją dioptryjną w obu okularach. Wymienne muszle oczne w obu okularach. | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Oświetlacz LED o długim czasie życia – minimum 50 000 godz., ze zintegrowanym w statywie mikroskopu z zasilaczem. | TAK, podać |  |  |
|  | Obiektywy plan achromatyczne o odpowiednich powiększeniach oraz minimalnej aperturze numerycznej (NA) i dystansie pracy (WD): 10x / NA = 0,25 / WD = 17,7 mm 20x / NA = 0,40 / WD = 0,9 mm 40x / NA = 0,65 / WD = 0,36 mm 100x / NA = 1,25; WD = 0,1 mm, z immersją olejową | TAK |  |  |
|  | Moduł do fluorescencji: Moduł do fluorescencji z manualną karuzelą na minimum 5 kostek fluorescencyjnych. Możliwość wymiany kostek. Kostki fluorescencyjne z filtrami o parametrach spektralnych (filtr wzbudzenia/ zwierciadło dichroiczne / filtr emisji) dedykowane do DAPI, Cy3, Ax488. Zewnętrzne źródło światła do fluorescencji z lampą metalohalogenkową o mocy minimum 120 W oraz z co najmniej pięciostopniowym, mechanicznym systemem tłumienia intensywności światła przesyłanego do mikroskopu za pomocą światłowodu o długości min. 1,5 m (izolacja od zakłóceń cieplnych oraz elektromagnetycznych). Zmotoryzowana migawka (shutter) w torze oświetlenia do fluorescencji działająca z prędkością nie wolniej niż 6 ms (z wyłączaniem wzbudzenia fluorescencji pomiędzy zdjęciami) | TAK TAK TAK |  |  |
|  | KAMERA, OPROGRAMOWANIE I KOMPUTER Kamera cyfrowa chłodzona, do obserwacji fluorescencji i światła przechodzącego o parametrach nie gorszych niż: Sensor CCD 2/3” o rozmiarze 8,7 x 6,5 mm Rozmiar piksela 3,4 x 3,4μm Liczba pikseli na matrycy: 2560 x 1920 (~ 5 megapikseli) Chłodzenie poprzez element Peltiera o minus Δ = 20°C Możliwość pracy w trybie obrazu monochromatycznego (dla fluorescencji) oraz kolorowego (dla światła przechodzącego) Czas ekspozycji w zakresie od min. 1 ms – 600 s Szybkość akwizycji 9 klatek/s (pełna klatka) i 30 klatek/s (binning) Zakres dynamiczny > 900:1 dB Możliwość binningu obrazu 4x4 Możliwość wzmocnienia elektronicznego sygnału w zakresie 1 - 10x Połączenie z mikroskopem przez łącze optyczne typu C, o powiększeniu 0,63x lub wyższym Połączenie z komputerem przez szybki interfejs Fire-Wire-B | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania pracą mikroskopu, obróbki obrazów i analizy danych: Sterowanie funkcjami kompatybilnych kamer (czas ekspozycji, wzmocnienie, gamma, ROI) Ustawienia konfiguracyjne mikroskopu Intuicyjny interfejs indywidualnych ustawień eksperymentów Automatyczne zapamiętywanie i odtwarzanie zapisanych eksperymentów Pełny podgląd obrazu z zapisanymi informacjami (pomiary, komentarze itp.) Łatwy eksport danych do Excela Wykonywanie pomiarów na obrazie mikroskopowym m.in.: intensywności, długości oraz obszaru Możliwość dołączenia dodatkowych pakietów rozszerzających funkcje systemu Oddzielne oprogramowanie na osobnym kluczu licencyjnym do: automatycznego wykonywania obrazów wielokanałowych (wiele kanałów fluorescencji oraz łączenie fluorescencji + światła przechodzącego) oraz ich składania w jedno zdjęcie pomiarów kolokalizacji automatycznych pomiarów morfometrycznych i intensywności automatycznego zliczania obiektów Możliwość użycia modułów oprogramowania na innych stacjach komputerowych (możliwość przenoszenia klucza licencyjnego pomiędzy komputerami) | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Komputer z monitorem o parametrach nie gorszych niż: 8 GB RAM Dysk twardy HDD 1 TB Grafika z pamięcią 2 GB, klasa nVidiaGeForce GT730 lub lepsza Napęd DVD-RW, mysz i klawiatura Monitor LCD 24”, matryca IPS, rozdzielczość FullHD | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| II. | MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY ODWRÓCONY DO OBSERWACJI W ŚWIETLE PRZECHODZĄCYM ORAZ WE FLUORESCENCJI- I SZT. | TAK |  |  |
| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
|  | Odwrócony statyw mikroskopu konstrukcyjnie przystosowany do obserwacji w świetle przechodzącym oraz obserwacji we fluorescencji, do współpracy z mikromanipulatorami i z możliwością rozbudowy do bardziej zaawansowanych badań, z kamerą do rejestracji zdjęć cyfrowych, wyposażony w: Układ optyczny mikroskopu korygowany na tzw. „nieskończoną długość tubusu” Manualny układ ogniskowania z dwiema współosiowymi śrubami ostrości położonymi po obu stronach statywu, z zakresem ruchu w osi Z co najmniej 12 mm. Kodowany, rewolwer obiektywowy na sześć obiektywów Rewolwerowy, kodowany zmieniacz filtrów do fluorescencji, minimum 6 - pozycyjny Kontrolki diodowe na froncie mikroskopu umożliwiające odczyt i kontrolę kodowanych ustawień mikroskopu Boczny port do podłączenia kamery o polu widzenia (FOV) 19 mm, z dzielnikiem światła 100/0 % | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Tubus binokularowy z regulacją rozstawu okularów (55 – 75 mm), oraz ergonomicznym kątem nachylenia 45° Szerokopolowe okulary o powiększeniu 10x, liczbie polowej 22 mm, z korekcją dioptryjną w obu okularach. Wymienne muszle oczne w obu okularach. | TAK TAK |  |  |
|  | Kondensor z soczewką czołową o minimalnej aperturze numerycznej 0,50 oraz dystansem pracy nie mniejszym niż 40 mm. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie dla kontrastu fazowego dla obiektywów 10x, 20x, 40x. Możliwość doposażenia w kontrast modulacyjny lub/i polaryzacyjny. | TAK |  |  |
|  | Manualna przysłona polowa oraz aperturowa dla światła przechodzącego (i kontrastu fazowego). | TAK |  |  |
|  | Wydajna dioda LED do obserwacji w świetle przechodzącym o czasie życia minimum 20.000 godzin, o mocy maksymalnej 15 W i stałej temp. kolorów 4500 K | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzne źródło światła do fluorescencji z lampą metalohalogenkową o mocy minimum 120 W oraz co najmniej pięciostopniowym, mechanicznym systemem tłumienia intensywności światła przesyłanego do mikroskopu poprzez światłowód o długości min. 1,5 m z izolacją od zakłóceń cieplnych oraz elektromagnetycznych. Zmotoryzowana migawka (shutter) w torze oświetlenia do fluorescencji, działająca z prędkością nie mniejszą niż 6 ms (wyłączanie wzbudzenia fluorescencji pomiędzy zdjęciami). | TAK |  |  |
|  | Zestaw kostek filtrowych do obserwacji we fluorescencji o parametrach (filtr wzbudzający; zwierciadło dichroiczne; filtr emisji) dedykowane do DAPI, Cy3, Ax488. Możliwość wymiany kostek fluorescencyjnych. | TAK TAK |  |  |
|  | Przysłona polowa w torze oświetlenia do fluorescencji, regulowana manualnie. Możliwość wyboru kształtu otworu przysłony (koło lub prostokąt) podczas obserwacji przez okulary, przy obserwacji przez kamerę – ograniczenie obszaru wyświecania preparatu. | TAK |  |  |
|  | 5-pozycyjny kontroler intensywności światła fluorescencji zintegrowany w statywie mikroskopu. | TAK |  |  |
|  | Stały stolik przedmiotowy o wymiarach nie mniejszych niż 248 x 212 mm z prowadnicą do preparatów o minimalnym zakresie ruchu 127 x 83 mm. | TAK |  |  |
|  | Uniwersalny adapter dla prowadnicy stolika przedmiotowego umożliwiający obserwacje: szalek Petriego (o średnicy w zakresie od 24 do 68 mm), szkiełek mikroskopowych, komór typu „chamberslide” (o szerokości do 120 mm). Możliwość zdjęcia adaptera i obserwacji na mikroskopie płytek wielodołkowych oraz butelek hodowlanych na płaskiej powierzchni stolika przedmiotowego mikroskopu. | TAK |  |  |
|  | Obiektywy plan achromatyczne o standardowej długości optycznej 45 mm, odpowiednich powiększeniach oraz minimalnej aperturze numerycznej (NA) i dystansie pracy (WD): 4x / NA = 0,10 / WD = 18 mm 10x/NA = 0,25 / WD = 12 mm, z wbudowanymi pierścieniami dla kontrastu fazowego Ph1 20x/NA = 0,30 / WD w zakresie od 3,7 do 2,4 mm, z pierścieniem korekcyjnym dla szkiełek/denek naczyń o grubości 0 – 2 mm, z wbudowanymi pierścieniami dla kontrastu fazowego Ph1 40x / NA = 0,50 / WD = 2 mm, z wbudowanymi pierścieniami dla kontrastu fazowego Ph1 Wszystkie wymienione pierścienie obiektywowe dla kontrastu fazowego powinny współpracować z tym samym pierścieniem dla kontrastu w kondensorze (możliwość obserwacji kontrastu fazowego na różnych obiektywach bez potrzeby zmiany pierścienia w kondensorze). | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | KAMERA, OPROGRAMOWANIE I KOMPUTER Chłodzona kamera cyfrowa monochromatyczna o parametrach nie gorszych niż: Sensor CCD 1296 x 966 pikseli Rozmiar piksela 3,75 x 3,75 μm Możliwość binningu 2x2, 3x3 Chłodzenie poprzez element Peltiera Połączenie z komputerem poprzez interfejs USB 3.0 Czas ekspozycji w zakresie od minimum 7 μs do 5 s. Szybkość akwizycji do 31 klatek/s (pełna klatka) i do 72 klatek/s (binning) Możliwość wzmocnienia elektronicznego sygnału w zakresie 1 - 10x | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania pracą mikroskopu, obróbki obrazów i analizy danych zawierające: Sterowanie funkcjami kompatybilnych kamer (czas ekspozycji, wzmocnienie, gamma, ROI) Ustawienia konfiguracyjne mikroskopu Intuicyjny interfejs indywidualnych ustawień eksperymentów Automatyczne zapamiętywanie i odtwarzanie zapisanych eksperymentów Pełny podgląd obrazu z zapisanymi informacjami (pomiary, komentarze itp.) Łatwy eksport danych do Excela Wykonywanie pomiarów na obrazie mikroskopowym m.in.: intensywności, długości, pola obszaru Możliwość dołączenia opcjonalnych pakietów rozszerzających funkcje systemu Możliwość użycia dodatkowego oprogramowania na osobnym kluczu licencyjnym do: wykonywania pomiarów kolokalizacji automatycznych pomiarów morfometrycznych i intensywności automatycznego zliczania obiektów | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Komputer z monitorem o parametrach minimalnych: 8 GB RAM Dysk twardy HDD 1 TB Grafika z pamięcią 2 GB, klasa nVidiaGeForce GT730 lub lepsza Napęd DVD-RW, mysz i klawiatura Monitor LCD 24”, matryca IPS, rozdzielczość FullHD | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| III | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego okres gwarancji 24 miesiące - 0 punktów okres gwarancji od 25 do 36 miesięcy – 20 punktów okres gwarancji powyżej 36 miesięcy – 40 punktów | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | Podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). ………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |