Załącznik Nr 1

Specyfikacja techniczna rozbudowy kalorymetru HFC o:

- Mikrokalorymetr 6-kanałowy pozwalający na pomiary zgodne z dokumentami STANAG 4582 oraz STANAG 4147.

- Oprogramowanie umożliwiające pracę zgodnie z wymaganiami dokumentów STANAG 4582 oraz STANAG 4147, posiadające licencję bezterminową, na dowolną ilość kontrolerów.

- Kontroler zapewniający swobodną pracę oprogramowania opisanego w pkt. 2.

- Dwa kontrolery pomocnicze zapewniające swobodną pracę oprogramowania opisanego w pkt. 2

- Oprogramowanie mikrokalorymetru posiadające wsparcie do metod STANAG wymienionych w pkt. 1 zainstalowane na każdym z kontrolerów.

- Urządzenie wielofunkcyjne laserowe.

- Charakteryzujące się następującymi parametrami:

- Mikrokalorymetr 6-kanałowy pozwalający na pomiary zgodne z dokumentami STANAG 4582 oraz STANAG 4147.

- Zakres temperatur pracy mikrokalorymetru co najmniej od 4 (C do 150 (C.

- Moduł powinien być wyposażony w pakiet 6 kalorymetrów stanowiących niezależne kanały pomiarowe.

- Każdy kalorymetr ma konstrukcję pionową, by odprowadzić ewentualne gazowe produkty reakcji pionowo w górę.

- Każdy kalorymetr ma dynamiczny zakres pomiarowy nie mniejszy niż ± 25 mW.

- Szum linii bazowej dla każdego z kalorymetrów jest nie większy niż 100 nW.

- Dryft linii bazowej dla każdego z kalorymetrów nie większymi niż 200 nW/24 godziny.

- Każdy kalorymetr ma dokładność co najmniej ±5%.

- Każdy kalorymetr ma precyzję co najmniej ± 200 nW.

- Każdy Kalorymetr działa w oparciu o metodę pomiary typu przepływ ciepła.

- Przepływ ciepła w każdym kalorymetrze jest być kalibrowany przy użyciu wbudowanego opornika kalibracyjnego.

- Każdy kalorymetr współpracuje z fiolkami pomiarowymi do 5 ml objętości, które są dołączone do zestawu.

- Do kalorymetru są dostępne fiolki wykonane ze szkła, stali z pokrywkami zakręcanymi lub zaciskanymi.

- Do kalorymetru są dostępne fiolki z systemem uwalniania ciśnienia powstałego w fiolce w trakcie postępu reakcji.

- System wyposażony jest w 6 fiolek pomiarowych z systemem uwalniania ciśnienia w trakcie postępu reakcji.

- System wyposażony jest w sterownik komputerowy oraz przenośne stacje obróbki danych pomiarowych do przetwarzania danych pomiarowych z dala od materiału badanego.

- co najmniej 36 miesięcy gwarancji na mikrokalorymetr.

- Kontroler zapewniający swobodną pracę oprogramowania opisanego w pkt. 2.

- co najmniej 16 GB pamięci RAM DDR4, co najmniej 500GB SSD dysk systemowy, co najmniej 1 TB HDD dysk na dane pomiarowe, monitory 2x24”, system operacyjny WINDOWS 10 Professional z pakietem Office Professional oraz oprogramowanie antywirusowe z licencją na co najmniej 36 miesięcy, karta graficzna umożliwiająca obsługę dwóch monitorów, klawiatura i mysz bezprzewodowe w zestawie,

- co najmniej 36 miesięcy gwarancji na kontroler.

- Dwa kontrolery pomocnicze zapewniające swobodną pracę oprogramowania opisanego w pkt. 2

- do podglądu eksperymentów on-line oraz zapisu danych o parametrach, co najmniej 16 GB pamięci RAM DDR 4, co najmniej 500GB SSD dysk twardy, system operacyjny WINDOWS 10 Professional wraz z pakietem Office oraz oprogramowanie antywirusowe na co najmniej 36 miesięcy, bezprzewodowe myszy i pokrowce na kontrolery pomocnicze w zestawie,

- co najmniej 24 miesiące gwarancji na kontrolery pomocnicze.

- Urządzenie wielofunkcyjne.

- umożliwiające wydruk analiz HFC, skanowanie oraz kserowanie w kolorze, prędkość druku co najmniej 20 stron na minutę, prędkość skanowania co najmniej 15 obrazów w kolorze, w zestawie minimum 4 tonery do druku w czerni (każdy o wydajności co najmniej 2000 stron) oraz 3 zestawy do druku w kolorze (każdy o wydajności co najmniej 1200 stron) – zintegrowana z kontrolerem,

- co najmniej 24 miesiące gwarancji na urządzenie wielofunkcyjne