#### Dotyczy: Szacowania wartości zamówienia na „Dostawy implantów ortopedycznych, wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych oraz wszczepów do osteosyntezy kostnej”

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 - Endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego 2

| Nr zadania | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych Wartość wymagana/graniczna | Ilość na 36 m-cy | PARAMETRY OFEROWANE - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania Wyjaśnienia Nr ____ Pytanie Nr _____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego (depozyt) Trzpień nr 1 - Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14. Trzpień nr 2 - Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20nm), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowana. Stożek Eurokonus. Trzpień nr 3 - Trzpień w minimum 10 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej 135 stopni, lateralizowanej 135 stopni i CoxaVara 125stopni. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi na powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14 Panewka tytanowa, bezcementowa, sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych od 44 do 68 mm, co 2 mm. Czasza protezy lita bez otworów lub opcjonalnie z 3 otworami niezaślepionym, rant czaszy obły i polerowany zmniejszający możliwość wystąpienia konfliktu szyjkowo-panewkowego. Z zewnątrz czasza pokryta porowatą warstwą tytanu i dodatkowo cienką warstwą (max 20 mikronów) fosforanowo-wapniową, szybko resorbującą się (do 6 miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: metalowej, ceramicznej lub PE. Zaślepka apikalna w komplecie. Wkładki panewkowe nr 1 - wykonane z silnie usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. Wkładki panewkowe nr 2 - wykonane z ceramiki Biolox DELTA, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Głowy CoCr o podwyższonej gładkości, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40 mm. Głowy wykonane z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. Śruby panewkowe śr. 6,5 mm Ostrza do napędów Instrumentarium – użyczenie na okres umowy w DEPOZYCIE Napęd ortopedyczny z kompletem końcówek kompatybilnych z oferowanym instrumentarium, elektryczny, z bateriami i dokiem do ładowania baterii (minimum 2 baterie) - użyczenie na okres umowy w DEPOZYCIE | 20 szt. 15 szt. 60 szt. 95 szt. 85 szt. 10 szt. 85 szt. 10 szt. 15 szt. 95 szt. 2 komplety 1 komplet |  |  |
| 2. | Endoprotezy stawu biodrowego BiPolarna (depozyt) Trzpień cementowany typu Muller, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentrujący w kanale szpikowym, wykonany ze stopu CoCr w 10 rozmiarach. Pionowe żebrowanie zwiąkszające powierzchnię kontaktu z cementem. Stożek trzpienia w standardzie Eurokous (12/14). Czasza bipolarna wykonana ze stopu CoCr z wewnętrznym wkładem polietylenowym dostosowanym do głów 28 mm. Średnica zewnętrzna czaszy od 38 mm do 62 mm ze skokiem co 1mm. Podwójny mechanizm mocowania głowy metalowej w czaszy: zatrzaskowy we wkładce PE i polietylenowy pierścień mocujący. Głowy metalowe CoCr o średnicy 28 mm w 5 długościach Instrumentarium – użyczenie na okres umowy w DEPOZYCIE | 12 szt. 12 szt. 12 szt. 2 komplety |  |  |
| 3. | Panewka pierwotna stawu biodrowego podwójnie mobilne (na zamówienie) Panewka cementowana, sferyczna, podwójnie mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce). Wnętrze czaszy polerowane. Średnica zewnętrzna w min. 10 rozmiarach od 42 mm do 60 mm. Panewka bezcementowa, sferyczna press-fit, podwójnie mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce), dostępna w minimum 14 średnicach zewnętrznych od 42 do 68 mm. Czasza polerowana wewnątrz. Zewnętrzna powierzchnia pokryta napyloną próżniowo warstwą porowatego tytanu i zewnętrznie cienką warstwą hydroksyapatytu. Wkładka panewkowa wykonana ze wysokosieciowanego polietylenu HXLPE z dodatkiem witaminy E. Wkładki dostosowane do zatrzaśnięcia głów o średnicach 22 mm i 28 mm. Acentrycznie umieszczone centrum rotacji głowy i wkładki powodujące samocentrowanie wkładki i minimalizowanie kontaktu szyjka-wkładka. Głowy CoCr o podwyższonej gładkości, stożku 12/14 i średnicy zewnętrznej 22 mm i 28 mm. Instrumentarium – dostępne na okres umowy na czas wykonania zabiegu | 6 szt. 6 szt. 12 szt. 12 szt. 1 komplet |  |  |
| 4. | System kabli i płyt do zespoleń złamań kości okołoprotezowych (depozyt) Kable o średnicy 2 mm i długości 750 mm wykonane z plecionki 7 drutów stalowych. Zacisk stalowy pozwalający na umocowanie naprężonego kabla. Płyty stalowe z otworami do przeprowadzaniu śrub korowych i z zaciskami do przeprowadzania kabli o długości od 110-310 mm, 3, 5, 7, 9, 11 otworowa stopniowane co 50 mm. Płyta stalowa, krętarzowa z 3, 5, 7, 9 z zaciskami. Instrumentarium wraz z kostką kalibracyjną pozwalającą kontrolować siłę zacisku – użyczenie na okres umowy w DEPOZYCIE | 80 szt. 20 szt. 15 szt. 5 szt. 1 komplet |  |  |
| 5. | System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego (na zamówienie) Reduktory stożka (nr 1) umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21 mm, antewersji do 7,5° i kąta CCD do 7,5°. Reduktory na stożki 12/14 i 14/16. Reduktory stożka (nr 2) umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21 mm, antewersji do 7,5° i kąta CCD do 7,5°. Reduktory niestandardowe np. na stożki V40, 10/12, MST1. Głowy metalowe CoCr o średnicach 28 mm, 32 mm i 36 mm dostosowane do reduktorów stożka. Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28 mm, 32 mm i 36 mm dostosowane do reduktorów stożka. Instrumentarium – dostępne na okres umowy na czas wykonania zabiegu | 15 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 1 komplet |  |  |
| 6. | Panewka Trinity - system rewizyjny podwójnie mobilny (na zamówienie) Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-polerowanego stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do artykulacji typu podwójnie-mobilnej (Dual Mobility) dostępne dla panewek od rozmiaru 48 mm, Duże głowy typu Dual Mobility przystosowane do wkładek metalowych. Głowy wykonane z silnie sieciowanego polietyleny HXLPE zabezpieczonego przed utlenianiem dodatkiem witaminy E. Instrumentarium – dostępne na okres umowy na czas wykonania zabiegu | 10 szt. 10 szt. 1 komplet |  |  |
| 7. | Endoproteza cementowana stawu kolanowego (depozyt) Cementowana, pierwotna, anatomiczna endoproteza stawu kolanowego składająca się z: komponentu udowego, komponentu piszczelowego i polietylenowej wkładki. System musi zawierać dostępne w razie konieczności implanty rzepki, przedłużki piszczelowe i udowe oraz implanty rewizyjne. Instrumentarium umożliwiające technikę operacyjną z zachowaniem więzadła krzyżowego (CR, CS i PS do wyboru śródoperacyjnego). Instrumentarium umożliwiające klasyczną technikę operacyjną oraz technikę opartą o balans przedziału przyśrodkowego zapewniającą izometrię MCL. Implant przystosowany do współpracy z robotem operacyjnym umożliwiającym zastosowanie techniki balansu dynamicznego. Komponent udowy CR/CS anatomiczny (lewy, prawy), jendopromieniowy w 9 rozmiarach dla każdej strony. Komponent udowy PS anatomiczny (lewy, prawy), jednopromieniowy w 9 rozmiarach dla każdej strony. Komponent piszczelowy w 9 rozmiarach. Wkładka polietylenowa w 8 grubościach z najmniejszą grubością 9 mm i największą powyżej 20 mm w wariantach: zachowującym PCL, z tylną stabilizacją bez stabilizującego bolca do zastosowania z zachowaniem lub resekcją PCL, z bolcem stabilizującym przy resekcji PCL. Komponent rzepki w 5 rozmiarach, w 4 rozmiarach offset Ostrza do napędów Instrumentarium – użyczenie na okres umowy w DEPOZYCIE | 5 szt. 35 szt. 40 szt. 40 szt. 3 szt. 40 szt. 2 komplety |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone w kolumnie 2. są warunkami granicznymi, stanowią nieprzekraczalne minimum, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty. Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w kolumnie 4. będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych inwestycji.