## pakiet 1
Formularz asortymentowo - cenowy | [10 empty] | Załącznik nr 2.1
DZP/PN/32/2024
Sukcesywna dostawa kaset i materiałów zużywalnych wraz z najmem 3 analizatorów parametrów krytycznych na okres 36 miesięcy
PAKIET 1
Lp. | Nazwa oznaczenia | Ilość badań na 3 lata | j.m. | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. pełnych | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
I. | Kaseta 300 ozn. (pH, pCO2, pO2, sO2,K+, Na+, Ca2+, Cl-, oksymetria (O2HB, HHb, COHb, MetHb), Glukoza, Mleczany) | 13500 | kaseta | 300 | 45
| ksety 450 ozn. (pH, pCO2, pO2, sO2,K+, Na+, Ca2+, Cl-, oksymetria (O2HB, HHb, COHb, MetHb), Glukoza, Mleczany) | 45000 | kaseta | 450 | 100
II. | Papier do drukarki |  | op. |  | 40
III. | Materiały eksploatacyjne i zyżywalne
IV. | Najem aparatu I |  | m-c |  | 36
| Najem aparatu 2 |  | m-c |  | 36
| Najem aparatu 3 |  | m-c |  | 36
Razem
Wszystkie kasety muszą być kompatybilne do kaset przeznaczonych do posiadanego analizatora
PARAMETRY ANALIZATORÓW
| 1. Aparat |  |  | 2. Aparat |  |  |  |  | 3. Aparat
| TYP….......... |  |  | TYP….......... |  |  |  |  | TYP…..........
| MODEL…...... |  |  | MODEL…...... |  |  |  |  | MODEL…......
| PRODUCENT…........... |  |  | PRODUCENT…........... |  |  |  |  | PRODUCENT…...........
| ROK PRODUKCJI (nie starszy niż 2023 r.)…...... |  |  | ROK PRODUKCJI (nie starszy niż 2023 r.)…...... |  |  |  |  | ROK PRODUKCJI (nie starszy niż 2023 r.)….....……
| PARAMETRY WYMAGANE |  |  | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Analizator parametrów krytycznych typu kasetowego, automatyczny, fabrycznie nowy, pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo w jednej próbce pomiaru: Na+, K+, pH, pCO2, pO2, Ca++, Cl-, glukoza, mleczany, Hb oraz frakcje Hb (MetHb, COHb).
2 | Analizator przeznaczony do pracy w trybie laboratoryjnym jak i oddziałowym – zestawy odczynnikowe w postaci wymiennych kaset zawierające wszystkie elementy niezbędne do codziennego funkcjonowania aparatu takie jak: sonda aspirująca, odczynniki, elektrody, płyny kontrolne, płyny myjące i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki w jednej wymiennej kasecie.
3 | Wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli jakości zapewniający automatyczną kontrolę, naprawę oraz dokumentację błędów, niewymagający codziennych czynności obsługowych ze strony użytkownika w trakcie jego użytkowania, kontrola skalkulowana minimum trzy razy dziennie dla każdego parametru.
4 | Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od min 0,11-5,00 mmol/L
5 | Możliwość wprowadzenia numeru ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika bar kodów, imienia i nazwiska pacjenta i numeru PESEL
6 | Maksymalna objętość próbki 150 ml, dostępne sposoby aspiracji badanej próbki z kapilary, ze strzykawki
7 | Brak gazów kalibracyjnych (butli gazowych)
8 | Automatyczna kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych lub kalibracja fabryczna .
9 | Wbudowana drukarka termiczna.
10 | Możliwość konfigurowania panelu mierzonych parametrów
11 | Czas uzyskania wyniku do 1 minuty.
12 | Ilość oznaczeń z jednej kasety max 450
13 | Czas reakcji serwisu nie dłużej niż 24 godziny. Możliwość bezpośredniego kontaktu z inżynierem serwisu. |  |  | imię i nazwisko inż.. serwisu…........................ tel. bezpośredni.........................................
14 | Oprogramowanie w języku polskim
15 | W komplecie UPS o odpowiedniej mocy podtrzymujący pracę aparatu
16 | Wymagane skuteczne szkolenie w miejscu pracy analizatora.
17 | Bezpłatne serwis i gwarancja aparatu w całym okresie trwania umowy.
18 | Podłączenie analizatora do systemu komputerowego Zamawiającego LIS INFOMEDICA na koszt Wykonawcy
19 | Instalacja aparatu u Zamawiającego
UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z warunków powoduje odrzucenie oferty
KRYTERIUM - PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH
| OPIS PARAMETRU |  |  | PUNKTACJA |  | PARAMETR OFEROWANY (wpisać TAK lub NIE)*
| Elementy zużywalne takie jak: Odczynniki, elektrody, płyny kontrolne, płyny myjące, sonda aspiracyjna oraz hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki – w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo-sensorowej |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt
| Kasety odczynnikowo-sensorowe – przechowywanew temperaturze powyżej 8oC |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt
| Kalibracja fabryczna zapisana w chipie kasety odczynnikowo-sensorowej |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt
| Trwałość kasety odczynnikowo-sensorowej po instalacji w aparacie powyżej 30 dni |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt
*w przypadku pozostawienia wiersza tabeli bez określenia parametru oferowanego Wykonawca otrzyma 0 pkt

## pakiet 2
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 2.2
DZP/PN/32/2024
Sukcesywna dostawa kaset i materiałów zużywalnych do posiadanego przez Zamawiającego analizatora parametrów krytycznych-GEM PREMIE 5000 na okres 36 miesięcy wraz z serwisowaniem i przeglądami okresowymi aparatu w czasie trwania umowy
PAKIET 2
Lp. | Nazwa oznaczenia | Ilość badań na 3 lata | j.m. | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. pełnych | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
I. | Kaseta 450 ozn. (pH, pCO2, pO2, sO2,K+,Na+, Ca2+, Cl-, oksymetria (O2HB, HHb, COHb, MetHb), Glukoza, Mleczany) | 9000 | kaseta | 450 | 20
II. | Papier do drukarki |  | op. | 5 szt. | 36
III. | Materiały eksploatacyjne i zyżywalne
1. | Kapilary | 3000 | op. | 100 | 30
2. | Zatyczki do kapilar |  | op. | 400 | 15
3. | Opiłki |  | op. | 200 | 15
4. | Magnes |  | szt. | 1 szt. | 3
Razem