ARKUSZ OFERTY wraz specyfikacją parametrów wymaganych i ocenianych

| Przedmiot zamówienia | Wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2+VAT |
| Ultrasonograf klasy Premium z głowicami 1 |  | … % |  |
| Ultrasonograf klasy Premium z głowicami 2 |  | … % |  |
| Słownie wartość netto: ………………………………………………….………..………..…………… zł |  |  |  |
| Słownie wartość brutto: ……………………………………………………..……………………..…… zł |  |  |  |

- Całkowite wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
w tym również:

- koszty dostawy i ubezpieczenia na czas transportu,

- narzuty, ewentualne upusty,

- pozostałe czynniki cenotwórcze,

- podatek VAT,

- bezpłatny serwis i przeglądy gwarancyjne wymagane i zalecane przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia – sprzętu wraz z bezpłatnymi materiałami do realizacji przeglądu,

- przedłużenie gwarancji o każdą konieczność zatrzymania przedmiotu zamówienia w serwisie

- przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego.

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12.01.2011r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2011r. Nr 16, poz. 74),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający autoryzację producenta na sprzedaż 
i serwis gwarancyjny zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

| Dane ogólne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |

APARAT USG 1

|  | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja |  |  |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2018 | TAK |  |  |
| 3 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2017 | TAK |  |  |
| 4 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
| 5 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  |  |
| 6 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |  |
| 7 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych | Min. 3 000 000 |  |  |
| 8 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 |  |  |
| 9 | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2 |  |  |
| 10 | Dynamika systemu | Min. 290 dB |  |  |
| 11 | Monitor z matrycą OLED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. | Przekątna ekranu min. 22 cale |  |  |
| 12 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |  |
| 13 | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |  |
| 14 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |  |
| 15 | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 20 MHz. | 1-20 MHz – 0 pkt. Powyżej 20 MHz – 10 pkt. |  |
| 16 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 19 000 obrazów |  |  |
| 17 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |  |
| 18 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 200 s |  |  |
| 19 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 35 cm | 1-35 cm – 0 pkt. 1-40 cm – 5 pkt. |  |
| 20 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70 |  |  |
| 21 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |  |
| 22 | Wysuwana klawiatura spod pulpitu sterującego | TAK |  |  |
| 23 | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
| 24 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |  |
| 25 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 1200 obrazów/s |  |  |
| 26 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 350 obrazów/s |  |  |
| 27 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm – 0 pkt. 16 pasm i powyżej – 10 pkt. |  |
| 28 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
| 29 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |  |
| 30 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min.0,5 do 20 kHz |  |  |
| 31 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
| 32 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
| 33 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |  |
| 34 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 6,0 m/s |  |  |
| 35 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min.0,1 do 30 kHz |  |  |
| 36 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |  |
| 37 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 30 stopni |  |  |
| 38 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 39 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 40 | Możliwość jednoczesnego uzyskania dwóch spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 41 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
| 42 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5 |  |  |
| 43 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |  |
| 44 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
| 45 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 46 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
| 47 | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 48 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |  |  |
| 49 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 50 | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK |  |  |
| 51 | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK |  |  |
| 52 | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej | TAK |  |  |
| 53 | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | TAK |  |  |
| 54 | Możliwość wykonania biopsji (wyświetlenie znacznika prowadnicy) w trybie obrazowania elastograficznego | TAK |  |  |
| 55 | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
| 56 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym | Min. 700 GB |  |  |
| 57 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
| 58 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |  |
| 59 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |  |
| 60 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
| 61 | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
| 62 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
| 63 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
| 64 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |  |
| 65 | Funkcje użytkowe |  |  |  |
| 66 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x20 |  |  |
| 67 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20 |  |  |
| 68 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |  |
| 69 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 70 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
| 71 | Pełne oprogramowanie do badań: - Kardiologicznych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Brzusznych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych | TAK |  |  |
| 72 | Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK |  |  |
| 73 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 74 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |  |
| 75 | Liczba elementów | Min. 190 | 190 - 0 pkt. >190<600 – 2 pkt. Powyżej 600 – 10 pkt |  |
| 76 | Kąt skanowania | Min. 75 st. |  |  |
| 77 | Obrazowanie harmoniczne | min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm – 0 pkt. powyżej – 10 pkt. |  |
| 78 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 79 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 5,0 – 18,0 MHz |  |  |
| 80 | Liczba elementów | Min. 190 | 190 - 0 pkt. >190<600 – 2 pkt. Powyżej 600 – 10 pkt |  |
| 81 | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  |  |
| 82 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm – 0 pkt. powyżej – 10 pkt. |  |
| 83 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| 84 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 85 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 3,0 – 13,0 MHz |  |  |
| 86 | Liczba elementów | Min. 190 | 190 - 0 pkt. >190<600 – 2 pkt. Powyżej 600 – 10 pkt |  |
| 87 | Szerokość pola skanowania | Min. 50 mm |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm – 0 pkt. powyżej – 10 pkt. |  |
| 88 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| 89 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |  |
| 90 | Możliwość rozbudowy o głowice liniowe wykonane w technologii półprzewodnikowej – nie posiadające kryształów piezoelektrycznych | TAK |  |  |
| 91 | Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI | TAK |  |  |
| 92 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Sektorowych, | TAK |  |  |
| 93 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Liniowych i Convex | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
| 94 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15 m/s |  |  |
| 95 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |  |
| 96 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | Min. 3 kursory (linie proste) |  |  |
| 97 | Możliwość rozbudowy o podgrzewacz żelu | TAK |  |  |
| 98 | Inne |  |  |  |
| 99 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
| 100 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
| 101 | Umożliwienie szkoleń z zakresu diagnostyki obrazowej i/lub zakupu materiałów naukowych w formie wybranej i wskazanej przez zespół Zakładu Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii w Opolu w kwocie min. 10 000 PLN | TAK |  |  |

| Dane ogólne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |

Aparat USG 2

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja |  |  |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2018 | TAK |  |  |
| 3 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2017 | TAK |  |  |
| 4 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
| 3 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  |  |
| 5 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |  |
| 6 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych | Min. 3 000 000 |  |  |
| 7 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 |  |  |
| 8 | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2 |  |  |
| 9 | Dynamika systemu | Min. 290 dB |  |  |
| 10 | Monitor z matrycą OLED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. | Przekątna ekranu min. 22 cale |  |  |
| 11 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |  |
| 12 | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |  |
| 13 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |  |
| 14 | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 20 MHz. | 1-20 MHz – 0 pkt. Powyżej 20 MHz – 10 pkt. |  |
| 15 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 19 000 obrazów |  |  |
| 16 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |  |
| 17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 200 s |  |  |
| 18 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 35 cm | 1-35 cm – 0 pkt. 1-40 cm – 5 pkt. |  |
| 19 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70 |  |  |
| 20 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |  |
| 21 | Wysuwana klawiatura spod pulpitu sterującego | TAK |  |  |
| 22 | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
| 23 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |  |
| 24 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 1200 obrazów/s |  |  |
| 25 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 350 obrazów/s |  |  |
| 26 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm – 0 pkt. 16 pasm i powyżej – 10 pkt. |  |
| 27 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
| 28 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |  |
| 29 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min.0,5 do 20 kHz |  |  |
| 30 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
| 31 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
| 32 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |  |
| 33 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 6,0 m/s |  |  |
| 34 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min.0,1 do 30 kHz |  |  |
| 35 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |  |
| 36 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 30 stopni |  |  |
| 37 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 38 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 39 | Możliwość jednoczesnego uzyskania dwóch spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 40 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
| 41 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5 |  |  |
| 42 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |  |
| 43 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
| 44 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 45 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
| 46 | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 47 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |  |  |
| 48 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 49 | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK |  |  |
| 50 | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK |  |  |
| 51 | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej | TAK |  |  |
| 52 | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | TAK |  |  |
| 53 | Możliwość wykonania biopsji (wyświetlenie znacznika prowadnicy) w trybie obrazowania elastograficznego | TAK |  |  |
| 54 | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
| 55 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym | Min. 700 GB |  |  |
| 56 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
| 57 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |  |
| 58 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |  |
| 59 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
| 60 | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
| 61 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
| 62 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
| 63 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |  |
| 64 | Funkcje użytkowe |  |  |  |
| 65 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x20 |  |  |
| 66 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20 |  |  |
| 67 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |  |
| 68 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 69 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
| 70 | Pełne oprogramowanie do badań: - Kardiologicznych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Brzusznych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych | TAK |  |  |
| 71 | Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK |  |  |
| 72 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 73 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |  |
| 74 | Liczba elementów | Min. 190 | 190 - 0 pkt. >190<600 – 2 pkt. Powyżej 600 – 10 pkt |  |
| 75 | Kąt skanowania | Min. 75 st. |  |  |
| 76 | Obrazowanie harmoniczne | min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm – 0 pkt. powyżej – 10 pkt. |  |
| 77 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 78 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 5,0 – 18,0 MHz |  |  |
| 79 | Liczba elementów | Min. 190 | 190 - 0 pkt. >190<600 – 2 pkt. Powyżej 600 – 10 pkt |  |
| 80 | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  |  |
| 81 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm – 0 pkt. powyżej – 10 pkt. |  |
| 82 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| 83 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 84 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 3,0 – 13,0 MHz |  |  |
| 85 | Liczba elementów | Min. 190 | 190 - 0 pkt. >190<600 – 2 pkt. Powyżej 600–10 pkt |  |
| 86 | Szerokość pola skanowania | Min. 50 mm |  |  |
| 87 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm – 0 pkt. powyżej – 10 pkt. |  |
| 88 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| 89 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 90 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 3,0 – 13,0 MHz |  |  |
| 91 | Liczba elementów | Min. 190 | 190 - 0 pkt. >190<600 – 2 pkt. Powyżej 600 – 10 pkt |  |
| 92 | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  |  |
| 93 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm – 0 pkt. powyżej – 10 pkt. |  |
| 94 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| 95 | Głowica Transrektalna typu Bi-Plane (dwupłaszczyznowa) szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy. Podać | TAK |  |  |
| 96 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 3,0 – 10,0 MHz |  |  |
| 97 | Liczba elementów | Min. 190 | 190 - 0 pkt. >190<600 – 2 pkt. Powyżej 600 – 10 pkt |  |
| 98 | Kąt skanowania | min. 180/180 st. |  |  |
| 99 | Promień | Max. 10 mm |  |  |
| 100 | Obrazowanie harmoniczne | min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm – 0 pkt. powyżej – 10 pkt. |  |
| 101 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |  |
| 102 | Możliwość rozbudowy o głowice liniowe wykonane w technologii półprzewodnikowej – nie posiadające kryształów piezoelektrycznych | TAK |  |  |
| 103 | Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI | TAK |  |  |
| 104 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Sektorowych, | TAK |  |  |
| 105 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Liniowych i Convex | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
| 106 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15 m/s |  |  |
| 107 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |  |
| 108 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | Min. 3 kursory (linie proste) |  |  |
| 109 | Możliwość rozbudowy o podgrzewacz żelu | TAK |  |  |
| 110 | Inne |  |  |  |
| 111 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
| 112 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
| 113 | Umożliwienie szkoleń z zakresu diagnostyki obrazowej i/lub zakupu materiałów naukowych w formie wybranej i wskazanej przez zespół Zakładu Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii w Opolu w kwocie min. 10 000 PLN | TAK |  |  |

| Lp. | GWARANCJA | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) minimum 24 miesiące. |  | 24 m-ce – 1 punkt |  |
|  |  | 36 miesięcy – 5 punktów |  |

- Oferowane urządzenie winno być kompletne, gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantować bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

- Warunki gwarancji:

- Wykonawca zapewnia na swój koszt serwis gwarancyjny, naprawy, materiały i przeglądy techniczne aparatu,

- Czas reakcji serwisu̽ do 24 godzin w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, od zgłoszenia uszkodzenia / awarii aparatu.

- Gwarancja Wykonawcy obejmuje dostępność serwisu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu Diagnostyki Obrazowej Opolskiego Centrum Onkologii

- Czas naprawy urządzenia do 5 dni roboczych. W przypadku naprawy trwającej ponad 5 dni  Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany w ciągu 1 dnia roboczego,

- O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych Zamawiający powiadomi telefonicznie lub faksem Wykonawcę w terminie do 2 dni roboczych od daty ich stwierdzenia,

- Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego oraz usunięcia zaistniałej wady lub nieprawidłowości w terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem pkt b)