## zał. 1
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych do iniekcji dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/13/2022
l.p. | przedmiot zamówienia - wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe | rozmiar/ wielkość/ objętość | j.m. | szacowane zapotrzebowanie | cena jedn. wg j.m. | wartość netto | VAT | wartość brutto | dane identyfikujące oferowany asortyment: nazwa, nr katalogowy itp. | producent
Pakiet 1
1 | strzykawki tuberkulinówka 25G/ 0,50 x 16 mm, z igłą zdejmowaną, kalibrowana co 0,01ml-1ml, posiadała tzw.: kryzę (na wewnętrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka | 1ml | op a 100szt | 150 |  | 0 |  | 0
2 | strzykawka 2-częściowa Luer, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka | 2ml | op a 100szt | 350 |  | 0 |  | 0
3 | strzykawka 2-częściowa Luer, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka | 5ml | op a 100szt | 560 |  | 0 |  | 0
4 | strzykawka 2-częściowa Luer, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka | 10ml | op a 100szt | 630 |  | 0 |  | 0
5 | strzykawka 2-częściowa Luer, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka; dopuszcza się opakowania a 50szt., z przeliczeniem ilości oraz wpisaniem oferowanej ilości oraz wielkości opakowania w kolumnie "j.m." | 20ml | op a 100szt | 560 |  | 0 |  | 0
6 | strzykawki trzyczęściowa Luer-Lock do pomp infuzyjnych, biała z wcięciem na tłoku z czterech stron, obustronna skala, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka | 50-60ml | szt | 9100 |  | 0 |  | 0
7 | strzykawki trzyczęściowa, Luer-Lock do pomp infuzyjnych, bursztynowa z wcięciem na tłoku z czterech stron, obustronna skala, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka, zabarwienie strzykawki nie może ograniczać widoczności skali oraz przesuwającego się tłoka podczas przygotowywania leku oraz jego infuzji | 50-60ml | szt | 7000 |  | 0 |  | 0
8 | strzykawka trzyczęściowa typu Żaneta-centralny stożek do łączenia z cewnikiem, dałączona nasadka leur, obustronna skala pomiarowa min jednostronna, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka; | 100ml | szt | 700 |  | 0 |  | 0
9 | strzykawka do podawania leków drogą doustą zakończenie strzykaki nie powodujece podrażnienia jamy ustej | 5 ml | szt | 2200 |  | 0 |  | 0
10 | strzykawka do podawania leków drogą doustą zakończenie strzykaki nie powodujece podrażnienia jamy ustnej | 1ml | szt | 1500 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 2
1 | Igła Luer j.u do injekcji | 0,5x25 | op a 100szt | 400 |  | 0 |  | 0
2 | Igła Luer j.u do injekcji | 0,6x25-30 | op a 100szt | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Igła Luer j.u do injekcji | 0,7x30-40 | op a 100szt | 170 |  | 0 |  | 0
4 | Igła Luer j.u do injekcji | 0,8x40-50 | op a 100szt | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Igła Luer j.u do injekcji | 0,9x40-50 | op a 100szt | 100 |  | 0 |  | 0
6 | Igła Luer j.u do injekcji | 1,1x40-50 | op a 100szt | 40 |  | 0 |  | 0
7 | Igła Luer j.u do injekcji | 1,2x40-50 | op a 100szt | 2000 |  | 0 |  | 0
8 | Igła typu motylek dostęp do rozmiarów 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9, pakowane pojedynczo, dren nie zawierający ftalanów (m.in..: DEHP) | wg potrzeb | szt | 250 |  | 0 |  | 0
9 | Igła do penów | 30Gx8mm | op a 100szt | 120 |  | 0 |  | 0
10 | Igła do pobierania leków ze zintegrowanym filtrem 5 mikronów do filtracji drobin szkła, gumy i innych zanieczyszczeń; | 18G 1,2 x 38-40mm | szt | 2100 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 3
1 | Bezigłowy port dostępu naczyniowego do wielokrotnego wlewu leków i wlewów, pakowany pojedyńczo, sterylny z końcówką luer lock i luer slip, bez ftalanów (m.in..: DEHP) i latexu, przestrzeń martwa max 0,1ml, używany minimum 6dni | xxx | szt | 28000 |  | 0 |  | 0
Pakiet 4
1 | Kaniula do tętnic obwodowych przeznaczona wyłącznie do użycia z zestawem do monitorowania tętniczego oraz urządzeniami do seryjnych pomiarów gazometrii, z odcinającym zaworem kulkowym, 20G/1.1mmx45mm, 49ml/min (parametry nadrukowane na opakowaniu jednostkowym), posiadająca skrzydełka do łatwego i bezpiecznego mocowania kaniul oraz "uszka" służące do przyszycia kaniuli do skóry, wykonana z PTFE, nie zawiera PCV oraz DEHP | 20G | szt | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Kaniula dożylna wykonana z biomateriału typu Vialon (zapewniającego elastyczność kaniuli w naczyniu, redukcję uszkodzenia ścian naczyń, (eliminacja wykrzepiania), zweżający się koniec, bez portu bocznego, posiadająca 6 wtopionych pasków kontrastujących w RTG na całej długości, posiadająca usuwalny-zdejmowany przyrząd, obejmujący skrzydełka mocujące, ułatwiający wprowadzwnie kaniuli do naczynia, posiadająca atraumatyczny koniec kaniuli, na każdym opakowaniu jednostkowym w języku polski podany przepływ 13ml/min, dostęp do rozmiaru: 24G (0,7x19 mm), kaniula posiadająca mechanizm (np.: filtr, zastawka) zapobiegający wypływaniu krwi, szczelność koreczka po założeniu | 24 G | szt | 800 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 5
1 | Kaniule dożylne bezpieczne, wykonane z termoplastycznego poliuretanu,poliuretanu, FEP, posiadające port boczny z mechanizmem uniemożliwiającym samoistne otwarcie portu, oparty na skrzydełkach mocujących, gwarancja stabilizacji kaniuli,zamykany standardowo (w systemie klik), posiadające wtopione paski kontrastujące w RTG na całej długości (min2-3. 4), posiadajace atraumatyczny koniec kaniuli, igła zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask samozakładąjcy się po wyjęciu igły z kaniuli-zabezbieczenie przed przypadkowym zakłuciem prsonelu, na każdym opakowaniu jednostkowym w języku polski podany przepływ, dostęp do następujących rozmiarów: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, szczelność koreczka po założeniu, kaniule posiadające mechanizm (np.: filtr, zastwka) zapobiegający wypływaniu krwi. Dopuszcza się kaniulę bezpieczną wykonaną z FEP, z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, samodomykającym się korkiem portu bocznego (typu „klik”), z filtrem hydrofobowym umożliwiającym odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekiem krwi, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi. | wg potrzeb | szt | 120 |  | 0 |  | 0
2 | Kaniule dożylne, wykonane z termoplastycznego poliuretanu, posiadające port boczny z mechanizmem uniemożliwiającym samoistne otwarcie portu, oparty na skrzydełkach mocujących, gwarancja stabilizacji kaniuli, posiadające wtopione paski kontrastujące w RTG na całej długości (min. 4), posiadające atraumatyczny koniec kaniuli, na każdym opakowaniu jednostkowym w języku polskim podany przepływ, dostęp do następujących rozmiarów: 14G, 16G, 17G, 18G dostęp do dwóch długości, 20Gdostęp do dwóch długości, 22G, 24G, szczelność koreczka po założeniu, kaniule posiadające mechanizm (np.: filtr, zastwka) zapobiegający wypływaniu krwi | wg potrzeb | szt | 34500 |  | 0 |  | 0
3 | Koreczki do kaniul (trzpień poniżej krawędzi koreczka) z poz. 1,2, sterylne, pakowane pojedynczo, koreczki tworzące szczelne (nieprzeciekające połączenie) z kaniulami, kaniule z poz. 1,2 oraz koreczki z poz. 3 od jednego producenta; | xxx | szt | 9000 |  | 0 |  | 0
4 | Dren z 1 automatyczną dwudrożną zastawką, zapewniający bezigłowy port dostępu naczyniowego do wielokrotnego wlewu leków i wlewów, pakowany pojedyńczo, sterylne | xxx | szt | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Dren Y z 2 automatycznymi dwudrożnymi zastawkami, zapewniający bezigłowy port dostępu naczyniowego do wielokrotnego wlewu leków i wlewów, pakowane pojedyńczo, sterylne | xxx | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
6 | Zastawka dostępu bezigłowego z potrójnym drenem. Na każdym drenie prowadzącym do zastawki bezigłowej zacisk ślizgowy. Automatyczne zabezpieczenie przed cofaniem się krwi do zastawki po odłączeniu strzykawki. | xxx | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Rurka do pobierania leków z ampułek-zintegrowany filtr 5um | xxx | szt | 50 |  | 0 |  | 0
8 | Przyrząd do przetoczeń diet przemysłowych, płynów infuzyjnych, filtr (skuteczność filtracji min 99,99) i systemem odpowietrzający, zestaw wolny ftalanów (m.in..: DEHP) i latexu, kontrola przepływu 3-270ml/h, zawór BCV chroni przed cofaniem się krwi do aparatu | xxx | szt | 700 |  | 0 |  | 0
9 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych:ostry kolec, komora kroplowa dwuczęściowa (górna część przeźroczysta, twarda, dolna miękka-na dnie filtr 15um), odpowietrznik zaopatrzony w filtr (skuteczność filtracji bakterii i virusów min 99,99) z systemem odpowietrzającym, dren 180 cm (z filtrem hydrofobowym-zabezpieczenie przed wyciekaniem płynu podczas wypełniania), regulator przepływu z miejscem do umocowania koncówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu przyrządu, ), automatyczne zatrzymanie infuzji po opróżnieniu "jeziorka"-eliminacja zapowietrzenia układu,zestaw wolny od ftalanów (m.in..: DEHP) i latexu | xxx | szt | 1000 |  | 0 |  | 0
10 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych: ostry kolec, komora kroplowa dwuczęściowa (górna część przeźroczysta, twarda, dolna miękka) z odpowietrznikiem zaopatrzonym w filtr (skuteczność filtracji bakterii i virusów min 99,99), dren min 150 cm (z filtrem hydrofobowym-zabezpieczenie przed wyciekaniem płynu podczas wypełniania), regulator przepływu z miejscem do umocowania koncówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu przyrządu, ),zestaw wolny od ftalanów (m.in..: DEHP) i latexu | xxx | szt | 2700 |  | 0 |  | 0
11 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych do podawania leków wraźliwych na światło: ostry kolec, komora kroplowa o zabarwieniu bursztynowym dwuczęściowa (górna część przeźroczysta, twarda, dolna miękka-na dnie), z odpowietrznikiem zaopatrzonym w filtr (skuteczność filtracji bakterii i virusów min 99,99) dren min 150 cm (z filtrem hydrofobowym-zabezpieczenie przed wyciekaniem płynu podczas wypełniania), regulator przepływu z miejscem do umocowania koncówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu przyrządu), zestaw wolny od ftalanów (m.in..: DEHP) i latexu | xxx | szt | 450 |  | 0 |  | 0
12 | Przyrząd do przetoczeń krwi: ostry kolec, komora kroplowa dwuczęściowa (górna część przeźroczysta, twarda, dolna miękka-na dnie ), z fliltrem 200qm/11cm 2, bez odpowietrznika, dren min 150 cm (z filtrem hydrofobowym-zabezpieczenie przed wyciekaniem krwi podczas wypełniania), regulator przepływu, bez m.in..: DEHP | xxx | szt | 1000 |  | 0 |  | 0
13 | strzykawka 2-częściowa (z rozszerzoną skalą do 3ml) Luer, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka, bez zawartości lateksu, DEPH, PCV | 2ml | op a 100szt | 150 |  | 0 |  | 0
14 | strzykawka 2-częściowa (z rozszerzoną skalą do 6ml) Luer, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka, bez zawartości lateksu, DEPH, PCV | 5ml | op a 100szt | 240 |  | 0 |  | 0
15 | strzykawka 2-częściowa (z rozszerzoną skalą do 12 ml) Luer, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka, bez zawartości lateksu, DEPH, PCV | 10ml | op a 100szt | 270 |  | 0 |  | 0
16 | strzykawka 2-częściowa (z rozszerzoną skalą do 24ml) Luer, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka.Bez zawartości lateksu, DEPH, PCV | 20ml | op a 100szt | 240 |  | 0 |  | 0
17 | strzykawki trzyczęściowa Luer-Lock do pomp infuzyjnych, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający trwały chwyt, obustronna skala, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka | 50-60ml | szt | 3900 |  | 0 |  | 0
18 | strzykawki trzyczęściowa, Luer-Lock do pomp infuzyjnych, bursztynowa, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający trwały chwyt, obustronna skala, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka | 50-60ml | szt | 3000 |  | 0 |  | 0
19 | Kranik trójdrożny, kurek obrotowy 360stopni, wytrzymałość na ciśnienie do 4 bar przy krótkotrwałym stosowaniu, pakowany pojedynczo, tworzący szczelne (nieprzeciekające połączenie) m.in.: z kaniulami dożylnymi | xxx | szt | 2000 |  | 0 |  | 0
20 | Igła do portów naczyniowych- do długotrwałych infuzji, przystosowana do długotrwałych infuzji (iniekcje pod wysokim ciśnieniem do 325PSI), ze skrzydelkami do mocowania, ostrze igły ze specjalnym szlifem łyżeczkowym w celu wydłużenia okresu użytkowania silikonowej membrany, nie zawiera lateksu i ftalanów (m.in..: DEHP), dren z zaciskiem, dotęp do rozmiarów: 20G i 22G (15-25mm) wg potrzeb | 20G, 22G | szt | 60 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 6
1 | Przyrząd do przetoczeń krwi z regulatorem przepływu wyposażonym w uchwyt na dren, filtr i systemem odpowietrzający, komora kroplowa części przeźroczystej o wysokości mnimum 80mm wolna od PVC, dren nie zawierający ftalanów (m.in..: DEHP). Zastosowanie zestawu nie wymaga otwarcia odpowietrznika. Czterostopniowy schemat użytkowania: 1. umocowanie zestawu w butelce, 2. zwolnienie zacisku rolowego, 3. wypełnienie komory kroplowej i drenu, 4.zaciśniecie drenu | xxx | szt | 2600 |  | 0 |  | 0
2 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, z regulatorem przepływu wyposażonym w uchwyt na dren, filtr i systemem odpowietrzający, komora kroplowa o wysokości minimum 50 mm (wielkość przezroczystej komory) wolna od PVC, dren nie zawierający ftalanów (m.in..: DEHP)-informacja zawarta na każdym opakowaniu jednostkowym | xxx | szt | 6300 |  | 0 |  | 0
3 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z regulatorem przepływu wyposażonym w uchwyt na dren, filtr i systemem odpowietrzajacy, komora kroplowa wysokość minimum 60 (wielkość przezroczystej komory) wolna od PVC, dren nie zawierający ftalanów (m.in..: DEHP)-informacja zawarta na każdym opakowaniu jednostkowym, umożliwiający podanie leków światłoczułych-bursztynowy, przyrząd może być pakowany razem z workiem do ochrony podawanego płynu przed światłem | xxx | szt | 1000 |  | 0 |  | 0
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość min 150 cm cm, pakowany pojedynczo, dren nie zawierający ftalanów (m.in..: DEHP) | xxx | szt | 5000 |  | 0 |  | 0
5 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość min 150 cm cm, umożliwiający podanie leków światłoczułych-bursztynowy, pakowany pojedynczo, dren nie zawierający ftalanów (m.in..: DEHP) | xxx | szt | 1800 |  | 0 |  | 0
6 | Kranik trójdrożny, zawór w kolorze innym niż biały, sterylny, pakowany pojedynczo, tworzący szczelne (nieprzeciekające połączenie) m.in..: z kaniulami dożylnymi | xxx | szt | 1900 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 7
1 | Bezpieczne igły iniekcyjne, z mechanizmem bezpieczeństwa zintegrowanym z igłą, umożliwiające aktywację jedną ręką, kolorystyczne rozróżnienie średnic igieł, kompatybilne z końcówkami Luer Slip i Luer Lock, zabezpieczenie podwójnym mechanizmem blokady. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu pojedynczym i opakowaniu zbiorczym, dostęp co najmniej do 3 romiarów: 1.2; 0.8; 0.5 | wg potrzeb | op. a 50szt. | 340 |  | 0 |  | 0
Pakiet 8
1 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych przy użyciu infuzyjnych pomp objętościowych produkcji MEDIMA Sp.z o.o., długość min 270cm, z regulatorem przepływu, filtr i systemem odpowietrzający, dren nie zawierający ftalanów (m.in..: DEHP); | xxx | szt | 2000 |  | 0 |  | 0
2 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych przy użyciu infuzyjnych pomp objętościowych produkcji MEDIMA Sp.z o.o., długość min 270cm, z regulatorem przepływu, filtr i systemem odpowietrzający, dren nie zawierający ftalanów (m.in..: DEHP), do podawania leków światłoczułych-bursztynowy”; | xxx | szt | 500 |  | 0 |  | 0
3 | Przyrząd do przetaczania krwi i peparatów krwi przy użyciu infuzyjnych pomp objętościowych produkcji MEDIMA Sp.z o.o., długość min 250cm, z regulatorem przepływu, filtr i systemem odpowietrzający, dren nie zawierający ftalanów (m.in..: DEHP); | xxx | szt | 100 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 9
1 | Sterylny zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik dwuświatłowy 7F, skład: rozszerzadło, igła punkcyjna 18G/7cm, prowadnica niklowo-tytanowa (jedna końcówka J, druga miękka prosta, umieszczona w poszewce), strzykawka 5ml, system mocowania skrzydełka ruchomy, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG w zestawie, igła Seldingera z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym, zastawki bezigłowe zabezpieczające przed wypływem krwi oraz przedostawaniem się powietrza, wszystkie drobne elementy pakowane wewnątrz zestawu w dodatkowe opakowanie, posiadający oznaczenia długości, widoczny w promieniach RTG, dostęp do co najmniej dwóch długości w zakresie 15-20cm | xxx | szt | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Sterylny zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik trójświatłowy 7F, skład: rozszerzadło, igła punkcyjna 18 G/7cm, prowadnica niklowo-tytanowa (jedna końcówka J, druga miękka prosta, umieszczona w poszewce), strzykawka 5ml, system mocowania skrzydełka ruchomy, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG w zestawie, igła Seldingera z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym, zastawki bezigłowe zabezpieczające przed wypływem krwi oraz przedostawaniem się powietrza, wszystkie drobne elementy pakowane wewnątrz zestawu w dodatkowe opakowanie, posiadający oznaczenia długości, widoczny w promieniach RTG, dostęp do co najmniej dwóch długości w zakresie 15-20cm | xxx | szt | 170 |  | 0 |  | 0
3 | Sterylny zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik czterowiatłowy 8F. Cewnik wykonany z poliuretanu z poliheksanidem metakrylatu (z chemicznie wbudowaną substancją czynną biquanid - zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny), skład: rozszerzadło, igła punkcyjna 18 G/7cm, prowadnica niklowo-tytanowa (jedna końcówka J, druga miękka prosta, umieszczona w poszewce), strzykawka 5ml, system mocowania skrzydełka ruchomy, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG w zestawie, igła Seldingera z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym, zastawki bezigłowe zabezpieczające przed wypływem krwi oraz przedostawaniem się powietrza, wszystkie drobne elementy pakowane wewnątrz zestawu w dodatkowe opakowanie, posiadający oznaczenia długości, widoczny w promieniach RTG, dostęp do co najmniej dwóch długości w zakresie 15-20cm | xxx | szt | 210 |  | 0 |  | 0
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point, sterylna, z igłą prowadzącą, boczny otwór, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym, uchwyt z czterema otworami z każdej strony, dostęp do rozmiarów: 25G, 27G, długość igły 88 mm | xxx | szt. | 1400 |  | 0 |  | 0
5 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point, sterylna, z igłą prowadzącą, boczny otwór, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskażnikiem połozenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, uchwyt z czterema otworami z każdej strony, dostęp do rozmiarów: 25G, 27G, długość igły 103mm | xxx | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
6 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu standard, sterylna, dostęp do rozmiarów: 18G, 19G, 20G, 22G, przy długości igły 88mm oraz 22G przy dlugości igły 40 mm | xxx | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
7 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych, minimalny sład: igła zewnątrzoponowa ze skrzydełkami i końcówką typu Tuohy z mandrynem, cewnik rozmiar 18G atraumatyczny z bocznymi otworami, ze znacznikiem kontroli położenia, miękka końcówka, płaski filtr zamykany korkiem, łącznik do cewnika, strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml | zestaw | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0
8 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką "single shot" przy użyciu neurostymulatora i USG, igła ze szlifem 30º, dostęp do rozmiarów: 22Gx80mm i 22Gx 50mm, znacznik kierunku szlifu na uchwycie igły, dren infuzyjny zintrgrowany z igłą, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły, igła w pełni izolowana (widoczny tylko czubek igły), echogeniczna powierzchnia igły 360 na 20mm | xxx | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Igła do blokad, rozmiar 21Gx80, opakowanie 100szt. | op. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Igła do blokad, rozmiar 21Gx120, opakowanie 100szt. | op. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 10
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z igłą prowadzącą, sterylna, dostęp do rozmiarów: 22G, 25G, 26G, 27G, długość igły 90mm, | xxx | szt. | 340 |  | 0 |  | 0
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu standard, sterylna, dostęp do rozmiarów: 18G, 19G, 20G, 21G, 22G przy długości igły 90mm oraz 21G, 22G przy długości igły 50 mm | xxx | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 11
1 | Igła doszpikowa dla dorosłych, automatyczna, mała igła trokaru pozwala na szybką penetrację przez warstwę korową kości i zapewnia najlepszą stabilizację igły w miejscu wkłucia, zabezpieczając przed przeciekiem płynu dookoła igły; zatrzask zabezpieczający | xxx | szt | 7 |  | 0 |  | 0
2 | Igła doszpikowa dla dzieci, automatyczna, mała igła trokaru pozwala na szybką penetrację przez warstwę korową kości i zapewnia najlepszą stabilizację igły w miejscu wkłucia, zabezpieczając przed przeciekiem płynu dookoła igły; zatrzask zabezpieczający zał | xxx | szt | 7 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 12 Wskazane urządzenie (wstrzykiwacz Medrad Stellant CT Dual) jest objęte okresem gwarancji. Dopuszcza się złożenie oferty na produkt równoważny do oryginalnego pod warunkiem, że Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia wstrzykiwacza powstałe w wyniku używania zaoferowanego zestawu. Jeżeli z opinii serwisu technicznego wskazanego przez producenta będzie wynikało, że awaria/uszkodzenie wsrzykiwacza powstało w związku z używaniem zaoferowanych, nieoryginalnych zestawów do podawania kontrastu, kosztami naprawy obiążąny zostanie Wykonawca.
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do stosowania ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT Dual składający się z co najmniej :z dwóch wkładów o pojemności 200 ml,złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem"T" o dł.150cm,złacza szybkiego napełniania | xxx | szt. | 700 |  | 0 |  | 0