Oznaczenie sprawy: PN - 18/21

Załącznik  Nr 2 do  SWZ

Opis  parametrów technicznych oferowanego urządzenia

Część nr 2 - Waga elektroniczna, precyzyjna zapewniająca możliwość końcowej kontroli wagowej prawidłowo sporządzonej mieszaniny żywienia pozajelitowego.

Opis parametrów wymaganych:

- możliwość pracy wagi w warunkach aseptycznych w Pracowni Żywienia Pozajelitowego, w loży z laminarnym przepływem powietrza. Wpływ warunków otoczenia (nawiew powietrza, praca loży laminarnej) nie mogą wpływać na dokładność ważenia wagi,

- współpraca wagi z mieszalnikiem do sporządzania żywienia pozajelitowego, bezwzględna możliwość  integracji z mieszalnikiem,

- złącza: LAN; opcjonalnie WLAN/Bluetooth; RS232; USB Device; USB Host,

- waga ma umożliwiać kontrolę wagową mieszanin o wadze w przedziale 50g do minimum 5000g,

- gwarantowana powtarzalność 0,01 g,

- dokładność odczytu 0,1g

- krótki czas stabilizacji (kila sekund),

- pełna obudowa z metalu, odporna na dezynfekcję środkami chemicznymi (alkohol etylowy, izopropylowy),

- wymiary szalki (G x S): 170±10 mm  x 200±10  mm,

- budowa wagi umożliwiająca łatwe wypoziomowanie, stabilne ustawienie na blacie roboczym komory laminarnej,

- ekran dotykowy,

- waga zalegalizowana i skalibrowana zgodnie z obowiązującymi normami ISO017025  lub równoważną

- instalacja wagi wraz z kwalifikacją oraz integracją z mieszalnikiem*

- pełnozakresowe szkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego w dniu instalacji urządzenia

- gwarancja minimum 24 miesiące

- bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres gwarancji

- Czas reakcji na zgłoszoną awarię tj. podjęcie naprawy serwisowej w okresie gwarancyjnym do 2 dni roboczych. Po telefonicznym/ elektronicznym zgłoszeniu usterki Wykonawca przystąpi do  usunięcia usterki w trybie pilnym przy pomocy połączenia VPN.

- Czas skutecznej naprawy maksymalnie w ciągu 5 kolejnych dni roboczych

- wymagane oświadczenie dopuszczania do obrotu

- instrukcja wagi w języku polskim

*Integracja wagi z mieszalnikiem musi odbyć się w obecności przedstawiciela serwisu producenta mieszalnika, w terminie ustalonym przez zamawiającego .

Elektroniczny podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty