Oznaczenie sprawy: PN - 18/21

Załącznik  Nr  1  do  SWZ

Parametry techniczne oferowanego urządzenia

Części nr  1 - Mieszalnik

System pomp strzykawkowych, minimum 12-kanałowych z panelem sterującym, pozwalający na sporządzanie w loży z nawiewem laminarnym zindywidualizowanych mieszanin do żywienia pozajelitowego z automatycznym systemem pobierania składników z dotykowym ekranem zintegrowanym z siecią zewnętrzną umożliwiającą przesyłanie bazy z jednostek znajdujących się poza boksem

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji: urządzenie fabrycznie nowe, data produkcji nie wcześniej niż 2017 r. urządzenie z licencją oprogramowania, na gwarancji | podać | ………………………….rok |
| 4. | Deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| 5. | Budowa modułowa 12 kanałów pozwalająca na dostosowanie liczby linii do zmieniających się potrzeb | TAK |  |
| 6. | Praca pomp umożliwiająca napełnianie worków jednokomorowych w jednym cyklu pracy. Możliwość sporządzenia mieszaniny żywienia w systemie Two- In- One tj. oddzielnie przygotowanie części wodnej mieszaniny (aminokwasy, węglowodany, elektrolity, pierwiastki śladowe, woda) i części zawierającej emulsję tłuszczową oraz w systemie All-In-One. | TAK |  |
| 7. | Możliwość pobierania roztworów z opakowań źródłowych: butelek, fiolek, strzykawek. | TAK |  |
| 8. | Możliwość napełniania worków jednokomorowych z końcówką typu luer, strzykawek (opakowanie końcowe). | TAK |  |
| 9. | Możliwość zintegrowania urządzenia z wagą zewnętrzną. | TAK |  |
| 10. | Obecność czujnika niedrożności lini końcowej | TAK |  |
| 11. | Dokładność pobierania co 0,1ml | TAK |  |
| 12. | Zakres dozowania od 0,2 do 9999 ml | TAK |  |
| 13. | Pompy strzykawkowe 10-50ml | TAK |  |
| 14. | Obudowa urządzenia odporna na działanie standardowych środków myjących i dezynfekujących | TAK |  |
| 15. | Możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych, np. skaner kodów kreskowych, drukarka | TAK |  |
| 16. | Urządzenie kompletne i zainstalowane do użycia bez dodatkowych inwestycji finansowych ze strony zamawiającego | TAK |  |
| 17. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia | TAK |  |
| 18. | Walidacja pracy urządzenia po instalacji. | TAK |  |
| 19. | Urządzenie skonfigurowane z programem: "Żywienie" ZSK INFO Karoń- stosowanym w jednostce | TAK |  |
| 20. | Możliwość generowania raportu produkcyjnego | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |  |  |  |
| 21. | Sprawowanie obsługi serwisowej | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 22. | Autoryzowany serwis i wymagane przeglądy techniczne po instalacji mieszalnika w okresie gwarancyjnym zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta. Przegląd techniczny i serwis na koniec okresu gwarancyjnego z terminem ważności na kolejne 12 miesięcy. Zabezpieczenie maszyny zastępczej na czas przeglądu/ serwisu. Wykonanie przeglądów technicznych i napraw w okresie gwarancji zostanie przeprowadzone bez dodatkowego wynagrodzenia, łącznie z dojazdem serwisu, transportem przedmiotu umowy do serwisu, kosztami części i robocizny | TAK |  |
| 23. | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej 10 lat po zakupie | TAK |  |
| 24. | Udzielenie bezterminowej licencji na oprogramowanie wraz z dostawą urządzenia. Gwarancja na oprogramowanie oraz aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji przez okres gwarancji urządzenia. | TAK |  |
| 25. | Możliwość zgłaszania awarii od poniedziałku-piątku w godzinach 8:00-18:00 (podać kontakt telefoniczny/ mailowy) w okresie trwania gwarancji | TAK |  |
| 26. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię tj. podjęcie naprawy serwisowej w okresie gwarancyjnym do 2 dni roboczych. Po telefonicznym/ elektronicznym zgłoszeniu usterki wykonawca przystąpi do usunięcia usterki w trybie pilnym przy pomocy połącznia VPN. | TAK |  |
| 27. | Czas skutecznej naprawy maksymalnie w ciągu 3 kolejnych dni roboczych | TAK |  |
| 28. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz sprzętu do i po naprawie, w okresie gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 29. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 4 tygodni od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| 30. | Pełnozakresowe szkolenie poinstalacyjne personelu zamawiającego w liczbie około 10 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia, po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazanie parametry oceniane | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji (ilość miesięcy) licząc od daty uruchomienia. | 24 miesiące - 20 pkt. 12 miesięcy - 10 pkt <12 miesięcy 0 pkt. |  |
| 2 | Dodatkowe wyposażenie w postaci: skanera (czytnika kodów kreskowych ) bezprzewodowego, zasięg działania minimum 2m, dźwiękowa sygnalizacja odczytu, wytrzymałość na upadki do 1,5m, wyposażony w stację dokującą z interfejsem USB, umożliwiającą ładowanie czytnika po odłożeniu do stacji w ilości 1 szt. | Tak: 5 pkt. Nie: 0 pkt | TAK/NIE |
| 3. | Pakiet startowy (zestaw dzienny akcesoriów) załączony wraz z urządzeniem (ilość dziennych zestawów): | na 10 dni - 15 pkt. na 5 dni - 5 pkt na 0 dni - 0pkt. | Załączono pakiet startowy do mieszalnika/ dzienny na………………..dni (należy podać ilość dni). |
| Suma punktów: |  | Max. 40 pkt |  |

Elektroniczny podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty