|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów ul. Żeromskiego 113 90-549 Łódź |
| --- | --- |

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego

numer sprawy: 30/PN/ZP/D/2020, na:

dostawę sprzętu medycznego: tomografu, angiografu ze wstrzykiwaczem do podawania kontrastu, defibrylatora

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 139 000 EURO

Specyfikacja zatwierdzona przez: .........................................................

dr n. med. Monika Domarecka

Dyrektor

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Wojskowej Akademii Medycznej

- Centralnego Szpitala Weteranów

Łódź, dnia 30.04.2020 r.

| W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów wdrożono Zintegrowany System Zarządzania który obejmuje: System zarządzania jakością – ISO 9001:2008,(QMS) System zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISO/IEC 27000:2013 (ISMS) |
| --- |
| ul. Żeromskiego 113 90-549 Łódź www.usk.umed.lodz.pl | tel.: +48 42 639 34 52 fax: +48 42 639 35 47 e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl | REGON: 471208164 NIP: 7272392503 KRS: 0000016979 BDO: 000025243 |

#### I. INFORMACJE OGÓLNE

#### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

#### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na  podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie przeprowadzone jest na zasadach ogólnych. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

#### W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może  przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

#### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „USK im. WAM-CSW” lub „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów.

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 201 r., poz. 1843, j.t. ze zm.).

##### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie II SIWZ.

##### ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

#### Dane Zamawiającego:

- Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego

- Nr konta bankowego: 70 1130 1163 0014 7049 0920 0012

- NIP: 727-23-92-503

- REGON: 471208164

- KRS: 0000016979

- BDO: 000025243

- Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90 – 549 Łódź, z dopiskiem Dział Zamówień Publicznych

- Adres internetowy Zamawiającego: www.usk.umed.lodz.pl

- Sposób komunikacji elektronicznej został szczegółowo opisany w rozdziale VII i XI

- Dokumentacja z postępowania dostępna jest na stronie platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz

- Znak Postępowania: 30/PN/ZP/D/2020, Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

#### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu medycznego:  tomografu, angiografu ze wstrzykiwaczem do podawania kontrastu, defibrylatora (zwanego dalej Towarem lub Sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a do „Formularza Oferty”), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” (załącznik 1b do „Formularza Oferty”) - zamówienie podzielone na 3 pakiety.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ („Formularz asortymentowo-cenowy”) i w załączniku nr 1a do SIWZ („Parametry techniczne”).

- Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia:

- 33100000-0 (Urządzenia medyczne)

- 33110000-4 (Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego)

- 33115000-9 (Urządzenia do tomografii)

- 33115100-0 (Skanery do tomografii komputerowej)

- 33111720-4 (Urządzenia do angiografii)

- 33111721-1 (Cyfrowe urządzenia do angiografii)

- 33182100-0 (Defibrylatory)

- Oferowany przez Wykonawcę Towar:

- musi być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 – j.t. ze zm.) – jeżeli dotyczy;

- posiada odpowiednie atesty i deklaracje zgodności, certyfikaty jednostki notyfikowanej, lub równoważny, wydany przez jednostkę notyfikowaną, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami, tj. ustawą, z dnia 30.08.2002 r. – o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r., poz. 155  - j.t. ze zm.);

- musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym warunki określone w „Parametrach technicznych” – załącznik nr 1a SIWZ. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty;

- musi być fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich;

- nie może być: prototypem, wersją demo, rekondycjonowany, powystawowy- w całości lub części;

- musi być wyposażony w pełną, aktualną i stabilną wersję oprogramowania umożliwiającą wykorzystanie Towaru w zakresie opisanym w SIWZ w zakresie zakupionych opcji w języku polskim;

- ma być dostarczony wraz z zainstalowanym oprogramowaniem i licencją udzieloną na czas nieoznaczony, niezbędną do jego użytkowania. Wykonawca gwarantuje, że przekazane Zamawiającemu licencje są wolne od wad prawnych oraz nie są obciążone prawami osób trzecich. Sprzęt ma być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz w pełni skonfigurowany w zakresie niezbędnym do użytkowania.

- rok produkcji: nie wcześniej niż 2019;

- nie może być prototypem.

Ocena spełnienia warunków określonych powyżej nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. XI w punkcie 12.1 SIWZ.

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie (dotyczy każdego pakietu odrębnie):

- dostarczenie i zainstalowanie (montaż i uruchomienie) Towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- szkolenie personelu z zakresu obsługi Towaru w terminie wskazanym przez Zamawiającego, potwierdzone protokołem najpóźniej w dniu uruchomienia Towaru;

- wydanie Zamawiającemu (użytkownikowi Sprzętu) instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz na CD, paszportu technicznego i dokumentu gwarancyjnego wraz z dostarczonym Towarem;

- udzielenie gwarancji (w tym zapewnienie obsługi serwisowej bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) na okres zadeklarowany w ofercie załącznik nr 1 do SIWZ.

Minimalny wymagany termin gwarancji i rękojmi 36 miesięcy (dla każdego pakietu odrębnie) od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, po dokonaniu dostawy, zainstalowaniu (montażu i uruchomieniu) Towaru i szkoleniu personelu Zamawiającego.

- Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. W ramach pakietów Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej, tj.: oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia pod względem asortymentu jak i ilości. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej..

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Zamówienie w ramach każdego z pakietów będzie zrealizowane (zakończone podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń): w terminie do 4 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje się, że zamówienie nie zostanie złożone później niż do dnia 30.11.2020 r. włącznie.

Zamówienie zostanie w całości zrealizowane w maksymalnym terminie do 28.12.2020 r.

Za pisemne złożenie zamówienia uważa się również zamówienie złożone drogą mailową.

- Wszystkie dostawy muszą być ustalone pisemnie z Zamawiającym z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Dostawa, zainstalowanie (montaż i uruchomienie Towaru) oraz przeszkolenie personelu musi być potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń, z jednoczesnym przekazaniem faktur.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał dwie oddzielne faktury. Jedna faktura obejmująca cenę towaru, koszty dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zainstalowanie (montaż i uruchomienie) towaru, serwisowanie towaru, druga faktura obejmująca przeszkolenie personelu.

- Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj.: Łódź, ul. Żeromskiego 113.

- Dostawa Towaru, stanowiąca przedmiot umowy jest współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich, z projektów:

- Projekt nr POIS.09.01.00-00-0118/16-00 pn. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie USK im. WAM- CSW w Łodzi celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów” oraz

- Projekt nr POIS.09.02.00-00-0012/16-00 pn. „Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez wsparcie Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca USK im. WAM - CSW w Łodzi”

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Niezrealizowanie przez Wykonawcę postanowień umowy w terminie, o którym mowa w pkt. 1 rozdziału III SIWZ będzie skutkować utratą przez Zamawiającego wyżej wymienionego dofinansowania.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1.	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

1.2. 	spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia

By warunki zostały spełnione wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

- w ramach warunku określonego w punkcie 1.2.1, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- dotyczy pakietu 1-3: przynajmniej 1 dostawy sprzętu medycznego odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7.	Nie spełnienie ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy PZP.

8. Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:

  - W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r., poz. 243  – j.t. ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498 – j.t. ze zm.)

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.	W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt. 1, każdy z Wykonawców jest zobowiązany do oferty załączyć:

  - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

UWAGA! W części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji (: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV.

W Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia Wykonawca nie wypełnia części / sekcji, które nie dotyczą niniejszego postępowania i zostały skreślone.

Informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

A. W postępowaniu oświadczenie JEDZ należy przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie (art. 25a ust. 6 pzp) oraz podmiotów udostępniających potencjał (art. 25a ust. 3 p. 1 pzp) składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

A.1.Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.

A.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. Zamawiający zaleca wypełnienie dokumentu JEDZ który jest załącznikiem nr 3 do SIWZ.

A.3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 – j.t. ze zm.).

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów:

2.1.	W celu wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt. 1.2.:

2.1.1 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Podane w wykazie dostawy winny spełniać szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu określone w rozdz. IV pkt 1 a).

2.2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w rozdziale IV pkt. 1.1.:

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21, ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji  dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

    - oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2.2.

3.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

4.	Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

5.1. pkt 2.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

5.2. pkt 2.2.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1 i 5.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6 stosuje się.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.2.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 5.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6 stosuje się.

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, dokumentów dotyczących spełniania warunków wymaganych przez zamawiającego:

9.1	Szczegółowe informacje na temat każdego oferowanego Towaru (np. opisy, fotografie, lub inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego) zawierające: nazwę Towaru, nazwę producenta, opis parametrów technicznych potwierdzające spełnienie opisu warunków granicznych Załącznika 1a (Parametry techniczne) do SIWZ

Jeżeli załączone do oferty ilustrowane foldery/prospekty/instrukcja obsługi nie będą potwierdzały wszystkich wymaganych parametrów, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry techniczne,

Prosimy o zaznaczenie na poszczególnych dokumentach, którego pakietu one dotyczą.

należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazać w oryginale lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C – 10E USTAWY PZP, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz

- W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

- Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

      - okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010, t.j. ze zm.),

      - nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, adresu e-mail lub numeru sprawy,

      - okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

!!! Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania zostały również przesłane drogą elektroniczną w dokumencie edytowalnym (np. word) !!!

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII.10 niniejszej SIWZ.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie Zamawiającego (miejscu wykonania zamówienia). Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy od prawidłowego oszacowania ceny oferty. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej podczas zebrania Wykonawców. Wniosek o zorganizowanie wizji lokalnej / zebrania Wykonawców należy kierować do Działu Zamówień Publicznych.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

W sprawach proceduralnych:

- Maria Dyl-Niedźwiecka - Dział Zamówień Publicznych

W sprawach merytorycznych:

- Joanna Trzcinka-Kuśmierczyk

VIII. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Oferowana dostawa powinna spełniać warunki szczegółowo określone w formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie VI.1, VI.2, VI.9, i XI.12.

- Wymagane przez Zamawiającego warunki płatności - kwota należności płatna będzie w terminie minimum 45 dni a maksimum 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego każdej z dwóch prawidłowo wystawionych faktur, na warunkach i zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. Należność będzie wpłacana przelewem na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy podany w Formularzu Oferty. W przypadku podatników VAT należy podać numer rachunku bankowego (rozliczeniowego) wprowadzonego do wykazu podatników VAT tzw. biała lista, a w przypadku innych podatników należy podać numer rachunku bankowego (rozliczeniowego) zgodny ze zgłoszonym przez Wykonawcę do Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną działalnością.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał dwie oddzielne faktury. Jedna faktura obejmująca cenę towaru, koszty dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zainstalowanie (montaż i uruchomienie) towaru, serwisowanie towaru, druga faktura obejmująca przeszkolenie personelu.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony Towar wraz z wyposażeniem miał, co najmniej 36-miesięczną (maksimum 48 miesięcy) gwarancję oraz rękojmię za wady przedmiotu umowy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, po dokonaniu dostawy (dostarczenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) całości przedmiotu umowy, zainstalowaniu (montaż i uruchomienie) Sprzętu i przeszkoleniu personelu. Okres rękojmi i okres gwarancji muszą być takie same.

- Zamawiający wymaga, aby w dniu dostawy zostały przekazane Zamawiającemu dokumenty określone we wzorze umowy.

- Wykonawca zapewni obsługę serwisową Towaru w okresie trwania gwarancji bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany, w ciągu 4 dni od dnia zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu montażu Towaru, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz koncepcji  zamontowania (posadowienia)  Towaru we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu. Rzuty pomieszczeń, instalacji oraz projekty ochrony radiologicznej stanowią łącznie  załącznik nr 7 do SIWZ . Dotyczy pakietu nr 1 i pakietu nr 2.

- Wykonawca jest zobowiązany dostosować pomieszczenia do prawidłowego zamontowania (posadowienia)  i uruchomienia dostarczonego Towaru. Dotyczy pakietu nr 1 i pakietu nr 2.

- Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę potwierdzenia ich spełnienia zamieszczonego w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1).

IX.  WYMAGANIA    DOTYCZĄCE     WADIUM

- Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 116 107,00 złotych, słownie: sto szesnaście tysięcy sto siedem zł 00/100 (dotyczy wszystkich pakietów). Wadium należy wnieść w wysokości uzależnionej od części zamówienia, tj.:

| Nr Pakietu: | Wadium w PLN: |
| --- | --- |
| 1 | 39 734,00 |
| 2 | 75 817,00 |
| 3 | 556,00 |

W przypadku składania oferty na kilka pakietów należy wnieść wadium w kwocie równej sumie kwot właściwych dla poszczególnych części zamówienia.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I.5 SIWZ z zaznaczeniem „wadium – 30/PN/ZP/D/2020 – obrazujący sprzęt medyczny, pakiet nr …”.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

- gwarancjach bankowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

- gwarancjach ubezpieczeniowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

- W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniach. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia winien zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, gdy wystąpią przesłanki art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP.

- W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I.5 SIWZ.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. I.5 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

- UWAGA!

Wadium w formie innej niż pieniądz winno być wniesione w formie elektronicznego oryginału tj. dokumentu opatrzonego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby do tego uprawnione ze strony gwaranta (np. banku, ubezpieczyciela). Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XII SIWZ.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.

#### XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ, w modyfikacjach SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.

- Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 100 MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”, nie za pośrednictwem adresu email.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 – j.t. ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone (umieszczone) na platformie w formularzu składania oferty w miejscu wyznaczonym do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  - „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 (zawierający m.in. oświadczenie o zaakceptowaniu dodatkowych zobowiązań określonych w pkt. VIII);

15.1.1 Wypełniony i podpisany załącznik nr 1a) do Formularza Oferty „Parametry techniczne”. Załącznik nr 1a) do Formularza Oferty należy złożyć w odniesieniu do pakietu, na który Wykonawca składa ofertę;

15.1.2 Wypełniony (lub sporządzony wg niego) załącznik nr 1b) do Formularza Oferty – Warunki gwarancji i serwisu – przygotowany oddzielnie dla każdego pakietu (jeśli jest taka potrzeba w kilku egzemplarzach, oddzielnie dla każdego kompletu/Towaru wchodzącego w skład zestawu/pakietu);

  - „Formularz Asortymentowo-Cenowy”  przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr  2 do SIWZ;

  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do SIWZ;

  - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy);

  - Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć:

- w formie elektronicznej i ma on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez

Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji / poręczenia,

- razem z ofertą przed upływem terminu składania ofert,

UWAGA: oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez dekompletowania oferty) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP), o którym mowa w pkt VII.2.3 SIWZ.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazać w oryginale lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazać w oryginale lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazane w oryginale.

- Dokumenty  lub  oświadczenia,  o których  mowa  w SIWZ,  składane  są  w oryginale  w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Jeżeli oryginały dokumentów lub oświadczeń lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W tym celu należy wykonać skan postaci papierowej oświadczenia / dokumentu podpisanego własnoręcznie przez Wykonawcę / podwykonawcę / podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w ślad za UZP: „… w praktyce będzie to elektroniczne odwzorowanie oryginalnego oświadczenia lub dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej, czyli skan oświadczenia lub dokumentu papierowego, a następnie potwierdzenie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego“.).

- W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, albo przez podwykonawcę, jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

- Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2-3 i 5-8 SIWZ, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów

- W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający, dokonując oceny, czy Wykonawcy spełniają wymagania określone w SIWZ, uwzględni posiadaną wiedzę i doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. członków konsorcjum).

- Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010, t.j. ze zm.), o ile Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Informacje powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Wskazane jest, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. W przypadku JEDZ-a osobny plik.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, których się nie ujawnia jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych / alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany, ani wycofać złożonej oferty.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć (umieścić) na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 05.06.2020 r., do godz. 08:15.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2020 r. o godz. 08:40 za pośrednictwem platformazakupowa.pl w siedzibie Zamawiającego – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnym Szpitalu Weteranów, ul. Żeromskiego 113 – Dział Zamówień Publicznych. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

- Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wykonawca określi cenę netto i brutto (zawierającą należny podatek VAT) w złotych polskich wg załączonego Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ).

- Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów), jakie Wykonawca oferuje.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób:

- Podać jednostkową cenę netto dla każdej pozycji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Podać jednostkową cenę brutto (zawierającą należny podatek VAT) dla każdej pozycji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Podać stawkę VAT (w %) dla każdej pozycji (w przypadku różnych stawek VAT dla poszczególnych elementów składających się na oferowany Towar należy dokonać ich oddzielnej wyceny poprzez rozszerzenie ilości wierszy)

- Obliczyć wartość netto każdej pozycji, mnożąc podaną cenę jednostkową netto przez ilość.

- Obliczyć wartość brutto każdej pozycji dodając do wyliczonej wartości netto iloczyn wyliczonej wartości netto i stawki VAT (w %). Tak wyliczoną wartość brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę, że jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 to należy zaokrąglić w górę, jeżeli mniejsza to nic nie zmieniać a pozostałe cyfry po przecinku należy „odciąć”.

- Obliczyć wartość brutto oferty poprzez zsumowanie wartości brutto poszczególnych pozycji.

- Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

- W przypadku omyłki rachunkowej w wyliczeniu wartości netto/brutto zostanie ona poprawiona zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4 powyżej, przy założeniu, że cena jednostkowa netto została określona przez Wykonawcę prawidłowo.

- Udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy, sporządzony
w programie Excel, zawiera formuły wyliczeń. Pomimo zastosowania formuł Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.

XIV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (odrębnie dla każdego z pakietów):

kryterium								ranga

- Cena		- 60% (dotyczy wszystkich pakietów)

pakiety 1-2:

- Gwarancja		- 20%

- Parametry oceniane (wskazane w załączniku nr 1a „Parametry techniczne”)

- 20%

pakiet 3:

- Gwarancja		- 40%

Sposób obliczania kryteriów

Cena – obliczana jest wg wzoru:

C=(C min / C n) x 100 x ranga

C min – cena minimalna; C n – cena oferty badanej

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez wykonawców ceny brutto.

Gwarancja na zasadach określonych w Formularzu Oferty i warunkach gwarancji i serwisu:

| czas gwarancji | pakiety 1-2 | pakiet 3 |
| --- | --- | --- |
| 36 miesięcy | 0 % | 0% |
| 42 miesiące | 10 % | 20% |
| 48 miesiące | 20 % | 40% |

Zamawiający zastrzega, iż 36-miesieczny okres gwarancji, jako warunek otrzyma 0 pkt.

Zamawiający zastrzega, że brane pod uwagę będą tylko gwarancje 36, 42 i 48- miesięczne. Podanie jakiejkolwiek innej gwarancji w przedziale 36-48 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Parametry oceniane – obliczane wg wzoru:

P=((Pp / P max) x 100 x ranga

(Pp – suma poszczególnych parametrów ocenianych; P max – maksymalna liczba punktów ocenianych parametrów

| L.p. | Wymagane parametry techniczne – pakiet 1 | Ocena punktowa – pakiet 1 | Maksymalna liczba punktów – pakiet 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System zapewniający (w trakcie jednego pełnego obrotu 360° układu lampa rtg – detektor) uzyskanie minimum 32 warstw dla skanu spiralnego lub aksjalnego. | =32 warstw – 0 pkt >32 warstw – 20 pkt | 20 |
| 3. | Gantry o średnicy otworu [mm] ≥ 700 | =700 mm – 0 pkt 701 – 720 – 5 pkt 721 - 750- 10 pkt 751 - 780- 15pkt ≥781 mm – 20 pkt | 20 |
| 4. | Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora w osi Z < 1mm (submilimetrowych) min. 16. | =16 – <32 rzędy – 0 pkt ≥32 – ≤64 rzędy – 20 pkt | 20 |
| 6. | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiające skanowanie min. 170 cm. | = 170cm – ≤180cm – 0 pkt > 180cm – 10 pkt | 10 |
| 7. | Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 200 kg | = 200kg – 0 pkt > 200kg – 10 pkt | 10 |
| 8. | Szybkość przesuwu stołu min 100 mm/s | =100 – <200 mm/s – 0 pkt ≥200 – <300 mm/s – 10 pkt ≥300 mm/s – 20 pkt | 20 |
| 10. | Sterowanie gantry (w tym ruchów stołu) z paneli dotykowych znajdujących się na gantry | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 11. | Możliwość wyświetlania informacji o pacjencie na wyświetlaczu zintegrowanym z gantry tomografu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 12. | Możliwość wyboru pacjenta z listy roboczej na wyświetlaczu zintegrowanym z gantry tomografu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 13. | Możliwość wyboru odpowiedniego programu badania (ExamCards) na wyświetlaczu zintegrowanym z gantry tomografu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 14. | Możliwość pozycjonowania pacjenta z pamięcią ustawień z gantry tomografu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 15. | Poradnik ćwiczeń oddechu pacjenta odtwarzany na ekranie zintegrowanym z gantry tomografu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 16. | Rzeczywista moc generatora min. 50 kW | = 50kW - <55 kW – 0 pkt ≥55kW – 10 pkt | 10 |
| 17. | Zakres napięcia anodowego min. ≥ 50 kV | 50kV – ≤60kV – 0 pkt >60 kV – 10 pkt | 10 |
| 18. | Minimalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych min. 80 kV | =80kV – 0 pkt <80kV – 10 pkt | 10 |
| 19. | Maksymalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych min. 135 kV | =135kV – 0 pkt >135 kV – 10 pkt | 10 |
| 20. | Wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV ≥440 mA | =440mA - ≤600mA – 0 pkt >600mA – 10 pkt | 10 |
| 21. | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy min 6 MHU | 6 – 0 pkt 6,1 - 7 -10 pkt ≥ 7,1 – 20 pkt | 20 |
| 22. | Szybkość chłodzenia anody min. 840 kHU/min. | =840 – ≤1500 – 0 pkt >1500 – 20 pkt | 20 |
| 23. | Powierzchnia małego ogniska lampy, mm2 | >0,5mm2 – 0 pkt ≤0,5 mm2 – 10 pkt | 10 |
| 24. | Powierzchnia dużego ogniska lampy, mm2 | >1,0mm2 – 0 pkt ≤1,0mm2 – 10 pkt | 10 |
| 27. | Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512 | =512x512 - <1024x1024 – 0 pkt ≥ 1024x1024 – 20 pkt | 20 |
| 30. | Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, użyteczne diagnostycznie, minimum 50 cm | 50cm – 0 pkt 51-55 – 5 pkt > 55cm 10 pkt | 10 |
| 31. | Maksymalny zakres wartość pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n] | ≥ 1,5 - 5 pkt < 1,5 - 0 pkt | 5 |
| 34. | Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych | 3 nastaw – 0 pkt > 3 do = 6 nastaw – 2 pkt > 6 nastaw – 5 pkt | 5 |
| 67. | System umożliwia import i wyświetlanie danych w formatach nie diagnostycznych min.: JPEG, TIFF, AVI i MPEG. | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt | 5 |
| 68. | Automatyczne pobieranie wcześniejszych badań z systemu PACS z pełną możliwością konfigurowania wszystkich poniższych reguł: - możliwość konfiguracji reguł szczegółowych w zależności od: STUDY ARRIVAL, DICOM WORKLIST i HL7 - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu na typ badania (min. TK, MR, NM, RTG, USG) - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu ilość automatycznie pobieranych wcześniejszych badań z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu czas wykonania automatycznie pobieranych wcześniejszych badań z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu charakterystykę automatycznie pobieranych wcześniejszych badań (STUDY DESCRIPTION) z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt | 10 |
| 74. | SurfaceMIP | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt | 5 |
| 75. | VIP (Volume Intensity Projection) | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt | 10 |
| RAZEM maksymalna liczba punktów dla pakietu 1 - tomografu | 340 |

| L.p. | Wymagane parametry techniczne – pakiet 2 | Ocena punktowa – pakiet 2 | Maksymalna liczba punktów – pakiet 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny) w stosunku do opisanego powyżej, działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań klinicznych opublikowanych nie wcześniej niż w 2015 roku. – jeżeli TAK, podać miejsce publikacji, tytuły i autorów | potwierdzone w minimum 3 niezależnych badaniach klinicznych opublikowanych nie wcześniej niż w 2015 r - 30 pkt - potwierdzone w minimum 1 niezależnym badaniu klinicznym opublikowanym nie wcześniej niż w 2015 r – 10 pkt. Bez potwierdzenia w badaniach klinicznych – 0 pkt | 30 |
| 8. | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole min. 190 cm | ≥190 cm i <290 cm – 0 pkt ≥290 cm i <300 cm –5 pkt ≥300 cm – 10 pkt | 10 |
| 9. | Głębokość ramienia C lub G min. 90 cm mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia | ≥90 cm i <100 cm – 0 pkt ≥100 cm i <105 cm – 5 pkt ≥105 cm –10 pkt | 10 |
| 17. | Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym uruchamianym ręcznie hamulcem zamocowanym na uchwycie statywu. | Po obu stronach statywu - 8 pkt. Po jednej stronie statywu - 5 pkt Brak - 0 pkt | 8 |
| 20. | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją | Pojemnościowy (bezdotykowy) – 8 pkt Elektromechaniczny lub elektroniczny (dotykowy) – 5 pkt; Programowy (softwarowy) – 1 pkt; | 8 |
| 21. | Lampa min. dwu ogniskowa | 3 ogniska – 5 pkt 2 ogniska – 0 pkt | 5 |
| 24. | Pojemność cieplna anody ≥ 3,3 MHU | pojemność ≥ 6,0 MHU - 10 pkt pojemność > 3,0 MHU i < 6,0 MHU - 5 pkt, pojemność = 3,3 MHU - 0 pkt, | 10 |
| 25. | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 5,0 MHU | pojemność ≥ 8,0 MHU - 10 pkt pojemność > 5,0 MHU i < 8,0 MHU - 5 pkt, pojemność = 5,0 MHU - 0 pkt, | 10 |
| 30. | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy 125 kV 2000 W i w odległości max. 1 m ≤ 0,50 mGy/h | =0,50 mGy/h i ≥0,45mGy/h – 0 pkt <0,45 mGy/h i ≥0,40mGy/h – 5 pkt <0,40 mGy/h - 10 pkt | 10 |
| 31. | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach. Wartość filtra maksymalnego ≥ odpowiednik 0.9 mm Cu | > 0,9 – 5 pkt = 0,9 – 2 pkt ˂ 0,9 – 0 pkt | 5 |
| 41. | Rozmiar piksela detektora ≤ 184 µm | =184 µm i ≥170 µm – 0 pkt <170 µm i ≥160 µm – 10 pkt <160 µm – 20pkt | 20 |
| 42. | Detektor matrycowy o przekątnej ≥ 25 cm i ≤ 30 cm | >28 cm – 10 pkt | 10 |
| 44. | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) minimum 2,5 lp/mm | ≥ 3,2 lp/mm –10 pkt ≥ 2,8 lp/mm – 5 pkt = 2,5lp/mm – 0 pkt | 10 |
| 46. | Ilość pól obrazowych FOV min. 3 | ≥7 (FOV) – 10 pkt <7 i >3 (FOV) – 5 pkt =3 (FOV) – 0 pkt | 10 |
| 47. | 1 monitor w sali badań na zawieszeniu sufitowym, LCD o przekątnej min. 56", umożliwiający swobodne pozycjonowanie monitora wokół stołu. Pozycjonowanie monitora za pomocą sterownika lub ręcznie. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - 4 obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. Urządzenia do EP, USG, IVUS) | Sterowanie ręczne i za pomocą sterownika – 5 pkt Sterowanie ręczne – 0 pkt | 5 |
| 49. | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania łącznie z możliwością powiększenia wybranych obrazów | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 50. | Interakcja z monitorem min. 56 calowym za pomocą myszy w zakresie co najmniej: - Płynnej zmiany wielkości okien wyświetlających poszczególne aplikacje (w tym pochodzące ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu) - Zmiany wzorca ułożeń obrazów na dużym monitorze - Zrzutu wybranego ekranu jednym kliknięciem myszy - zmiany położenia poszczególnych aplikacji metodą „przeciągnij i upuść” | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 51. | 2 monitory obrazowy angiografu (live) typu ,,flat’’ (TFT/LCD) w sterowni o przekątnej min. 19’’ z lub bez możliwości przeglądania i analizy w trakcie wykonywania badań | z możliwością przeglądania i analizy w trakcie wykonywania badań – 10 pkt brak możliwości – 0 pkt | 10 |
| 52. | Monitory obrazowe w sterowni z możliwością wyświetlania obrazów z minimalnie 10 źródeł i funkcjonalnością definiowania rozmieszczenia poszczególnych obrazów na monitorach zgodnie ze zdefiniowanymi wzorcami | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 53. | Możliwość podziału każdego z monitorów w sterowni na min. 4 pola | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | 5 |
| 54. | Interakcja z monitorami w sterowni za pomocą myszy w zakresie co najmniej: - Płynnej zmiany wielkości okien wyświetlających poszczególne aplikacje (w tym pochodzące ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu) - Zmiany wzorca ułożeń obrazów na monitorach w sterowni - Z rzutu wybranego ekranu jednym kliknięciem myszy - Zmiany położenia poszczególnych aplikacji metodą „przeciągnij i upuść” | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 55. | Zoom na obrazie life podczas akwizycji obrazu w czasie rzeczywistym (nie w postprocessingu) tj. powiększenie wybranego obszaru o rozmiarze innym niż pole obrazowe detektora FOV - brak efektu zwiększenia dawki przy powiększeniach) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 56. | Możliwość jednoczesnej prezentacji ruchomych obrazów bez powiększenia i obrazu powiększonego przy pomocy zoomu elektronicznego w czasie rzeczywistym podczas fluoroskopii | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 68. | Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapewniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 73. | Akwizycja przebiegu EKG z prezentacją graficzną zsynchronizowaną ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w Sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HD | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 76. | Dotykowy pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 78. | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych umożliwiwające wzmocnienie obrazu stentu w czasie rzeczywistym podczas procedur inwazyjnych | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 80. | Wyświetlanie wybranego obrazu fluoroskopowego na panelu dotykowym | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 86. | Rozszerzenie skanu rotacyjnego, zapewniającego trójwymiarowy wgląd w czasie rzeczywistym do drzewa tętnic wieńcowych umożliwiający redukcję środka cieniującego w diagnostyce naczyń wieńcowych poprzez redukcję ilości akwizycji do dwóch skanów.. Skan wielopłaszczyznowy naczyń wieńcowych z jednego wstrzyknięcia kontrastu tzn. ruch statywu po zaprogramowanej trajektorii w projekcjach: LAO/RAO - CRAN/CAUD -RAO/LAO. Z możliwością zaprogramowania co najmniej 5 trajektorii. Procedura akwizycji sterowana za pomocą ręcznego lub nożnego przełącznika ekspozycji. Funkcjonalność potwierdzona w co najmniej 3 oficjalnych badaniach klinicznych | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt | 20 |
| 88. | Wykonywanie w.w. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 89. | Funkcja roadmap dynamiczny dla procedur w obrębie naczyń wieńcowych tzn. nałożenie ruchomego obrazu tętnicy wieńcowej na ruchomy obraz fluroskopii w taki sposób, aby wyświetlany aktualnie obraz odpowiadał aktualnej pozycji tętnicy wieńcowej na obrazie fluoroskopowym. Automatyczne tworzenie roadmapy na podstawie wykonanej uprzednio koronarografii. Automatyczny wybór roadmapy z poprzednio wykonanych koronarografii przy zmianie kąta ramienia C. | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt | 20 |
| 90. | Oprogramowanie umożliwiające wspólną rejestrację ruchomego obrazu tętnicy wieńcowej i wyniku pomiaru iFR/FFR. Oprogramowanie dostarczające zarówno anatomiczną jak i funkcjonalną informację na temat zmian w tętnicy wieńcowej. | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt | 15 |
| 91. | Wyświetlanie wybranego obrazu fluoroskopowego na panelu dotykowym | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 92. | Wykonanie pomiaru odległości i analizy stenoz dostępne poprzez oznaczenie punktów do pomiaru bezpośrednio na obrazie na panelu dotykowym. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 93. | Możliwość przeglądania obrazów bieżącego pacjenta lub innych pacjentów w czasie trwania fluoroskopii i ekspozycji rentgenowskiej z uwzględnieniem: - przeglądania serii (również w ruchu) - wykonywania obliczeń - wyboru sceny - wykonywania pomiarów ( w tym QCA) - przenoszenia obrazów na monitor referencyjny - przesyłania obrazów na serwer, - archiwizowania na CD /DVD Powyższe funkcjonalności w obrębie wyłącznie konsoli angiografu ( nie dopuszcza się powyższego rozwiazania wykonywanego przez dodatkową stację postprocesingową) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 102. | Długość płyty pacjenta min. 280 cm ( bez dodatkowej płyty na akcesoria) | ≥280 cm i <300 cm– 1 pkt ≥300 cm i <315 cm– 5 pkt ≥315 cm –10 pkt | 10 |
| 103. | Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta ≤ ekwiwalent 1,4 mm Al. | =1,4 mm Al – 0 pkt <1,4mm Al i >1,2 mm Al. -1 pkt ≤1,2 mm Al i > 1,0mm Al – 3 pkt ≤1,0 mm Al i > 0,8mm Al– 5 pkt ≤ 0,8 mm Al – 10 pkt | 10 |
| 105. | Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt | 20 |
| 108. | Przeglądanie obrazów, blendowanie oraz powiększanie zapamiętywanych obrazów z dotykowego pulpitu sterowniczego w Sali badań | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 111. | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt | 5 |
| 113. | Monitor stacji postprocesingowej min. 19” TFT/LCD kolorowy w sterowni | Przekątna ekranu ≥ 24” – 10 pkt Przekątna ekranu < 24” – 0 pkt | 10 |
| 130. | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u – jeden system jednego producenta | Tak – 10 okt Nie – 0 pkt | 10 |
| 131. | Dodatkowy system do zaawansowanej analizy naczyń wieńcowych i lewej komory serca pracujący w architekturze klient serwer, służący również jako diagnostyczna przeglądarka obrazów DICOM. System nie przechowuje danych na stacji klienckiej. System bazuje na modelu licencji pływających dla wszystkich aplikacji zaawansowanych. Licencja nie ogranicza podłączonych aparatów DICOM, stacji klienckich (tzw. „licencja pływająca”), pojemności archiwum obrazowego oraz ilości przyjmowanych badań Archiwum obrazowe systemu przechowujące dane obrazowe w formacie DICOM 3.0 z podstawowymi funkcjonalnościami systemu PACS (w tym konfiguracja nowych węzłów DICOM, DICOM Q/R, funkcja AUTO FORWARDING) przy zachowaniu tego samego oprogramowania i tej samej przeglądarki obrazów jako wbudowanego klienta systemu PACS Licencja na min. 1 jednoczesnego użytkownika środowiska przeglądowego i zarządzania obiegiem danych wykonanego w technologii WEB • Technologia „zero footprint” - brak konieczności instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania • Obsługiwane przeglądarki min.: IE (v. 10 i v. 11), Chrome, Safari | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt | 30 |
| 131. | Prezentacja miniatur dla serii badań w oknie wyszukiwania pacjentów i badań rezydujących w systemie z możliwością ich skalowania (zmiana wielkości miniatur serii) Tworzenie list roboczych przez użytkownika w oparciu o zdefiniowaną filtracje (min. rodzaj badania, data badania, osoba wykonująca badanie, wykonana procedura, oddział zlecający/instytucja) Możliwość ustawienia stworzonej listy roboczej jako domyślnej (dla zalogowanego użytkownika) Zmiana kolejności prezentowanych kolumn (dla list: wyszukiwanie badań, wyszukiwanie pacjentów, odpytywanie zewnętrznych zasobów DICOM ) z użyciem funkcji „drag&drop”. Opcja dostępna także dla list roboczych tworzonych przez użytkownika. Sortowanie po kolumnie wybranej przez użytkownika podczas wyszukiwania pacjentów lub badań rezydujących w systemie Możliwość wyboru prezentowanych kolumn w oknie wyszukiwania: pacjentów, badań, odpytania zewnętrznych zasobów DICOM(ukrycie/pokazanie kolumn według preferencji użytkownika) Prezentacja miniatur serii w oknie wyszukiwania pacjentów oraz badań wraz z uwzględnieniem poprzednich badań wybranego pacjenta rezydujących w systemie Opcja linkowania(łączenia) kart pacjentów z odrębnych instytucji celem prezentacji historii choroby w formie linii czasu (graficzny, chronologiczny widok historii badań pacjenta). Edycja serii badania. Możliwość usunięcia wybranych serii badania - graficzna prezentacja wybranych serii modyfikowanego badania na podstawie miniatur serii badania, które zostaną oznaczone do usunięcia). Oznaczanie serii do usunięcia na miniaturach serii modyfikowanego badania. "Folder pacjenta prezentowany w formie linii czasu(graficzny, chronologiczny widok historii badań pacjenta) z możliwością filtracji wybranego okresu: - wybór filtracji (np. ostatni rok, ostatnie 3 lata) - dowolne dostosowanie zakresu linii czasu prezentowanych badań – według preferencji użytkownika - możliwość zmiany sposobu prezentacji folderu pacjenta (zmiana chronologii prezentowanych badań: badania od najnowszych do najstarszych lub badania od najstarszych do najnowszych) Funkcja anonimizacji badań, w tym również możliwość anonimizacji danych zapisanych bezpośrednio w obrębie obrazów US. Graficzna prezentacja linkowanych badań na linii czasu(graficzny, chronologiczny widok historii badań pacjenta z uwzględnieniem linkowanych badań) Możliwość porównania dowolnych serii z modalności rezydujących w systemie w widoku obok siebie |  |  |
| 131. | Środowisko przeglądowe w technologii „zero footprint”: obsługa danych pochodzących, od co najmniej trzech największych producentów urządzeń diagnostyki obrazowej: GE, Siemens, Philips. Obsługa modalności min.: - X-ray Angiography (XA), Ultrasound (US), Intravascular Ultrasound (IVUS), Computed Tomography (CT), Computer Radiography (CR), Digital X-ray (DX), Electrocardiography (ECG), Magnetic Resonance (MR), Nuclear Medicine (NM), Radio-Fluroscopy (RF), PET Perfusion (PT), Hemodynamic Waveform (HD), Document (doc), DICOM ECG, SR document (SR) Możliwość wyświetlenia w oprogramowaniu krzywej DICOM-EKG Funkcjonalność Możliwości wyboru prędkości prezentacji serii rezydujących w systemie (również dla badań CT, MR) - ilość klatek na sekundę Funkcjonalność prezentacji wybranych serii badania w pętli, automatyczna kontynuacja prezentacji kolejnych serii w badaniu po zakończeniu odtwarzania obecnej serii Operacje na obrazie: scrool; zoom; przesuniecie obrazu; przycisk pozwalający na reset ustawień po zmianach na obrazie; dopasowanie obrazu do szerokości, wysokości i przekątnej okna; wyostrzenia krawędzi, zmiana poziomu okna; pokazanie/ukrycie informacji o badaniu, drukowanie obrazu, zapisanie obrazu lub serii, funkcja wzmocnienia krawędzi, odbicie lustrzane/obrót; odwrócenie kolorów/inwersja; presety okna; sortowanie serii Licencja na min. 1 jednoczesnego użytkownika systemu dla diagnostycznego środowiska pomiarowego dla badań US i XA. Funkcjonalności: 1024x1024 12-bitowe wsparcie dla narzędzi kwantyfikacyjnych Synchronizacja dla badań XA (dwupłaszczyznowe/biplane) Szybkie przełączanie z trybu biplane i monoplane Wsparcie dla prezentacji krzywej EKG Odtwarzanie do min. 32 klatek na sekundę dla badań XA Licencja na min. 1 jednoczesnego użytkownika systemu dla dedykowanej aplikacji służącej do analizy naczyń wieńcowych w badaniach XA (QCA lub według nomenklatury producenta). Funkcjonalności: Wykonywanie kalibrowanych pomiarów dla badań XA, możliwość akceptacji danych autokalibracji, kalibracja do cewnika naczyniowego, możliwość ręcznego podania rozmiaru pixela. 1024x1024 12-bitowe wsparcie dla narzędzi kwantyfikacyjnych Synchronizacja dla badań XA (dwupłaszczyznowe/biplane) Szybkie przełączanie z trybu biplane i monoplane Wsparcie dla prezentacji krzywej EKG Odtwarzanie do min. 32 klatek na sekundę |  |  |
| 131. | Automatyczna Analiza kwantyfikacyjna naczyń wieńcowych Analiza kwantyfikacyjna naczyń wieńcowych - automatyczne wykrywanie konturów Obliczenie średnicy naczynia Automatyczne obliczanie stenozy Licencja na min. 1 jednoczesnego użytkownika systemu dla dedykowanej aplikacji służącej do analizy lewej komory serca w badaniach XA (LVA lub według nomenklatury producenta). Funkcjonalności: Wsparcie dla prezentacji krzywej EKG Odtwarzanie do min. 32 klatek na sekundę Analiza lewej komory - automatyczne wyznaczanie konturu lewej komory Analiza lewej komory - ręczne wyznaczanie konturu lewej komory Analiza lewej komory - frakcja wyrzutowa lewej komory Analiza lewej komory - objętość wyrzutowa lewej komory Analiza lewej komory - grubość ściany Analiza lewej komory - kurczliwość ściany Serwer w obudowie rack o minimalnych parametrach: CPU Intel Xeon E5-2620v3, 2.4GHz, 6C lub równoważny RAM: 8x 4GB HD: 2x 300GB SSD 3x 4TB NLSAS 7,2tys. obr./min. |  |  |
| 152. | Instalacja angiografu w sposób eliminujący konieczność umieszczenia jednostek komputerowych w sterowni – wszystkie sygnały wyprowadzone na monitory w sterowni lub sali badań, sterowanie za pomocą centralnej klawiatury i myszy. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| RAZEM maksymalna liczba punktów dla pakietu 2 – angiograf ze wstrzykiwaczem | 496 |

- Ocena końcowa jest sumą punktów uzyskanych za powyższe kryteria. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza w oparciu o wyżej wymienione kryteria.

- Najkorzystniejsza oferta to oferta z najwyższą ilością punktów.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.

- Dotyczy konsorcjum: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), których oferta została wybrana, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w rozdziale XV pkt. 1 zobowiązani będą niezwłocznie do przekazania Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum)– należy przekazać w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem bądź należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazać w oryginale lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 148 Ustawy wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 310 -  j.t. ze zm.).

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych gwarancje muszą być nieodwołalne oraz zawierać zapis o bezwarunkowej wypłacie kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

W przypadkach określonych w pkt. 1 b), c) d), e) powyżej wymagany jest oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wskazany w pkt. I.5 SIWZ.

- Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

- Wykonawca jest obowiązany wnieść 100% kwoty zabezpieczenia w odpowiedniej formie przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający przechowuje zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3 (art. 148 ust. 1 Ustawy).

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem pkt. 11 poniżej.

- Wysokość kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady ustala się na 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w pkt. 11 powyżej, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVII. WZÓR UMOWY

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umów zgodnych ze wzorem umowy - załącznik Nr 4 do SIWZ oraz dodatkowo wzorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (dotyczy pakietu 1-2) – załącznik nr 4 do wzoru umowy.

- Wzory umów, po upływie terminu do składania ofert, nie podlegają negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umów przez Wykonawcę.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XIX.   KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

•	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,

•	w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów  poczta elektroniczną na adres daneosobowe@skwam.lodz ;

•	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego;

•	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843, t.j. ze zm.)), dalej „ustawa Pzp”;

•	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

•	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

•	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

•	posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz informacji, o których mowa w art. 15 RODO;*

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

•	nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113 przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust, 5 RODO.

* Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. .

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

XIX. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

Załącznik 1a) - Parametry techniczne;

Załącznik 1b) - Warunki gwarancji i serwisu;

- Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy;

- Załącznik nr 3 – JEDZ;

- Załącznik nr 4 – Wzór umowy

    - Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Zobowiązanie do zachowania tajemnicy (dotyczy pakietu 1-2);

    - Załącznik nr 4 do wzoru umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (dotyczy pakietu 1-2);

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

- Załącznik nr 6  – Projekt Harmonogramu (dotyczy pakietu 1-2);

- Załącznik nr 7 - Rzuty pomieszczeń, instalacji oraz projekty ochrony radiologicznej (dotyczy pakietu 1-2).

Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z    O F E R T Y

- Nazwa i siedziba Wykonawcy		albo	      Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres Wykonawcy

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

.................................................................................................................................................................

Nr telefonu, faksu .................................................................................................................................................................

Regon:...................................... NIP:.................................................... BDO: …………................................

Województwo................................................ Powiat……............................................................................

Internet: http://.................................................. e-mail:.....................................@................................

Adres mailowy do złożenia zamówienia: ………………………….…………………………..

Do:

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNEGO SZPITALA WETERANÓW
90-549 ŁÓDŹ, UL. ŻEROMSKIEGO 113

Nawiązując do ogłoszenia  zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 087-206652 w dniu 05.05.2020 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego: tomografu, angiografu ze wstrzykiwaczem do podawania kontrastu, defibrylatora numer sprawy 30/PN/ZP/D/2020,:

- Oferujemy dostarczenie Towaru z pakietu nr …. posiadającego parametry określone w załączniku nr 1a) do Formularza Oferty – „Parametry techniczne”, zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ. Załączniki te stanowią integralną część Formularza Oferty.

- Proponowany termin płatności: …………. dni (minimum 45 dni/maksimum 60 dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na warunkach i zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. Należność będzie wpłacana przelewem na rachunek Wykonawcy nr ……………………………………………………………., który jest zgodny:

•	z numerem rachunku bankowego (rozliczeniowego) wprowadzonego do wykazu podatników VAT tzw. biała lista - w przypadku podatników VAT*

•	z numerem rachunku bankowego (rozliczeniowego) zgłoszonym przez Wykonawcę do Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną działalnością  - w przypadku innych podatników *

*niewłaściwe skreślić.

- Zamówienie będzie zrealizowane (zakończone podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń): w terminie do 4 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje się, że zamówienie nie zostanie złożone później niż do dnia 30.11.2020 r. włącznie.

Zamówienie zostanie w całości zrealizowane maksymalnie do 28.12.2020 r.

Za pisemne złożenie zamówienia uważa się również zamówienie złożone drogą mailową.

Podajemy adres mailowy do złożenia zamówienia przez Zamawiającego: ……………..…………@……………..…..…..

- Wszystkie dostawy muszą być ustalone pisemnie z Zamawiającym z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem,

- Dostawa (dostarczenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego z jednoczesnym przekazaniem faktur) całości przedmiotu umowy, zainstalowanie (montaż wraz z dostosowaniem pomieszczenia i uruchomienie) towaru i przeszkolenie personelu musi być potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego (odbioru dokonują DZM, dla pakietu 1 i 2 dodatkowo: DT, IT, Inspektor Ochrony Radiologicznej, Koordynator Tleniarzy) i Wykonawcę bez zastrzeżeń.

Zobowiązujemy się wystawić i przekazać Zamawiającemu dwie oddzielne faktury. Jedna faktura obejmująca cenę towaru, koszty dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zainstalowanie (montaż i uruchomienie) towaru, serwisowanie towaru druga faktura obejmująca przeszkolenie personelu.

Zobowiązujemy się w ciągu 4 dni od dnia zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu montażu Towaru, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz koncepcji zamontowania (posadowienia)  Towaru we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu. Dotyczy pakietu nr 1 i pakietu nr 2.

Zobowiązujemy się  dostosować pomieszczenia do prawidłowego zamontowania (posadowienia)  i uruchomienia dostarczonego Towaru. Dotyczy pakietu nr 1 i pakietu nr 2.

- Proponujemy okres rękojmi i gwarancji oraz przeglądy na Towar będący przedmiotem zamówienia, obejmujący pełną obsługę serwisową, naprawy, bez żadnych dodatkowych kosztów na okres ……….…….. miesięcy (36, 42 lub 48 miesięcy) licząc od dnia zainstalowania (montażu i uruchomienia) Towaru w lokalizacji  Zamawiającego.

Warunki udzielonej gwarancji, rękojmi i serwisu określa załącznik na 1b do SIWZ „Warunki gwarancji i serwisu” stanowi integralną część Formularza Oferty.

!!! Zgodnie z zapisami w  rozdz. XIV SIWZ termin gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert !!!

Brak podania okresu gwarancji formularzu oferty będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 – j.t ze zm.).

!!! Zamawiający zastrzega, że brane pod uwagę będą tylko gwarancje: 36, 42, i 48- miesięczne. Podanie jakiejkolwiek innej gwarancji będzie skutkowało odrzuceniem oferty !!!

Nazwa i adresu zakładu, który będzie świadczył nieodpłatne przeglądy techniczne, serwis (w tym naprawy) i konserwacje dostarczonego Towaru w okresie gwarancji:

………………………………………………………………………………….……… nr tel./faxu…………………..

- Proponujemy w ramach pakietu 1, 2: parametry zgodnie z wyróżnionymi punktami w załączniku „Parametry techniczne”, który stanowi integralną część Formularza Oferty.

!!! Zgodnie z zapisami w  rozdz. XIV SIWZ oferowane w załączniku „Parametry techniczne” parametry stanowią jedno z kryterium oceny ofert !!!

Brak wskazania, czy Wykonawca oferuje dany parametr będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 – j.t ze zm.).

- Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego: tomografu, angiografu ze wstrzykiwaczem do podawania kontrastu, defibrylatora dla USK im. WAM, niniejszym oświadczamy, że wszystkie oferowane przez nas Towary, zgodnie z Formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ), posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu na rynek polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 – j.t. ze zm.) (o ile dotyczy) oraz, że ponosimy pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez nas Towaru nie spełniającego przedmiotowych wymogów.

- Zobowiązujemy się, zgodnie z żądaniem Zamawiającego, do: dostarczenia, szkolenia, zainstalowania (montażu i uruchomienia) Towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, do wydania Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego wraz z dostarczonym Towarem a dodatkowo zobowiązujemy się do wydania Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim, paszportu technicznego oraz innych wymaganych przy dostawie dokumentów określonych we wzorze umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z załączonym wzorem umowy, a także ewentualnymi modyfikacjami, dopuszczeniami, i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 4 do specyfikacji, wraz z projektem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4 do wzoru umowy- dotyczy pakietu 1, 2) zostały przez nas zaakceptowane w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umów na zaproponowanych warunkach.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta została złożona w …………….. plikach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …...… do nr ……. .

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte w pliku nr …. pod nazwą .................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 t.j., ze zm.) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa znajduje się w pliku pn. …………..

- Niniejszym, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że dostawa Towaru, oferowanego w ramach ww. postępowania przetargowego

prowadzi* / nie prowadzi* w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.

Niżej wymienione Towary lub świadczenie usługi, oferowane w ramach niniejszego postępowania przetargowego prowadzą w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

* (należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku).

**W przypadku nie podania / nie wpisania informacji, Zamawiający przyjmuje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.

- Wadium w kwocie ............................................ zostało/zostanie wniesione w dniu ............................  w formie .................................................

- Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w rozdziale IX ppkt. 8 SIWZ.

- Numer konta, na które Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wniesiono je w postaci gotówkowej:

.........................................................................................................................................................

Nazwa banku……………………………………………………………………………………………………………….…………………

- Dostawy wykonamy sami / przy udziale podwykonawcy*. Podwykonawca zrealizuje następującą część zamówienia na dostawę: …........................................................................................................

*niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia żadnej z opcji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca wykona zamówienie sam, bez udziału podwykonawcy

- Zamówienie zrealizujemy (odpowiednie wypełnić):

a) sami …………………………………………………………………………………………………………………………………….…

b) w konsorcjum z: …………………………………………………………………………….………………………………………..

- (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum). Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – DOTYCZY / NIE DOTYCZY*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 –należy niepotrzebne skreślić

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Załącznik nr 1a) do Formularza Oferty

Nazwa, adres Wykonawcy ...............................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet nr 1 (Tomograf)

| L. p. | PARAMETR | Oferowana wartość (Proszę wypełnić pkt. od 1 do 8) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent / Firma |  |
| 2. | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Urządzenie typ / model |  |
| 4. | Numer katalogowy |  |
| 5. | Rok produkcji (min. 2019 r.) |  |
| 6. | Waga bez opakowania |  |
| 7. | Wymiary bez opakowania |  |
| 8. | Wymiary w opakowaniach |  |

!!! UWAGA !!! Parametry wyróżnione „pogrubioną ramką” stanowią pozacenowe kryterium oceny ofert

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Oferowana wartość (Podać zakresy, opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | System zapewniający (w trakcie jednego pełnego obrotu 360° układu lampa rtg – detektor) uzyskanie minimum 32 warstw dla skanu spiralnego lub aksjalnego. |  |
| 2. | Zastosowanie algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej AIDR3D, iDose4, ASIR lub SAFIRE lub innych równoważnych, umożliwiających redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu. |  |
| GANTRY/STÓŁ |
| 3. | Gantry o średnicy otworu [cm] ≥ 70 |  |
| 4. | Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora w osi Z < 1mm (submilimetrowych) min. 16. |  |
| 5. | Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z minimum 20 mm |  |
| 6. | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiające skanowanie min. 170 cm. |  |
| 7. | Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 200 kg |  |
| 8. | Szybkość przesuwu stołu min 100 mm/s |  |
| 9. | Wyposażenie stołu min: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi |  |
| 10. | Sterowanie gantry (w tym ruchów stołu) z paneli dotykowych znajdujących się na gantry |  |
| 11. | Możliwość wyświetlania informacji o pacjencie na wyświetlaczu zintegrowanym z gantry tomografu |  |
| 12. | Możliwość wyboru pacjenta z listy roboczej na wyświetlaczu zintegrowanym z gantry tomografu |  |
| 13. | Możliwość wyboru odpowiedniego programu badania (ExamCards) na wyświetlaczu zintegrowanym z gantry tomografu |  |
| 14. | Możliwość pozycjonowania pacjenta z pamięcią ustawień z gantry tomografu |  |
| 15. | Poradnik ćwiczeń oddechu pacjenta odtwarzany na ekranie zintegrowanym z gantry tomografu |  |
| GENERATOR/LAMPA RTG |
| 16. | Rzeczywista moc generatora min. 50 kW |  |
| 17. | Zakres napięcia anodowego min. ≥ 50 kV |  |
| 18. | Minimalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych min. 80 kV |  |
| 19. | Maksymalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych min. 135 kV |  |
| 20. | Wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV ≥440 mA |  |
| 21. | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy min 6 MHU |  |
| 22. | Szybkość chłodzenia anody min. 840 kHU/min. |  |
| 23. | Powierzchnia małego ogniska lampy, mm2 |  |
| 24. | Powierzchnia dużego ogniska lampy, mm2 |  |
| PARAMETRY SKANU |
| 25. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg - detektor ≤ 0,5[s] |  |
| 26. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 32 warstw ≤ 0,65 mm |  |
| 27. | Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512 |  |
| 28. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem FBP), minimum 20 obrazów/s |  |
| 29. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej), minimum 15 obrazów/s |  |
| 30. | Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, użyteczne diagnostycznie, minimum 50 cm |  |
| 31. | Maksymalny zakres wartość pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n] |  |
| 32. | Zakres (długość) pola badania bez elementów metalowych minimum 185 cm w skanie spiralnym (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) |  |
| 33. | Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną (np. AIDR3D, iDose4, Safire, ASIR lub inne, nazwa wg nomenklatury producenta) Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane surowe (RAW) w obszarze projekcji i obrazu, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość nisko kontrastową oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom i artefaktom obrazowym |  |
| 34. | Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych |  |
| 35. | Dedykowany, iteracyjny algorytm redukcji artefaktów w obrazach CT spowodowanych przez obiekty metalowe, głównie implanty ortopedyczne, endoprotezy działający w rutynowych protokołach badań bez wykonywania dodatkowego skanu |  |
| 36. | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta |  |
| 37. | Ilość projekcji skanu topograficznego minimum AP, LAT |  |
| PARAMETRY JAKOŚCIOWE |
| 38. | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x,y,z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego ≤ 0,4 mm z dokładnością 2% |  |
| 39. | Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie 20 cm Catphan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3%, przy napięciu ≥120kV i grubości warstwy 10 mm, body CTDI phantom (IEC 60601-2-44, Ed. 3), nie gorsza niż 4 mm |  |
| KONSOLA OPERATORA |
| 40. | Konsola operatora jednostanowiskowa, jednomonitorowa lub dwumonitorowa |  |
| 41. | Monitor lub monitory obrazowe kolorowe LCD minimum 20”. |  |
| 42. | Ilość nieskompresowanych obrazów (512 x 512) możliwych do zapisania w bazie danych konsoli min 240 tys. |  |
| 43. | System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania. System archiwizacji musi być wyposażony w duplikator płyt CD/DVD z dwoma zasobnikami oraz dwoma napędami do nagrywania nośników. Musi być również wyposażony w kolorową drukarkę przystosowaną do nadruku na wierzchu płyty CD/DVD. Do zestawu musi być załączony jeden startowy komplet materiałów eksploatacyjnych (tonery lub pojemniki z tuszem, w zależności od rodzaju drukarki) oraz 5 zapasowych kompletów materiałów eksploatacyjnych. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe oraz muszą być to oryginalne materiały rekomendowane przez producenta duplikatora. |  |
| 44. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem |  |
| 45. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist (stanowisko operatora) |  |
| 46. | Zabezpieczenie hasłem protokołów skanowania zapewniające spójność pracy |  |
| 47. | Komunikaty ostrzegawcze dotyczące dawki |  |
| 48. | Komunikat o dawce wyświetlającej się przed zaplanowaną akwizycją oraz gdy przekroczona zostanie określona wartość CTDIvol lub DLP |  |
| 49. | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej wraz z możliwością archiwizacji |  |
| 50. | Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych (w tym badań neurologicznych, onkologicznych, perfuzyjnych, angiografii, badań płuc, pediatrycznych) z możliwością ich projektowania i zapamiętywania |  |
| 51. | Synchronizacja startu badania spiralnego z poziomem środka kontrastującego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie |  |
| 52. | MIP (Maximum Intensity Projection) |  |
| 53. | SSD (Surface Shaded Display) |  |
| 54. | VRT (Volume Rendering Technique) |  |
| 55. | MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe |  |
| 56. | Pomiary analityczne i geometryczne |  |
| SERWER APLIKACYJNY I STACJE LEKARSKIE (rozbudowa posiadanego rozwiązania) |
| 57. | System pracujący w architekturze klient – serwer. |  |
| 58. | Producent, nazwa i wersja oprogramowania. |  |
| 59. | Wykorzystanie aktualnego serwera, lub doposażenie aktualnego serwera tak by zapewnił jednoczesną pracę dla co najmniej 5 jednoczesnych użytkowników we wszystkich zainstalowanych aplikacjach( bez podziału na opcje podstawowe i zaawansowane) – podać konfigurację serwera. |  |
| 60. | Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska trzymonitorowa – 2 komplety: Komputer+2 monitory diagnostyczne zgodne z poniższym opisem +monitor opisowy min. 22” |  |
| 61. | Przekątna kolorowych monitorów diagnostycznych typu Flat ≥ 24" oraz rozdzielczość ≥ 2MPx. Gwarancja producenta monitorów min. 3 lata. |  |
| 62. | Komputer (stacja kliencka serwera) o min. parametrach: - procesor wielordzeniowy (min. 4 rdzenie), min. 3,20 GHz - min. 8 GB RAM - dysk SSD o pojemności min 240GB - system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji - mysz, klawiatura - nagrywarka DVD (pełnej wysokości, nie „slim”) Karta graficzna obsługująca parametry ww. monitorów |  |
| 63. | 5 (pięć) licencji na jednocześnie pracujących użytkowników systemu. Każdy z użytkowników ma jednoczesny dostęp do każdej z aplikacji klinicznych. |  |
| 64. | Licencja obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym samym czasie. |  |
| 65. | System wspiera wirtualizację na platformie Vmware |  |
| 66. | System umożliwia wybór danych, które mają być wyświetlone w przeglądarce. Można wybrać: pojedyncze badanie, wiele badań, wybrane serie z pojedynczego badania, wybrane serie z wielu badań. |  |
| 67. | System umożliwia import i wyświetlanie danych w formatach nie diagnostycznych min.: JPEG, TIFF, AVI i MPEG. |  |
| 68. | Automatyczne pobieranie wcześniejszych badań z systemu PACS z pełną możliwością konfigurowania wszystkich poniższych reguł: - możliwość konfiguracji reguł szczegółowych w zależności od: STUDY ARRIVAL, DICOM WORKLIST i HL7 - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu na typ badania (min. TK, MR, NM, RTG, USG) - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu ilość automatycznie pobieranych wcześniejszych badań z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu czas wykonania automatycznie pobieranych wcześniejszych badań z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu charakterystykę automatycznie pobieranych wcześniejszych badań (STUDY DESCRIPTION) z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości |  |
| 69. | Zdalny dostęp z pełną funkcjonalnością (również spoza sieci HIS) do konsoli lekarskich |  |
| 70. | Dostarczenie jednej licencji na zapis (bez ograniczeń) w serwerze PACS Zamawiającego (NetRAAD firmy CompuGroupMedical Polska S.A.) |  |
| 71. | Integracja systemu z oprogramowaniem klasy RIS zainstalowanym w Szpitalu (NetRAAD firmy CompuGroupMedical Polska S.A.) jest po stronie Wykonawcy – w tym wszystkie czynności konieczne do uruchomienia oprogramowania oraz wykonania testów odbiorowych, potwierdzonych w protokole odbioru osobną pozycją. |  |
| 72. | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment |  |
| 73. | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 |  |
| APLIKACJE KLINICZNE ZAINSTALOWANE NA POZIOMIE SERWERA dedykowane ocenie badań TK |
| 74. | MIP (Maximum Intensity Projection) |  |
| 75. | SurfaceMIP |  |
| 76. | VIP (Volume Intensity Projection) |  |
| 77. | SSD (Surface Shaded Display) |  |
| 78. | VRT (Volume Rendering Technique) |  |
| 79. | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. |  |
| 80. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. |  |
| 81. | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. |  |
| 82. | Specjalistyczne oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu diagnostyki udarów mózgu wraz z automatycznym wyznaczaniem oraz prezentacją kolorowych map perfuzyjnych, dla min. CBV, CBF, MTT |  |
| 83. | Specjalistyczne oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające automatycznie tworzenie dwubarwnych map sumacyjnych (w celu szybkiego rozróżnienia trwale i odwracalnie uszkodzonej tkanki mózgowej) |  |
| 84. | Dedykowana aplikacja do szybkiej oceny badań SOR, w tym politraumy, obejmująca w obrębie jednej dedykowanej aplikacji klinicznej (bez otwierania innych aplikacji klinicznych) następujące automatycznie po sobie min. 4 etapy oceny: ocena ogólna wraz z dedykowanymi protokołami wyświetlania dla różnych części ciała (min. Głowa, KLP, kończyny) ocena naczyniowa wraz z rozwijaniem naczyń po prostej, ocena kostna z możliwością symulacji repozycji odłamów kostnych, ocena kręgosłupa z wyznaczaniem linii rdzenia kręgowego z automatycznym numerowaniem kręgów |  |
| 85. | System wyposażony w aplikację służącą do analizy i oceny ilościowej zmian naczyń na podstawie badań CT i MR. |  |
| 86. | Aplikacja analizy naczyń w badaniu CT musi wspierać poszczególne etapy pracy: 1. Automatyczne usuwanie kości 2. Automatyczna ekstrakcja naczyń. a. Na tym etapie aplikacja musi zapewnić możliwość szczegółowego obejrzenia automatycznie wyodrębnionych naczyń. Możliwa musi być również ekstrakcja nowych osi symetrii naczyń, przedłużanie osi symetrii poza miejsce ich automatycznej ekstrakcji oraz poprawianie umiejscowienia osi symetrii. W przypadku wykrycia główne naczynia są automatycznie oznaczane etykietami. 3. Kontrola i pomiar – aplikacja musi pozwalać na szybkie sprawdzenie danych przy użyciu widoków przekrojów poprzecznych, wzdłużnych oraz krzywych. W trakcie sprawdzania można tworzyć i zapisywać pomiary ilościowe dotyczące naczyń, takie jak obszary przekrojów poprzecznych, średnice, długości naczyń, ocena zwężenia oraz ocena skrzepliny. Można wtedy dokonywać przeglądu kompleksowych informacji o każdej obserwacji w optymalnym układzie wyświetlania. |  |
| 87. | Aplikacja analizy naczyń w badaniu CT 1. System umożliwi analizę naczyń dla diagnozy stenozy oraz funkcję planowania wszczepienia stentu. 2. Funkcja analizy naczyń powinna zawierać bibliotekę zmian min: stenoza, tętniak. Widok średnicy zmian powinien być wyświetlony na liście. 3. Funkcja planowania wszczepienia stentu powinna zawierać algorytm tworzenia automatycznej linii środkowej. |  |
| 88. | Aplikacja onkologiczna do oceny RECIST |  |
| WYPOSAŻENIE APARATU W STRZYKAWKĘ AUTOMATYCZNĄ |
| 89. | Automatyczny dwugłowicowy wtryskiwacz do iniekcji kontrastu sprzężony z tomografem w klasie IV wg normy CiA 425. Umożliwiającymi pracę z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez min 12 godziny, kompatybilne z materiałami zużywalnymi wykorzystywanymi do wstrzykiwaczy MEDRAD Stellant posiadanymi przez Zamawiającego |  |
| 90. | Wyposażenie w cieplarkę do podgrzewania kontrastu: Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej Pojemnośc min 20l Regulacja temperatury min od 30stC do 60stC Alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku uszkodzenia Regulowane półki |  |
| SZKOLENIA |
| 91. | Szkolenie z obsługi systemu dla lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres min.5 dni roboczych min. 6 godzin dziennie, potwierdzone imiennymi certyfikatami dla wszystkich uczestników. |  |
| 92. | Szkolenie przypominające personelu lekarskiego min. 3 osoby w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 5 dni roboczych, min. 6 godzin dziennie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, potwierdzone imiennymi certyfikatami dla wszystkich uczestników. |  |
| 93. | Szkolenie dla zespołu pielęgniarskiego w zakresie obsługi strzykawki automatycznej w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres min.7 dni roboczych min.4 godzin dziennie, potwierdzone imiennymi certyfikatami dla wszystkich uczestników |  |
| WARUNKI GWARANCJI I DODATKOWE WYMAGANIA |
| 94. | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji (bez żadnych wyłączeń w tym elementów kluczowych: lampa RTG, generator, detektor oraz limitów skanów) na okres minimum 36 miesięcy (36, 42 lub 48 m-cy) Gwarancja pełna wraz z bezpłatnymi przeglądami i niezbędnymi czynnościami konserwacyjnymi oraz przewidywanymi prawem testami w okresie gwarancji wykonywanymi przez autoryzowany serwis (Zgodnie z zaleceniami producenta). Ostatni przegląd nie dłużej niż miesiąc przed końcem gwarancji bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. |  |
| 95. | Potwierdzeniem wykonania każdej czynności serwisowej będzie: wpis do paszportu wyrobu medycznego, karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wystawiony przez Wykonawcę dokument dopuszczający wyrób medyczny do eksploatacji przez Zamawiającego (certyfikat, świadectwo sprawności aparatu bądź inny dokument, wynikający z przedmiotowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego). |  |
| 96. | Zdalna diagnostyka przez modem, router ISDN lub internet. W przypadku zdalnego podłączenia aparatu możliwość proaktywnego monitorowania pracy systemu przez Serwis |  |
| 97. | W okresie gwarancji Wykonawca będzie aktualizował infrastrukturę systemu TK w tym oprogramowanie zgodnie z zaleceniami producenta. Bez dodatkowego wezwania. |  |
| 98. | Koszty gwarancyjnych przeglądów , napraw i części podlegających wymianie , dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny, mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. |  |
| 99. | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośba o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. |  |
| 100. | Wykonanie testów odbiorczych i pierwszych specjalistycznych (oddzielne protokoły) dla tomografu i monitorów opisowych zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego. |  |
| 101. | Wyposażenie pracowni w osłony osobiste dla pacjentów i personelu w postaci: Fartuch ołowiany jednostronny – 0,5 mm Pb (1 sztuka) Fartuch ołowiany dwustronny – 0,5 mm Pb (1 sztuka) Osłona na tarczycę – 0,5 mm Pb (2 sztuki) Osłona na gonady męskie – 1mm Pb (2 sztuki) Osłona na gonady żeńskie – 1 mm Pb (2 sztuki) Osłona obustronna na miednicę dla pacjenta (spódnica/koc ołowiany) celem zakrycia miednicy i gonad ze wszystkich stron podczas badania np. klatki piersiowej, ekwiwalent ołowiu – 0,5 mm Pb (2 sztuki) Wolnostojący stojak dedykowany do przechowywania fartuchów ołowianych o wielkości dostosowanej do wyżej wymienionych fartuchów. |  |
| 102. | Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych przez personel pracowni TK |  |
| 103. | Szafa wolnostojąca do przechowywania wyposażenia aparatu: tj fantomy do testów oraz akcesoria dodatkowe tj podgłówki pasy itd. Drzwi dwuskrzydłowe nogi wysokości min 10cm. Wielkości dostosowana do w/w akcesoriów |  |
| 104. | Wykonanie pulpitów roboczych (blatów) do każdej ze stacji opisowych lekarskich oraz dla konsoli operatora aparatu TK. Głębokość minimum 70cm, blatu szerokości dostosowane do swobodnego rozmieszczenia monitorów. |  |

Punktacja przyznawana dla poszczególnych parametrów:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne – pakiet 1 | Ocena punktowa – pakiet 1 | Maksymalna liczba punktów – pakiet 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System zapewniający (w trakcie jednego pełnego obrotu 360° układu lampa rtg – detektor) uzyskanie minimum 32 warstw dla skanu spiralnego lub aksjalnego. | =32 warstw – 0 pkt >32 warstw – 20 pkt | 20 |
| 3. | Gantry o średnicy otworu [mm] ≥ 700 | =700 mm – 0 pkt 701 – 720 – 5 pkt 721 - 750- 10 pkt 751 - 780- 15pkt ≥781 mm – 20 pkt | 20 |
| 4. | Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora w osi Z < 1mm (submilimetrowych) min. 16. | =16 – <32 rzędy – 0 pkt ≥32 – ≤64 rzędy – 20 pkt | 20 |
| 6. | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiające skanowanie min. 170 cm. | = 170cm – ≤180cm – 0 pkt > 180cm – 10 pkt | 10 |
| 7. | Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 200 kg | = 200kg – 0 pkt > 200kg – 10 pkt | 10 |
| 8. | Szybkość przesuwu stołu min 100 mm/s | =100 – <200 mm/s – 0 pkt ≥200 – <300 mm/s – 10 pkt ≥300 mm/s – 20 pkt | 20 |
| 10. | Sterowanie gantry (w tym ruchów stołu) z paneli dotykowych znajdujących się na gantry | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 11. | Możliwość wyświetlania informacji o pacjencie na wyświetlaczu zintegrowanym z gantry tomografu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 12. | Możliwość wyboru pacjenta z listy roboczej na wyświetlaczu zintegrowanym z gantry tomografu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 13. | Możliwość wyboru odpowiedniego programu badania (ExamCards) na wyświetlaczu zintegrowanym z gantry tomografu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 14. | Możliwość pozycjonowania pacjenta z pamięcią ustawień z gantry tomografu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 15. | Poradnik ćwiczeń oddechu pacjenta odtwarzany na ekranie zintegrowanym z gantry tomografu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 16. | Rzeczywista moc generatora min. 50 kW | = 50kW - <55 kW – 0 pkt ≥55kW – 10 pkt | 10 |
| 17. | Zakres napięcia anodowego min. ≥ 50 kV | 50kV – ≤60kV – 0 pkt >60 kV – 10 pkt | 10 |
| 18. | Minimalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych min. 80 kV | =80kV – 0 pkt <80kV – 10 pkt | 10 |
| 19. | Maksymalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych min. 135 kV | =135kV – 0 pkt >135 kV – 10 pkt | 10 |
| 20. | Wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV ≥440 mA | =440mA - ≤600mA – 0 pkt >600mA – 10 pkt | 10 |
| 21. | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy min 6 MHU | 6 – 0 pkt 6,1 - 7 -10 pkt ≥ 7,1 – 20 pkt | 20 |
| 22. | Szybkość chłodzenia anody min. 840 kHU/min. | =840 – ≤1500 – 0 pkt >1500 – 20 pkt | 20 |
| 23. | Powierzchnia małego ogniska lampy, mm2 | >0,5mm2 – 0 pkt ≤0,5 mm2 – 10 pkt | 10 |
| 24. | Powierzchnia dużego ogniska lampy, mm2 | >1,0mm2 – 0 pkt ≤1,0mm2 – 10 pkt | 10 |
| 27. | Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512 | =512x512 - <1024x1024 – 0 pkt ≥ 1024x1024 – 20 pkt | 20 |
| 30. | Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, użyteczne diagnostycznie, minimum 50 cm | 50cm – 0 pkt 51-55 – 5 pkt > 55cm 10 pkt | 10 |
| 31. | Maksymalny zakres wartość pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n] | ≥ 1,5 - 5 pkt < 1,5 - 0 pkt | 5 |
| 34. | Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych | 3 nastaw – 0 pkt > 3 do = 6 nastaw – 2 pkt > 6 nastaw – 5 pkt | 5 |
| 67. | System umożliwia import i wyświetlanie danych w formatach nie diagnostycznych min.: JPEG, TIFF, AVI i MPEG. | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt | 5 |
| 68. | Automatyczne pobieranie wcześniejszych badań z systemu PACS z pełną możliwością konfigurowania wszystkich poniższych reguł: - możliwość konfiguracji reguł szczegółowych w zależności od: STUDY ARRIVAL, DICOM WORKLIST i HL7 - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu na typ badania (min. TK, MR, NM, RTG, USG) - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu ilość automatycznie pobieranych wcześniejszych badań z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu czas wykonania automatycznie pobieranych wcześniejszych badań z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu charakterystykę automatycznie pobieranych wcześniejszych badań (STUDY DESCRIPTION) z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt | 10 |
| 74. | SurfaceMIP | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt | 5 |
| 75. | VIP (Volume Intensity Projection) | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt | 10 |
| RAZEM maksymalna liczba punktów dla pakietu 1 - tomografu | 340 |

Wartości podane w rubrykach „Parametr / Warunek graniczny” oraz „Wymagania” stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczam, że oferowany przez nas Towar spełnia powyższe parametry wymagane przez Zamawiającego.

Szczegółowe informacje na temat oferowanego Towaru (np. foldery, prospekty, instrukcja obsługi) zawierające: nazwę Towaru, nazwę producenta, opis parametrów technicznych, potwierdzające spełnienie opisu warunków granicznych określonych w załączniku nr 1a) do Formularza Oferty (Parametry techniczne), w przypadku, kiedy moja oferta zostanie najwyżej oceniona, złożę Zamawiającemu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie.

Załącznik nr 1a) do Formularza Oferty

Nazwa, adres Wykonawcy ...............................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet nr 2 (Angiograf ze wstrzykiwaczem)

| ANGIOGRAF |
| --- |
| L. p. | PARAMETR | Oferowana wartość (Proszę wypełnić pkt. od 1 do 8) |
| 1. | Producent / Firma |  |
| 2. | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Urządzenie typ / model |  |
| 4. | Numer katalogowy |  |
| 5. | Rok produkcji (min. 2019 r.) |  |
| 6. | Waga bez opakowania |  |
| 7. | Wymiary bez opakowania |  |
| 8. | Wymiary w opakowaniach |  |

| ANGIOGRAF !!! UWAGA !!! Parametry wyróżnione „pogrubioną ramką” stanowią pozacenowe kryterium oceny ofert |
| --- |
| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Oferowana wartość (Podać zakresy, opisać) |
| 1. | Aparat o najnowszej konstrukcji i ergonomii pracy. Zamawiający oczekuje zaoferowania najnowszej posiadanej przez producenta danego urządzenia platformy sprzętowej wprowadzonej na rynek nie wcześniej niż w 2017 roku. - podać rok wprowadzenia aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji |  |
| 2. | Urządzenie spełniające wszystkie aktualne wymogi prawno-techniczne dla urządzeń tego typu. |  |
| 3. | System składający się z: - pozycjonera, - stołu angiograficznego, - generatora RTG, - lampy RTG, - rentgenowskiego toru obrazowania, - cyfrowego systemu rejestracji obrazów. |  |
| 4. | Dodatkowy pakiet specjalistyczny algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiający obrazowanie z obniżoną dawką (Care+Clear, DoseWise, DoseRite - zależnie od nomenklatury producenta) - podać nazwę pakietu zgodnie z nomenklaturą producenta |  |
| 5. | System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny) w stosunku do opisanego powyżej, działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań klinicznych opublikowanych nie wcześniej niż w 2015 roku. – jeżeli TAK, podać miejsce publikacji, tytuły i autorów |  |
| POZYCJONER Z RAMIENIEM C |
| 6. | Mocowanie statywu sufitowe |  |
| 7. | Elektryczne (silnikowe) ustawianie statywu w położeniu statywu umożliwiającym wykonywanie zabiegów angiografii w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej i kończyn dolnych |  |
| 8. | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole min. 190 cm |  |
| 9. | Głębokość ramienia C lub G min. 90 cm mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia |  |
| 10. | Zakres projekcji LAO/RAO min. 220° |  |
| 11. | Zakres projekcji CRAN/CAUD min. 90° |  |
| 12. | Maksymalna szybkość ruchów statywu min. 18 °/s w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej |  |
| 13. | Maksymalna szybkość ruchów statywu w min. 18 °/s w płaszczyźnie CRAN/CAUD z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej. |  |
| 14. | Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej min. 40°/s. |  |
| 15. | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron) |  |
| 16. | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej |  |
| 17. | Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym uruchamianym ręcznie hamulcem zamocowanym na uchwycie statywu. |  |
| 18. | Pamięć pozycji statywu min. 50 pozycji |  |
| 19. | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej |  |
| 20. | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją |  |
| LAMPA RENTGENOWSKA |
| 21. | Lampa min. dwu ogniskowa – podać ilość i wymiary ognisk |  |
| 22. | Wymiar największego ogniska zgodnie z normą IEC 336 ≤ 1 mm |  |
| 23. | Wymiar kolejnego mniejszego ogniska zgodnie z normą IEC 336 ≤ 0.5 mm |  |
| 24. | Pojemność cieplna anody ≥ 3,3 MHU |  |
| 25. | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 5,0 MHU |  |
| 26. | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem |  |
| 27. | Lampa z funkcją włączania i wyłączania fluoroskopii siatką |  |
| 28. | Przysłona prostokątna |  |
| 29. | Filtry półprzepuszczalne (klinowe) |  |
| 30. | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy 125 kV 2000 W i w odległości max. 1 m ≤ 0,50 mGy/h |  |
| 31. | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach. Wartość filtra maksymalnego ≥ odpowiednik 0.9 mm Cu |  |
| 32. | Automatyczny dobór dodatkowej, stałej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od rodzaju badania. |  |
| 33. | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej i sterowni umożliwiający określenie dawki na skórę pacjenta |  |
| GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI |
| 34. | Moc ≥ 100 kW |  |
| 35. | Zakres napięć 50 – 125 kV |  |
| 36. | Min czas ekspozycji ≤ 1 ms |  |
| 37. | Max obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia min. 2400 W (dla obciążenia trwającego 10 minut) |  |
| 38. | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych |  |
| 39. | Maksymalny prąd przy prześwietleniu pulsacyjnym ≥ 100 mA |  |
| 40. | Włączniki ekspozycji (do prześwietleń i zdjęć) w sali badań i w sterowni |  |
| DETEKTOR CYFROWY |
| 41. | Rozmiar piksela detektora ≤ 184 µm |  |
| 42. | Detektor matrycowy o przekątnej ≥ 25 cm i ≤ 30 cm |  |
| 43. | DQE ≥ 77% |  |
| 44. | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) minimum 2,5 lp/mm |  |
| 45. | Głębia bitowa detektora min. 16 bit |  |
| 46. | Ilość pól obrazowych FOV min. 3 |  |
| 47. | 1 monitor w sali badań na zawieszeniu sufitowym, LCD o przekątnej min. 56", umożliwiający swobodne pozycjonowanie monitora wokół stołu. Pozycjonowanie monitora za pomocą sterownika lub ręcznie. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - 4 obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. Urządzenia do EP, USG, IVUS) |  |
| 48. | Możliwość podziału monitora w sali badań na min. 8 pól – podać ilość |  |
| 49. | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania łącznie z możliwością powiększenia wybranych obrazów |  |
| 50. | Interakcja z monitorem min. 56 calowym za pomocą myszy w zakresie co najmniej: - Płynnej zmiany wielkości okien wyświetlających poszczególne aplikacje (w tym pochodzące ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu) - Zmiany wzorca ułożeń obrazów na dużym monitorze - Zrzutu wybranego ekranu jednym kliknięciem myszy - zmiany położenia poszczególnych aplikacji metodą „przeciągnij i upuść” |  |
| 51. | 2 monitory obrazowy angiografu (live) typu ,,flat’’ (TFT/LCD) w sterowni o przekątnej min. 19’’ z lub bez możliwości przeglądania i analizy w trakcie wykonywania badań |  |
| 52. | Monitory obrazowe w sterowni z możliwością wyświetlania obrazów z minimalnie 10 źródeł i funkcjonalnością definiowania rozmieszczenia poszczególnych obrazów na monitorach zgodnie ze zdefiniowanymi wzorcami |  |
| 53. | Możliwość podziału każdego z monitorów w sterowni na min. 4 pola |  |
| 54. | Interakcja z monitorami w sterowni za pomocą myszy w zakresie co najmniej: - Płynnej zmiany wielkości okien wyświetlających poszczególne aplikacje (w tym pochodzące ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu) - Zmiany wzorca ułożeń obrazów na monitorach w sterowni - Z rzutu wybranego ekranu jednym kliknięciem myszy - Zmiany położenia poszczególnych aplikacji metodą „przeciągnij i upuść” |  |
| 55. | Zoom na obrazie life podczas akwizycji obrazu w czasie rzeczywistym (nie w postprocessingu) tj. powiększenie wybranego obszaru o rozmiarze innym niż pole obrazowe detektora FOV - brak efektu zwiększenia dawki przy powiększeniach) |  |
| 56. | Możliwość jednoczesnej prezentacji ruchomych obrazów bez powiększenia i obrazu powiększonego przy pomocy zoomu elektronicznego w czasie rzeczywistym podczas fluoroskopii |  |
| CYFROWA OBRÓBKA OBRAZU |
| 57. | Matryca akwizycyjna zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu ≥ 1024 na 1024 pikseli |  |
| 58. | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym - podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję i opisać. |  |
| 59. | Matryca prezentacyjna ≥ 1024 na 1024 pikseli |  |
| 60. | Akwizycja i archiwizacja obrazów na HD z fluoroskopii |  |
| 61. | Szybkość zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu w matrycy > 1024 na 1024 pikseli (obrazów/s) w zakresie ≥ 0,5 – 30 obrazów/s. |  |
| 62. | Szybkość zapisywania obrazów DSA na dysk twardy aparatu w matrycy > 1024 na1024 pikseli w zakresie ≥ 1 – 6 obrazów/s |  |
| 63. | Pamięć obrazów na HD aparatu (bez uwzględnienia dodatkowych konsol, dysków, pamięci zewnętrznych typu USB, nośników typu CD/DVD) ≥ 100 000 obrazów w matrycy > 1024 na 1024 pikseli i głębokości min 10 bit bez kompresji stratnej. |  |
| 64. | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne minimum 3 wartości częstotliwości: 30; 15 i 7,5 obrazów/s |  |
| 65. | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania |  |
| 66. | Ustawianie położenia przysłon półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania |  |
| 67. | Akwizycja i archiwizacja obrazów na HD sceny z fluoroskopii |  |
| 68. | Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapewniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc) |  |
| 69. | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użyć pozycji wskazanej na obrazie. |  |
| 70. | Zoom w postprocessing’u |  |
| 71. | Angiografia rotacyjna w trybie DR |  |
| 72. | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) |  |
| 73. | Akwizycja przebiegu EKG z prezentacją graficzną zsynchronizowaną ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w Sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HD |  |
| 74. | Sterowanie funkcjami systemu rekonstrukcji 3D z pulpitu przy stole angiograficznym w Sali badań |  |
| 75. | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej |  |
| 76. | Dotykowy pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej |  |
| 77. | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni |  |
| 78. | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych umożliwiwające wzmocnienie obrazu stentu w czasie rzeczywistym podczas procedur inwazyjnych |  |
| 79. | Funkcja poprawy wizualizacji rozprężonych stentów dostępna z poziomu panelu przy stole zabiegowym |  |
| 80. | Wyświetlanie wybranego obrazu fluoroskopowego na panelu dotykowym |  |
| 81. | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach CD-R przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sterowni i Sali zabiegowej |  |
| 82. | DICOM 3.0: Dicom Send Dicom Query/Retrieve Dicom Received Worklist Storage commitment |  |
| 83. | Realizacja funkcji system cyfrowego z pulpit sterowniczego w Sali zabiegowej (łącznie z analizą stenoz naczyń wieńcowych) |  |
| 84. | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera |  |
| 85. | Obrazowanie tętnic wieńcowych w trybie angiografii rotacyjnej. Procedura akwizycji sterowana za pomocą włącznika ekspozycji z sali badań i sterowni |  |
| 86. | Rozszerzenie skanu rotacyjnego, zapewniającego trójwymiarowy wgląd w czasie rzeczywistym do drzewa tętnic wieńcowych umożliwiający redukcję środka cieniującego w diagnostyce naczyń wieńcowych poprzez redukcję ilości akwizycji do dwóch skanów.. Skan wielopłaszczyznowy naczyń wieńcowych z jednego wstrzyknięcia kontrastu tzn. ruch statywu po zaprogramowanej trajektorii w projekcjach: LAO/RAO - CRAN/CAUD -RAO/LAO. Z możliwością zaprogramowania co najmniej 5 trajektorii. Procedura akwizycji sterowana za pomocą ręcznego lub nożnego przełącznika ekspozycji. Funkcjonalność potwierdzona w co najmniej 3 oficjalnych badaniach klinicznych |  |
| 87. | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, obliczanie rezerwy wieńcowej, pomiary odległości i kątów) |  |
| 88. | Wykonywanie w.w. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji |  |
| 89. | Funkcja roadmap dynamiczny dla procedur w obrębie naczyń wieńcowych tzn. nałożenie ruchomego obrazu tętnicy wieńcowej na ruchomy obraz fluroskopii w taki sposób, aby wyświetlany aktualnie obraz odpowiadał aktualnej pozycji tętnicy wieńcowej na obrazie fluoroskopowym. Automatyczne tworzenie roadmapy na podstawie wykonanej uprzednio koronarografii. Automatyczny wybór roadmapy z poprzednio wykonanych koronarografii przy zmianie kąta ramienia C. |  |
| 90. | Oprogramowanie umożliwiające wspólną rejestrację ruchomego obrazu tętnicy wieńcowej i wyniku pomiaru iFR/FFR. Oprogramowanie dostarczające zarówno anatomiczną jak i funkcjonalną informację na temat zmian w tętnicy wieńcowej. |  |
| 91. | Wyświetlanie wybranego obrazu fluoroskopowego na panelu dotykowym |  |
| 92. | Wykonanie pomiaru odległości i analizy stenoz dostępne poprzez oznaczenie punktów do pomiaru bezpośrednio na obrazie na panelu dotykowym. |  |
| 93. | Możliwość przeglądania obrazów bieżącego pacjenta lub innych pacjentów w czasie trwania fluoroskopii i ekspozycji rentgenowskiej z uwzględnieniem: - przeglądania serii (również w ruchu) - wykonywania obliczeń - wyboru sceny - wykonywania pomiarów ( w tym QCA) - przenoszenia obrazów na monitor referencyjny - przesyłania obrazów na serwer, - archiwizowania na CD /DVD Powyższe funkcjonalności w obrębie wyłącznie konsoli angiografu ( nie dopuszcza się powyższego rozwiazania wykonywanego przez dodatkową stację postprocesingową) |  |
| 94. | Drukowanie obrazów z systemu RTG z możliwością nawiązania połączenia systemu RTG z dowolną drukarką DICOM. Opcja musi zapewniać ręczne narzucanie zmian do wydruku, przedłożenie zadania wydrukowego i zarządzanie zadaniami wydrukowymi. |  |
| STÓŁ ANGIOGRAFICZNY |
| 95. | Stół zabiegowy, kolumnowy mocowanie na podłodze, z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej dedykowany do badań kardiologicznych. |  |
| 96. | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta min. 120 cm |  |
| 97. | Regulacja wysokości stołu [cm] |  |
| 98. | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej ≥240° |  |
| 99. | Zakres pochylania blatu stołu – Trendelenburg/Anty, tzw. kołyska ≥30°, |  |
| 100. | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta w każdym z dwóch kierunków niezależnie zakres ≥28 cm |  |
| 101. | Szerokość płyty pacjenta min. 45 cm |  |
| 102. | Długość płyty pacjenta min. 280 cm ( bez dodatkowej płyty na akcesoria) |  |
| 103. | Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta ≤ ekwiwalent 1,4 mm Al. |  |
| 104. | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 200 kg |  |
| 105. | Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu |  |
| 106. | Wytrzymałość na dodatkowe obciążenie płyty stołu podczas akcji reanimacyjnej (przy maksymalnie wysuniętej płycie stołu) min. 50 kg |  |
| 107. | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań z możliwością zamocowania na krawędzi stołu co najmniej z trzech stron. |  |
| 108. | Przeglądanie obrazów, blendowanie oraz powiększanie zapamiętywanych obrazów z dotykowego pulpitu sterowniczego w Sali badań |  |
| 109. | Akcesoria minimum materac, podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji, podpórki pod ramiona wzdłuż stołu (przepuszczalne dla promieniowania rtg), stabilizator głowy, podkładka do badań od strony promieniowej, statyw na płyny infuzyjne, dodatkowy uchwyt ułatwiający pozycjonowanie podczas zabiegów kardiologicznych |  |
| 110. | Okablowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów IVUS na monitorze w Sali badań |  |
| 111. | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania |  |
| STACJA POSTPROCESINGOWA |
| 112. | Wyprowadzenie sygnału obrazowego na monitor w sali zabiegowej opisany w poprzednich sekcjach |  |
| 113. | Monitor stacji postprocesingowej min. 19” TFT/LCD kolorowy w sterowni |  |
| 114. | HDD ≥290 GB |  |
| 115. | Możliwość wyświetlania/przeglądania/archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej(zgodnych ze standardem DICOM) |  |
| 116. | ZOOM i lupa |  |
| 117. | DICOM 3.0: - Dicom Send - Dicom Query/Retrieve - Dicom Receive |  |
| 118. | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera |  |
| 119. | Export danych w formacie Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) |  |
| HEMODYNAMIKA LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE |
| 120. | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG (łącznie z 2 kompletami kabli EKG przeziernych dla promieniowania) |  |
| 121. | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca |  |
| 122. | Pomiar i prezentacja rzutu serca (CO) metodą termodylucji i Ficka |  |
| 123. | Pomiar i prezentacja SpO2 (łącznie z czujnikiem wielorazowym typu klips) |  |
| 124. | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego (łącznie z mankietami wielorazowymi dla pacjentów dorosłych i dzieci) |  |
| 125. | Pomiar i jednoczesna prezentacja minimum 4 różnych ciśnień inwazyjnych (łącznie z akcesoriami w tym min. 2 przewody do IBP oraz min. 50 przetworników do pomiaru ciśnienia) |  |
| 126. | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych |  |
| 127. | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze w sali badań i w sterowni |  |
| 128. | Wyświetlanie na żywo danych hemodynamicznych na monitorze min. 56” w sali badań oraz na monitorze w sterowni |  |
| 129. | Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD lub na nośnikach USB lub raportu w formacie pdf |  |
| 130. | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u – jeden system jednego producenta |  |
| System zaawansowanej wizualizacji |
| 131. | Dodatkowy system do zaawansowanej analizy naczyń wieńcowych i lewej komory serca pracujący w architekturze klient serwer, służący również jako diagnostyczna przeglądarka obrazów DICOM. System nie przechowuje danych na stacji klienckiej. System bazuje na modelu licencji pływających dla wszystkich aplikacji zaawansowanych. Licencja nie ogranicza podłączonych aparatów DICOM, stacji klienckich (tzw. „licencja pływająca”), pojemności archiwum obrazowego oraz ilości przyjmowanych badań Archiwum obrazowe systemu przechowujące dane obrazowe w formacie DICOM 3.0 z podstawowymi funkcjonalnościami systemu PACS (w tym konfiguracja nowych węzłów DICOM, DICOM Q/R, funkcja AUTO FORWARDING) przy zachowaniu tego samego oprogramowania i tej samej przeglądarki obrazów jako wbudowanego klienta systemu PACS Licencja na min. 1 jednoczesnego użytkownika środowiska przeglądowego i zarządzania obiegiem danych wykonanego w technologii WEB • Technologia „zero footprint” - brak konieczności instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania • Obsługiwane przeglądarki min.: IE (v. 10 i v. 11), Chrome, Safari |  |
| 131. | Prezentacja miniatur dla serii badań w oknie wyszukiwania pacjentów i badań rezydujących w systemie z możliwością ich skalowania (zmiana wielkości miniatur serii) Tworzenie list roboczych przez użytkownika w oparciu o zdefiniowaną filtracje (min. rodzaj badania, data badania, osoba wykonująca badanie, wykonana procedura, oddział zlecający/instytucja) Możliwość ustawienia stworzonej listy roboczej jako domyślnej (dla zalogowanego użytkownika) Zmiana kolejności prezentowanych kolumn (dla list: wyszukiwanie badań, wyszukiwanie pacjentów, odpytywanie zewnętrznych zasobów DICOM ) z użyciem funkcji „drag&drop”. Opcja dostępna także dla list roboczych tworzonych przez użytkownika. Sortowanie po kolumnie wybranej przez użytkownika podczas wyszukiwania pacjentów lub badań rezydujących w systemie Możliwość wyboru prezentowanych kolumn w oknie wyszukiwania: pacjentów, badań, odpytania zewnętrznych zasobów DICOM(ukrycie/pokazanie kolumn według preferencji użytkownika) Prezentacja miniatur serii w oknie wyszukiwania pacjentów oraz badań wraz z uwzględnieniem poprzednich badań wybranego pacjenta rezydujących w systemie Opcja linkowania(łączenia) kart pacjentów z odrębnych instytucji celem prezentacji historii choroby w formie linii czasu (graficzny, chronologiczny widok historii badań pacjenta). Edycja serii badania. Możliwość usunięcia wybranych serii badania - graficzna prezentacja wybranych serii modyfikowanego badania na podstawie miniatur serii badania, które zostaną oznaczone do usunięcia). Oznaczanie serii do usunięcia na miniaturach serii modyfikowanego badania. "Folder pacjenta prezentowany w formie linii czasu(graficzny, chronologiczny widok historii badań pacjenta) z możliwością filtracji wybranego okresu: - wybór filtracji (np. ostatni rok, ostatnie 3 lata) - dowolne dostosowanie zakresu linii czasu prezentowanych badań – według preferencji użytkownika - możliwość zmiany sposobu prezentacji folderu pacjenta (zmiana chronologii prezentowanych badań: badania od najnowszych do najstarszych lub badania od najstarszych do najnowszych) Funkcja anonimizacji badań, w tym również możliwość anonimizacji danych zapisanych bezpośrednio w obrębie obrazów US. Graficzna prezentacja linkowanych badań na linii czasu(graficzny, chronologiczny widok historii badań pacjenta z uwzględnieniem linkowanych badań) Możliwość porównania dowolnych serii z modalności rezydujących w systemie w widoku obok siebie |  |
| 131. | Środowisko przeglądowe w technologii „zero footprint”: obsługa danych pochodzących, od co najmniej trzech największych producentów urządzeń diagnostyki obrazowej: GE, Siemens, Philips. Obsługa modalności min.: - X-ray Angiography (XA), Ultrasound (US), Intravascular Ultrasound (IVUS), Computed Tomography (CT), Computer Radiography (CR), Digital X-ray (DX), Electrocardiography (ECG), Magnetic Resonance (MR), Nuclear Medicine (NM), Radio-Fluroscopy (RF), PET Perfusion (PT), Hemodynamic Waveform (HD), Document (doc), DICOM ECG, SR document (SR) Możliwość wyświetlenia w oprogramowaniu krzywej DICOM-EKG Funkcjonalność Możliwości wyboru prędkości prezentacji serii rezydujących w systemie (również dla badań CT, MR) - ilość klatek na sekundę Funkcjonalność prezentacji wybranych serii badania w pętli, automatyczna kontynuacja prezentacji kolejnych serii w badaniu po zakończeniu odtwarzania obecnej serii Operacje na obrazie: scrool; zoom; przesuniecie obrazu; przycisk pozwalający na reset ustawień po zmianach na obrazie; dopasowanie obrazu do szerokości, wysokości i przekątnej okna; wyostrzenia krawędzi, zmiana poziomu okna; pokazanie/ukrycie informacji o badaniu, drukowanie obrazu, zapisanie obrazu lub serii, funkcja wzmocnienia krawędzi, odbicie lustrzane/obrót; odwrócenie kolorów/inwersja; presety okna; sortowanie serii Licencja na min. 1 jednoczesnego użytkownika systemu dla diagnostycznego środowiska pomiarowego dla badań US i XA. Funkcjonalności: 1024x1024 12-bitowe wsparcie dla narzędzi kwantyfikacyjnych Synchronizacja dla badań XA (dwupłaszczyznowe/biplane) Szybkie przełączanie z trybu biplane i monoplane Wsparcie dla prezentacji krzywej EKG Odtwarzanie do min. 32 klatek na sekundę dla badań XA Licencja na min. 1 jednoczesnego użytkownika systemu dla dedykowanej aplikacji służącej do analizy naczyń wieńcowych w badaniach XA (QCA lub według nomenklatury producenta). Funkcjonalności: Wykonywanie kalibrowanych pomiarów dla badań XA, możliwość akceptacji danych autokalibracji, kalibracja do cewnika naczyniowego, możliwość ręcznego podania rozmiaru pixela. 1024x1024 12-bitowe wsparcie dla narzędzi kwantyfikacyjnych Synchronizacja dla badań XA (dwupłaszczyznowe/biplane) Szybkie przełączanie z trybu biplane i monoplane Wsparcie dla prezentacji krzywej EKG Odtwarzanie do min. 32 klatek na sekundę |  |
| 131. | Automatyczna Analiza kwantyfikacyjna naczyń wieńcowych Analiza kwantyfikacyjna naczyń wieńcowych - automatyczne wykrywanie konturów Obliczenie średnicy naczynia Automatyczne obliczanie stenozy Licencja na min. 1 jednoczesnego użytkownika systemu dla dedykowanej aplikacji służącej do analizy lewej komory serca w badaniach XA (LVA lub według nomenklatury producenta). Funkcjonalności: Wsparcie dla prezentacji krzywej EKG Odtwarzanie do min. 32 klatek na sekundę Analiza lewej komory - automatyczne wyznaczanie konturu lewej komory Analiza lewej komory - ręczne wyznaczanie konturu lewej komory Analiza lewej komory - frakcja wyrzutowa lewej komory Analiza lewej komory - objętość wyrzutowa lewej komory Analiza lewej komory - grubość ściany Analiza lewej komory - kurczliwość ściany Serwer w obudowie rack o minimalnych parametrach: CPU Intel Xeon E5-2620v3, 2.4GHz, 6C lub równoważny RAM: 8x 4GB HD: 2x 300GB SSD 3x 4TB NLSAS 7,2tys. obr./min. |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 132. | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz sali badań |  |
| 133. | Lampa oświetlająca pole cewnikowania min. 60 000 lux zainstalowana na oddzielnym dedykowanym, ruchomym ramieniu. |  |
| 134. | Interkom do komunikacji sterownia – sala zabiegowa |  |
| 135. | Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta i przed stopą stołu pacjenta- 2 szt. |  |
| 135. | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie – 1 szt. |  |
| 137. | System awaryjnego podtrzymania napięcia (UPS) umożliwiający zachowanie pełnej funkcjonalności aparatu (dokładnie takiej jak na zasilaniu sieciowym) przez min. 15 minut Nie dopuszcza się rozwiązania podtrzymującego jedynie fluoroskopię i ruchu ramienia przez min.15 minut lub krócej. |  |
| 138. | Fartuch ochronny, dwuczęściowy z pasem odciążającym (kamizelka + spódnica) wykonany z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb z przodu i min. 0,25 Pb z tyłu - 6 sztuki |  |
| 139. | Osłona na tarczycę wykonana z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości osłony -6 sztuki |  |
| 140. | Uniwersalna osłona na gonady z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie o ekwiwalencie min. 1 mm Pb – 2 szt. |  |
| 141. | Osłona na głowę z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie od frontu i boków min. 0,5 mm Pb, od góry min. 0,25 mm Pb. – 4 szt. |  |
| 142. | Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochroną czołowa o równoważniku minimum 0,75mm Pb bez możliwości korekcji wady wzroku - 4 sztuki. |  |
| 143. | Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochroną czołowa o równoważniku minimum 0,75mm Pb z możliwością korekcji wady wzroku - 2 sztuki. Zamawiający poda wartości mocy okularów po wyborze najkorzystniejszej oferty. |  |
| 144. | Podkładka do badań z dojścia radialnego typu Starsystem 1 sztuka (przepuszczalna dla promieniowania RTG) |  |
| 145. | Stojak na fartuchy ochronne |  |
| 146. | Stanowisko opisowe dla 3 osób (2 blaty robocze na nogach o grubości 3 cm , o wymiarach: długość140 , szerokość 80cm, wysokość 75cm ) |  |
| 147. | Szafa na nóżkach z blachy kwasoodpornej o wymiarach wysokość 180cm, szerokość 100cm, głębokość 55cm |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 148. | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. |  |
| 149. | Dostarczenie instrukcji obsługi aparatu i wszystkich dostarczonych urządzeń oraz dokumentacji technicznej w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej - 2 szt.. Dostarczenie wraz z dostawą angiografu. |  |
| 150. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Query Retrieve - Storage Commitment - Worklist, MPPS. |  |
| 151. | Podłączenie zamawianego aparat naczyniowego do istniejącego systemu PACS/RIS Integracja angiografu/systemu informatycznego z RIS polegająca na obsłudze DICOM Modality Worklist. Integracja angiografu/systemu informatycznego z PACS polegająca na możliwości archiwizowania badań z oferowanego systemu |  |
| 152. | Instalacja angiografu w sposób eliminujący konieczność umieszczenia jednostek komputerowych w sterowni – wszystkie sygnały wyprowadzone na monitory w sterowni lub sali badań, sterowanie za pomocą centralnej klawiatury i myszy. |  |
| SZKOLENIA I GWARANCJA |
| 153. | Szkolenie personelu u Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem szkoleń, który będzie uzgodniony z Zamawiającym (użytkownikiem). |  |
| 154. | Szkolenie specjalistyczne z obsługi aparatu potwierdzone certyfikatami. Co najmniej: 5 dni x 7h po instalacji; 5 dni x 7h po 1-3m-cy od instalacji w uzgodnieniu z Zamawiającym; 5 dni x 7h w trakcie trwania gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. |  |
| 155. | Szkolenie z wykonywania testów podstawowych z zakresu radiologii zabiegowej. |  |
| 156. | Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia: - szkolenia aplikacyjnego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta (nie mniej niż 7 dni roboczych) - szkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji |  |
| 157. | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji (bez żadnych wyłączeń) na okres minimum 36 miesięcy (36, 42 lub 48 m-cy) Gwarancja pełna wraz z bezpłatnymi przeglądami i niezbędnymi czynnościami konserwacyjnymi oraz przewidywanymi prawem testami w okresie gwarancji wykonywanymi przez autoryzowany serwis (Zgodnie z zaleceniami producenta). Ostatni przegląd nie dłużej niż miesiąc przed końcem gwarancji bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. |  |
| 158. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji |  |
| 159. | Zdalna diagnostyka serwisowa Kardioangiografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Zamawiający udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN. |  |
| 160. | Instalacja angiografu w sposób eliminujący konieczność umieszczenia jednostek komputerowych w sterowni – wszystkie sygnały wyprowadzone na monitory w sterowni lub sali badań, sterowanie za pomocą centralnej klawiatury i myszy. |  |
| 161. | Autoryzowany serwis gwarancyjny Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego formie faxu lub poczty elektronicznej przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez cała dobę oraz cały rok kalendarzowy . |  |

| WSTRZYKIWACZ |
| --- |
| L. p. | PARAMETR | Oferowana wartość (Proszę wypełnić pkt. od 1 do 8) |
| 1. | Producent / Firma |  |
| 2. | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Urządzenie typ / model |  |
| 4. | Numer katalogowy |  |
| 5. | Rok produkcji (min. 2019 r.) |  |
| 6. | Waga bez opakowania |  |
| 7. | Wymiary bez opakowania |  |
| 8. | Wymiary w opakowaniach |  |

| WSTRZYKIWACZ |
| --- |
| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Oferowana wartość (Podać zakresy, opisać) |
| 1. | Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z angiografem |  |
| 2. | Sterowanie urządzeniem poprzez ekran dotykowy |  |
| 3. | Zakres prędkości wymuszonego przepływu minimum 0,8-40 ml/s z krokiem 0,10 ml/s |  |
| 4. | Zakres ciśnienia programowalnego minimum 200-1200 psi |  |
| 5. | Maksymalny, całkowity czas opóźnienia iniekcji od 0s do 99,9s |  |
| 6. | Napełnianie wkładów ręcznie i automatycznie |  |
| 7. | Głowica wstrzykiwacza wyposażona we wkłady wymienne o pojemności 100ml przeznaczone do napełniania dowolnie wybranym środkiem kontrastowym, dowolnego producenta |  |
| 8. | Instrukcja obsługi wyświetlana na panelu sterującym wstrzykiwacza |  |
| 9. | Szeroki zakres opcji montażu – do stołu, do wózka jezdnego |  |
| 10. | Możliwość pracy przy użyciu kontrolera ręcznego pneumatycznego |  |
| 11. | Przewodnik dla użytkownika w języku polskim wraz z przewodnikiem krok po kroku |  |
| 12. | Zestaw startowy do wstrzykiwacza (kontroler ręczny, zestaw drenów, wkład do strzykawki 100 szt.) |  |

Punktacja przyznawana dla poszczególnych parametrów:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne – pakiet 2 | Ocena punktowa – pakiet 2 | Maksymalna liczba punktów – pakiet 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny) w stosunku do opisanego powyżej, działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań klinicznych opublikowanych nie wcześniej niż w 2015 roku. – jeżeli TAK, podać miejsce publikacji, tytuły i autorów | potwierdzone w minimum 3 niezależnych badaniach klinicznych opublikowanych nie wcześniej niż w 2015 r - 30 pkt - potwierdzone w minimum 1 niezależnym badaniu klinicznym opublikowanym nie wcześniej niż w 2015 r – 10 pkt. Bez potwierdzenia w badaniach klinicznych – 0 pkt | 30 |
| 8. | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole min. 190 cm | ≥190 cm i <290 cm – 0 pkt ≥290 cm i <300 cm –5 pkt ≥300 cm – 10 pkt | 10 |
| 9. | Głębokość ramienia C lub G min. 90 cm mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia | ≥90 cm i <100 cm – 0 pkt ≥100 cm i <105 cm – 5 pkt ≥105 cm –10 pkt | 10 |
| 17. | Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym uruchamianym ręcznie hamulcem zamocowanym na uchwycie statywu. | Po obu stronach statywu - 8 pkt. Po jednej stronie statywu - 5 pkt Brak - 0 pkt | 8 |
| 20. | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją | Pojemnościowy (bezdotykowy) – 8 pkt Elektromechaniczny lub elektroniczny (dotykowy) – 5 pkt; Programowy (softwarowy) – 1 pkt; | 8 |
| 21. | Lampa min. dwu ogniskowa | 3 ogniska – 5 pkt 2 ogniska – 0 pkt | 5 |
| 24. | Pojemność cieplna anody ≥ 3,3 MHU | pojemność ≥ 6,0 MHU - 10 pkt pojemność > 3,0 MHU i < 6,0 MHU - 5 pkt, pojemność = 3,3 MHU - 0 pkt, | 10 |
| 25. | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 5,0 MHU | pojemność ≥ 8,0 MHU - 10 pkt pojemność > 5,0 MHU i < 8,0 MHU - 5 pkt, pojemność = 5,0 MHU - 0 pkt, | 10 |
| 30. | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy 125 kV 2000 W i w odległości max. 1 m ≤ 0,50 mGy/h | =0,50 mGy/h i ≥0,45mGy/h – 0 pkt <0,45 mGy/h i ≥0,40mGy/h – 5 pkt <0,40 mGy/h - 10 pkt | 10 |
| 31. | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach. Wartość filtra maksymalnego ≥ odpowiednik 0.9 mm Cu | > 0,9 – 5 pkt = 0,9 – 2 pkt ˂ 0,9 – 0 pkt | 5 |
| 41. | Rozmiar piksela detektora ≤ 184 µm | =184 µm i ≥170 µm – 0 pkt <170 µm i ≥160 µm – 10 pkt <160 µm – 20pkt | 20 |
| 42. | Detektor matrycowy o przekątnej ≥ 25 cm i ≤ 30 cm | >28 cm – 10 pkt | 10 |
| 44. | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) minimum 2,5 lp/mm | ≥ 3,2 lp/mm –10 pkt ≥ 2,8 lp/mm – 5 pkt = 2,5lp/mm – 0 pkt | 10 |
| 46. | Ilość pól obrazowych FOV min. 3 | ≥7 (FOV) – 10 pkt <7 i >3 (FOV) – 5 pkt =3 (FOV) – 0 pkt | 10 |
| 47. | 1 monitor w sali badań na zawieszeniu sufitowym, LCD o przekątnej min. 56", umożliwiający swobodne pozycjonowanie monitora wokół stołu. Pozycjonowanie monitora za pomocą sterownika lub ręcznie. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - 4 obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. Urządzenia do EP, USG, IVUS) | Sterowanie ręczne i za pomocą sterownika – 5 pkt Sterowanie ręczne – 0 pkt | 5 |
| 49. | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania łącznie z możliwością powiększenia wybranych obrazów | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 50. | Interakcja z monitorem min. 56 calowym za pomocą myszy w zakresie co najmniej: - Płynnej zmiany wielkości okien wyświetlających poszczególne aplikacje (w tym pochodzące ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu) - Zmiany wzorca ułożeń obrazów na dużym monitorze - Zrzutu wybranego ekranu jednym kliknięciem myszy - zmiany położenia poszczególnych aplikacji metodą „przeciągnij i upuść” | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 51. | 2 monitory obrazowy angiografu (live) typu ,,flat’’ (TFT/LCD) w sterowni o przekątnej min. 19’’ z lub bez możliwości przeglądania i analizy w trakcie wykonywania badań | z możliwością przeglądania i analizy w trakcie wykonywania badań – 10 pkt brak możliwości – 0 pkt | 10 |
| 52. | Monitory obrazowe w sterowni z możliwością wyświetlania obrazów z minimalnie 10 źródeł i funkcjonalnością definiowania rozmieszczenia poszczególnych obrazów na monitorach zgodnie ze zdefiniowanymi wzorcami | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 53. | Możliwość podziału każdego z monitorów w sterowni na min. 4 pola | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | 5 |
| 54. | Interakcja z monitorami w sterowni za pomocą myszy w zakresie co najmniej: - Płynnej zmiany wielkości okien wyświetlających poszczególne aplikacje (w tym pochodzące ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu) - Zmiany wzorca ułożeń obrazów na monitorach w sterowni - Z rzutu wybranego ekranu jednym kliknięciem myszy - Zmiany położenia poszczególnych aplikacji metodą „przeciągnij i upuść” | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 55. | Zoom na obrazie life podczas akwizycji obrazu w czasie rzeczywistym (nie w postprocessingu) tj. powiększenie wybranego obszaru o rozmiarze innym niż pole obrazowe detektora FOV - brak efektu zwiększenia dawki przy powiększeniach) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 56. | Możliwość jednoczesnej prezentacji ruchomych obrazów bez powiększenia i obrazu powiększonego przy pomocy zoomu elektronicznego w czasie rzeczywistym podczas fluoroskopii | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 68. | Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapewniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 73. | Akwizycja przebiegu EKG z prezentacją graficzną zsynchronizowaną ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w Sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HD | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 76. | Dotykowy pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 78. | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych umożliwiwające wzmocnienie obrazu stentu w czasie rzeczywistym podczas procedur inwazyjnych | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 80. | Wyświetlanie wybranego obrazu fluoroskopowego na panelu dotykowym | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 86. | Rozszerzenie skanu rotacyjnego, zapewniającego trójwymiarowy wgląd w czasie rzeczywistym do drzewa tętnic wieńcowych umożliwiający redukcję środka cieniującego w diagnostyce naczyń wieńcowych poprzez redukcję ilości akwizycji do dwóch skanów.. Skan wielopłaszczyznowy naczyń wieńcowych z jednego wstrzyknięcia kontrastu tzn. ruch statywu po zaprogramowanej trajektorii w projekcjach: LAO/RAO - CRAN/CAUD -RAO/LAO. Z możliwością zaprogramowania co najmniej 5 trajektorii. Procedura akwizycji sterowana za pomocą ręcznego lub nożnego przełącznika ekspozycji. Funkcjonalność potwierdzona w co najmniej 3 oficjalnych badaniach klinicznych | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt | 20 |
| 88. | Wykonywanie w.w. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 89. | Funkcja roadmap dynamiczny dla procedur w obrębie naczyń wieńcowych tzn. nałożenie ruchomego obrazu tętnicy wieńcowej na ruchomy obraz fluroskopii w taki sposób, aby wyświetlany aktualnie obraz odpowiadał aktualnej pozycji tętnicy wieńcowej na obrazie fluoroskopowym. Automatyczne tworzenie roadmapy na podstawie wykonanej uprzednio koronarografii. Automatyczny wybór roadmapy z poprzednio wykonanych koronarografii przy zmianie kąta ramienia C. | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt | 20 |
| 90. | Oprogramowanie umożliwiające wspólną rejestrację ruchomego obrazu tętnicy wieńcowej i wyniku pomiaru iFR/FFR. Oprogramowanie dostarczające zarówno anatomiczną jak i funkcjonalną informację na temat zmian w tętnicy wieńcowej. | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt | 15 |
| 91. | Wyświetlanie wybranego obrazu fluoroskopowego na panelu dotykowym | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 92. | Wykonanie pomiaru odległości i analizy stenoz dostępne poprzez oznaczenie punktów do pomiaru bezpośrednio na obrazie na panelu dotykowym. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 93. | Możliwość przeglądania obrazów bieżącego pacjenta lub innych pacjentów w czasie trwania fluoroskopii i ekspozycji rentgenowskiej z uwzględnieniem: - przeglądania serii (również w ruchu) - wykonywania obliczeń - wyboru sceny - wykonywania pomiarów ( w tym QCA) - przenoszenia obrazów na monitor referencyjny - przesyłania obrazów na serwer, - archiwizowania na CD /DVD Powyższe funkcjonalności w obrębie wyłącznie konsoli angiografu ( nie dopuszcza się powyższego rozwiazania wykonywanego przez dodatkową stację postprocesingową) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 102. | Długość płyty pacjenta min. 280 cm ( bez dodatkowej płyty na akcesoria) | ≥280 cm i <300 cm– 1 pkt ≥300 cm i <315 cm– 5 pkt ≥315 cm –10 pkt | 10 |
| 103. | Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta ≤ ekwiwalent 1,4 mm Al. | =1,4 mm Al – 0 pkt <1,4mm Al i >1,2 mm Al. -1 pkt ≤1,2 mm Al i > 1,0mm Al – 3 pkt ≤1,0 mm Al i > 0,8mm Al– 5 pkt ≤ 0,8 mm Al – 10 pkt | 10 |
| 105. | Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt | 20 |
| 108. | Przeglądanie obrazów, blendowanie oraz powiększanie zapamiętywanych obrazów z dotykowego pulpitu sterowniczego w Sali badań | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| 111. | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt | 5 |
| 113. | Monitor stacji postprocesingowej min. 19” TFT/LCD kolorowy w sterowni | Przekątna ekranu ≥ 24” – 10 pkt Przekątna ekranu < 24” – 0 pkt | 10 |
| 130. | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u – jeden system jednego producenta | Tak – 10 okt Nie – 0 pkt | 10 |
| 131. | Dodatkowy system do zaawansowanej analizy naczyń wieńcowych i lewej komory serca pracujący w architekturze klient serwer, służący również jako diagnostyczna przeglądarka obrazów DICOM. System nie przechowuje danych na stacji klienckiej. System bazuje na modelu licencji pływających dla wszystkich aplikacji zaawansowanych. Licencja nie ogranicza podłączonych aparatów DICOM, stacji klienckich (tzw. „licencja pływająca”), pojemności archiwum obrazowego oraz ilości przyjmowanych badań Archiwum obrazowe systemu przechowujące dane obrazowe w formacie DICOM 3.0 z podstawowymi funkcjonalnościami systemu PACS (w tym konfiguracja nowych węzłów DICOM, DICOM Q/R, funkcja AUTO FORWARDING) przy zachowaniu tego samego oprogramowania i tej samej przeglądarki obrazów jako wbudowanego klienta systemu PACS Licencja na min. 1 jednoczesnego użytkownika środowiska przeglądowego i zarządzania obiegiem danych wykonanego w technologii WEB • Technologia „zero footprint” - brak konieczności instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania • Obsługiwane przeglądarki min.: IE (v. 10 i v. 11), Chrome, Safari | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt | 30 |
| 131. | Prezentacja miniatur dla serii badań w oknie wyszukiwania pacjentów i badań rezydujących w systemie z możliwością ich skalowania (zmiana wielkości miniatur serii) Tworzenie list roboczych przez użytkownika w oparciu o zdefiniowaną filtracje (min. rodzaj badania, data badania, osoba wykonująca badanie, wykonana procedura, oddział zlecający/instytucja) Możliwość ustawienia stworzonej listy roboczej jako domyślnej (dla zalogowanego użytkownika) Zmiana kolejności prezentowanych kolumn (dla list: wyszukiwanie badań, wyszukiwanie pacjentów, odpytywanie zewnętrznych zasobów DICOM ) z użyciem funkcji „drag&drop”. Opcja dostępna także dla list roboczych tworzonych przez użytkownika. Sortowanie po kolumnie wybranej przez użytkownika podczas wyszukiwania pacjentów lub badań rezydujących w systemie Możliwość wyboru prezentowanych kolumn w oknie wyszukiwania: pacjentów, badań, odpytania zewnętrznych zasobów DICOM(ukrycie/pokazanie kolumn według preferencji użytkownika) Prezentacja miniatur serii w oknie wyszukiwania pacjentów oraz badań wraz z uwzględnieniem poprzednich badań wybranego pacjenta rezydujących w systemie Opcja linkowania(łączenia) kart pacjentów z odrębnych instytucji celem prezentacji historii choroby w formie linii czasu (graficzny, chronologiczny widok historii badań pacjenta). Edycja serii badania. Możliwość usunięcia wybranych serii badania - graficzna prezentacja wybranych serii modyfikowanego badania na podstawie miniatur serii badania, które zostaną oznaczone do usunięcia). Oznaczanie serii do usunięcia na miniaturach serii modyfikowanego badania. "Folder pacjenta prezentowany w formie linii czasu(graficzny, chronologiczny widok historii badań pacjenta) z możliwością filtracji wybranego okresu: - wybór filtracji (np. ostatni rok, ostatnie 3 lata) - dowolne dostosowanie zakresu linii czasu prezentowanych badań – według preferencji użytkownika - możliwość zmiany sposobu prezentacji folderu pacjenta (zmiana chronologii prezentowanych badań: badania od najnowszych do najstarszych lub badania od najstarszych do najnowszych) Funkcja anonimizacji badań, w tym również możliwość anonimizacji danych zapisanych bezpośrednio w obrębie obrazów US. Graficzna prezentacja linkowanych badań na linii czasu(graficzny, chronologiczny widok historii badań pacjenta z uwzględnieniem linkowanych badań) Możliwość porównania dowolnych serii z modalności rezydujących w systemie w widoku obok siebie |  |  |
| 131. | Środowisko przeglądowe w technologii „zero footprint”: obsługa danych pochodzących, od co najmniej trzech największych producentów urządzeń diagnostyki obrazowej: GE, Siemens, Philips. Obsługa modalności min.: - X-ray Angiography (XA), Ultrasound (US), Intravascular Ultrasound (IVUS), Computed Tomography (CT), Computer Radiography (CR), Digital X-ray (DX), Electrocardiography (ECG), Magnetic Resonance (MR), Nuclear Medicine (NM), Radio-Fluroscopy (RF), PET Perfusion (PT), Hemodynamic Waveform (HD), Document (doc), DICOM ECG, SR document (SR) Możliwość wyświetlenia w oprogramowaniu krzywej DICOM-EKG Funkcjonalność Możliwości wyboru prędkości prezentacji serii rezydujących w systemie (również dla badań CT, MR) - ilość klatek na sekundę Funkcjonalność prezentacji wybranych serii badania w pętli, automatyczna kontynuacja prezentacji kolejnych serii w badaniu po zakończeniu odtwarzania obecnej serii Operacje na obrazie: scrool; zoom; przesuniecie obrazu; przycisk pozwalający na reset ustawień po zmianach na obrazie; dopasowanie obrazu do szerokości, wysokości i przekątnej okna; wyostrzenia krawędzi, zmiana poziomu okna; pokazanie/ukrycie informacji o badaniu, drukowanie obrazu, zapisanie obrazu lub serii, funkcja wzmocnienia krawędzi, odbicie lustrzane/obrót; odwrócenie kolorów/inwersja; presety okna; sortowanie serii Licencja na min. 1 jednoczesnego użytkownika systemu dla diagnostycznego środowiska pomiarowego dla badań US i XA. Funkcjonalności: 1024x1024 12-bitowe wsparcie dla narzędzi kwantyfikacyjnych Synchronizacja dla badań XA (dwupłaszczyznowe/biplane) Szybkie przełączanie z trybu biplane i monoplane Wsparcie dla prezentacji krzywej EKG Odtwarzanie do min. 32 klatek na sekundę dla badań XA Licencja na min. 1 jednoczesnego użytkownika systemu dla dedykowanej aplikacji służącej do analizy naczyń wieńcowych w badaniach XA (QCA lub według nomenklatury producenta). Funkcjonalności: Wykonywanie kalibrowanych pomiarów dla badań XA, możliwość akceptacji danych autokalibracji, kalibracja do cewnika naczyniowego, możliwość ręcznego podania rozmiaru pixela. 1024x1024 12-bitowe wsparcie dla narzędzi kwantyfikacyjnych Synchronizacja dla badań XA (dwupłaszczyznowe/biplane) Szybkie przełączanie z trybu biplane i monoplane Wsparcie dla prezentacji krzywej EKG Odtwarzanie do min. 32 klatek na sekundę |  |  |
| 131. | Automatyczna Analiza kwantyfikacyjna naczyń wieńcowych Analiza kwantyfikacyjna naczyń wieńcowych - automatyczne wykrywanie konturów Obliczenie średnicy naczynia Automatyczne obliczanie stenozy Licencja na min. 1 jednoczesnego użytkownika systemu dla dedykowanej aplikacji służącej do analizy lewej komory serca w badaniach XA (LVA lub według nomenklatury producenta). Funkcjonalności: Wsparcie dla prezentacji krzywej EKG Odtwarzanie do min. 32 klatek na sekundę Analiza lewej komory - automatyczne wyznaczanie konturu lewej komory Analiza lewej komory - ręczne wyznaczanie konturu lewej komory Analiza lewej komory - frakcja wyrzutowa lewej komory Analiza lewej komory - objętość wyrzutowa lewej komory Analiza lewej komory - grubość ściany Analiza lewej komory - kurczliwość ściany Serwer w obudowie rack o minimalnych parametrach: CPU Intel Xeon E5-2620v3, 2.4GHz, 6C lub równoważny RAM: 8x 4GB HD: 2x 300GB SSD 3x 4TB NLSAS 7,2tys. obr./min. |  |  |
| 152. | Instalacja angiografu w sposób eliminujący konieczność umieszczenia jednostek komputerowych w sterowni – wszystkie sygnały wyprowadzone na monitory w sterowni lub sali badań, sterowanie za pomocą centralnej klawiatury i myszy. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | 10 |
| RAZEM maksymalna liczba punktów dla pakietu 2 – angiograf ze wstrzykiwaczem | 496 |

Wartości podane w rubrykach „Parametr / Warunek graniczny” oraz „Wymagania” stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczam, że oferowany przez nas Towar spełnia powyższe parametry wymagane przez Zamawiającego.

Szczegółowe informacje na temat oferowanego Towaru (np. foldery, prospekty, instrukcja obsługi) zawierające: nazwę Towaru, nazwę producenta, opis parametrów technicznych, potwierdzające spełnienie opisu warunków granicznych określonych w załączniku nr 1a) do Formularza Oferty (Parametry techniczne), w przypadku, kiedy moja oferta zostanie najwyżej oceniona, złożę Zamawiającemu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie.

Załącznik nr 1a) do Formularza Oferty

Nazwa, adres Wykonawcy ...............................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet nr 3 (Defibrylator)

| L. p. | PARAMETR | Oferowana wartość (Proszę wypełnić pkt. od 1 do 8) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent / Firma |  |
| 2. | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Urządzenie typ / model |  |
| 4. | Numer katalogowy |  |
| 5. | Rok produkcji (min. 2019 r.) |  |
| 6. | Waga bez opakowania |  |
| 7. | Wymiary bez opakowania |  |
| 8. | Wymiary w opakowaniach |  |

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 2. | Urządzenie przenośne - waga max 10 kg (z łyżkami dla dzieci i dorosłych i kompletem akumulatorów), wbudowany uchwyt do przenoszenia |  |
| 3. | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą przy zasilaniu bateryjnym oraz sieciowym 230VAC - klasa minimum IP22 wg IEC529) |  |
| 4. | Automatyczny codzienny test gotowości nie wymagający włączania defibrylatora – na panelu czołowym wskaźnik / kontrolka informująca o stanie aparatu (sprawny / niesprawny) oraz automatyczny wydruk wyników autotestu. |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz |  |
| 6. | Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy lub równoważny: - min. 4 godz. ciągłego monitorowania EKG lub - min. 100 defibrylacji z maksymalną energią Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na monitorze, panelu czołowym lub na akumulatorze |  |
| DEFIBRYLACJA |
| 7. | Defibrylacja manualna, dwufazowy impuls defibrylacyjny, regulacja energii w zakresie min. 1 – 200J |  |
| 8. | Automatyczna zmiana protokołu defibrylacji na pediatryczny (ograniczenie poziomów energii) po podłączeniu elektrod pediatrycznych - zapewniająca ograniczenie poziomu energii defibrylacji dla sekwencji 3 kolejnych wyładowań (zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami energii dla pacjentów pediatrycznych) |  |
| 9. | Tryb manualnej defibrylacji nadzorowanej – funkcja ręcznego uruchomienia analizy EKG w celu określenia zaleceń do defibrylacji, automatyczne ładowanie do ustawionej energii po wykryciu rytmu defibrylacyjnego |  |
| 10. | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu |  |
| 11. | Czas ładowania do energii maksymalnej ≤10 sekund |  |
| 12. | Minimum 19 dostępnych poziomów energii defibrylacji zewnętrznej |  |
| 13. | Łyżki defibrylacyjne dla dzieci i dorosłych zintegrowane. |  |
| 14. | Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, start/ stop wydruku) |  |
| EKG |
| 15. | Monitorowanie EKG z min. 3 odprowadzeń |  |
| 16. | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min. |  |
| 17. | Wzmocnienie sygnału EKG min. 0,5-3,0 cm/mV |  |
| 18. | Wykrywanie i wyświetlanie impulsów stymulatora implantowanego |  |
| 19. | Funkcja analizy arytmii u dzieci poniżej 8 roku życia, automatyczne przełączenie na pediatryczny algorytm analizy EKG po podłączeniu elektrod pediatrycznych, zapewniający prawidłowe zalecenie wykonania lub niewykonania defibrylacji, |  |
| FUNKCJA MONITOROWANIA RESUSCYTACJI |
| 20. | Funkcja monitorowania RKO, z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji 2015. |  |
| 21. | Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod dla dorosłych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej |  |
| 22. | Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod pediatrycznych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć oraz upływu czasu od ostatniego uciśnięcia |  |
| 23. | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej |  |
| 24. | Wyświetlanie na ekranie krzywej uciśnięć klatki piersiowej z wyraźnym znacznikiem zalecanej głębokości uciśnięć |  |
| 25. | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć |  |
| STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |
| 26. | Możliwość stymulacji dzieci i dorosłych w trybach asynchronicznym i „na żądanie” |  |
| 27. | Stałoprądowy, prostokątny impuls stymulacji o szerokości min. 40 ms |  |
| 28. | Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min |  |
| 29. | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-140 mA |  |
| WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA |
| 30. | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 6” |  |
| 31. | Prezentacja na ekranie min. 3 kanałów dynamicznych |  |
| 32. | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm |  |
| 33. | Pamięć wewnętrzna min. 300 zdarzeń z fragmentami zapisu EKG |  |
| 34. | Zapis w pamięci wewnętrznej wyników autotestów, z podaniem daty i godziny testu |  |
| 35. | Możliwość transferu danych/ raportów do urządzenia zewnętrznego: - przez zewnętrzną kartę pamięci lub - WiFi |  |
| 36. | Możliwość rozbudowy funkcjonalnej: moduł transmisji bezprzewodowej Wi-Fi bez ingerencji serwisu |  |

Wartości podane w rubrykach „Parametr / Warunek graniczny” oraz „Wymagania” stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczam, że oferowany przez nas Towar spełnia powyższe parametry wymagane przez Zamawiającego.

Szczegółowe informacje na temat oferowanego Towaru (np. foldery, prospekty, instrukcja obsługi) zawierające: nazwę Towaru, nazwę producenta, opis parametrów technicznych, potwierdzające spełnienie opisu warunków granicznych określonych w załączniku nr 1a) do Formularza Oferty (Parametry techniczne), w przypadku, kiedy moja oferta zostanie najwyżej oceniona, złożę Zamawiającemu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie.

Załącznik nr 1b) do Formularza Oferty

(Pieczęć Wykonawcy)

Warunki Gwarancji i Serwisu

!!! (należy wypełnić osobno w odniesieniu do każdego urządzenia/pozycji, na które Wykonawca składa ofertę) !!!

| Dotyczy: Pakiet nr ……….. Pozycja nr ………………. Nazwa urządzenia / urządzeń: ........................................................................................................ …………………………………………………………………………………………………………………………… Producent / firma: .......................................... Typ / model urządzenia: ............................ Rok produkcji: (podać) 20.....r. |
| --- |
| Warunki gwarancji i serwisu: |
| 1 | Termin rozpoczęcia gwarancji | Od dnia dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. |
| 2 | Okres gwarancji na cały Towar (gwarancja pełna bez limitu badań) liczony od dnia uruchomienia | Zgodnie z pkt. 5 Formularza Oferty |
| 3 | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony Towar. Gwarancja obejmuje także: - Przeglądy w okresie gwarancji zgodne z wymogami określonymi przez producenta w ramach ceny dostawy bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego (powiadomienie Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 42 63-93-481 oraz j.kusmierczyk@skwam.lodz.pl) - Wymiany/naprawy uszkodzonych części - Dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - Robociznę - Wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych. | TAK |
|  | Okres gwarancji ulega każdorazowemu przedłużeniu o pełen okres niesprawności przedmiotu umowy. | TAK |
| 4 | Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa”. | * W terminie ….. godzin (maksymalnie 24 godziny w dni robocze) od otrzymania zawiadomienia telefonicznie lub mailem z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Możliwość aktywnej, zdalnej diagnostyki uszkodzenia bezpośrednio po zgłoszeniu telefonicznym Użytkownika każdego dnia 24h/dobę (wymagane dla pakietu 1 i 2 z wyłączeniem wstrzykiwacza) | TAK pod numerem tel. …………………. NIE |
| 5 | Ilość przeglądów w ramach ceny dostawy w okresie gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta, wykonana bez wcześniejszego zlecenia Zamawiającego. | Ilość przeglądów w roku …., w odstępach równomiernych |
| 6 | Przeglądy końcowe przed upływem końca gwarancji w ramach ceny dostawy, wykonane bez wcześniejszego zlecenia Zamawiającego. | TAK |
| 9. | Możliwość zgłoszenia wad/awarii/błędów/usterek 24 h/dobę, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK numer faks,……………, email …………… |
| 10. | Maksymalny czas usunięcia wad/awarii/błędów/usterek Towaru | Do ……. h w dni robocze (maksymalnie 48h w dni robocze bez sprowadzania części), do ……. dni roboczych (maksymalnie 14 dni w dni robocze z koniecznością sprowadzania części zamiennych) od momentu zgłoszenia wad/awarii/błędów/usterek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
| 11. | Możliwość wstawienia zastępczych części w przypadku wad/awarii/błędów/usterek > 1 dnia roboczego (tak/nie) | * Tak - W przypadku wad/awarii/błędów/usterek trwającej powyżej ……. dni roboczych (maksymalnie 48 h w dni robocze * Nie |
| 12. | Możliwość wstawienia zastępczego Towaru (tak/nie) | * Tak - W przypadku wad/awarii/błędu/usterki trwającej powyżej ……. dni roboczych (maksymalnie 5 dni roboczych) * Nie |
| 13. | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy Zamawiającego) | ………… (maksymalnie 3) naprawy |
| 14. | Warunki wymiany Towaru - liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany Towaru na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy Zamawiającego) | Powyżej 4 napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany Towaru na nowy |
| 15. | Okres zagwarantowania dostępności odpłatnych części zamiennych od momentu końca gwarancji (w latach) | …….. (minimum 8) lat, licząc od momentu końca gwarancji |
| 16. | Okres zagwarantowania dostępności odpłatnych części zamiennych od momentu końca gwarancji dla sprzętu IT i dla oprogramowania (w latach) | …….. (minimum 5) lat, licząc od momentu końca gwarancji |
| Serwis gwarancyjny, lokalizacja: |
| Pełna nazwa serwisu: ............................................................................................................... Adres: .......................................................................................................................................... Telefon: .................................................. Faks: ................................................................ |
| 17. | Przyczyny utraty prawa do gwarancji | (podać) |
| 18. | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z okresową konserwacją, obsługą serwisową, przeglądami, sprawdzaniem lub kontrolą bezpieczeństwa | (podać) |
| 19. | Wykaz dostawców część zamiennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania Towaru | (podać) |
| 20. | Wykaz materiałów zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania Towaru | (podać) |

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ

##### Umowa Nr 30/PN/ZP/D/....../2020 - WZÓR

stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 30/PN/ZP/D/2020

– art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 – j.t. ze zm.)

zawarta w dniu  ................................. w Łodzi pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalem Weteranów z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, (90-549 Łódź), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016979, NIP 7272392503, REGON 471208164, BDO: 000025243

reprezentowanym przez: Dyrektora – dr n. med. Monikę Domarecką

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………. z siedzibą w ………. przy ul. …….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………….., NIP ………………….., REGON …………………..., BDO …………………., kapitał zakładowy ………………………. zł,

reprezentowaną przez:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

zwanym dalej  „Wykonawcą”

§ 1

- Przedmiotem umowy jest: Dostawa sprzętu medycznego: tomografu, angiografu ze wstrzykiwaczem do podawania kontrastu, defibrylatora z pakietu nr ......, szczegółowo określonego w Formularzu Oferty Wykonawcy wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Towar, o którym mowa w pkt. 1, jest fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, kompletny, w pełni sprawny,  odpowiada standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie jest obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz nie jest: prototypem, wersją demo, rekondycjonowany, powystawowy- w całości lub części, jest wyposażony jest w pełną, aktualną i stabilną wersję oprogramowania umożliwiającą wykorzystanie Towaru w zakresie opisanym w SIWZ w zakresie zakupionych opcji w języku polskim.

- Towar ma być dostarczony wraz z zainstalowanym oprogramowaniem i licencją udzieloną na czas nieoznaczony, niezbędną do jego użytkowania. Wykonawca gwarantuje, że przekazane Zamawiającemu licencje są wolne od wad prawnych oraz nie są obciążone prawami osób trzecich. Towar ma być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz w pełni skonfigurowany w zakresie niezbędnym do użytkowania.

- Wykonawca oświadcza, że Towar posiada atesty i jest dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 – j.t. ze zm.) /o ile dotyczy/

- Towar jest kompletny, nie wymaga do prawidłowego działania zakupu dodatkowych elementów.

- Towar posiada dokumenty w języku polskim:

a) instrukcje użytkowania

b) kartę gwarancyjną

c) dokumentację techniczną producenta Towaru/Sprzętu

d) specyfikację katalogową i handlową oraz wykaz części zużywalnych w okresie eksploatacji

e) informację dotyczące serwisu autoryzowanego w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

f) deklaracje zgodności, certyfikat jednostki notyfikowanej, lub równoważny /o ile dotyczy/.

- Dostawa Towaru, stanowiąca przedmiot umowy jest współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich, z projektów:

6.1 Projekt nr POIS.09.01.00-00-0118/16-00 pn. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie USK im. WAM- CSW w Łodzi celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów” oraz

6.2 Projekt nr POIS.09.02.00-00-0012/16-00 pn. „Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez wsparcie Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca USK im. WAM - CSW w Łodzi”

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Niezrealizowanie przez Wykonawcę postanowień umowy w terminie, o którym mowa w §3 ust. 1 będzie skutkować utratą przez Zamawiającego wyżej wymienionego dofinansowania.

§ 2

            - Całkowita cena Towaru wymienionego w § 1 pkt 1 wynosi …………………… złotych brutto (słownie: …………………………………… zł 00/100), w tym wartość netto w wysokości ……………………………………………………. złotych. Ceny jednostkowe Towaru określono w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

            - Cena obejmuje również: koszty transportu krajowego i zagranicznego loco Zamawiający, rozładunku, załadunku, koszty ubezpieczenia w kraju i zagranicą, opłaty celne i graniczne, montażu, uruchomienia, koszty związane z udzieloną gwarancją i czynnościami serwisu gwarancyjnego, szkolenia z obsługi dla użytkowników, wszelkie rabaty, upusty, podatki oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a konieczne do wykonania zamówienia. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę Towaru.

            - Towar dostarczony będzie do Zamawiającego w opakowaniu producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

            - Strony ustalają, że całkowita cena Towaru oraz ceny jednostkowe w PLN, o których mowa w pkt 1, są cenami ostatecznymi.

            - Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj.: Łódź, ul. Żeromskiego 113.

§ 3

- Zamówienie będzie zrealizowane (zakończone podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń): w terminie do 4 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje się, że zamówienie nie zostanie złożone później niż do dnia 30.11.2020 r. włącznie.

Zamówienie zostanie w całości zrealizowane maksymalnie do 28.12.2020 r.

Za pisemne złożenie zamówienia uważa się również zamówienie złożone drogą mailową, na adres e-mail: ……..

Wszystkie dostawy muszą być ustalone pisemnie z Zamawiającym z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem

- Jednorazowa dostawa (dostarczenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) całości przedmiotu umowy, zainstalowanie (montaż wraz z dostosowaniem pomieszczenia i uruchomienie) Towaru i przeszkolenie personelu musi być potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego (odbioru dokonują DZM, dla pakietu 1 i 2 dodatkowo: DT, IT, Inspektor Ochrony Radiologicznej, Koordynator Tleniarzy) i Wykonawcę bez zastrzeżeń, z jednoczesnym przekazaniem faktur do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dwie oddzielne faktury. Jedna obejmująca cenę towaru, koszty dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zainstalowanie (montaż i uruchomienie) towaru, serwisowanie towaru, druga faktura obejmująca przeszkolenie personelu.

Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 4 dni od dnia zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu harmonogram montażu Towaru oraz koncepcji zamontowania (posadowienia) Towaru we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu, które łącznie  będą stanowiły załącznik nr 5 do umowy (dotyczy pakietu nr 1 i pakietu nr 2.

Wykonawca  obowiązuje się  dostosować pomieszczenia do prawidłowego zamontowania (posadowienia)  i uruchomienia dostarczonego Towaru. Dotyczy pakietu nr 1 i pakietu nr 2.

- Dostawa Towaru odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie Towaru do użytkowania.

- Za dzień realizacji umowy, tj. dostawy, montażu wraz z dostosowaniem pomieszczenia i uruchomienia Towaru oraz przeszkolenia wybranego personelu medycznego Zamawiającego, uważa się datę sporządzenia i podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się w tym dniu dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:

- instrukcje użytkowania Towaru/ Sprzętu;

- kartę gwarancyjną;

- dokumentację techniczną producenta Towaru/Sprzętu;

- specyfikację katalogową i handlową oraz wykaz części zużywalnych w okresie eksploatacji;

- informację dotyczące serwisu autoryzowanego w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym;

- paszporty techniczne wraz z wpisem startowym do wszystkich Towarów/Sprzętów składających się na przedmiot umowy (wraz z wpisem o uruchomieniu oraz informacją kiedy kolejny przegląd);

- nośniki oprogramowania (płyty instalacyjne) i umowy licencyjne oraz całość dokumentacji przekazywanej przez producenta, wraz z oznaczeniem urządzeń i ich komponentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno Towaru jak i producenta;

- oraz inne dokumenty, przekazywane przez producenta/ów Towaru dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich

- Wykonawca oświadcza, iż:

- przed złożeniem oferty i podpisaniem umowy umożliwiono mu zapoznanie się ze wskazanym w § 3 ust. 2 Umowy miejscem realizacji przedmiotu umowy, zapoznał się z wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, akceptuje miejsce lokalizacji zaproponowane przez Zamawiającego, jako zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie w przewidzianym w tym rejonie układzie funkcjonalnym okolicznych pomieszczeń i urządzeń jakie będą tam zamontowane;

- w przypadku, gdy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca powierzy wykonywanie części przedmiotu umowy podwykonawcy za wszelkie jego działania i zaniechania odpowiada jak za własne działania lub zaniechania;

- udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i liczbie stanowisk licencji na oprogramowanie Towaru).

- Odpowiedzialność za bezpieczeństwo Towaru i ryzyko uszkodzeń do czasu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, ponosi Wykonawca.

- Z dniem podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo przedmiotu umowy.

- Protokół zdawczo-odbiorczy musi zawierać:

- przedmiot dostawy (producent, SN, rok produkcji, model typ, dla wszystkich składowych części aparatu;

- wartość i datę dostawy;

- potwierdzenie kompletności dostawy zgodnie z parametrami, montażu i uruchomienia Towaru;

- potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia personelu;

- informację o przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 Umowy;

- informację o producencie Towaru.

- Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Dział Zaopatrzenia Medycznego (tel. 42 63 93 481, mail: j.kusmierczyk@skwam.lodz.pl) Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy, zainstalowania (montażu i uruchomienia) Towaru.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Towar, który spełnia wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodne z ustawą, z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186 – j.t. ze zm.) – o ile dotyczy, posiada odpowiednie atesty i deklaracje zgodności, certyfikaty CE, lub równoważny, wydany przez jednostkę notyfikowaną, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami, tj. ustawą, z dnia 30.08.2002 r. – o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r., poz. 155  - j.t. ze zm.) oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę Towaru nie spełniającego przedmiotowych wymogów.

§ 4

- Wszystkie rozliczenia pomiędzy stronami będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, określone w § 2 ust.1, zgodne z cenami jednostkowymi określonymi w ,,Formularzu Asortymentowo- cenowym” – Załącznik nr 2 do oferty.

- Zamawiający zapłaci za realizowane dostawy w terminie: …… /minimum 45 dni, maksimum 60 dni/, od dnia otrzymania każdej z prawidłowo wystawionych faktur po dostawie i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. Jako dzień zapłaty każdej z faktur przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego (rozliczeniowego) Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał dwie oddzielne faktury. Jedna faktura obejmująca cenę towaru, koszty dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zainstalowanie (montaż i uruchomienie) towaru, serwisowanie towaru, druga faktura obejmująca przeszkolenie personelu.

- Należność będzie wpłacana przelewem  na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy  nr ……………………………………………….., który zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu oferty jest zgodny z .…………………………………………………………………………………

- O każdej zmianie numeru rachunku bankowego (rozliczeniowego) , o którym mowa w ust. 4 oraz o każdej zmianie statusu vatowskiego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. Przedmiotowe powiadomienie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Zmiana numeru rachunku bankowego ( rozliczeniowego ) nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 5

      - Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na przedmiot umowy wymieniony w §1 na Towar wymieniony w pakiecie …, obejmujący pełną usługę serwisową, (naprawy, przeglądy techniczne, przeglądy okresowe) bez żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego  na okres ……………………. miesięcy (minimum 36 miesiące – maksimum 48 miesięcy).

      - Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu dostawy bez zastrzeżeń, po dokonaniu dostawy Towaru (dostarczenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) całości przedmiotu umowy, zainstalowaniu (montaż i uruchomienie) Sprzętu i przeszkoleniu personelu.

      - Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony Towar, który będzie eksploatowany przez Zamawiającego zgodnie z instrukcjami załączonymi przez Wykonawcę do Towaru.

      - Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego Towaru wynikłe na skutek:

  - winy Zamawiającego,

  - używania Towaru przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,

  - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych niezgodnych z przeznaczeniem dokonywanych przez Zamawiającego, lub za jego zgodą.

      - Wykonawca udziela rękojmi Zamawiającemu na przedmiot umowy wymieniony w §1, na Towar wymieniony w pakiecie ……. na okres ……………………………. miesięcy.

      - Termin rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu dostawy bez zastrzeżeń, po dokonaniu dostawy Towaru.

      - Konserwacja, przeglądy techniczne, przeglądy okresowe, naprawy Towaru dostarczonego Zamawiającemu należy do Wykonawcy i będzie przeprowadzona bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, w oparciu o zalecenia producenta wymienione w instrukcjach i gwarancjach załączonych do Towaru. (wymagane powiadomienie Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 42 63-93-481 oraz j.kusmierczyk@skwam.lodz.pl)

      - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w pkt. 1 i 5, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady całego przedmiotu umowy. Z tego tytułu Wykonawca usunie wszelkie zgłoszone wady na własny koszt.

§ 6

            - Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego autoryzowany serwis gwarancyjny dla Towaru wymienionego w przedmiocie umowy, o którym mowa w §1 pkt. 1. Siedziba serwisu mieści się w …................... przy ul…........................... tel.:…............. .

            - Rozpoczęcie działań serwisowych, polegających na naprawie aparatury medycznej nastąpi w ciągu …… godzin od otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefonu, faksu, mailem od Zamawiającego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zaś zakończenie działań serwisowych nastąpi w terminie nie dłuższym niż do ……. dni roboczych. W przypadku skomplikowanych awarii związanych ze sprowadzeniem części zamiennych od momentu zgłoszenia awarii z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy (w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy, terminie nie dłuższym niż ……… dni roboczych. W przypadku gdyby termin naprawy był dłuższy niż wskazany powyżej Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Towar zastępczy, zgodnie z załączonymi do umowy Warunkami Gwarancji i Serwisu, o parametrach porównywalnych z Towarem objętym gwarancją na swój koszt i zainstaluje go.

            - Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostawę części zamiennych przez okres .............. lat licząc od momentu zakończenia gwarancji.

            - Wykonawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych, od dnia zgłoszenia reklamacji.

            - W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje dostawa Towaru wolnego od wad w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

            - Wykonawca podczas wizyt serwisowych zobowiązuje się do precyzyjnego opisu zgłaszanych usterek i wymiany elementów podczas napraw w paszportach technicznych Towaru.

            - Wykonawca zobowiązuje się do precyzyjnego opisu wykonanych czynności wraz z wymianą części podczas przeglądów technicznych, zgodnie z zaleceniami producenta w paszportach technicznych.

            - Pozostałe warunki serwisu i gwarancji zostały opisane w Załączniku nr 1b do umowy (Warunki gwarancji i serwisu), który stanowi integralną część umowy.

§ 7

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1.1 Zamawiający może naliczyć i żądać od Wykonawcy kar umownych:

a) za brak dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, niezainstalowanie (montaż wraz z dostosowaniem pomieszczenia i uruchomienie) Towaru, nieprzeszkolenie personelu, niewydanie Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim, dokumentu gwarancyjnego, którejkolwiek z faktur – w wysokości 10% ceny netto, o której mowa w § 2, ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. W przypadku zwłoki przekraczającej 3 dni, Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu ust. 1.1.c niniejszego paragrafu,

b) w razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi i/lub w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, bądź przeglądu Towaru i /lub Towaru wymienionego w przedmiocie umowy ponad termin określone w § 6, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2, ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, o ile Wykonawca na czas naprawy nie dostarczy Towaru zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub lepszych jak naprawiany Towar.

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2, ust. 1 umowy.

d) za brak prowadzonej aktualnej dokumentacji technicznej Towaru, tj. za brak prowadzenia aktualnych wpisów z interwencji serwisowych do paszportów technicznych Towaru w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto Towaru, o którym mowa w § 2, ust. 1 umowy, dla którego nie wprowadzono wpisu do paszportu technicznego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Zamawiający naliczając karę umowną wystawi pisemny dokument obciążający Wykonawcę, zwany notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołanie odpowiedniego zapisu umowy) wraz dokumentacją potwierdzającą zaistniałe okoliczności i terminem zapłaty; jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych i wymagalnych kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy tj. ……………… zł (słownie: ………………………………. ) w formie:……………………………………, która w przypadku prawidłowego wykonania przez Wykonawcę umowy zostanie zwrócona Wykonawcy:

a)	w terminie 30 dni po wykonaniu umowy i uznania jej za należycie wykonaną w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia,

b)	pozostała część zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9

- Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w sytuacji:

- utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia/umowy w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia/umowy;

2.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Z prawa odstąpienia można skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3.	W przypadku opóźnienia lub odmowy naprawy stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji wad/awarii/błędów/usterek, opóźnienia lub odmowy wykonania obowiązku wynikającego z § 6 ust. 4 Umowy, Zamawiający ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, dokonać zastępczego usunięcia wad/awarii/błędów/usterek, którego kosztami obciąży Wykonawcę, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.

§ 10

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 Prawa zamówień publicznych oraz w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:

2.1. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego Towaru bądź nazwy własnej Towaru w przypadku gdy:

2.1.1. nastąpi zmiana w procesie produkcyjnym wynikająca z postępu technologicznego. Towar zamienny nie może posiadać gorszych parametrów od objętych umową;

2.1.2. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa.

  - zmianę organizacyjną po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności w przypadku, gdy nastąpi zmiana adresu siedziby firmy, siedziby serwisu.

  - zmiana miejsca dostaw.

Wyżej wymienione zmiany nie mogą skutkować podwyższeniem ceny jednostkowej wskazanej w ofercie.

§ 12A (dotyczy pakietu 1 i 2)

- W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wykonania Zamawiający będąc Administratorem Danych osobowych (ADO) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dz.U.UE.L.2016.119.1;  - dalej RODO, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych - danych zwykłych i szczególnej kategorii danych w zakresie adaptowania, modyfikowania, pobierania, ujawniania, udostępniania przesyłania, zbierania, przeglądania, wykorzystywania, utrwalania, organizowania, porządkowania, ograniczenia, dopasowywania, łączenia, ochrony, przechowywania rozpowszechniania, zmieniania, usuwania, niszczenia w niezbędnym do należytego wykonania umowy.

- Zasady udostępniania, przetwarzania i ochronę danych osobowych określają postanowienia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczającym zakres i cele opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zastosuje środki zabezpieczające o których mowa w art. 32 RODO.

- Pracowników Wykonawcy obowiązuje zachowanie tajemnicy danych osobowych, danych wrażliwych i sposobów ich przetwarzania. Nie ujawniania informacji które wynikają z pełnienia obowiązków służbowych oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę.

- Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o transakcjach o klientach stron, jak również:

- informacji o danych dotyczących, podejmowania przez jedną ze stron czynności w toku realizacji niniejszej umowy,

- informacji danych stanowiących tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- innych informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

- Obowiązkiem zachowania poufności umowy nie jest objęty fakt jej zawarcia ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa

- Każdej ze stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisami prawa, członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. W takim zakresie jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z innej ustawy.

- Strony umowy mają prawo do wykorzystania informacji o realizacji umowy oraz ogólnego przedmiotu i stron umowy dla celów marketingowych i referencyjnych  tym podania tych informacji do wiadomości publicznej.

- Za udostępnienie przez Wykonawcę danych osobowych lub danych sensytywnych, niezgodnie z obowiązującym prawem, przetwarzanych przez Zamawiającego, w których posiadanie wszedł Wykonawca w związku ze świadczeniem usługi, kary nałożone Zamawiającemu przez uprawnione organy, pokrywa Wykonawca.

- Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów. (SP ZOZ USK im. WAM – CSW). zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 90–549 Łódź ul. Żeromskiego 113 lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres email daneosobowe@skwam.lodz.pl. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy, Dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Będą one przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

- Zakres i szczegółowe warunki ochrony tajemnicy określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i przechowywania Zobowiązania do zachowania tajemnicy. Wykonawca udostępni Zobowiązanie do zachowania tajemnicy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty wezwania przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany przepisów prawa regulujących zasady ochrony danych osobowych (np. uchylenia aktualnie obowiązujących aktów prawnych, wprowadzenia nowych, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zabezpieczenia danych osobowych), w tym wdrażania obowiązków wynikających z praktycznych aspektów wprowadzenia i stosowania RODO, Wykonawca jest zobowiązany dostosować wymaganą dokumentację i zabezpieczyć dane osobowe zgodnie z wymaganiami wynikającymi z nowych/zmienionych, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”

§ 12B (dotyczy pakietu 3)

- Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o transakcjach o klientach stron, jak również:

  - informacji o danych dotyczących, podejmowania przez jedną ze stron czynności w toku realizacji niniejszej umowy,

  - informacji danych stanowiących tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - innych informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

- Obowiązkiem zachowania poufności umowy nie jest objęty fakt jej zawarcia ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

  - Każdej ze stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisami prawa, członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. W takim zakresie jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z innej ustawy.

  - Strony umowy mają prawo do wykorzystania informacji o realizacji umowy oraz ogólnego przedmiotu i stron umowy dla celów marketingowych i referencyjnych  tym podania tych informacji do wiadomości publicznej.

3. Wykonawca nie ma dostępu do danych osobowych.

§ 13 Podwykonawstwo – jeśli dotyczy

- Wykonawca może realizować przedmiot Umowy korzystając z podwykonawstwa na  zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie wskazanym w ofercie.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w danych swoich podwykonawców (nazwa, imię nazwisko, adres, dane kontaktowe) przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy oraz w trakcie realizacji Umowy przekazywać informacje o nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć realizację przedmiotu Umowy.

- Wykaz podwykonawców, w tym innych podmiotów, na zdolności których Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, określony jest w ust. 10.

- Zgodnie z treścią art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zdolności którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 4, wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

- W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 6, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie umożliwiającym jego ocenę zgodnie z ust 5.

- Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie tego postępowania, zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części Umowy.

- Następujący podwykonawcy, w tym inne podmioty na zasoby których Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy:

| Nazwa i adres podwykonawcy | Warunek udziału w postępowaniu spełniony poprzez zdolności innego podmiotu ( wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie) | Zakres przedmiotu Umowy podzlecony |
| --- | --- | --- |

§ 14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie załączniki wskazane w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca ma obowiązek wyczerpać drogę postępowania polubownego, kierując swoje roszczenia na piśmie do Zamawiającego, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 14 dni roboczych, od dnia doręczenia roszczenia, może poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 – j.t. ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 – j.t. ze zm.), a także Ustawy z  dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374, ze zm.).

- Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Załącznikami do umowy są:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1a - parametry techniczne;

Załącznik nr 1b - warunki gwarancji i serwisu;

- Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy;

- Załącznik nr 3 - zakres i szczegółowe warunki Zobowiązania do zachowania tajemnicy (dotyczy pakietu 1, 2);

- Załącznik nr 4 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (dotyczy pakietu 1, 2),

- Załącznik nr 5 – harmonogram wraz z koncepcją zamontowania (posadowienia) (dotyczy Pakietu 1, 2).

Wykonawca								Zamawiający

# Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY

Nazwisko ( -ka) :

……………………………....................................................

Imię ( imiona ): 		1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

Numer identyfikacyjny PESEL: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Stanowisko 		………………………....................................................................

Ja niżej podpisany, potwierdzając zgodność moich danych osobowych ze stanem faktycznym, oświadczam, że :

- Zapoznałem się z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej RODO i wynikających z niej przepisów prawnych,

- Zostałem uprzedzony, iż dane osobowe zwykłe i szczególne kategorie danych osobowych przetwarzane w Systemie Informatycznym Zamawiającego podlegają ustawowej ochronie prawnej RODO.

- Zobowiązuję się do nie ujawniania – w ramach wykonywania prac związanych z realizacją Umowy nr zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą informacji objętych tajemnicą służbowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Dz.U. z 2019 r. poz. 742 - j.t. ze zm.)

- Zobowiązuję się do nie rozpowszechniania nabytej informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiących tajemnicę Zamawiającego pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących wyżej wymienionych danych uzyskanych w związku
z realizacją zadań wynikających z Umowy nr ciąży na mnie nawet po wygaśnięciu stosunku o pracę lub stosunku zlecenia.

Powyższe zobowiązanie zachowuje ważność w przypadku danych osobowych zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych bezterminowo.

………………………., dn. ………………………		Podpis pracownika:

……………………………………………….

Załącznik nr 4 do Wzoru Umowy

Umowa 
powierzenia przetwarzania danych osobowych
stanowiąca uzupełnienie Umowy 30/PN/ZP/D/…/2020

zawarta w dniu .................... w ...................., pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalem Weteranów przy ul. Żeromskiego 113, (90-549 Łódź), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016979, NIP 7272392503, REGON 471208164,

reprezentowanym przez: - ………………………………………………….

zwanym dalej „Administratorem”/”Zamawiającym”

a

………………………. z siedzibą w …………. przy ul………………….., (kod: ………), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………., ……… Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS…………………….., NIP……………………….., REGON …………………..., kapitał zakładowy ………………………. zł,

reprezentowaną przez:

1. …………………………………………..……..……….……….. -…………………………………………..……..……….………..

2. …………………………………..……………..……….……….. -…………………………………………..……..……….………..

zwaną dalej „Przetwarzający”/”Wykonawca”

dalej łącznie jako: „Strony”

Mając na uwadze, że:

- Strony zawarły umowę 30/PN/ZP/D/…/2020 („Umowa Podstawowa”), w związku, z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową;

- Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora;

- Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

# Opis Przetwarzania

  - Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO] Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych Danych Osobowych.

  - Czas [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.

  - Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO] Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej. W szczególności:

    - charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego: Wykonawca w umowie podstawowej na transport pacjentów zaś

    - celem przetwarzania jest umożliwienie wywiązania się stron z przedmiotu umowy podstawowej

  - Rodzaj danych [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych („Dane”):

Dane zwykłe:

- imię i nazwisko,

- numer ewidencyjny PESEL,

- adres IP,

- data i miejsce urodzenia,

- wykształcenie i uprawnienia

- pełniona funkcja

- data zawarcia umowy

Dane szczególnych kategorii i dane karne:

- dane dotyczące zdrowia,

- dokumentacja medyczna

Dane nieustrukturyzowane

- kontent o potencjalnej i prawdopodobnej zawartości danych osobowych (wpisy, dokumenty tekstowe, obrazy, nagrania, filmy).

  - Kategorie osób [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

- pracownicy Administratora i podmiotów stowarzyszonych Administratora,

- pacjenci Administratora,

- kontrahenci Administratora

- osoby, z którymi klienci Administratora wchodzą w interakcje społeczne,

- kontrahenci (odbiorcy i dostawcy) klientów administratora,

- odbiorcy korespondencji elektronicznej klientów Administratora,

# Podpowierzenie

  - Podpowierzenie [art. 28 ust. 2 RODO] Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym. („Podprzetwarzający”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu.

  - Zaakceptowani Podprzetwarzający. Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających.

  - Sprzeciw. Powierzenie przetwarzania Danych Podprzetwarzającym spoza Listy Zaakceptowanych Podprzetwarzających wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia Danych konkretnemu Podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.

  - Transfer obowiązków [art. 28 ust. 4 RODO] Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

  - Zobowiązanie względem Administratora. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.

  - Zakaz podzlecenia świadczenia głównego [art. 28 ust. 4 RODO] Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.

# Obowiązki Przetwarzającego

Przetwarzający ma następujące obowiązki:

  - Udokumentowane polecenia [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.

  - Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.

  - Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG. [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.

  - Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO] Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

  - Bezpieczeństwo [art. 28 ust. 3 lit. c RODO] Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.

  - Podprzetwarzanie [art. 28 ust. 3 lit. d RODO] Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego).

  - Współpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e RODO] Przetwarzający biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

  - Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO] Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).

  - Legalność poleceń [art. 28 ust. 3 ak. 2 RODO] Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.

  - Projektowanie prywatności [art. 25 ust. 1 RODO] Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez Przetwarzającego.

  - Minimalizacja [art. 25 ust. 2 RODO] Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.

  - RCPD [art. 30 ust. 2 RODO] Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (wymóg art. 30 RODO). Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.

  - Profilowanie [art. 13 i 14 RODO] Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.

  - Szkolenie personelu Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

# Obowiązki Administratora

  - Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

# Bezpieczeństwo danych

  - Bezpieczeństwo danych osobowych [art. 32 RODO] Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych, udostępnił ją Administratorowi i stosuje się do jej wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.

  - Środki bezpieczeństwa. Strony uzgodniły odrębnym dokumentem poziom zabezpieczeń Danych wymagany po stronie Przetwarzającego.

  - Gwarancje bezpieczeństwa. Przetwarzający przedstawił Administratorowi informacje i dokumenty potwierdzające, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obie Strony zachowują kopie przedstawionych dokumentów i dowody przedstawienia informacji, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.

# Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych

  - Powiadomienie o naruszeniu. Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.

  - Rozwinięcie. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organ nadzoru.

# Nadzór

  - Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do (i) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe oraz (ii) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych Osobowych, oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania.

  - Współpraca przy kontroli. [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.

  - Przetwarzający:

        - udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO,

        - umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.

# Oświadczenia Stron

  - Oświadczenie Administratora. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.

  - Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28 ust. 1 RODO]. Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym Umowa i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.

  - Referencje [art. 28 ust. 1 RODO]. Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, iż Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

# Odpowiedzialność

  - Odpowiedzialność Przetwarzającego [art. 82 ust. 3 RODO] Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

  - Odpowiedzialność za Podprzetwarzających [art. 28 ust. 4 RODO] Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

# Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO]

10.1.	Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.

# Usunięcie Danych

  - Usunięcie danych [art. 28 ust. 3 lit g RODO] Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do:

        - usunięcia Danych,

        - usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych.

        - Strony uzgodnią sposób usunięcia Danych odrębnym dokumentem w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy Powierzenia.

  - Karencja. Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 180 dni od zakończenia Umowy, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.

  - Oświadczenie. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w pkt 10.1., Przetwarzający złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych.

# Postanowienia Końcowe

  - Pierwszeństwo. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.

  - Egzemplarze. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego/Administratora i 1 egzemplarz dla Wykonawcy/Przetwarzającego

  - Właściwość prawa. Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO.

Wykonawca/ Przetwarzający				Zamawiający/ Administrator

Załącznik nr 5 do Wzoru Umowy

HARMONOGRAM PRAC

| Lp. | Wykaz prac | Data/ilość dni* |
| --- | --- | --- |
| 1. | dostawa nowego aparatu na teren szpitala (rozpoczęcie rozładunku i transportu do pomieszczeń) – ilość dni od zamówienia * |  |
| 2. | instalacja mechaniczna aparatu |  |
| 3. | kalibracja urządzenia |  |
| 4. | wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych |  |
| 5 | przekazanie do szpitala wyników z przeprowadzonych testów w wersji elektronicznej w celu umożliwienia odbioru Sanepidu |  |
| 6. | odbiór Sanepidu (zaproszenie służb sanepidowskich na odbiór pracowni po stronie Zamawiającego) | --------------- |
| 7. | szkolenie personelu |  |
| 8. | podpisanie protokołu odbioru końcowego |  |

Numer sprawy 30/PN/ZP/D/2020										
Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa, adres Wykonawcy    ...............................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 30/PN/ZP/D/2020, po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,  niniejszym informujemy, że:

* 1) nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 – j.t. ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* 2) należymy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**:

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

...................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

…………………………… , dnia ……………………………………………

/miejscowość/ 	/data/

*niepotrzebne skreślić

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia