Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Respirator transportowy – 2 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |
|  | Respirator do terapii oddechowej dla dorosłych i dzieci o wadze powyżej 5 kg, w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego i zewnętrznego, odporny na wstrząsy. | TAK |  |
|  | Respirator fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020. | TAK |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Typ/model. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Praca respiratora na zasilaniu tlenem z centralnej instalacji gazów medycznych. Ciśnienie tlenu z centralnej instalacji gazów medycznych jest do 5,0 bar. Gniazda gazów medycznych są typu AGA. | TAK |  |
|  | Praca respiratora na zasilaniu tlenem z butli do 5,0 bar. | TAK |  |
|  | Własne zintegrowane źródło powietrza zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze przy zasilaniu sieciowym i akumulatorowym. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 220-240 V 50 Hz oraz DC 12 do 28 V. | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego na min. 240 min. pracy. | TAK podać |  |
|  | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
|  | Waga respiratora max.: 7 kg (bez butli). | TAK, podać |  |
| II. | TRYBY PRACY: |
|  | Wentylacja z kontrolowanym ciśnieniem. | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością. | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem. | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP. | TAK |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna. | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wdechowe/ ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP. | TAK |  |
| III | PARAMETRY REGULOWANE: |
|  | Częstość oddechów min: 5-60 oddechów/min. | TAK, podać |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min: 20–2000 ml. | TAK, podać |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV min. 4–60 cmH2O. | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB min. 0–45 cmH2O ponad PEEP. | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP min. 0–30 cmH2O. | TAK, podać |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Trigger w zakresie od 1 do 20 l/min | TAK |  |
|  | Płynna regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w zakresie: 21-100%. | TAK |  |
| IV | OBRAZOWANIE PARAMETRÓW WENTYLACJI: |
|  | Obrazowanie parametrów wyświetlane na ekranie typu LCD lub TFT. | TAK, podać |  |
|  | Aktualny tryb wentylacji. | TAK |  |
|  | Częstość oddychania. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  |
|  | Całkowita objętość wentylacji minutowej. | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe. | TAK |  |
|  | Ciśnienie oddechowe – krzywa ciśnienia. | TAK |  |
|  | Przepływ – krzywa przepływu. | TAK |  |
|  | Stosunek wdech/wydech I:E. | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP. | TAK |  |
|  | Aktualne stężenie mieszaniny tlenowej. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Co najmniej 2 krzywe jednocześnie na ekranie. | TAK |  |
|  | Wizualizacja w czasie rzeczywistym pracy płuc. | TAK |  |
| V | ALARMY: |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną (niskiego poziomu naładowania akumulatora). | TAK |  |
|  | Niskiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. | TAK |  |
|  | Wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. | TAK |  |
|  | Niskiej całkowitej objętości minutowej. | TAK |  |
|  | Wysokiej całkowitej objętości minutowej. | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia w drogach oddechowych lub rozłączenia układu oddechowego. | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych. | TAK |  |
|  | Niskiej częstości oddechów lub bezdechu. | TAK |  |
|  | Wysokiej częstości oddechów. | TAK |  |
|  | Niskiej objętości oddechowej. | TAK |  |
|  | Wysokiej objętości oddechowej. | TAK |  |
| VI | POZOSTAŁE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE: |
|  | Konfigurowalny szybki start. | TAK |  |
|  | Blokada ekranu. | TAK |  |
|  | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie i na żądanie użytkownika. | TAK |  |
|  | Reduktor z manometrem (do butli z tlenem) i z możliwością regulacji przepływu tlenu w trakcie natleniania. | TAK |  |
|  | Opakowanie transportowe do zamocowania i przenoszenia kompletnego respiratora (wraz z min.: 2-litrową butlą z tlenem i z reduktorem i akcesoriami), z uchwytem do mocowania na ramie łóżka szpitalnego i szynie w karetce. | TAK |  |
|  | Kompletny układ oddechowy wielokrotnego użytku (sterylizacja w autoklawie parowym) dla dorosłych – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kompletny układ oddechowy wielokrotnego użytku (sterylizacja w autoklawie parowym) dla dzieci – 2 szt. | TAK |  |
|  | Komplet akcesoriów wielokrotnego użytku konieczny do monitorowania wszystkich wyżej wymaganych parametrów. | TAK |  |
| VII | Dokumentacja: |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)