Załącznik nr 4c do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 3 – zakup bipolarnego systemu do zamykania naczyń

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja zgodnie z formularzem oferty w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. | Tak, podać |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowe nieużywane | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 36 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak Podać ilość |  |
| 8 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 9 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 10 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 11 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 12 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne | Tak |  |
| 14 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 15 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2023/2024 | Tak |  |
| 16 | Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną | Tak |  |
| 17 | Zasilanie 230V AC 50 Hz | Tak |  |
| 18 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu | Tak |  |
| 19 | Ekran dotykowy | Tak |  |
| 20 | Ekran dotykowy 7 calowy | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 21 | Komunikaty w języku polskim | Tak |  |
| 22 | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej | Tak Na wyświetlaczu – 1 pkt Inne rozwiązanie – 0 pkt |  |
| 23 | Wizualna i akustyczna informacja o nieprawidłowym działaniu aparatu | Tak |  |
| 24 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych | Tak |  |
| 25 | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej aparat alarmuje o stanie zagrożenia sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2-65 dBA i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranie komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. | Tak |  |
| 26 | Koagulacja w systemie zamykania naczyń osiągana w czasie 1-4 sekund | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 27 | Urządzenie wyposażone w gniazda na panelu przednim minimum: -gniazdo wyłącznika nożnego -gniazdo narzędziowe -gniazdo bipolarne -gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej -gniazdo do podłączenia elektrody biernej | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 28 | Tryb monopolarny -czyste cięcie (cut) -cięcie mieszane (blend) -koagulacja wyżarzania, bezkontaktowa (fulgurate) -koagulacja rozpylanie (spray) -Koagulacja łagodna (soft) ciągła sinusoida | tak |  |
| 29 | Tryb monopolarny -zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinację hemostazy i rozcinania typu efektu noża harmonicznego. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulację ) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rocięcie (cięcie) | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 30 | Typ bipolarny | Tak |  |
| 31 | Typ bipolarny -niski (moc max 15W) -standard (moc max 40W) -makro (moc max 95W) | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 32 | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start w zakresie od 0do 2,5sek z dokładnością do co 0,5 sek | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 33 | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice , żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7 mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki. Do systemu ma być zaoferowane dedykowane wyposażenie (potwierdzone w IFU - zamykania naczyń płucnych oraz limfatycznych) | Tak |  |
| 34 | Tryb bipolarny moc max 95 W | Tak |  |
| 35 | Cięcie monopolane tryb czysty moc max 300 W | Tak |  |
| 36 | Cięcie monopolane tryb mieszany moc max 190 W | Tak |  |
| 37 | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max 120 W | Tak |  |
| 38 | Koagulacja monopolarna – rozpylanienie moc max 120 W | Tak |  |
| 39 | System zamykania naczyń moc max min 350 W | Tak |  |
| 40 | Resekcja bipolarna moc max -cięcia osiągająca min 375W -koagulacja osiągająca min175 W | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 41 | Aktywacja trybu monopolarnego z wyłącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej | Tak |  |
| 42 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z wyłącznika nożnego i automatycznie | Tak |  |
| 43 | Wizualizacja nastawionej mocy | Tak |  |
| 44 | Gniazda automatycznie rozpoznają podłączone narzędzia | Tak |  |
| 45 | Wyposażenie platformy: -wyłącznik nożny bipolarny -wyłącznik nożny monopolarny -kabel wielorazowy -wózek dedykowany pod oferowany aparat i wyposażenie -kabel zasilający | Tak |  |
| 46 | Jednorazowe narzędzi do zamykania naczyń krwionośnych płucnych i limfatycznych do 7 mm (potwierdzone w IFU) długość 30 cm szczęki zagiete20mm z nożem bez blokady szczęk ilość 36 sztuk | Tak |  |
| 47 | Uchwyt monopolarny jednorazowy z elektrodą nożową powleczoną silikonem lub ceramicznie i kabura , trzema przyciskami do cięcia z koagulacji i trybu pozwalającego na jednoczesne cięcie z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzeniania termicznego, regulacją mocy z uchwytu, długość przewodu ok. 3,0m ilość 50 sztuk | Tak |  |
| 48 | Laparoskopowa elektroda CleanCoat z haczykiem wygiętym w kształt litery L długość 36 cm ilość 50 sztuk | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.